Pakiet nr 3 - Załącznik numer 5

Wymagane Parametry Techniczne

Respirator stacjonarny – 2 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………..

Producent:	……………………………………………………………………………………………..

Kraj pochodzenia: 	……………………………………………………………………………………………..

CE (podać numer certyfikatu) …………………………………………………….

| Lp. | Parametry techniczne - wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| I. | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
| 1 | Respirator wysokiej klasy dla dzieci i dorosłych przeznaczony do stosowania na Oddziale Intensywnej Terapii dla pacjentów z niewydolnością oddechową różnego pochodzenia. Respirator stacjonarny na podstawie jezdnej, co najmniej dwa koła z blokadą | TAK |  |
| 2 | Zakres wagowy obejmuje pacjentów powyżej 5 kg. | TAK |  |
| 3 | Zasilanie powietrzem z centralnego źródła sprężonego gazu pod ciśnieniem min. od 2,7 do 5,0 bar. W przypadku innych zakresów do respiratora musi być dołączony odpowiedni reduktor. | TAK |  |
| 4 | Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonego gazu pod ciśnieniem min. od 2,7 do 5,0 bar. W przypadku innych zakresów do respiratora musi być dołączony odpowiedni reduktor. | TAK |  |
| 5 | Zasilanie AC 230 VAC 50 Hz | TAK |  |
| 6 | Awaryjne zasilanie z wbudowanego akumulatora na nie mniej niż 20 min. pracy | TAK Podać |  |
| II. | TRYBY WENTYLACJI |  |  |
| 7 | Wentylacja wspomagana/kontrolowana | TAK |  |
|  | CMV/ Assist – IPPV |  |  |
| 8 | Zsynchronizowana przerywana wentylacja obowiązkowa SIMV | TAK |  |
| 9 | Wentylacja spontaniczna | TAK |  |
| 10 | Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe/ Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych PEEP/CPAP | TAK |  |
| 11 | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bi-Level, DuoPAP, APRV | TAK |  |
| 11a. | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bi-Level, DuoPAP ze wsparciem cisnieniowym na obu poziomach | TAK |  |
| 12. | Wentylacja nieinwazyjna NIV (wydzielony przycisk wyboru wentylacji nieinwazyjnej) | TAK |  |
| 13 | Wentylacja bezdechu z możliwością ustawienia parametrów oddechowych i rodzaju oddechu VCV lub PCV | TAK |  |
| 14 | Wdech manualny | TAK |  |
| 15 | Oddech kontrolowany objętością VCV | TAK |  |
| 16 | Oddech kontrolowany ciśnieniem PCV | TAK |  |
| 17 | Oddech kontrolowany ciśnieniem z docelową objętością typu PRVC, AutoFlow, APV, VC+ | TAK |  |
| 18 | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV/ASB | TAK |  |
| 19 | Automatyczna kompensacja oporu przepływu rurki dotchawiczej lub tracheotomijnej typu ATC, TC, TRC | TAK |  |
| 20 | Proporcjonalne wspomaganie oddechu spontanicznego PAV+ zgodne z algorytmem Younesa umożliwiające naturalną zmienność wzorca oddechowego z automatycznym dostosowaniem wspomagania do zmian mierzonych parametrów płuc - minimum podatności, elastancji i oporów oddechowych pacjenta lub Proporcjonalne wspomaganie oddechu spontanicznego PPS z automatycznym dostosowywanie oraz możliwością przełączenia na wentylację ze zmiennym wspomaganiem ciśnieniowym Variable Pressure Support, generującą zmienne ciśnienie wspomagania, mechanicznie naśladujące zmienność naturalnego trybu oddechowego. Lub Tryb automatycznej spontanicznej próby oddechowej posiadający regulację czasu trwania próby oraz regulację poziomu alarmów wentylacji minutowej wydechowej niskiej i wysokiej oraz niskiej i wysokiej ilość oddechów, których przekroczenie spowoduje automatyczny powrót do trybu i ustawień wentylacji sprzed rozpoczęcia próby oraz tryb wentylacji dwupoziomowej ze wsparciem ciśneiniowym oddechu pacjenta na obu poziomach | TAK |  |
| 21 | Oddech spontaniczny wspomagany objętością VSV | TAK |  |
| III. | PARAMETRY NASTAWIALNE |  |  |
| 22 | Częstość oddechów w zakresie nie mniejszym niż od 5 do 100 na minutę | TAK |  |
| 23 | Objętość pojedynczego oddechu w zakresie nie mniejszym niż od 30 do 2000 ml | TAK |  |
| 24 | Szczytowy przepływ wdechowy dla oddechów wymuszonych objętościowo- kontrolowanych w zakresie nie mniejszym niż od 3 do120 l/min | TAK |  |
| 25 | Stosunek wdechu do wydechu I:E w zakresie nie mniejszym niż od 1: 9 do 4:1 | TAK |  |
| 26 | Czas wdechu Ti od 0.25 do 5.0s | TAK, podać |  |
| 27. | Możliwość ustawienia parametrów w celu uzyskania czasu plateau w zakresie nie mniejszym niż od 0,0 do 2,0 s. | TAK, podać |  |
| 28 | Ciśnienie wdechowe PCV w zakresie nie mniejszym niż od 5 do 80 cmH2O | TAK |  |
| 29 | Ciśnienie wspomagania PSV/ASB w zakresie nie mniejszym niż od 0 do 60 cmH2O | TAK |  |
| 30 | Ciśnienie PEEP/CPAP w zakresie nie mniejszym niż od 0 do 30 cmH2O | TAK |  |
| 31 | Płynnie lub skokowo regulowany czas lub współczynnik narastania przepływu /ciśnienia dla PCV/PSV/ASB | TAK |  |
| 32 | Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV/ASB w zakresie nie mniejszym niż od 5 do 50% | TAK Podać |  |
| 33 | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta w zakresie nie mniejszym niż od 1 do 9 l/min | TAK |  |
| 34 | Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta w zakresie nie mniejszym niż od 0,5 do 10 cmH2O | TAK Podać |  |
| 35 | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie przez mieszalnik elektroniczno -pneumatyczny kontrolowany mikroprocesorowo w zakresie od 21 do 100% co 1%, regualacja stęzenia tlenu w powyższym zakresie także podczas bezdechu w trybie wentylacji rezerwowej | TAK, podać |  |
| IV. | POMIARY PARAMETRÓW |  |  |
| 36. | Integralny pomiar stężenia tlenu | TAK |  |
| 37 | Pomiar całkowitej częstości oddychania | TAK |  |
| 38 | Pomiar objętości pojedynczego oddechu | TAK |  |
| 39 | Pomiar całkowitej objętości wentylacji minutowej | TAK |  |
| 40 | Pomiar objętości spontanicznej wentylacji minutowej | TAK |  |
| 41 | Pomiar ciśnienia szczytowego | TAK |  |
| 42 | Pomiar średniego ciśnienia w układzie oddechowym | TAK |  |
| 43 | Pomiar stosunku wdech/wydech I:E | TAK |  |
| 44 | Pomiar ciśnienia plateau | TAK |  |
| 45 | Pomiar ciśnienia PEEP/CPAP | TAK |  |
| 46 | Pomiar ciśnienia AutoPEEP | TAK |  |
| 47 | Pomiar podatności statycznej lub dynamicznej płuc pacjenta | TAK Podać |  |
| 48. | Pomiar oporności wdechowej płuc pacjenta | TAK |  |
| 49 | Pomiar NIF/MIP maksymalnego ciśnienia wdechowego, negatywnej siły wdechowej. | TAK |  |
| 50. | Pomiar P 0,1 ciśnienia okluzji po 100 ms. | TAK |  |
| 51 | Indeks dyszenia RSB/SBI (f/Vt) | TAK |  |
| 52 | Pomiar objętości przecieku w fazie wdechu przy włączonej funkcji kompensacji nieszczelności lub procent przecieku | TAK Podać |  |
| 53 | Pomiar przecieku w fazie wydechowej przy danym ciśnieniu PEEP przy włączonej funkcji kompensacji nieszczelności lub procent przecieku | TAK |  |
| 54 | Pomiar CO2 z prezentacją krzywej kapnograficznej na ekranie respiratora. Obliczenia wentylacyjne; Vd/Vt, Vds- wentylacja przestrzeni martwej | TAK Podać |  |
| 55. | Moduł realizujący pomiary i obrazujący zmierzone parametry na ekranie respiratora: VC02- wytwarzania dwutlenku węgla, V02- zużycia tlenu, RQ-wskaźnika oddechowego, EE- wydatku energetycznego u chorego we wstrząsie wielonarządowym. Nastawy pomiarów, zarzadzanie danymi poprzez menu respiratora lub urzadzenie zewnętrzne przeznaczone do pracy na oddziałach intensywnej terapii medycznej realizujacy pomiary z wykorzystaniem paramagnetycznego czujnika tlenu. 5 modułów lub 5 urzadzeń zewnetrznych na cały komplet respiratorów | TAK |  |
| 56 | Możliwość rozbudowy o pomiar czynnościowej pojemności zalegającej, pomocnej w diagnozie stanu pacjenta jak i postępowaniu w przypadku chorób płuc o podłożu zaporowym jak i restrykcyjnym. Wyswietlanie pomiaru na ekranie respiratora oraz nastawy pomiaru z menu respiratora | TAK |  |
| 57 | Wyznaczanie ciśnienia w tchawicy za pomocą cewnika umieszczonego w rurce | TAK |  |
| V. | MONITOR GRAFICZNY |  |  |
| 58 | Podstawowy kolorowy monitor o przekątnej całkowitej minimum 15” do obrazowania parametrów wentylacji oraz wyboru i nastawiania parametrów wentylacji | TAK Podać przekątną całkowitą |  |
| 59 | Dodatkowy kolorowy monitor, wyświetlacz na którym prezentowane są podstawowe parametry respiratora, komunikaty alarmowe w przypadku uszkodzenia podstawowego ekranu | TAK Podać |  |
| 60 | Możliwość obrotu monitora w płaszczyźnie poziomej i pionowej w stosunku do respiratora | TAK |  |
| 61 | Graficzna prezentacja ciśnienia, przepływu, objętości w funkcji czasu Co najmniej 3 krzywe jednocześnie na ekranie | TAK |  |
| 62 | Graficzna prezentacja pętli ciśnienie- objętość lub przepływ- objętość. | TAK |  |
| 63. | Możliwość prezentacji danych z ostatnich 48 godzin . Trendy w postaci graficznej i tabelarycznej | TAK Podać |  |
| VI. | ALARMY / SYGNALIZACJA |  |  |
| 64. | Hierarchia alarmów w zależności od ważności | TAK |  |
| 65. | Alarm wizualny ma być widoczny z każdej strony respiratora w zakresie 360o , nawet gdy obsługa znajduje się z tyłu respiratora | TAk Podać |  |
| 66. | Alarm zaniku zasilania sieciowego | TAK |  |
| 67. | Alarm zaniku zasilania bateryjnego | TAK |  |
| 68 | Alarm niskiego ciśnienia tlenu | TAK |  |
| 69 | Alarm niskiego ciśnienia powietrza | TAK |  |
| 70. | Alarm zbyt niskiego lub zbyt wysokiego stężenia tlenu w ramieniu wdechowym | TAK |  |
| 71 | Alarm wysokiej całkowitej objętości minutowej | TAK |  |
| 72. | Alarm niskiej całkowitej objętości minutowej | TAK |  |
| 73 | Alarm wysokiego ciśnienia | TAK |  |
| 74 | Alarm rozłączenia układu oddechowego lub alarm niskiego ciśnienia wdechowego | TAK Podać |  |
| 75 | Alarm wysokiej częstości oddechów | TAK |  |
| 76 | Alarm wysokiej objętości oddechowej | TAK |  |
| 77. | Alarm niskiej objętości oddechowej | TAK |  |
| 78. | Alarm niskiej częstości oddechów lub bezdechu | TAK |  |
| 79. | Pamięć alarmów z komentarzem | TAK |  |
| VII. | INNE FUNKCJE I WYPOSAŻENIE |  |  |
| 80 | Możliwość wyboru krzywej przepływu dla oddechów obowiązkowych objętościowo- kontrolowanych tak aby osiągnąć minimum krzywą prostokątną i opadająca | TAK |  |
| 81 | Pomiar stężenia O2 przy pomocy niezużywalnego czujnika tlenu (nie galwanicznego) | TAK Podać |  |
| 82 | Automatyczna detekcja pacjenta | TAK |  |
| 83. | Automatyczna kompensacja przecieków możliwa do włączenia w trybach inwazyjnych i nieinwazyjnych wentylacji | TAK |  |
| 84. | Funkcja czuwania. Respirator musi mieć możliwość świadomego odłączenia układu oddechowego od pacjenta, z zawieszeniem wszystkich alarmów. Po ponownym podłączeniu układu oddechowego do pacjenta respirator powinien rozpocząć wentylacje z parametrami z przed rozłączenia. | TAK |  |
| 85. | Wentylacja bezpieczeństwa. Zachowanie ciągłości wentylacji poprzez obejście elementów podejrzanych o uszkodzenie, gdy testy diagnostyczne prowadzone w tle normalnej pracy wykryją problem dotyczący elementów mieszania gazów, systemu wdechowego lub systemy wydechowego. Funkcja ta ma za zadanie dać operatorowi czas na wymianę respiratora na sprawny. | TAK Podać |  |
| 86 | Szybki start wentylacji. Respirator posiada bezpieczną wentylację startową. Umożliwia podłączenie pacjenta i włączenie respiratora bez wybierania i ustawiania jakichkolwiek parametrów. Po rozpoczęciu wentylacji możliwa jest korekcja ustawień trybu wentylacji oraz wszystkich parametrów | TAK Podać |  |
| 87 | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji | TAK |  |
| 88. | Łatwy wybór elementów obsługi na ekranie poprzez dotyk | TAK |  |
| 89 | Możliwość powrotu do nastawień ostatniego pacjenta po wyłączeniu aparatu | TAK |  |
| 90 | Wstępne ustawienie parametrów wentylacji i alarmów na podstawie wagi pacjenta lub na podstawie wzrostu i płci pacjenta | TAK, podać |  |
| 91. | Test aparatu sprawdzający poprawność działania i szczelność układu oddechowego wykonywany automatycznie lub na żądanie użytkownika | TAK |  |
| 92 | Respirator ma być wyposażony w 5 kompletnych układów oddechowych jednorazowych, 2 zastawki wydechowe- sterylizowalne lub wydechowe filtry przeciwbakteryjne z pojemnikiem na skropliny dla każdego respiratora: 100 szt. filtrów jednorazowych i 2 szt. wielorazowych | TAK Podać |  |
| 93 | Ramię do podtrzymywania rur pacjenta. | TAK |  |
| 94. | Nebulizator wielorazowy nie wymagający przepływu gazu do napędu, do podawania leków w formie aerozolu przeznaczony do pracy z pacjentami zaintubowanymi i wentylowanymi nieinwazyjnie przez maskę. Aparat do stosowania u pacjentów podłączonych do respiratora a także u oddychających spontanicznie. MMAD < 4.0 µm. Do każdego respiratora jeden kompletny zestaw | TAK |  |
| 95 | Złącze do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi umożliwiające przesyłanie danych z respiratora. | TAK |  |

UWAGA:

- Powyższe „parametry techniczne - wymagane” stanowią wymagania minimalne. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania zgodnie 
z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

- Cechy techniczne i jakościowe urządzenia są zgodne z normatywami europejskimi/ aprobatami technicznymi/ obowiązującymi na terenie Polski.

…………………………………..

Podpis Wykonawcy / upoważnionego przedstawiciela