Pakiet nr 3 - Załącznik numer 2

Wymagane Parametry Techniczne

Aparat do znieczulenia z wyposażeniem – 2 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

Kraj pochodzenia: 	……………………………………………………………………………………………….

CE (podać numer certyfikatu – jeżeli dotyczy) ……………………………………………………………………..

| Lp | Parametry techniczne - wymagane | Warunek | Parametry oferowane – należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat do znieczulenia ogólnego dla dzieci i dorosłych | Tak |  |
|  | Aparat do znieczulania ogólnego jezdny | Tak |  |
|  | Parametry ogólne: |  |  |
|  | Masa do 150 kg | Tak |  |
|  | Zasilanie dostosowane do 230 V 50 Hz, wbudowane fabrycznie gniazda elektryczne 230 V (minimum 3 gniazda) | Tak |  |
|  | Indywidualne, automatyczne bezpieczniki gniazd elektrycznych | Tak |  |
|  | Wyposażony w blat do pisania i minimum dwie szuflady na akcesoria | Tak |  |
|  | Kółka jezdne ( z hamulcem minimum dwóch kół) | Tak |  |
|  | Wbudowane oświetlenie blatu typu LED z regulacją natężenia światła | Tak |  |
|  | Zasilanie gazowe (N2O, O2, powietrze) z sieci centralnej | Tak |  |
|  | Awaryjne zasilanie gazowego z 10 l butli (O2 i N2O) | Tak |  |
|  | Prezentacja ciśnień gazów zasilających na ekranie respiratora | Tak |  |
|  | Precyzyjne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza, wyświetlanie przepływów gazów na ekranie wentylatora aparatu | Tak |  |
|  | Przepływomierze umożliwiające podaż gazów w systemie anestezji z niskimi przepływami | Tak |  |
|  | Wbudowany przepływomierz tlenowy niezależny od układu okrężnego do stosowania podczas znieczuleń przewodowych z regulowanym przepływem O2 minimum do 10l/min. | Tak |  |
|  | System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie z podtlenkiem azotu na poziomie min. 25%. Automatyczne odcięcie podtlenku azotu przy braku zasilania w tlen. | Tak |  |
|  | Układ oddechowy |  |  |
|  | Kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych i dzieci o niskiej podatności | Tak |  |
|  | Układ oddechowy o prostej budowie, łatwy do wymiany i sterylizacji pozbawiony lateksu o całkowitej pojemności nie większej niż 3,5 L. wraz z pojemnikiem absorbera CO2 i bypassem CO2 | Tak |  |
|  | Przystosowany do prowadzenia znieczulenia w systemach półotwartym i półzamkniętym | Tak |  |
|  | Obejście tlenowe o dużej wydajności min.25l /min. | Tak |  |
|  | Wielorazowy pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności max. 1,5 l. Możliwość stosowania zamiennego pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu i stosowania narzędzi | Tak |  |
|  | Eliminacja gazów poanestetycznych poza salę operacyjną | Tak |  |
|  | Respirator anestetyczny |  |  |
|  | Tryby wentylacji | Tak |  |
|  | Możliwość prowadzenia wentylacji ręcznej natychmiast po przełączeniu z wentylacji mechanicznej przy pomocy dźwigni | Tak |  |
|  | Tryb wentylacji ciśnieniowo zmienny | Tak |  |
|  | Tryb wentylacji objętościowo zmienny | Tak |  |
|  | Tryb wentylacji SIMV | Tak |  |
|  | Zakres PEEP min. od 4 do 25 cm H2O | Tak |  |
|  | Regulacje | Tak |  |
|  | Regulacja stosunku wdechu do wydechu – minimum 2: 1 do 1: 4 | Tak |  |
|  | Regulacja częstości oddechu minimum od 4 do 100 /min. wentylacja objętościowa i ciśnieniowa | Tak |  |
|  | Zakres objętości oddechowej minimum od 20 do 1500 ml - wentylacja objętościowa | Tak |  |
|  | Zakres objętości oddechowej minimum od 5 do 1500 ml - wentylacja ciśnieniowa | Tak |  |
|  | Regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum: od 5 do 60 cm H2O | Tak |  |
|  | Regulowana pauza wdechowa w zakresie minimum 5-60 % | Tak |  |
|  | Alarmy | Tak |  |
|  | Alarm niskiej pojemności minutowej MV i objętości oddechowej TV z regulowanymi progami ( górnym i dolnym). Możliwość czasowego zawieszenia alarmu TV np. podczas indukcji znieczulenia | Tak |  |
|  | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego | Tak |  |
|  | Alarm braku zasilania w energię elektryczną | Tak |  |
|  | Alarm braku zasilania w gazy | Tak |  |
|  | Alarm Apnea | Tak |  |
|  | POMIAR I OBRAZOWANIE |  |  |
|  | Stężenie tlenu w gazach oddechowych | Tak |  |
|  | Pomiar objętości oddechowej TV | Tak |  |
|  | Pomiar pojemności minutowej MV | Tak |  |
|  | Pomiar częstości oddechowej | Tak |  |
|  | Pomiar ciśnienia szczytowego | Tak |  |
|  | Pomiar ciśnienia średniego | Tak |  |
|  | Ciśnienia PEEP | Tak |  |
|  | Częstość oddychania | Tak |  |
|  | Manometr pomiaru cisnienia w drogach oddechowych wyświetlany na ekranie wentylatora | Tak |  |
|  | Pomiar stężenia wdechowego i wydechowego tlenu w gazach oddechowych w aparacie do znieczulania metoda paramagnetyczna | Tak |  |
|  | Pomiar stężenia gazów i środków anestetycznych dla mieszaniny wdechowej i wydechowej dla: podtlenku azotu, sevofluranu, desfluranu, izofluranu w aparacie do znieczulania | Tak |  |
|  | Automatyczna identyfikacja anestetyku wziewnego i pomiar MAC w aparacie do znieczulania | Tak |  |
|  | Prezentacja graficzna |  |  |
|  | ekran kolorowy do prezentacji parametrów znieczulenia i krzywych o przekątnej minimum 15”. Rozdzielczość minimum 1024x768 pikseli. Ekran niewbudowany w korpus aparatu do znieczulenia w celu lepszej wizualizacji (dotyczy ekranu głównego nie powielającego) | Tak |  |
|  | sterowanie poprzez pokrętło, przyciski i ekran dotykowy dla zwiększenia bezpieczeństwa pracy | Tak |  |
|  | Możliwość konfigurowania minimum trzech stron ekranu wentylatora | Tak |  |
|  | Prezentacja prężności dwutlenku węgla - CO2 w strumieniu wdechowym i wydechowym w aparacie do znieczulenia wraz z krzywą | Tak |  |
|  | Obrazowanie krzywej koncentracji anestetyku wziewnego w aparacie do znieczulenia na wdechu i wydechu | Tak |  |
|  | Obrazowanie krzywej ciśnienia w drogach oddechowych w aparacie do znieczulenia | Tak |  |
|  | Obrazowanie krzywej przepływu w drogach oddechowych w aparacie do znieczulenia | Tak |  |
|  | PAROWNIK |  |  |
|  | Możliwość podłączenia parowników do sevofluranu i desfluranu. Uchwyt do dwóch parowników mocowanych jednocześnie. | Tak |  |
|  | Na wyposażeniu parownik do sevofluranu z szczelnym wlewem | Tak |  |
|  | Wbudowany ssak injectorowy do podłączenia do pojemników 1,0 l z wymiennymi wkładami | Tak |  |
|  | Inne | Tak |  |
|  | Komunikacja z aparatem w języku polskim | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą | Tak |  |
|  | Kardiomonitor do aparatu do znieczulania |  |  |
|  | Monitor przystosowany do transportu: wygodny uchwyt umożliwiający użycie dwóch rąk jednocześnie, waga max. 4,5 kg. | Tak |  |
|  | Duże, czytelne światło alarmu. Kolor alarmu zależny od stopnia ważności. | Tak |  |
|  | Akumulator wymienny przez użytkownika bez potrzeby rozkręcania monitora, czas pracy min. 180 min. Czas ładowania poniżej 4h do 90% pojemności baterii | Tak |  |
|  | Wskaźnik naładowania akumulatora bezpośrednio na akumulatorze - niezależnie od monitora głównego. | Tak |  |
|  | Wszystkie mierzone parametry wyświetlane jednocześnie na ekranie. | Tak |  |
|  | Klawisze bezpośredniego dostępu na obudowie monitora, min. NIBP start/stop, zrzut ekranu, wyciszenie alarmów, powrót do ekranu głównego, trendy | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o port synchronizacji z defibrylatorem oraz port do systemu przywoływania pielęgniarki. | Tak |  |
|  | Porty pomiarowe kodowane za pomocą różnych kolorów, w celu ułatwienia identyfikacji odpowiednich akcesoriów. | Tak |  |
|  | Ekran monitora, dotykowy w technologii pojemnościowej, wysokiej jakości, o przekątnej min. 12" i rozdzielczości min. 1280x800. Możliwość podłączenia ekranu powielającego | Tak |  |
|  | Możliwość wyświetlania min. 6 krzywych wraz z odpowiadającymi parametrami cyfrowymi oraz dodatkowych 4 pól numerycznych. Możliwość wyświetlania "ekranu dużych cyfr" | Tak |  |
|  | Ustawienia |  |  |
|  | Możliwość nawigacji menu monitora z automatyczną rekonfiguracja ekranu umożliwiająca jednoczesny podgląd wszystkich mierzonych parametrów i krzywych. | Tak |  |
|  | Automatyczna rekonfiguracja ekranu po pojawieniu się nowych mierzonych parametrów (modułu, przewody). | Tak |  |
|  | Min. 7 różnych konfigurowalnych trybów monitora, umożliwiających zapis różnych ustawień ekranu (kolory, parametry, krzywe, limity alarmowe). | Tak |  |
|  | Alarmy |  |  |
|  | Alarmy wizualne i dźwiękowe, schemat uzależniony od stopnia alarmu. Alarm powinien być reprezentowany przez: - informację tekstową - migającą wartość parametru, który przekroczył granicę - alarm dźwiękowy o zróżnicowanym sygnale w zależności od stopnia - lampkę alarmu | Tak |  |
|  | min. 3 kategorie alarmów, dodatkowo alarmy informacyjne (techniczne) | Tak |  |
|  | Ręczne i automatyczne ustawienie granic alarmowych - automatyczne dopasowanie w zależności od obecnie wskazywanych wartości | Tak |  |
|  | Pauza alarmu min. 2 min. | Tak |  |
|  | Historia alarmów min. 20 przypadków z zapisem daty, stopnia oraz opisem alarmu. | Tak |  |
|  | Trendy |  |  |
|  | Trendy numeryczne i graficzne z min. 72h (także trendy ST), rozdzielczość min. 1 min. | Tak |  |
|  | Min. 24 różne parametry wyświetlane w postaci trendu graficznego | Tak |  |
|  | Możliwość wyświetlania minitrendów (wraz z pozostałymi mierzonymi parametrami i krzywymi) długości min. 30 min. | Tak |  |
|  | Autotest monitora zwiększający bezpieczeństwo - opisz procedurę testową. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o min. 3 kanałowy rejestrator termiczny, wbudowany w monitor - wydruk możliwy podczas transportu. | Tak |  |
|  | EKG |  |  |
|  | Pomiar EKG z 3 lub 5 elektrod. W komplecie przewód 5 elektrodowy. | Tak |  |
|  | Możliwość wyświetlania 3 różnych odprowadzeń (w przypadku 5 elektrod) jednocześnie, lub prezentacji EKG w formie kaskady na min. 3 polach krzywych. | Tak |  |
|  | Częstość akcji serca min. 30 -300 ud./min. | Tak |  |
|  | Wykrywanie arytmii z min. 4 odprowadzeń jednocześnie. Min. 16 rodzajów arytmii. Alarm arytmi z podaniem nazwy zaburzenia rytmu. | Tak |  |
|  | Możliwość wyświetlania siatki EKG | Tak |  |
|  | Detekcja stymulatora, prezentacja stymulacji na krzywej EKG. | Tak |  |
|  | Częstość oddechowa mierzona metodą impedancyjną z elektrod EKG. | Tak |  |
|  | Częstość oddechu min. 5 -120 odd/min | Tak |  |
|  | SpO2 |  |  |
|  | Prezentacja krzywej pletyzmograficznej oraz wartości saturacji w technologii Masimo odpornej na artefakty ruchowe i niską perfuzję. W komplecie przewód i czujnik dla dzieci | Tak |  |
|  | Zakres SpO2 min. 1-100% | Tak |  |
|  | NIBP |  |  |
|  | Pomiar NIBP metodą oscylometryczną, technika dwutubową w celu zwiększenia dokładności i bezpieczeństwa. Skokowa deflacja mankietu. Przewód zakończony szybkozłączką umożliwiającą wymianę mankietu bez wkręcania. W komplecie przewód oraz mankiety dla dorosłych w 2 rozmiarach, 2 dla dzieci i 3 mankiety dla pacjentów otyłych na przedramię | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru NIBP min. 10 - 290 mmHg | Tak |  |
|  | Pomiar NIBP ręczny, pilny lub automatyczny w zakresie min. 1 - 120 min. | Tak |  |
|  | Możliwość zastopowania inflacji w dowolnym momencie przy pomocy przycisku funkcyjnego. | Tak |  |
|  | Pomiar zwiotczenia mięśniowego, w komplecie wielorazowy mechanosensor dla dorosłych. | Tak |  |
|  | Pozostałe |  |  |
|  | Pomiar temperatury powierzchniowej z możliwością rozbudowy o drugi kanał temperatury bez udziału serwisu. | Tak |  |
|  | Pomiar min. 2 kanałów ciśnienia krwawego . Zakres min. -40 -320mmHg | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł pomiarowy CO2 (kapnografia). Moduł wymienny między pozostałymi monitorami. | Tak |  |
|  | Możliwosć rozbudowy o rejestrator termiczny min. 3 przebiegów, o wysokiej rozdzielczości poziomej, min. 24 pkt/mm przy prędkości przesuwu 25mm/s oraz trendów tabelarycznych i graficznych | Tak |  |
|  | Aparat i monitor zgodne z dyrektywą RoHS | Tak |  |
|  | Ze względów serwisowych jak i przyszłej rozbudowy - monitor funkcji życiowych, moduły pomiarowe oraz aparat do znieczulenia ogólnego jednego producenta | Tak |  |
|  | Polskojęzyczne oprogramowanie aparatu, monitora i modułów | Tak |  |

UWAGA:

- Powyższe „parametry techniczne - wymagane” stanowią wymagania minimalne. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania zgodnie 
z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

- Cechy techniczne i jakościowe urządzenia są zgodne z normatywami europejskimi/ aprobatami technicznymi/ obowiązującymi na terenie Polski.

…………………………………..

Podpis Wykonawcy / upoważnionego przedstawiciela