Pakiet nr 3 - Załącznik numer 3

Wymagane Parametry Techniczne

Sprzęt endoskopowy – 1 komplet

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………..

Producent:	……………………………………………………………………………………………..

Kraj pochodzenia: 	……………………………………………………………………………………………..

CE (podać numer certyfikatu) ………………………………………………….

| L.p. | Parametry techniczne - wymagane | Warunek | Parametry oferowane – należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Procesor wizyjny (1 sztuka) i źródło światła (1 sztuka): - Kompatybilny z systemem HDTV (system telewizyjny wysokiej rozdzielczości) - Współpraca z endoskopami pracującymi w standardzie HDTV i SDTV - Wyostrzenie obrazu w minimum 24 stopniach - Automatyczne sterowanie przesłoną światła - Zoom elektroniczny - Obraz w obrazie z wyświetlaniem obrazu ze źródła wewnętrznego np. RTG, USG, EUS - Programowy wybór współpracującego oświetlenia: ksenon lub halogen bez konieczności przeróbki procesora - Funkcja obrazowania tkanki w wąskim paśmie światła uruchamiana automatycznie przyciskiem na głowicy endoskopu w trakcie badania endoskopowego z wbudowanym filtrem optyczno-cyfrowym wycinającym długość fali światła czerwonego - Wymienna pamięć rejestrowanych obrazów – karta pamięci o pojemności minimum 1 GB - Lampa ksenon – moc 300 W - Lampa zapasowa wbudowana włączana automatycznie w przypadku awarii lampy głównej - Pełna polska wersja językowa (m.in. oprogramowanie, opisy elementów sterujących, komunikaty na ekranie) - Wskaźnik przepalenia żarówki oraz licznik żywotności żarówki - Współpraca z głowicami kamer „CCD” przystosowanymi do optycznych endoskopów - Możliwość regulacji intensywności pompowania powietrza przez pompę w źródle światła - Współpraca z wideolaparoskopami - Funkcja automatycznego rozpoznawania endoskopów z podaniem typu, symbolu i numeru fabrycznego endoskopu - Możliwość zaprogramowania dowolnej funkcji sterującej procesora na jeden z przycisków głowicy sterującej endoskopu (min. sterowanie pompą do spłukiwania pola obserwacji) - Regulacja oświetlenia automatyczna i ręczna - Współpraca z posiadanymi endoskopami Olympus GIF,CF,TJF bez konieczności zakupu dodatkowych przyłączy | Tak / podać |  |
| 2. | Monitor medyczny (1 sztuka): - Przekątna minimum 26” - Rozdzielczość minimum 1920x1200 | Tak / podać |  |
| 3. | Wózek medyczny do zestawu (1 sztuka): - Podstawa jezdna z blokadą kół - Ruchomy wieszak na dwa endoskopy - Ruchome, obrotowe ramię do mocowania monitora LCD - Transformator separacyjny z min. 12 wejściami | Tak / podać |  |
| 4. | Pompa do spłukiwania pola obserwacji (1 sztuki): - Pompa zapewniająca możliwość spłukiwania wodą poprzez dodatkowy kanał video endoskopów oraz poprzez kanał roboczy - Pompa wodna perystaltyczna dająca możliwość regulacji prędkości przepływu, stopniową w pełnym zakresie – kontrolowaną mikroprocesorowo - Możliwość ustawienia na półce wózka endoskopowego - Zbiornik płynu – minimum 2 litry (autoklawowalny) - Uruchamianie pracy pompy z przycisków endoskopu (możliwość zaprogramowania) - Możliwość obsługi przyciskiem nożnym | Tak / podać |  |
| 5. | Videogastroskop (1 sztuka): - Obrazowanie w standardzie wysokiej rozdzielczości HDTV - Średnica kanału roboczego min. 2,8 mm - Kąt obserwacji min. 140 ° - Głębia ostrości min. 2-100 mm - Programowalne przyciski sterujące głowicy endoskopowej z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora minimum 4 - Zagięcie końcówki w stopniach minimum G/D 210/90 i L/P 100/100 - Funkcje obrazowania tkanki w wąskim paśmie światła polegająca na wycinaniu części widma poprzez optyczny filtr umieszczony w źródle światła - Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor z rozpoznaniem typu i numeru fabrycznego | Tak / podać |  |
| 6. | Bronchoskop intubacyjny (1 sztuka) - Średnica kanału roboczego min. 2,6 mm - Średnica tuby wziernikowej maks 5,2 mm - Kąt obserwacji min. 90 ° - Głębia ostrości min. 3-50 mm - W komplecie bateryjne źródło światła - Zagięcie końcówki Góra/Dół 180º/130º | Tak / podać |  |
| 7. | Videokolonoskop ( 1 sztuka) - Obrazowanie w standardzie wysokiej rozdzielczości HDTV - Średnica kanału roboczego min. 3,7 mm - Kąt obserwacji min. 140 ° - Głębia ostrości min. 2-100 mm - Programowalne przyciski sterujące głowicy endoskopowej z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora minimum 4 - Zagięcie końcówki w stopniach minimum G/D 180/180 i L/P 160/160 - Funkcje obrazowania tkanki w wąskim paśmie światła polegająca na wycinaniu części widma poprzez optyczny filtr umieszczony w źródle światła - Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor z rozpoznaniem typu i numeru fabrycznego | Tak / podać |  |
| 8. | Wszystkie urządzenia fabrycznie nowe, nie używane, nie regenerowane | Tak |  |
| 9. | Obsługa serwisowa oferowanego sprzętu uwzględniająca bezpłatne naprawy przez autoryzowany serwis na terenie Polski z zabezpieczeniem sprzętu zastępczego na czas naprawy- dotyczy pozycji 6 oraz 8 | Tak |  |

UWAGA:

- Powyższe „parametry techniczne - wymagane” stanowią wymagania minimalne. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania zgodnie 
z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

- Cechy techniczne i jakościowe urządzenia są zgodne z normatywami europejskimi/ aprobatami technicznymi/ obowiązującymi na terenie Polski.

…………………………………..

Podpis Wykonawcy / upoważnionego przedstawiciela