Pakiet nr 2 - Załącznik numer 6

Wymagane Parametry Techniczne

Lampa operacyjna sufitowa – 2 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

Kraj pochodzenia: 	……………………………………………………………………………………………….

CE (podać numer certyfikatu – jeżeli dotyczy) ……………………………………………………………………..

| Lp | Parametry techniczne - wymagane | Warunek | Parametry oferowane – należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ogólne | Tak |  |
|  | Jednokopułowa lampa operacyjna bezcieniowa montowana do sufitu. Czasza oświetleniowa wielosegmentowe ze źródłem światła w postaci diod LED. | Tak |  |
|  | Ramią wychodzące z jednego zawiesia sufitowego – zawiesie posiadające osłonę tworzywową zakrywającą płytę stropową oraz wszystkie przyłącza elektryczne. | Tak |  |
|  | Źródło światła – diody LED – maksymalny pobór mocy lampy głównej oraz satelitarnej 250 W minimum 55 w kopule . Diody nowej generacji białe – nie dopuszcza się diod kolorowych | Tak |  |
|  | Regulacja średnicy pola operacyjnego w kopule za pomocą sterylizowanego uchwytu umieszczonego centralnie na środku czaszy lampy | Tak |  |
|  | Średnica zewnętrzna kopuły nie większa niż 64 cm | Tak |  |
|  | Obudowa kopuły wykonana ze stopów aluminium i/lub tworzywa ABS z aluminiowymi segmentami wewnętrznymi odprowadzającymi ciepło | Tak |  |
|  | Kopuła przystosowana do współpracy z nawiewem laminarnym | Tak |  |
|  | Kopuła | Tak |  |
|  | Konstrukcja składająca się z minimum 4 segmentów | Tak |  |
|  | Natężenie kopuły głównej min. 120 klux | Tak |  |
|  | Temperatura barwowa nie mniejsza niż 4300K | Tak |  |
|  | Zakres regulacji średnicy pola bezcieniowego w polu operacyjnym nie mniejszy niż 16 do 28 cm | Tak |  |
|  | Współczynnik oddawania barw dla kopuły głównej Ra nie mniejszy niż 95 | Tak |  |
|  | Wgłębność oświetlenia L1+L2 nie mniejsza niż 130 cm | Tak |  |
|  | Wartość oświetlenia po przysłonięciu jedną maską [%]- nie mniej niż 45% | Tak |  |
|  | Wartość oświetlenia po przysłonięciu dwiema maskami [%] - nie mniej niż 45% | Tak |  |
|  | Kopuła lampy wyposażona minimum w trzy uchwyty umieszczone na poszczególnych segmentach lampy umożliwiające łatwe i szybkie ustawienie lamy niezależnie od jej położenia. Uchwyty wykonane jako osobny prętowy uchwyt z otworem umożliwiającym wsunięcie całej dłoni i jej zaciśnięcie co umożliwia pewny chwyt podczas przemieszczania kopuły lub jako uchwyty zintegrowane z segmentami każdej z kopuł także wyposażone w otwory umożliwiające wsunięcie całej dłoni i jej zaciśnięcie co umożliwia pewny chwyt podczas przemieszczania kopuły. | Tak |  |
|  | Kopuła wyposażona w układ redukcji cieni polegający na zwiększaniu intensywności światła w diodach zewnętrznych podczas wyłączenia diod umiejscowionych w środkowej części kopuły – układ sterowany ze sterownika mocowanego na ramieniu oraz z pilota bezprzewodowego | Tak |  |
|  | Mocowanie kopuły na podwójnym ramieniu o łącznym zasięgu min. 150 cm | Tak |  |
|  | Możliwość obrotu ramieniu stałego o 360° wokół mocowania głównego | Tak |  |
|  | Możliwość obrotu ramienia uchylnego o 360° wokół przegubu łączącego ramiona | Tak |  |
|  | Możliwość obrotu o 360° na przegubie łączącym kopułę z ramieniem uchylnym | Tak |  |
|  | Regulacja natężenia światła w zakresie min. 25 do 100% umieszczone na sterowniku kopuły mocowanym na ramieniu i z pilota bezprzewodowego – regulacja w minimum 10 stopniach elektroniczna | Tak |  |
|  | Włącznik lampy umieszczony na sterowniku mocowanym na ramieniu oraz dodatkowo na pilocie bezprzewodowym | Tak |  |
|  | Funkcja oświetlenia endo w postaci światła typu LED (minimum 8 diod rozlokowane wokół uchwytu sterylizowanego jako pojedynczy rząd lub jako grupy diod). Oświetlenie endo uruchamiane z pilota i panelu sterowniczego umieszczonego na lampie | Tak |  |
|  | Żywotność układu świetlnego min. 40000h | Tak |  |
|  | Wielkość napromieniowania maksymalnie 310 w/m2 | Tak |  |
|  | Pilot bezprzewodowy | Tak |  |
|  | Pilot bezprzewodowy dla personelu pozwalający na min. sterownie następującymi funkcjami: - włączanie/wyłączanie lampy - wybór czaszy – główna lub satelitarna - regulacja intensywności świecenia - włączanie/ wyłączania funkcji endo - włączanie/wyłączanie funkcji redukcji cieni | Tak |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe | Tak |  |
|  | W wyposażeniu każdej kopuły po min. 4 uchwyty sterylizacyjne | Tak |  |

UWAGA:

- Powyższe „parametry techniczne - wymagane” stanowią wymagania minimalne. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania zgodnie 
z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

- Cechy techniczne i jakościowe urządzenia są zgodne z normatywami europejskimi/ aprobatami technicznymi/ obowiązującymi na terenie Polski.

…………………………………..

Podpis Wykonawcy / upoważnionego przedstawiciela