Pakiet nr 2 - Załącznik numer 14

Wymagane Parametry Techniczne

Stół zabiegowy mobilny – 2 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

Kraj pochodzenia: 	……………………………………………………………………………………………….

CE (podać numer certyfikatu – jeżeli dotyczy) ……………………………………………………………………..

| Lp | Parametry techniczne - wymagane | Warunek | Parametry oferowane – należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Stół przeznaczony jest do wykonywania zabiegów ogólnych a w połączeniu z wyposażeniem także zabiegów specjalistycznych. | Tak |  |
|  | Konstrukcja stołu wykonana jest z odpowiednich materiałów i zabezpieczona osłonami aby stół był łatwy w utrzymaniu czystości oraz odporny na środki dezynfekcyjne. | Tak |  |
|  | Blat stołu oraz kolumna oraz jej osłony wykonane ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, o powierzchni półmatowej. Osłona podstawy z termoformowanego tworzywa | Tak |  |
|  | Materace antystatyczne wykonane z pianki poliuretanowej i pokryte są skajem. Posiadające kształty uniemożliwiające zakleszczenie pacjenta w trakcie regulacji segmentami a jednocześnie wygodne dla pacjenta. | Tak |  |
|  | Stół posiadający mechanizmy umożliwiające i wspomagające ustawienie funkcji blatu i ich segmentów. Czterosegmentowy blat ustawiany w wielu pozycjach: leżącej, półsiedzącej, siedzącej i innych pozycjach operacyjnych. | Tak |  |
|  | Wysokość blatu regulowana siłownikiem hydraulicznym przy pomocy dźwigni nożnej. Wykonywanie przechyłów wzdłużnych oraz ustawienia pozycji segmentów blatu wspomagane sprężynami gazowymi o odpowiednio dobranej charakterystyce ich pracy. Blat stołu stabilny i sztywny. Segmenty głowy i nóg odłączalne a ich blokowanie łatwe i szybkie - rygle mocujące bez połączeń śrubowych. | Tak |  |
|  | Stół posiadający bardzo dobre własności jezdne - duże, obrotowe koła jezdne. Łatwość manewrowania stołem - koło kierunkowe układu jezdnego. Pewne i wygodne blokowanie poprzez system centralnej blokady 4 kół. Funkcje te dostępne poprzez dźwignię nożną ze stali nierdzewnej. | Tak |  |
|  | Segmenty blatu przenikalne dla promieni RTG. Wypełnienie segmentów wykonane z płyty HPL umożliwiającej wykonywanie zdjęć RTG i monitorowanie pacjenta ramieniem C. Podtrzymywanie kasety RTG z zastosowaniem tunelu na tacę umieszczaną pod segmentami leża (głowy, oparcie pleców i siedzisko). Monitorowanie pacjenta ułatwiane poprzez przemienność segmentów głowy i nóg. | Tak |  |
|  | Stół wyposażony w listwy boczne do mocowania wyposażenia dodatkowego. Elementy montowane poprzez uchwyty- do mocowania kątowego lub wyłącznie pionowego. Elementy wyposażenia dodatkowego: -podpórka ręki (uchwyt mocujący) | Tak |  |
|  | Całkowita długość stołu min. 2000 mm | Tak |  |
|  | Całkowita szerokość blatu min. 550 mm | Tak |  |
|  | Minimalna wysokość blatu min. 620 mm | Tak |  |
|  | Maksymalna wysokość blatu min. 870 mm | Tak |  |
|  | Regulacja oparcia pleców -30 ° do 80° ± 5° | Tak |  |
|  | Regulacja podgłówka -35 ° do 40° ± 5° | Tak |  |
|  | Kąt przechyłu Trendelenburga 25° ± 5° | Tak |  |
|  | Kąt przechyłu anty-Trendelenburga 25° ± 5° | Tak |  |
|  | Regulacja segmentu nóg -90 ° do 15° ± 5° | Tak |  |
|  | Maksymalne dopuszczalne obciążenie min. 220 kg | Tak |  |
|  | Stół wyposażony w podpórkę ręki mocowaną do szyny bocznej | Tak |  |
|  | Autoryzacja producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela do prowadzenia serwisu lub oświadczenie oferenta, że przejmuje na siebie wszelkie obowiązki związane z obsługą serwisową oferowanego sprzętu w okresie gwarancji | Tak |  |
|  | Ilość wliczonych w cenę urządzenia przeglądów w okresie gwarancji, zgodnie z zaleceniami producenta. | Tak |  |

UWAGA:

- Powyższe „parametry techniczne - wymagane” stanowią wymagania minimalne. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania zgodnie 
z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

- Cechy techniczne i jakościowe urządzenia są zgodne z normatywami europejskimi/ aprobatami technicznymi/ obowiązującymi na terenie Polski.

…………………………………..

Podpis Wykonawcy / upoważnionego przedstawiciela