Pakiet nr 3 - Załącznik numer 8

Wymagane Parametry Techniczne

Analizator parametrów krytycznych – 1 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

Kraj pochodzenia: 	……………………………………………………………………………………………….

CE (podać numer certyfikatu – jeżeli dotyczy) ……………………………………………………………………..

| Lp | Parametry techniczne - wymagane | Warunek | Parametry oferowane – należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Oprogramowanie analizatora w języku polskim | Tak |  |
|  | Parametry mierzone: pH, pCO2, pO2, Na, K, Cl, Ca, Glukoza, Mleczany, Hb lub Htc | Tak |  |
|  | Objętość materiału badanego do 150 µl – dla pełnego panelu oznaczeń | Tak |  |
|  | Samoczyszczący port pobierający materiał badany | Tak |  |
|  | Czas uzyskania wyniku łącznie z wydrukiem – 2 minut | Tak |  |
|  | Łączny czas kalibracji analizatora w ciągu 24 godzin – do 30 minut | Tak |  |
|  | Analizator bezobsługowy tj. bez zewnętrznych butli z gazem, bez konieczności wymiany poszczególnych butelek z odczynnikami, bez konieczności wymiany membran i pojedynczych elektrod pomiarowych | Tak |  |
|  | Pakiet odczynnikowy w postaci maksymalnie dwóch kaset, zawierający wszelkie odczynniki, elektrody, sensory pomiarowe, kalibratory, materiały kontrolne oraz pojemnik na ścieki. Dopuszczalna oddzielna kaseta zawierająca elektrody lub sensory pomiarowe | Tak |  |
|  | Możliwość przechowywania kaset w temperaturze pokojowej | Tak |  |
|  | Czytnik kodów kreskowych | Tak |  |
|  | Wbudowany system automatycznej kontroli jakości analizatora z graficzną interpretacją QC | Tak |  |
|  | Wbudowana drukarka | Tak |  |
|  | Wygodny ekran dotykowy – menu w języku polskim | Tak |  |
|  | Kompaktowe wymiary maksymalnie: szerokość 35 cm, głębokość 30 cm, wysokość 50 cm wraz ze stolikiem oferowanym przez producenta analizatora, mającym zapewnić pełną stabilność i mobilność analizatora i akcesoriów niezbędnych do jego pracy | Tak |  |
|  | Pamięć wyników pacjenta minimum 2000 wyników | Tak |  |
|  | Pamięć wyników kalibracji minimum 2000 wyników | Tak |  |
|  | Urządzenia podłączone do istniejącej sieci LAN zgodnej ze standardem ETHERNET | Tak |  |
|  | PS podtrzymujący pracę analizatora minimum 30 minut | Tak |  |
|  | Dostawa wszystkich niezbędnych do uruchomienia analizatora akcesoriów i odczynników. | Tak |  |
|  | Sukcesywna dostawa pakietów odczynnikowych zgodnie z gwarantowanymi terminami ich stabilności, pozwalająca na wykonanie 1200 oznaczeń w przeciągu 12 miesięcy od dnia zainstalowania analizatora | Tak |  |
|  | Dostawa materiału kontrolnego pozwalającego na prowadzenie zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości przez okres 12 m-cy | Tak |  |

UWAGA:

- Powyższe „parametry techniczne - wymagane” stanowią wymagania minimalne. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania zgodnie 
z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

- Cechy techniczne i jakościowe urządzenia są zgodne z normatywami europejskimi/ aprobatami technicznymi/ obowiązującymi na terenie Polski.

…………………………………..

Podpis Wykonawcy / upoważnionego przedstawiciela