Pakiet nr 1 - Załącznik numer 3

Wymagane Parametry Techniczne

Urządzenie do detekcji krwawień mózgowych – 1 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………..

Producent:	……………………………………………………………………………………………..

Kraj pochodzenia: 	……………………………………………………………………………………………..

CE (podać numer certyfikatu) …………………………………………………….

| L.p. | Parametry techniczne - wymagane | Warunek | Parametry oferowane – należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie przeznaczone do badań przesiewowych poszkodowanych z urazami głowy w celu identyfikacji krwawień wewnątrz czaszkowych | Tak |  |
|  | Zestaw składający się z czujnika / sensora oraz sztywnej walizki transportowej | Tak |  |
|  | W zestawie min 25 nakładek jednorazowych, ładowarka w formie stacji dokującej | Tak |  |
|  | Czujnik z możliwością operowania jedną ręką, posiadający włącznik z sygnalizatorem świetlnym informującym o stanie gotowości | Tak |  |
|  | Wykrywanie krwi wynaczynionej świeżej, do 48h od wystąpienia krwawienia | Tak |  |
|  | Pomiar dokonywany poprzez emisję fali bliskiej podczerwieni o długości 808 nm | Tak |  |
|  | Fale wysyłane przez emiter laserowy, zakrzywiane a następnie wychwytywane przez odbiornik umieszczony po przeciwnej stronie głowicy sensora | Tak |  |
|  | Rozpoczęcie pomiaru poprzez naciśnięcie przycisku umieszczonego na obudowie w miejscu dogodnym do użycia jedną ręką – min 2 przyciski włączające emisję fali | Tak |  |
|  | Badanie wykonywane w min. 8 symetrycznych miejscach na głowie w obrębie płatów: czołowego, skroniowego, potylicznego i ciemieniowego | Tak |  |
|  | Skuteczna analiza do min. 3,5 cm od powierzchni skóry głowy i do min. 2,5cm od powierzchni mózgu, dla objętości krwi wynaczynionej powyżej 3,5ml | Tak |  |

UWAGA:

- Powyższe „parametry techniczne - wymagane” stanowią wymagania minimalne. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania zgodnie 
z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

- Cechy techniczne i jakościowe urządzenia są zgodne z normatywami europejskimi/ aprobatami technicznymi/ obowiązującymi na terenie Polski.

…………………………………..

Podpis Wykonawcy / upoważnionego przedstawiciela