Pakiet nr 2 - Załącznik numer 2

Wymagane Parametry Techniczne

Fotel ginekologiczny – 1 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

Kraj pochodzenia: 	……………………………………………………………………………………………….

CE (podać numer certyfikatu – jeżeli dotyczy) ……………………………………………………………………..

| Lp | Parametry techniczne - wymagane | Warunek | Parametry oferowane – należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fotel ginekologiczny przeznaczony do podtrzymywania pacjenta w trakcie przeprowadzania badania i zabiegów ginekologicznych | Tak |  |
|  | Fotel wykonany z profili stalowych, pokrytych lakierem proszkowym odpornym na promieniowanie UV, uszkodzenia mechaniczne i środki dezynfekcyjno-myjące | Tak |  |
|  | Konstrukcja obudowana osłonami z tworzywa sztucznego | Tak |  |
|  | Siedzisko, oparcie pleców, zagłówek – tapicerowane łatwym do czyszczenia materiałem zmywalnym, dostępnym w różnych kolorach | Tak |  |
|  | Fotel z elektryczną regulacją wysokości, oparcia pleców oraz siedziska | Tak |  |
|  | Regulacje elektryczne wykonywane za pomocą sterownika przewodowego nożnego lub z przycisków wbudowanych w podstawę fotela | Tak |  |
|  | Fotel wyposażony w parę podkolanników, wysuwaną nierdzewną miskę pod segmentem siedziska, listwy akcesoryjne, uchwyt na rolkę prześcieradła jednorazowego | Tak |  |
|  | Długość całkowita 1350 mm (+/-50 mm) | Tak |  |
|  | Całkowita szerokość leża 700 mm (+/-50 mm) | Tak |  |
|  | Szerokość siedziska 600 mm (+/-50 mm) | Tak |  |
|  | Szerokość oparcia pleców 600 mm (+/-50 mm) | Tak |  |
|  | Minimalna wysokość siedziska w pozycji poziomej 650 (+/-50 mm) | Tak |  |
|  | Maksymalna wysokość siedziska w pozycji poziomej 950 (+/-50 mm) | Tak |  |
|  | Zakres regulacji oparcia pleców od 0 do 75o (+/- 5o) | Tak |  |
|  | Zakres regulacji segmentu siedziska od 0 do 35o (+/- 5o) | Tak |  |
|  | Przechył wzdłużny jednostronny min. 60 | Tak |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min. 180 kg | Tak |  |
|  | Zasilanie 230V, 50/60 Hz | Tak |  |
|  | Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym min. II | Tak |  |
|  | Certyfikat ISO 13485 oraz ISO 9001 dla producenta fotela – na wezwanie zamawiającego, również po dostarczeniu towaru. | Tak |  |

UWAGA:

- Powyższe „parametry techniczne - wymagane” stanowią wymagania minimalne. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania zgodnie 
z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

- Cechy techniczne i jakościowe urządzenia są zgodne z normatywami europejskimi/ aprobatami technicznymi/ obowiązującymi na terenie Polski.

…………………………………..

Podpis Wykonawcy / upoważnionego przedstawiciela