Pakiet nr 2 - Załącznik numer 7

Wymagane Parametry Techniczne

Lampa zabiegowa sufitowa / ścienna – 5 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

Kraj pochodzenia: 	……………………………………………………………………………………………….

CE (podać numer certyfikatu – jeżeli dotyczy) ……………………………………………………………………..

| Lp | Parametry techniczne - wymagane | Warunek | Parametry oferowane – należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Lampa zabiegowa ścienna | Tak |  |
|  | Kąt obrotu kopuły lampy min. 320° | Tak |  |
|  | Waga lampy całkowita maksymalnie 3,2 kg | Tak |  |
|  | Zastosowane źródło światła w postaci min. 3 diod LED | Tak |  |
|  | Diody łącznie max 12 W | Tak |  |
|  | Natężenie światła min 50 klux z odległości 500 mm | Tak |  |
|  | Żywotność źródła światła min. 20 000h | Tak |  |
|  | Barwa światła 4500 K +/- 200K | Tak |  |
|  | Średnica pola roboczego 100mm z odległości 500mm +/- 10mm | Tak |  |
|  | Średnica pola roboczego 160mm z odległości 1000mm +/- 10mm | Tak |  |
|  | Strumień świetlny min. 160lm | Tak |  |
|  | Współczynnik oddawania barw Ra nie mniejszy niż 93 | Tak |  |
|  | Przełącznik na kopule | Tak |  |
|  | Możliwość wykonania obrotu ramienia lampy w miejscu łączenia ramion o 340° | Tak |  |
|  | Zakres kątowej regulacji ramienia na przegubie w miejscu łączenia ze ścianą min. 180° na boki | Tak |  |
|  | Kątowa regulacja wspomagana sprężyną gazową w pierwszym przegubie | Tak |  |
|  | Długość ramienia od czaszy do drugiego przegubu min. 500mm | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji w drugim przegubie w zakresie min. 220° | Tak |  |
|  | Długość drugiego ramienia min 580mm | Tak |  |
|  | Przegub łączący drugie ramię z kopułą lampy z regulacją w zakresie min 150° | Tak |  |

UWAGA:

- Powyższe „parametry techniczne - wymagane” stanowią wymagania minimalne. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania zgodnie 
z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

- Cechy techniczne i jakościowe urządzenia są zgodne z normatywami europejskimi/ aprobatami technicznymi/ obowiązującymi na terenie Polski.

…………………………………..

Podpis Wykonawcy / upoważnionego przedstawiciela