Pakiet nr 3 - Załącznik numer 1

Wymagane Parametry Techniczne

System centralnego monitorowania pacjenta

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………..

Producent:	……………………………………………………………………………………………..

Kraj pochodzenia: 	……………………………………………………………………………………………..

CE (podać numer certyfikatu) …………………………………………………….

| L.p. | Parametry techniczne - wymagane | Warunek | Parametry oferowane – należy opisać |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SYSTEM CENTRALNEGO MONITOROWANIA PACJENTA - 1 szt. |  |  |  |  |  |
| Wymogi ogólne |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania w formie komputera typu All-in-One zintegrowanego obudowie dotykowego ekranu klasy medycznej | Tak |  |  |  |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania pracujące w oparciu o system operacyjny rodziny MS Windows | Tak |  |  |  |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania wyposażone w awaryjne podtrzymanie zasilania na przynajmniej 20 minut | Tak |  |  |  |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania wyposażone w 1 ekran | Tak |  |  |  |
|  | Ekran stanowiska centralnego monitorowania TFT, dotykowy, panoramiczny, o przekątnej min. 21" i wysokiej rozdzielczości przynajmniej 1920 x 1080 pikseli. Certyfikowany jako wyrób medyczny. | Tak |  |  |  |
|  | Sterowanie funkcjami centrali poprzez mysz i klawiaturę USB, a także ekran dotykowy. | Tak |  |  |  |
| Wymogi funkcjonalne |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania zapewnia jednoczesny podgląd przynajmniej 4 oferowanych kardiomonitorów, z możliwością rozbudowy do przynajmniej 16 stanowisk | Tak |  |  |  |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania zapewnia jednoczesny podgląd min. 4 krzywych dynamicznych dla każdego monitorowanego pacjenta, na ekranie zbiorczego podglądu pacjentów | Tak |  |  |  |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania umożliwia szczegółowy podgląd wybranego pacjenta: mierzone krzywe dynamiczne i skojarzone parametry, szczegółowy podgląd danych archiwalnych: trendów tablicowych, graficznych, pełnych przebiegów krzywych dynamicznych (Full Disclosure) oraz historii zdarzeń alarmowych | Tak |  |  |  |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania umożliwia podgląd przynajmniej 72 godziny trendów parametrów życiowych dla każdego pacjenta. Możliwość skonfigurowania przynajmniej 8 grup trendów tabelarycznych i przynajmniej 8 grup trendów graficznych | Tak |  |  |  |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania wyposażone w pamięć pełnych przebiegów krzywych dynamicznych (Full Disclosure): min. 48 godzin przynajmniej 12-tu krzywych dynamicznych (nie tylko EKG) dla każdego pacjenta. Możliwość rozbudowy pamięci do przynajmniej 144 godzin | Tak |  |  |  |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania umożliwia wykonywanie szczegółowych pomiarów krzywych dynamicznych (w tym zespołów QRS, odchylenia ST) z wykorzystaniem ekranowego narzędzia (np. suwmiarki). | Tak |  |  |  |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania wyposażone w pamięć zdarzeń alarmowych: min. 2000 zdarzeń na każdego monitorowanego pacjenta. Możliwość filtrowania zdarzeń w historii wg rodzaju zdarzenia i priorytetu | Tak |  |  |  |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania zapewnia wyświetlanie alarmów ze wszystkich monitorowanych łóżek. Alarmy przynajmniej 3-stopniowe, rozróżniane wizualnie i dźwiękowo, z identyfikacją alarmującego łóżka | Tak |  |  |  |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania umożliwia konfigurację granic alarmowych, a także wyciszanie bieżących stanów alarmowych w monitorach pacjenta | Tak |  |  |  |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania umożliwia zdalne przyjmowanie pacjenta w kardiomonitorze poprzez wprowadzenie jego danych demograficznych za pośrednictwem klawiatury. Wprowadzenie danych w centrali powoduje ich aktualizację na ekranie kardiomonitora. | Tak |  |  |  |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania umożliwia drukowanie raportów, trendów i zapisów za pomocą sieciowej drukarki laserowej. W ofercie ujęta drukarka sieciowa kompatybilna z centralą oraz oferowanymi kardiomonitorami. | Tak |  |  |  |
| Możliwości rozbudowy |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy stanowiska centralnego monitorowania o funkcję uruchamiania interaktywnego dostępu do szpitalnych aplikacji klinicznych udostępnianych w sieci szpitalnej. Interaktywny dostęp oznacza możliwość podglądu, edycji i dokonywania wpisów w w/w aplikacjach na ekranie oferowanej centrali. Dostęp realizowany w sposób zapewniający bezpieczeństwo danych podglądanych i przechowywanych w centrali, np. za pośrednictwem technologii CITRIX. | Tak |  |  |  |
|  | Systemu centralnego monitorowania umożliwia rozbudowę o funkcję zdalnego podglądu monitorowanych pacjentów, w czasie zbliżonym do rzeczywistego, za pośrednictwem komputerów PC z systemem Windows podłączonych do sieci informatycznej szpitala. Dostępny podgląd bieżących wartości parametrów, podgląd krzywych dynamicznych, a także pamięci trendów. Możliwość jednoczesnego podglądu min. 16 pacjentów w pojedynczym oknie aplikacji | Tak |  |  |  |
|  | System centralnego monitorowania umożliwia rozbudowę o wysyłanie parametrów życiowych monitorowanych przez oferowane kardiomonitory do szpitalnego systemu informatycznego, za pośrednictwem protokołu HL7, w celu ich archiwizacji. | Tak |  |  |  |
|  | Systemu centralnego monitorowania umożliwia rozbudowę o pobieranie danych demograficznych pacjenta ze szpitalnego systemu informatycznego (HIS), za pośrednictwem protokołu HL7, w celu uproszczenia procesu przyjęcia. | Tak |  |  |  |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania umożliwia podłączanie urządzeń zewnętrznych (m.in. respiratory, aparaty do znieczulania) do centrali niezależnie od kardiomonitorów i wyświetlanie danych z tych urządzeń na ekranie centrali (podać listę urządzeń). | Tak |  |  |  |
| MONITOR PACJENTA |  |  |  |  |  |
| Wymogi ogólne |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość integracji z dostępnym klinicznym systemem informatycznym (CIS) producenta oferowanego systemu monitorowania pacjenta, umożliwiającym prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej w zakresie opieki około-intensywnej i około-operacyjnej, zapewniającym przynajmniej: automatyczną akwizycję parametrów życiowych z oferowanych monitorów, ale także: respiratorów, aparatów do znieczulania, pomp infuzyjnych i do terapii nerkozastępczej; dokumentację terapii płynowej i lekowej, obliczanie bilansu płynów, ocenę stanu pacjenta wg. znanych skal ocen (m.in.: APACHE II, GCS, TISS-28, SOFA), tworzenie zleceń lekarskich, dokumentację procesu opieki pielęgniarskiej, generowanie raportów (w tym karta znieczulenia). | Tak |  |  |  |
|  | System monitorowania pacjenta o budowie kompaktowo-modułowej. Podstawowe parametry życiowe wbudowane na stałe w kardiomonitor, dodatkowe parametry dostępne w technologii wymiennych modułów podłączanych podczas pracy z automatyczną rekonfiguracją ekranu uwzględniającą pojawienie się nowych parametrów pomiarowych. | Tak |  |  |  |
|  | Moduły pomiarowe wsuwane do opcjonalnej, dedykowanej ramy na moduły | Tak |  |  |  |
|  | Wszystkie elementy systemu monitorowania pacjenta chłodzone konwekcyjnie, pasywnie - bez użycia wentylatorów | Tak |  |  |  |
|  | System monitorowania pacjenta przeznaczony do monitorowania pacjentów we wszystkich kategoriach wiekowych: dorosłych, dzieci i noworodków | Tak |  |  |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | Tak |  |  |  |
|  | Monitor wyposażony w tryb "Standby" - tymczasowe wstrzymanie monitorowania pacjenta oraz sygnalizowania alarmów, np. na czas toalety pacjenta lub badania diagnostycznego. Po wznowieniu monitorowania, kontynuacja monitorowania tego samego pacjenta | Tak |  |  |  |
|  | Monitor wyposażony w uruchamiany automatycznie lub na żądanie użytkownika tryb nocny, umożliwiający skonfigurowanie niezależnych poziomów: jasności ekranu, głośności alarmów, głośności sygnału tętna oraz dźwięku ukończenia pomiaru NIBP | Tak |  |  |  |
| Zasilanie |  |  |  |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe, zgodne z PN, dostosowane do 230V/50Hz | Tak |  |  |  |
|  | Monitor wyposażony w zasilanie akumulatorowe zapewniające przynajmniej 3 godziny pracy na wypadek zaniku zasilania lub transportu. Wskaźnik poziomu naładowania monitora widoczny na ekranie monitora. Możliwość sprawdzenia dokładnego czasu pozostałego do pracy na zasilaniu akumulatorowym. Dodatkowy wskaźnik poziomu naładowania bezpośrednio na akumulatorze. Czas ładowania akumulatora do 90% pojemności nie przekracza 4 godzin. | Tak |  |  |  |
|  | Akumulator wymienny przez użytkownika bez użycia narzędzi. | Tak |  |  |  |
| Praca w sieci centralnego monitorowania |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość pracy w sieci centralnego monitorowania, zgodnej ze standardem Ethernet | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy monitora o bezprzewodowe połączenie z siecią centralnego monitorowania, zgodnie ze standardem IEEE802.11 a lub b/g | Tak |  |  |  |
|  | Monitor może pracować w jednej sieci centralnego monitorowania z w pełni modułowymi monitorami wysokiej klasy, współdzieląc jedno stanowisko centralnego monitorowania | Tak |  |  |  |
| Montaż |  |  |  |  | Tak |
|  | Dostępne uchwyty montażowe monitora do ściany, aparatu do znieczulania, na kolumnę medyczną i na wózku | Tak |  |  |  |
| Monitor stacjonarno-transportowy – 8 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Monitor wyposażony w dotykowy ekran panoramiczny o przekątnej min. 12,1" i rozdzielczości min. 1200 x 800 pikseli. Umożliwia wyświetlanie przynajmniej 6 krzywych dynamicznych jednocześnie i pełną obsługę funkcji monitorowania pacjenta. Nie dopuszcza się realizacji tego wymogu z wykorzystaniem zewnętrznego, dodatkowego ekranu | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość podłączenia dodatkowego, panoramicznego ekranu powielającego | Tak |  |  |  |
|  | Obsługa kardiomonitora poprzez ekran dotykowy i pokrętło funkcyjne. | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość zaprogramowania min. 6 różnych konfiguracji (profili) monitora, zawierających m.in. ustawienia monitorowanych parametrów | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość konfiguracji przynajmniej 2 różnych układów (widoków) ekranu, w tym ekranu dużych cyfr | Tak |  |  |  |
|  | Monitor pacjenta stacjonarno-transportowy, wyposażony w uchwyt umożliwiający wygodne przenoszenie, oburącz | Tak |  |  |  |
|  | Masa monitora pacjenta nie przekracza 4,5kg | Tak |  |  |  |
|  | Monitor pacjenta odporny na upadek z wysokości przynajmniej 70cm | Tak |  |  |  |
|  | Stopień ochrony przed wnikaniem cieczy przynajmniej IPX1 | Tak |  |  |  |
| Monitorowane parametry |  |  |  |  | Tak |
|  | EKG | Tak |  |  |  |
|  | Monitorowanie przynajmniej 1 z 3 i 7 odprowadzeń w zależności od użytego przewodu EKG | Tak |  |  |  |
|  | Jednoczesna prezentacja przynajmniej 3 odprowadzeń EKG na ekranie głównym kardiomonitora (bez wykorzystania okna 12 odprowadzeń EKG). | Tak |  |  |  |
|  | Pomiar częstości akcji serca w zakresie min. 30 - 300 ud/min. | Tak |  |  |  |
|  | W komplecie do każdego monitora: przewód do podłączenia 5- elektrod. | Tak |  |  |  |
|  | Analiza arytmii | Tak |  |  |  |
|  | Analiza arytmii przynajmniej w 4 odprowadzeniach EKG jednocześnie, zgodnie z zaleceniami AHA | Tak |  |  |  |
|  | Zaawansowana analiza arytmii wg przynajmniej 15 definicji, rozpoznawanie arytmii komorowych i przedsionkowych, w tym migotania przedsionków | Tak |  |  |  |
|  | Analiza ST | Tak |  |  |  |
|  | Analiza odcinka ST ze wszystkich monitorowanych odprowadzeń (do 7) | Tak |  |  |  |
|  | Zakres pomiarowy analizy odcinka ST min. -9,0 - (+)9,0 mm | Tak |  |  |  |
|  | Oddech | Tak |  |  |  |
|  | Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 4-180 odd/min. | Tak |  |  |  |
|  | Prezentacja częstości oddechu oraz krzywej oddechowej | Tak |  |  |  |
|  | Saturacja (SpO2) | Tak |  |  |  |
|  | Pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem, z wykorzystaniem algorytmu Masimo SET lub TruSignal | Tak |  |  |  |
|  | Pomiar saturacji w zakresie min. 1-100% | Tak |  |  |  |
|  | Prezentacja wartości saturacji, krzywej pletyzmograficznej | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość wyboru SPO2 jako źródła częstości rytmu serca | Tak |  |  |  |
|  | Modulacja dźwięku tętna przy zmianie wartości % SpO2. | Tak |  |  |  |
|  | W komplecie do każdego monitora: przewód podłączeniowy dł. min. 3m oraz standardowy, wielorazowy czujnik saturacji na palec, dla dorosłych. Oryginalne akcesoria pomiarowe producenta algorytmu pomiarowego. | Tak |  |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną (NIBP). Algorytm pomiarowy odporny na zakłócenia, artefakty i niemiarową akcję serca, wykorzystujący dwutubowy system wężyków i mankietów. | Tak |  |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną. | Tak |  |  |  |
|  | Pomiar ręczny na żądanie, ciągły przez określony czas oraz automatyczny. Zakres przedziałów czasowych w trybie automatycznym przynajmniej 1 - 120 minut | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość konfigurowania indywidualnych cykli pomiarowych, uruchamianych przez naciśnięcie 1 przycisku, np. 6x co 5 minut, następnie 3x co 30 minut, dalej 2x co 1 godzinę i 3x co 2 godziny | Tak |  |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej od 10 mmHg dla ciśnienia rozkurczowego do 290 mmHg dla ciśnienia skurczowego | Tak |  |  |  |
|  | Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. | Tak |  |  |  |
|  | W komplecie do każdego monitora: wężyk z szybkozłączką i 3 mankiety wielorazowe w różnych rozmiarach dla pacjentów dorosłych | Tak |  |  |  |
|  | Dostępne stożkowe mankiety dla pacjentów otyłych dedykowane do pomiaru na przedramieniu | Tak |  |  |  |
|  | Temperatura | Tak |  |  |  |
|  | Pomiar temperatury w 2 kanałach | Tak |  |  |  |
|  | Jednoczesna prezentacja w polu parametru temperatury na ekranie głównym monitora stacjonarnego min. 3 wartości temperatury jednocześnie: obu zmierzonych i różnicy temperatur | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość ustawienia etykiet temperatur np. wg miejsca pomiaru | Tak |  |  |  |
|  | W komplecie do każdego monitora: wielorazowy czujnik temperatury skóry | Tak |  |  |  |
| Możliwości rozbudowy |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar ciśnienia metodą inwazyjną (IBP) w przynajmniej 2 kanałach, z możliwością wyboru nazw różnych ciśnień (m.in. ART, CVP, ICP) z automatycznym doborem koloru i skali, z algorytmem umożliwiającym kompensację artefaktów wywołanych przez kontrolowaną wentylację. | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar kapnografii (CO2) w strumieniu bocznym. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta | Tak |  |  |  |
| Alarmy |  |  |  |  | Tak |
|  | Alarmy przynajmniej 3-stopniowe, sygnalizowane wizualnie i dźwiękowo, z wizualizacją parametru, który wywołał alarm | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość zmiany priorytetu alarmów | Tak |  |  |  |
|  | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny | Tak |  |  |  |
|  | Granice alarmowe regulowane ręcznie - przez użytkownika, i automatycznie - na podstawie mierzonych wartości parametrów – jednocześnie dla wszystkich parametrów | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość wyciszenia alarmów, przynajmniej na 2 minuty i bez limitu czasowego | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość zablokowania funkcji całkowitego wyłączenia bądź wyciszenia alarmów - zabezpieczona hasłem | Tak |  |  |  |
|  | Wizualny wskaźnik alarmów | Tak |  |  |  |
|  | Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 200 zdarzeń zawierających wycinki krzywych dynamicznych. Zdarzenia zapisywane automatycznie - w chwili wystąpienia zdarzenia alarmowego, a także ręcznie - po naciśnięciu odpowiedniego przycisku | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość regulacji poziomu głośności alarmów przynajmniej na 10 poziomach | Tak |  |  |  |
| Trendy |  |  |  |  |  |
|  | Kardiomonitor wyposażony w pamięć trendów z ostatnich min. 168 godzin | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość wyświetlania trendów w formie graficznej i tabelarycznej. Przynajmniej 4 konfigurowalne strony trendów graficznych, po 4 kanały na każdej stronie. Możliwość wyboru interwału wyświetlania trendów numerycznych, przynajmniej od 1 do 60 minut. | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy monitora o funkcję OxyCRG | Tak |  |  |  |
| Inne |  |  |  |  | Tak |
|  | Możliwość rozbudowy o rejestrator termiczny, z funkcją drukowania co najmniej krzywych i trendów. Rejestrator przynajmniej 3-kanałowy, jakość wydruku nie gorsza niż 600dpi w poziomie. Szerokość papieru min. 50mm, prędkość kreślenia przynajmniej: 6,25; 12,5 i 25mm/s | Tak |  |  |  |

UWAGA:

- Powyższe „parametry techniczne - wymagane” stanowią wymagania minimalne. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania zgodnie 
z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

- Cechy techniczne i jakościowe urządzenia są zgodne z normatywami europejskimi/ aprobatami technicznymi/ obowiązującymi na terenie Polski.

…………………………………..

Podpis Wykonawcy / upoważnionego przedstawiciela