Pakiet nr 2 - Załącznik numer 10

Wymagane Parametry Techniczne

Łóżko pacjenta elektryczne - 3 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

Kraj pochodzenia: 	……………………………………………………………………………………………….

CE (podać numer certyfikatu – jeżeli dotyczy) ……………………………………………………………………..

| Lp | Parametry techniczne - wymagane | Warunek | Parametry oferowane – należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Łóżko wielofunkcyjne, z elektrycznie regulowanymi funkcjami: wysokość, przechyły wzdłużne i segmenty leża | Tak |  |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana z prostokątnych profili ze stali węglowej lakierowanej proszkowo lakierem poliestrowo-epoksydowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Główna konstrukcja łóżka wykonana z profili o przekroju min. 5x3 cm gwarantujących stabilność konstrukcji i wysokie obciążenie użytkowe | Tak |  |
|  | Przestrzeń pomiędzy podstawą a leżem pozbawiona elementów konstrukcyjnych – łóżko oparte na kolumnach | Tak |  |
|  | Łóżko bez zewnętrznej ramy ułatwiającej dostęp do pacjenta jak również schodzenie pacjentów z łóżka | Tak |  |
|  | Leże podzielone na 4 segmenty w tym 3 ruchome (segment oparcia pleców, segment uda i podudzia). Segmenty wypełnione panelami odejmowanymi z tworzywa ABS. | Tak |  |
|  | Długość łóżka max 2200 mm | Tak |  |
|  | Szerokość całkowita łóżka max 1030 mm | Tak |  |
|  | Długość x szerokość leża min. 1950 x 850 mm | Tak |  |
|  | Tuleje uniwersalne umożliwiające montaż wieszaka kroplówki lub uchwytu ręki umieszczone przy segmencie oparcia pleców. Dodatkowe dwie tuleje umożliwiające montaż wieszaka kroplówki przy segmencie nóg pacjenta – możliwość montażu wieszaka kroplówki w każdym narożniku leża oraz możliwość montażu innego wyposażenia np. ramy wyciągowej | Tak |  |
|  | Funkcje łóżka regulowane elektrycznie za pomocą siłowników elektrycznych sterowanych pilotem ręcznym przewodowym: - regulacja wysokości, - regulacja segmentu oparcia pleców, - regulacja segmentu uda, - funkcja autokontur, oraz sterowanie łóżka poprzez panel centralny posiadający następujące funkcje: - regulacja wysokości, - regulacja segmentu oparcia pleców, - regulacja segmentu uda, - funkcja autokontur, - regulacja przechyłów wzdłużnych do pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga, - pozycja – elektryczny CPR – jednym przyciskiem - pozycja krzesła kardiologicznego – jednym przyciskiem, - pozycja antyszokowa - jednym przyciskiem, - pozycja do badań - jednym przyciskiem, Panel z możliwością blokowania funkcji z pilota lub klawiatur bocznych | Tak |  |
|  | Wysokość minimalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca 420 mm | Tak |  |
|  | Wysokość maksymalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca 800 mm | Tak |  |
|  | Regulacja elektryczna kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy leża w zakresie od 0° do min 70° | Tak |  |
|  | Autoregresja oparcia pleców min 110 mm oraz segmentu uda min 50 mm | Tak |  |
|  | Regulacja elektryczna kąta nachylenia segmentu ud w stosunku do poziomu ramy leża min.45° | Tak |  |
|  | Regulacja segmentem podudzia przy pomocy listwy zębatej, zapadkowej w zakresie od 0° do 22° | Tak |  |
|  | Funkcja autokontur; jednoczesna regulacja segmentów oparcia pleców i ud uzyskiwana przy pomocy jednego przycisku na sterowniku ręcznym lub panelu sterującym | Tak |  |
|  | Funkcja CPR; awaryjne poziomowanie segmentu oparcia pleców przy pomocy niezależnej dźwigni mechanicznej umieszczonej pod leżem łóżka – czytelnie oznaczonej – dostęp z dwóch stron | Tak |  |
|  | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie od 0° do min. 16° obustronnie | Tak |  |
|  | Szczyty wykonane z tworzywa wyjmowane z wklejką kolorystyczną – kolor wklejki do wyboru (min. 5 kolorów). Szczyty szybko i łatwo demontowalne do reanimacji | Tak |  |
|  | Wbudowane zasilanie awaryjne (bateria) | Tak |  |
|  | Podstawa wyposażona w cztery koła o średnicy min. 150 mm – bieżnik wykonany z materiału niebrudzącego powierzchni. Koła osłonięte obudową tworzywową. Centralna blokada kół z funkcją blokady jednego koła do jazdy na wprost | Tak |  |
|  | Krążki odbojowe, tworzywowe w czterech rogach łóżka chroniące łóżko przed uszkodzeniami. Krążki obrotowe wokół własnej osi – średnica krążków min. 100 mm | Tak |  |
|  | Osłona tworzywowa elementów konstrukcyjnych podwozia na całej długości i szerokości łóżka | Tak |  |
|  | Osłony tworzywowe na zewnętrznych konstrukcyjnych elementach w leżu od strony nóg oraz głowy pacjenta pod szczytami | Tak |  |
|  | Dopuszczalne bezpieczne obciążenie min. 230 kg | Tak |  |
|  | Zasilanie elektryczne 220-240V; 60 Hz/ 50 Hz | Tak |  |
|  | Elementy odbojowe chroniące łóżko przed uszkodzeniami: krążki odbojowe łóżka stanowiące najbardziej wysunięte elementy w rogach łóżka | Tak |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: - poręcze boczne tworzywowe dzielone ze sterowaniem funkcjami: - regulacja wysokości - regulacja oparcia pleców - regulacja segmentu uda - regulacja pozycji krzesła kardiologicznego dla klawiatury zewnętrznej przeznaczonej dla personelu | Tak |  |
|  | Wyposażenie: - wieszak kroplówki - 1 uchwyt na woreczki fizjologiczne - materac przeciwodleżynowy pasywny na łóżko o następujących cechach: - wymiar dostosowany do wymiarów leża łóżka - Wkład – pianka - Pianka przeciwodleżynowa typu „gofer” o gęstości co najmniej T35 kg/m3 - Bezfreonowa, nietoksyczna – nie zawierająca dimetylofumaranu - Wykonana z materiałów antyalergicznych, antystatycznych - Pokrowiec materaca – składający się z 2 warstw: dzianiny wykonanej w 100% z bielonego poliestru oraz warstwy poliuretanu – gęstość materiału 150 +/-5% g/m2 - Wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny) - Oddychający , paroprzepuszczalny, przepuszczający powietrze - Przepuszczalność powietrza nie gorsza niż 1000g/m2/24h w temperaturze 38°C - Pokrowiec rozpinany zabezpieczony przed przenikaniem zanieczyszczeń listwą. - Materiał pokryty powłoką o właściwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybicznych – odporny na przenikani mikroorganizmów - Odporny na wszystkie środki dezynfekcyjne nie zawierające chloru - Pranie w temp. do 95°C - Odporny na dezynfekcję termiczną, parową w 105°C. i prasowanie do 110°C - Pozytywne badanie na niepalność materiału – na wezwanie zamawiającego - Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 – na wezwanie zamawiającego - Atest higieniczny PZH na materac – na wezwanie zamawiającego | Tak |  |
|  | Certyfikat ISO 9001 oraz 13485 dla producenta i oferenta łózek – na wezwanie zamawiającego | Tak |  |

UWAGA:

- Powyższe „parametry techniczne - wymagane” stanowią wymagania minimalne. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania zgodnie 
z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

- Cechy techniczne i jakościowe urządzenia są zgodne z normatywami europejskimi/ aprobatami technicznymi/ obowiązującymi na terenie Polski.

…………………………………..

Podpis Wykonawcy / upoważnionego przedstawiciela