Pakiet nr 2 - Załącznik numer 16

Wymagane Parametry Techniczne

Wózek do transportu chorych w pozycji leżącej – 6 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

Kraj pochodzenia: 	……………………………………………………………………………………………….

CE (podać numer certyfikatu – jeżeli dotyczy) ……………………………………………………………………..

| Lp | Parametry techniczne - wymagane | Warunek | Parametry oferowane – należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Długość całkowita 2100 mm (+/- 30 mm) | Tak |  |
|  | Szerokość całkowita z poręczami max 790 mm | Tak |  |
|  | Szerokość leża wózka min 650 mm | Tak |  |
|  | Hydrauliczna regulacja wysokości w zakresie min 570 - 900 mm, sterowanie za pomocą pedału nożnego z obu stron wózka | Tak |  |
|  | Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV | Tak |  |
|  | Leże dwusegmentowe wypełnione płytą tworzywową przezierną dla promieni RTG | Tak |  |
|  | Pod leżem prowadnica na kasetę RTG umożliwiająca jej przesunięcie w celu wykonania zdjęcia na całej długości leża. | Tak |  |
|  | Ruchomy segment oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej w zakresie min 0-65° | Tak |  |
|  | Regulacja przechyłu Trendelenburga min. 20° i anty-Trendelenburga min 12° za pomocą sprężyny gazowej z blokadą. Dodatkowy uchwyt ułatwiający ustawienie w/w pozycji zamontowany pod szczytem wózka od strony nóg pacjenta. Sterowanie za pomocą dźwigni umieszczonej pod uchwytem dodatkowym. | Tak |  |
|  | Wózek wyposażony w szczyty (uchwyty do pchania) w postaci rur wykonanych ze stali nierdzewnej polerowanej | Tak |  |
|  | Cztery odbojniki w ramie leża | Tak |  |
|  | Wózek wyposażony w: - barierki boczne ze stali nierdzewnej polerowanej, składane z boku leża, minimum 2 poziome proste elementy, barierki muszą chronić pacjenta min. od szczytu za głową do ok. ¾ długości - wieszak kroplówki | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru koloru obić tapicerowanych (min. 6 kolorów) | Tak |  |
|  | Centralna blokada czterech kół z kołem kierunkowym. Koła o średnicy min 200 mm. Koła z pełnymi tworzywowymi osłonami zakrywającymi miejsca potencjalnego gromadzenia się zabrudzeń. Blokada uruchamiania dźwignią nożną w postaci wygiętej rury wykonanej ze stali nierdzewnej polerowanej umieszczonej nad kołami od strony nóg pacjenta. | Tak |  |
|  | Bezpieczne obciążenie min. 180 kg | Tak |  |
|  | Certyfikat ISO 13485 oraz ISO 9001 dla producenta – tylko na wezwanie zamawiającego. | Tak |  |

UWAGA:

- Powyższe „parametry techniczne - wymagane” stanowią wymagania minimalne. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania zgodnie 
z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

- Cechy techniczne i jakościowe urządzenia są zgodne z normatywami europejskimi/ aprobatami technicznymi/ obowiązującymi na terenie Polski.

…………………………………..

Podpis Wykonawcy / upoważnionego przedstawiciela