Pakiet nr 1 - Załącznik numer 1

Wymagane Parametry Techniczne

System do kompresji klatki piersiowej – 1 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………..

Producent:	……………………………………………………………………………………………..

Kraj pochodzenia: 	……………………………………………………………………………………………..

CE (podać numer certyfikatu) …………………………………………………

| Lp | Parametry techniczne - wymagane | Warunek | Parametry oferowane – należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prowadzenie uciśnięć klatki piersiowej za pomocą mechanicznego tłoka z ssawką relaksacyjną lub pasa obwodowego w trybie 30 ucisków/ 2 oddechy ratownicze oraz możliwość pracy w trybie ciągłym | Tak |  |
|  | Cykl pracy: 50% kompresja / 50 % dekompresja | Tak |  |
|  | Częstość kompresji zawarta w zakresie 80 – 110 uciśnięć na minutę. | Tak |  |
|  | Głębokość kompresji: w zakresie 4 - 6 cm lub 20% głębokości klatki piersiowej w przypadku pasa obwodowego | Tak |  |
|  | Urządzenie przystosowane do wykonywania kompresji u pacjentów o szerokość klatki piersiowej 45 cm. | Tak |  |
|  | Temperatura robocza minimum od 0 do +40°C : | Tak |  |
|  | Działanie urządzenia w pełni elektrycznie | Tak |  |
|  | Źródło zasilania: - akumulator ładowany ze źródła napięcia przemiennego 230 V ~/50 Hz - zasilanie 12 V DC (ze ściany karetki) - zasilanie 230 V AC | Tak |  |
|  | Możliwość wykonywania ciągłej, nieprzerwanej kompresji pacjenta przy zasilaniu z akumulatora przez okres minimum 40 minut oraz z zasilania stacjonarnego bez ograniczeń. | Tak |  |
|  | Możliwość ładowania akumulatora w urządzeniu (ładowarka wbudowana w urządzenie) lub w ładowarce zewnętrznej. | Tak |  |
|  | Aktywna relaksacja klatki piersiowej wymagana dla kompresji typu tłok. | Tak |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji bez konieczności zdejmowania urządzenia z pacjenta | Tak |  |
|  | Wyposażenie aparatu: - Torba przenośna - deska pod plecy - podkładka stabilizująca pod głowę - pasy do mocowania rąk pacjenta do urządzenia - akumulator - elementy bezpośredniego kontaktu z pacjentem przy masażu ( 12 szt.) | Tak |  |
|  | Waga urządzenia wraz z torbą i akcesoriami do 12 kg | Tak |  |
|  | Możliwość bezprzewodowej transmisji raportu z RKO przez moduł bluetooth. | Tak |  |

UWAGA:

- Powyższe „parametry techniczne - wymagane” stanowią wymagania minimalne. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania zgodnie 
z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

- Cechy techniczne i jakościowe urządzenia są zgodne z normatywami europejskimi/ aprobatami technicznymi/ obowiązującymi na terenie Polski.

…………………………………..

Podpis Wykonawcy / upoważnionego przedstawiciela