Pakiet nr 2 - Załącznik numer 13

Wymagane Parametry Techniczne

Stół zabiegowy gipsowy  – 1 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

Kraj pochodzenia: 	……………………………………………………………………………………………….

CE (podać numer certyfikatu – jeżeli dotyczy) ……………………………………………………………………..

| Lp | Parametry techniczne - wymagane | Warunek | Parametry oferowane – należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stół do zabiegów opatrunkowych i prostych zabiegów operacyjnych | Tak |  |
|  | Długość stołu z blatem : 2050 mm ( + 30 mm ) | Tak |  |
|  | Całkowita szerokość blatu : 580 mm ( + 30 mm) | Tak |  |
|  | Max. Waga pacjenta 170 kg | Tak |  |
|  | Regulacja oparcia pleców: - 450 do 850 ( + 50 ) | Tak |  |
|  | Regulacja podgłówka: - 450 do 550 ( + 50 ) | Tak |  |
|  | Przechył Trendelenburga : 300 ( + 50 ) | Tak |  |
|  | Przechył anty-Trendelenburga : 170 ( + 50 ) | Tak |  |
|  | Regulacja kąta nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej: - 950 do 200 ( + 50 ) | Tak |  |
|  | Zakres regulacji kata odchylenia podnóżków w płaszczyźnie poziomej: 00 do 1850 + 50 | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości blatu za pomocą nożnej pompy hydraulicznej w zakresie 780 do 1080 mm ( + 30 mm ). | Tak |  |
|  | Dźwignie pompy po dwóch stronach podstawy, skierowane w stronę podgłówka | Tak |  |
|  | Regulacja segmentu oparcia pleców, podgłówka, przechyłów wzdłużnych oraz nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem dźwigni zwalniania blokad w sprężynach gazowych służących do regulacji oparcia pleców | Tak |  |
|  | Konstrukcja stołu ze stali lakierowanej proszkowo | Tak |  |
|  | Stół przejezdny z systemem centralnej blokady kół i kołem kierunkowym | Tak |  |
|  | Stół z zaciskiem wyrównania potencjałów wraz z przewodem do odprowadzania ładunków elektrostatycznych | Tak |  |
|  | Blat przezierny dla promieni RTG, z możliwością zastosowania tac na kasety lub uchwytów do mocowania kaset do zdjęć RTG, co najmniej w segmencie oparcia pleców i siedziska umożliwiający dokonanie prześwietleń aparatem RTG. | Tak |  |
|  | Materace antystatyczne tapicerka w kolorze białym , odejmowane, wypełnieniem z pianki poliuretanowej o gr. min. 60mm | Tak |  |
|  | Listwy do mocowania wyposażenia dodatkowego w segmencie oparcia pleców, siedziska i nóg | Tak |  |
|  | Powierzchnie stołu odporne na środki dezynfekcyjne | Tak |  |

UWAGA:

- Powyższe „parametry techniczne - wymagane” stanowią wymagania minimalne. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania zgodnie 
z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

- Cechy techniczne i jakościowe urządzenia są zgodne z normatywami europejskimi/ aprobatami technicznymi/ obowiązującymi na terenie Polski.

…………………………………..

Podpis Wykonawcy / upoważnionego przedstawiciela