Pakiet nr 3 - Załącznik numer 7

Wymagane Parametry Techniczne

Aparat EKG z wózkiem – 3 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

Kraj pochodzenia: 	……………………………………………………………………………………………….

CE (podać numer certyfikatu – jeżeli dotyczy) ……………………………………………………………………..

| Lp | Parametry techniczne - wymagane | Warunek | Parametry oferowane – należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - rejestracja 12 standardowych odprowadzeń EKG - prezentacja na wyświetlaczu i wydruk 3, 6 lub 12 przebiegów EKG w układzie standardowym lub Cabrera - podczas badania automatycznego funkcja zapisu do „schowka” sygnału EKG ze wszystkich 12 odprowadzeń jednocześnie łącznie z datą i godziną wykonania badania, - ustawieniami filtrów, czasem zapisu badania i opcjonalnie z danymi pacjenta i gabinetu – pamięć ostatniego badania automatycznego - wydruk ze „schowka” automatycznego badania EKG w grupach po 3, 6 lub 12 odprowadzeń - wydruk na papierze o szerokości 112 mm - dołączenie imienia i nazwiska pacjenta do wydruku przebiegu EKG - klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi - graficzne menu wyświetlane na ekranie (128x240, przekątna 96 mm) umożliwiające łatwą obsługę za pomocą klawiatury alfanumerycznej - wykonanie do 130 badań automatycznych w trybie pracy akumulatorowej - ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu - automatyczna detekcja zespołów QRS - aparat przystosowany do bezpośredniej pracy na otwartym sercu - filtr zakłóceń sieciowych (50 Hz, 60 Hz) - filtr zakłóceń mięśniowych (25 Hz, 35 Hz, 45 Hz) - filtr izolinii (0,15 Hz, 0,45 Hz, 0,75 Hz, 1,5 Hz) - detekcja odpięcia elektrody niezależna dla każdej elektrody - wybór dowolnego kanału do detekcji częstości akcji serca - dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń - wykrywanie i prezentacja impulsów stymulujących na wydruku - zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym - funkcje oszczędności energii akumulatora | Tak |  |
|  | wyposażenie - Kabel EKG - Wózek pod aparat - Elektrody przyssawkowe - Elektrody kończynowe klipsowe - Żel EKG 250g - PAPIER EKG - 1 rolka - Kabel ethernetowy - Kabel zasilający | Tak |  |

UWAGA:

- Powyższe „parametry techniczne - wymagane” stanowią wymagania minimalne. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania zgodnie 
z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

- Cechy techniczne i jakościowe urządzenia są zgodne z normatywami europejskimi/ aprobatami technicznymi/ obowiązującymi na terenie Polski.

…………………………………..

Podpis Wykonawcy / upoważnionego przedstawiciela