Pakiet nr 2 - Załącznik numer 20

Wymagane Parametry Techniczne

Wózek kąpielowy – 1 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

Kraj pochodzenia: 	……………………………………………………………………………………………….

CE (podać numer certyfikatu – jeżeli dotyczy) ……………………………………………………………………..

| Lp | Parametry techniczne - wymagane | Warunek | Parametry oferowane – należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek przeznaczony do mycia pacjentów na oddziałach szpitalnych | Tak |  |
|  | Konstrukcja wózka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo, odporna na mycie, wilgoć i dezynfekcję szpitalną. | Tak |  |
|  | Wózek zbudowany z podstawy jezdnej, pantografowego układu regulacji wysokość oraz leża z tworzywową wanną | Tak |  |
|  | Długość całkowita wózka 1900 mm (+/- 50 mm) | Tak |  |
|  | Szerokość całkowita wózka max 760 mm | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości realizowana hydraulicznie przy pomocy dźwigni nożnych dostępnych po obu stronach wózka | Tak |  |
|  | Zakres regulacji wysokości w zakresie min od 550 do 850 mm | Tak |  |
|  | Dwusegmentowe leże wózka wypełnione płytą HPL | Tak |  |
|  | Na leżu umieszczona wanna z elastycznego nieprzemakalnego materiału Możliwość odjęcia wanienki od leża. | Tak |  |
|  | Wysokość ścianek wanny co najmniej 20 cm | Tak |  |
|  | Miękki podgłówek wykonany z materiału jak wanienka | Tak |  |
|  | Pozycja pozioma leża do mycia pacjenta oraz pozycja z przechyłem do usuwania wody z wanny | Tak |  |
|  | Przechył wzdłużny wózka do usuwania wody min 6° | Tak |  |
|  | Odpływ w wanience i leżu wózka wraz z odłączanym wężem spustowym | Tak |  |
|  | Leże zabezpieczone w rogach krążkami odbojowymi | Tak |  |
|  | Boczne poręcze wykonane ze stali nierdzewnej, podnoszone i opuszczamy w prosty sposób przy użyciu jednej ręki | Tak |  |
|  | Uchwyty do przetaczania wózka umieszczone z przodu i z tyłu wózka | Tak |  |
|  | Stabilna podstawa wyposażona w cztery koła jezdne o średnicy 150 mm z bieżnikiem przeciwpoślizgowym, posiadające tworzywową osłoną. Wszystkie koła z hamulcem | Tak |  |
|  | Nośność maksymalna wózka min. 180 kg | Tak |  |
|  | Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485:2003 dla producenta – na wezwanie zamawiającego | Tak |  |

UWAGA:

- Powyższe „parametry techniczne - wymagane” stanowią wymagania minimalne. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania zgodnie 
z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

- Cechy techniczne i jakościowe urządzenia są zgodne z normatywami europejskimi/ aprobatami technicznymi/ obowiązującymi na terenie Polski.

…………………………………..

Podpis Wykonawcy / upoważnionego przedstawiciela