Pakiet nr 2 - Załącznik numer 5

Wymagane Parametry Techniczne

Lampa operacyjna mobilna – 2 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

Kraj pochodzenia: 	……………………………………………………………………………………………….

CE (podać numer certyfikatu – jeżeli dotyczy) ……………………………………………………………………..

| Lp | Parametry techniczne - wymagane | Warunek | Parametry oferowane – należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Lampa zabiegowa na podstawie mobilnej, posiadającej min. 5 kół jezdnych o średnicy min. 50 mm w tym min. 2 z blokadą jazdy | Tak |  |
|  | Konstrukcja statywu lampy ze stali lakierowanej proszkowo. Szerokość podstawy maksymalnie 650 mm | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości statywu do lampy w zakresie min. 1250 do 2160 mm. | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości lampy i obrotu kopuły | Tak |  |
|  | Zastosowane źródło światła w postaci min. 3 diod LED | Tak |  |
|  | Lampa 24V/27W Moc 35W | Tak |  |
|  | Natężenie światła min 70 klux z odległości 1000 mm | Tak |  |
|  | Żywotność źródła światła min. 30 000h | Tak |  |
|  | Barwa światła 4300 K +/- 200K | Tak |  |
|  | Średnica pola roboczego 10mm z odległości 500mm +/- 10mm | Tak |  |
|  | Średnica pola roboczego 160mm z odległości 1000mm +/- 10mm | Tak |  |
|  | Strumień świetlny min. 840lm | Tak |  |
|  | Współczynnik oddawania barw Ra nie mniejszy niż 93 | Tak |  |
|  | Ściemniacz 50,70,90% | Tak |  |
|  | Możliwość wykonania obrotu ramienia lampy w miejscu łączenia z statywem o 360° | Tak |  |
|  | Zakres kątowej regulacji ramienia na przegubie w miejscu łączenia ze statywem min. 90° w przód i w tył | Tak |  |
|  | Kątowa regulacja wspomagana sprężyną gazową w pierwszym przegubie | Tak |  |
|  | Długość ramienia od miejsca łączenia ze statywem min. 910mm | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji w drugim przegubie w zakresie min. 90° | Tak |  |
|  | Regulator lampy ze ściemniaczem z boku kopuły | Tak |  |
|  | Przegub łączący drugie ramię z kopułą lampy z regulacją w zakresie min 270° | Tak |  |
|  | Promień obrotu kopuły lampy min. 950mm | Tak |  |
|  | Waga lampy całkowita maksymalnie 19 kg | Tak |  |

UWAGA:

- Powyższe „parametry techniczne - wymagane” stanowią wymagania minimalne. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania zgodnie 
z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

- Cechy techniczne i jakościowe urządzenia są zgodne z normatywami europejskimi/ aprobatami technicznymi/ obowiązującymi na terenie Polski.

…………………………………..

Podpis Wykonawcy / upoważnionego przedstawiciela