Załącznik numer 1

Wymagane Parametry Techniczne

Kolumna zasilająca dwustanowiskowa – 1 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………..

Producent:	……………………………………………………………………………………………..

CE (podać numer certyfikatu) …………………………………………………

| Lp | Parametry techniczne - wymagane | Warunek | Parametry oferowane – należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kolumna przyłóżkowa przeznaczona do instalacji na sali wstępnej intensywnej terapii na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, umożliwiająca powieszenie zestawu aparatury medycznej na półkach i doprowadzenie zasilania dla dwóch stanowisk. | Tak |  |
|  | Sufitowa kolumna zasilająca składająca się z pionowej, obrotowej głowicy zasilającej | Tak |  |
|  | Głowica zasilająca pionowa o wysokości powyżej 120 cm. | Tak |  |
|  | Ścianki głowicy zasilającej wykonane z anodowanego aluminium, łatwe do utrzymania w czystości: bez śrub, nitów, zaślepek, itp. na widocznych powierzchniach ścianek, wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych. | Tak |  |
|  | Z trzech stron głowicy zasilającej zainstalowane pionowe rury do mocowania półek i innego wyposażenia. Rury rozmieszczone na obwodzie co 120o ± 5% umożliwiające powieszenie obok siebie na jednej wysokości półek i innego wyposażenia. Dwie rury zainstalowane od frontu głowicy, jedna rura zainstalowana z tyłu głowicy. | Tak |  |
|  | Na bocznych ściankach głowicy zasilającej, symetrycznie na prawej i lewej ściance kolumny, zainstalowane następujące gniazda: a) punkty poboru gazów medycznych i próżni: tlen – 2 szt. sprężone powietrze – 2 szt. próżnia – 2 szt. b) gniazdka elektryczne 230 V – 8 szt. c) bolce ekwipotencjalne – 8 szt. d) gniazdko sieci komputerowej – 4 szt. e) miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych – 2 szt. | Tak |  |
|  | Punkty poboru gazów medycznych, gniazda elektryczne i gniazda sieci komputerowej dostępne z obu stron kolumny: rozmieszczone symetrycznie na bocznych ściankach głowicy zasilającej. | Tak |  |
|  | Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem szwedzkim SS8752430 (tzw. typ AGA). lub równoważne. | Tak |  |
|  | Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z normą PN-ISO 32 lub równoważną | Tak |  |
|  | Gniazdka elektryczne z bolcem, bryzgoszczelne (z klapką), stopień ochrony min. IP44. | Tak |  |
|  | Gniazdka elektryczne zainstalowane w ściankach głowicy pod kątem 45˚ w stosunku do osi głowicy. | Tak |  |
|  | Gniazdka elektryczne i bolce ekwipotencjalne zainstalowane obok siebie. Nie dopuszcza się bolców ekwipotencjalny montowanych w modułach po klika sztuk obok siebie. | Tak |  |
|  | Gniazdka sieci komputerowej typu RJ-45. | Tak |  |
|  | Przygotowanie pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych: - w ściance głowicy zasilającej wycięty otwór zasłonięty łatwą do zdemontowania pokrywką oraz zainstalowana puszka instalacyjna umożliwiająca zamocowanie gniazda niskoprądowego (np. audio, wideo, system przywoławczy, itp.). Wewnątrz głowicy zasilającej i wysięgnika kolumny, od puszki do przestrzeni technicznej między stropem a sufitem podwieszanym poprowadzony pilot (tj. żyłka ułatwiająca wciągnięcie właściwego kabla). | Tak |  |
|  | Na ściankach głowicy zasilającej zainstalowane poziome szyny montażowe do zawieszania drobnego wyposażenia: po jednej szynie na dole i u góry na każdej z trzech ścian kolumny. | Tak |  |
|  | Wszystkie szyny montażowe na kolumnie o wymiarach zgodnych z Polską Normą PN-EN ISO 19054 lub równoważną pt. ''Systemy szynowe do podtrzymywania wyposażenia medycznego'' t.j. grubość 10 mm, szerokość od 25 do 35 mm - lub norma równoważna | Tak |  |
|  | Udźwig kolumny (dopuszczalna waga wyposażenia, które można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny): minimum 110 kg | Tak |  |
|  | Wyposażenie kolumny: półka – 2 szt. szuflada – 2.szt. drążek infuzyjny – 2 szt. wysięgnik do mocowania drążka infuzyjnego na kolumnie – 2 szt. | Tak |  |
|  | Półki o wymiarach powierzchni roboczej: - szerokość: min 40 cm - głębokość: min 45 cm | Tak |  |
|  | Wszystkie półki wyposażone w boczne szyny montażowe. | Tak |  |
|  | Powierzchnia robocza półek łatwa do utrzymania w czystości: gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących. | Tak |  |
|  | Narożniki półek zabezpieczone zintegrowanymi z półką nakładkami z tworzywa sztucznego. | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji wysokości zawieszenia wszystkich półek na kolumnie przez użytkownika. | Tak |  |
|  | Możliwość łatwego (bez użycia narzędzi) wyjmowania szuflady do mycia i dezynfekcji. | Tak |  |
|  | Front i boczne ścianki szuflady łatwe do utrzymania czystości: gładkie, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez wystających uchwytów. | Tak |  |
|  | Zamykane schowki na nadmiar kabli, wykonane z aluminium wyposażone w plastikowe pokrywy zamykające, mocowane pod półką za szufladami, z możliwością łatwego demontażu do czyszczenia. | Tak |  |
|  | Drążek infuzyjny o długości około 100 cm z wysuwanym wieszakiem do kroplówek (4 zaczepy rozmieszczone co 90 stopni). | Tak |  |
|  | Wysięgnik do mocowania drążka infuzyjnego na kolumnie dwuramienny, obrotowy, o zasięgu min. 35 cm i udźwigu min. 25 kg. | Tak |  |
|  | Wysięgnik wyposażony w wewnętrzne kanały do prowadzenia kabli (np. zasilania pomp infuzyjnych). | Tak |  |
|  | Ramię wysięgnika z hamulcem ciernym. Możliwa regulacja siły hamowania hamulca ciernego w łatwy sposób przez użytkownika za pomocą ergonomicznego pokrętła. | Tak |  |

Wymagane Parametry Techniczne

Kolumna zasilająca dwustanowiskowa – 3 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………..

Producent:	……………………………………………………………………………………………..

CE (podać numer certyfikatu) …………………………………………………

| Lp | Parametry techniczne - wymagane | Warunek | Parametry oferowane – należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kolumna przyłóżkowa przeznaczona do instalacji na sali wzmożonego nadzoru oddziału Kardiologii, umożliwiająca powieszenie zestawu aparatury medycznej na półkach i doprowadzenie zasilania dla dwóch stanowisk. | Tak |  |
|  | Sufitowa kolumna zasilająca składająca się z pionowej, obrotowej głowicy zasilającej | Tak |  |
|  | Głowica zasilająca pionowa o wysokości powyżej 120 cm. | Tak |  |
|  | Ścianki głowicy zasilającej wykonane z anodowanego aluminium, łatwe do utrzymania w czystości: bez śrub, nitów, zaślepek, itp. na widocznych powierzchniach ścianek, wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych. | Tak |  |
|  | Z trzech stron głowicy zasilającej zainstalowane pionowe rury do mocowania półek i innego wyposażenia. Rury rozmieszczone na obwodzie co 120o ± 5% umożliwiające powieszenie obok siebie na jednej wysokości półek i innego wyposażenia. Dwie rury zainstalowane od frontu głowicy, jedna rura zainstalowana z tyłu głowicy. | Tak |  |
|  | Na bocznych ściankach głowicy zasilającej, symetrycznie na prawej i lewej ściance kolumny, zainstalowane następujące gniazda: a) punkty poboru gazów medycznych i próżni: - tlen – 4 szt. próżnia – 2 szt. b) gniazdka elektryczne 230 V – 12 szt. c) bolce ekwipotencjalne – 12 szt. d) gniazdko sieci komputerowej – 4 szt. e) miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych – 2 szt. | Tak |  |
|  | Punkty poboru gazów medycznych, gniazda elektryczne i gniazda sieci komputerowej dostępne z obu stron kolumny: rozmieszczone symetrycznie na bocznych ściankach głowicy zasilającej. | Tak |  |
|  | Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem szwedzkim SS8752430 (tzw. typ AGA) - lub norma równoważna | Tak |  |
|  | Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z normą PN-ISO 32 - lub równoważna | Tak |  |
|  | Gniazdka elektryczne z bolcem, bryzgoszczelne (z klapką), stopień ochrony min. IP44. | Tak |  |
|  | Gniazdka elektryczne zainstalowane w ściankach głowicy pod kątem 45˚ w stosunku do osi głowicy. | Tak |  |
|  | Gniazdka elektryczne i bolce ekwipotencjalne zainstalowane obok siebie. Nie dopuszcza się bolców ekwipotencjalny montowanych w modułach po klika sztuk obok siebie. | Tak |  |
|  | Gniazdka sieci komputerowej typu RJ-45. | Tak |  |
|  | Przygotowanie pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych: w ściance głowicy zasilającej wycięty otwór zasłonięty łatwą do zdemontowania pokrywką oraz zainstalowana puszka instalacyjna umożliwiająca zamocowanie gniazda niskoprądowego (np. audio, wideo, system przywoławczy, itp.). Wewnątrz głowicy zasilającej i wysięgnika kolumny, od puszki do przestrzeni technicznej między stropem a sufitem podwieszanym poprowadzony pilot (tj. żyłka ułatwiająca wciągnięcie właściwego kabla). | Tak |  |
|  | Na ściankach głowicy zasilającej zainstalowane poziome szyny montażowe do zawieszania drobnego wyposażenia: po jednej szynie na dole i u góry na każdej z trzech ścian kolumny. | Tak |  |
|  | Wszystkie szyny montażowe na kolumnie o wymiarach zgodnych z Polską Normą PN-EN ISO 19054 lub norma równoważna pt. ''Systemy szynowe do podtrzymywania wyposażenia medycznego'' t.j. grubość 10 mm, szerokość od 25 do 35 mm | Tak |  |
|  | Udźwig kolumny (dopuszczalna waga wyposażenia, które można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny): minimum 110 kg | Tak |  |
|  | Wyposażenie kolumny: półka – 2 szt. szuflada – 2.szt. drążek infuzyjny – 2 szt. wysięgnik do mocowania drążka infuzyjnego na kolumnie – 2 szt. wysięgnik na kardiomonitor – 2szt. | Tak |  |
|  | Półki o wymiarach powierzchni roboczej: - szerokość: min 40 cm - głębokość: min 45 cm | Tak |  |
|  | Wszystkie półki wyposażone w boczne szyny montażowe. | Tak |  |
|  | Powierzchnia robocza półek łatwa do utrzymania w czystości: gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących. | Tak |  |
|  | Narożniki półek zabezpieczone zintegrowanymi z półką nakładkami z tworzywa sztucznego. | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji wysokości zawieszenia wszystkich półek na kolumnie przez użytkownika. | Tak |  |
|  | Możliwość łatwego (bez użycia narzędzi) wyjmowania szuflady do mycia i dezynfekcji. | Tak |  |
|  | Front i boczne ścianki szuflady łatwe do utrzymania czystości: gładkie, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez wystających uchwytów. | Tak |  |
|  | Zamykane schowki na nadmiar kabli, wykonane z aluminium wyposażone w plastikowe pokrywy zamykające, mocowane pod półką za szufladami, z możliwością łatwego demontażu do czyszczenia. | Tak |  |
|  | Drążek infuzyjny o długości około 100 cm z wysuwanym wieszakiem do kroplówek (4 zaczepy rozmieszczone co 90 stopni). | Tak |  |
|  | Wysięgnik do mocowania drążka infuzyjnego na kolumnie dwuramienny, obrotowy, o zasięgu min. 35 cm i udźwigu min. 25 kg. | Tak |  |
|  | Wysięgnik do mocowania kardiomonitorów posiadanych przez Zamawiającego na kolumnie, obrotowy, o zasięgu min. 20 cm i udźwigu min. 15 kg. | Tak |  |
|  | Wysięgniki wyposażone w wewnętrzne kanały do prowadzenia kabli (np. zasilania pomp infuzyjnych, kardiomonitorów). | Tak |  |
|  | Ramię wysięgnika z hamulcem ciernym. Możliwa regulacja siły hamowania hamulca ciernego w łatwy sposób przez użytkownika za pomocą ergonomicznego pokrętła. | Tak |  |

Wymagane Parametry Techniczne

Kolumna zasilająca jednostanowiskowa – 1 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………..

Producent:	……………………………………………………………………………………………..

CE (podać numer certyfikatu) …………………………………………………

| Lp | Parametry techniczne - wymagane | Warunek | Parametry oferowane – należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kolumna przyłóżkowa przeznaczona do instalacji na sali wstępnej intensywnej terapii na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, umożliwiająca powieszenie zestawu aparatury medycznej na półkach i doprowadzenie zasilania. | Tak |  |
|  | Sufitowa kolumna zasilająca składająca się z pionowej, obrotowej głowicy zasilającej | Tak |  |
|  | Głowica zasilająca pionowa o wysokości powyżej 120 cm. | Tak |  |
|  | Ścianki głowicy zasilającej wykonane z anodowanego aluminium, łatwe do utrzymania w czystości: bez śrub, nitów, zaślepek, itp. na widocznych powierzchniach ścianek, wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych. | Tak |  |
|  | Z trzech stron głowicy zasilającej zainstalowane pionowe rury do mocowania półek i innego wyposażenia. Rury rozmieszczone na obwodzie co 120o ± 5% umożliwiające powieszenie obok siebie na jednej wysokości półek i innego wyposażenia. Dwie rury zainstalowane z tyłu głowicy, jedna rura zainstalowana od frontu głowicy. | Tak |  |
|  | Na bocznych ściankach głowicy zasilającej, zainstalowane następujące gniazda: a) punkty poboru gazów medycznych i próżni: tlen – 2 szt. sprężone powietrze – 1 szt. próżnia – 1 szt. b) gniazdka elektryczne 230 V – 6 szt. c) bolce ekwipotencjalne – 6 szt. d) gniazdko sieci komputerowej – 2 szt. e) miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych – 1 szt. | Tak |  |
|  | Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem szwedzkim SS8752430 (tzw. typ AGA) - lub równoważne. | Tak |  |
|  | Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z normą PN-ISO 32 - lub równoważną | Tak |  |
|  | Gniazdka elektryczne z bolcem, bryzgoszczelne (z klapką), stopień ochrony min. IP44. | Tak |  |
|  | Gniazdka elektryczne zainstalowane w ściankach głowicy pod kątem 45˚ w stosunku do osi głowicy. | Tak |  |
|  | Gniazdka elektryczne i bolce ekwipotencjalne zainstalowane obok siebie. Nie dopuszcza się bolców ekwipotencjalny montowanych w modułach po klika sztuk obok siebie. | Tak |  |
|  | Gniazdka sieci komputerowej typu RJ-45. | Tak |  |
|  | Przygotowanie pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych: w ściance głowicy zasilającej wycięty otwór zasłonięty łatwą do zdemontowania pokrywką oraz zainstalowana puszka instalacyjna umożliwiająca zamocowanie gniazda niskoprądowego (np. audio, wideo, system przywoławczy, itp.). Wewnątrz głowicy zasilającej i wysięgnika kolumny, od puszki do przestrzeni technicznej między stropem a sufitem podwieszanym poprowadzony pilot (tj. żyłka ułatwiająca wciągnięcie właściwego kabla). | Tak |  |
|  | Na ściankach głowicy zasilającej zainstalowane poziome szyny montażowe do zawieszania drobnego wyposażenia: po jednej szynie na dole i u góry na każdej z trzech ścian kolumny. | Tak |  |
|  | Wszystkie szyny montażowe na kolumnie o wymiarach zgodnych z Polską Normą PN-EN ISO 19054 (lub równoważną) pt. ''Systemy szynowe do podtrzymywania wyposażenia medycznego'' t.j. grubość 10 mm, szerokość od 25 do 35 mm | Tak |  |
|  | Udźwig kolumny (dopuszczalna waga wyposażenia, które można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny): minimum 110 kg | Tak |  |
|  | Wyposażenie kolumny: półka – 1 szt. szuflada – 1.szt. drążek infuzyjny – 1 szt. wysięgnik do mocowania drążka infuzyjnego na kolumnie – 1 szt. | Tak |  |
|  | Półki o wymiarach powierzchni roboczej: - szerokość: min 40 cm - głębokość: min 45 cm | Tak |  |
|  | Wszystkie półki wyposażone w boczne szyny montażowe. | Tak |  |
|  | Powierzchnia robocza półek łatwa do utrzymania w czystości: gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących. | Tak |  |
|  | Narożniki półek zabezpieczone zintegrowanymi z półką nakładkami z tworzywa sztucznego. | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji wysokości zawieszenia wszystkich półek na kolumnie przez użytkownika. | Tak |  |
|  | Możliwość łatwego (bez użycia narzędzi) wyjmowania szuflady do mycia i dezynfekcji. | Tak |  |
|  | Front i boczne ścianki szuflady łatwe do utrzymania czystości: gładkie, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez wystających uchwytów. | Tak |  |
|  | Zamykane schowki na nadmiar kabli, wykonane z aluminium wyposażone w plastikowe pokrywy zamykające, mocowane pod półką za szufladami, z możliwością łatwego demontażu do czyszczenia. | Tak |  |
|  | Drążek infuzyjny o długości około 100 cm z wysuwanym wieszakiem do kroplówek (4 zaczepy rozmieszczone co 90 stopni). | Tak |  |
|  | Wysięgnik do mocowania drążka infuzyjnego na kolumnie dwuramienny, obrotowy, o zasięgu min. 35 cm i udźwigu min. 25 kg. | Tak |  |
|  | Wysięgnik wyposażony w wewnętrzne kanały do prowadzenia kabli (np. zasilania pomp infuzyjnych). | Tak |  |
|  | Ramię wysięgnika z hamulcem ciernym. Możliwa regulacja siły hamowania hamulca ciernego w łatwy sposób przez użytkownika za pomocą ergonomicznego pokrętła. | Tak |  |

Wymagane Parametry Techniczne

Kolumna zasilająca jednostanowiskowa – 1 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………..

Producent:	……………………………………………………………………………………………..

CE (podać numer certyfikatu) …………………………………………………

| Lp | Parametry techniczne - wymagane | Warunek | Parametry oferowane – należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kolumna przyłóżkowa przeznaczona do instalacji na sali wzmożonego nadzoru oddziału Kardiologii, umożliwiająca powieszenie zestawu aparatury medycznej na półkach i doprowadzenie zasilania. | Tak |  |
|  | Sufitowa kolumna zasilająca składająca się z pionowej, obrotowej głowicy zasilającej | Tak |  |
|  | Głowica zasilająca pionowa o wysokości powyżej 120 cm. | Tak |  |
|  | Ścianki głowicy zasilającej wykonane z anodowanego aluminium, łatwe do utrzymania w czystości: bez śrub, nitów, zaślepek, itp. na widocznych powierzchniach ścianek, wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych. | Tak |  |
|  | Z trzech stron głowicy zasilającej zainstalowane pionowe rury do mocowania półek i innego wyposażenia. Rury rozmieszczone na obwodzie co 120o ± 5% umożliwiające powieszenie obok siebie na jednej wysokości półek i innego wyposażenia. Dwie rury zainstalowane z tyłu głowicy, jedna rura zainstalowana od frontu głowicy. | Tak |  |
|  | Na bocznych ściankach głowicy zasilającej, zainstalowane następujące gniazda: a) punkty poboru gazów medycznych i próżni: tlen – 2 szt. próżnia – 1 szt. b) gniazdka elektryczne 230 V – 6 szt. c) bolce ekwipotencjalne – 6 szt. d) gniazdko sieci komputerowej – 2 szt. e) miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych – 1 szt. | Tak |  |
|  | Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem szwedzkim SS8752430 (tzw. typ AGA) - lub równoważne | Tak |  |
|  | Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z normą PN-ISO 32 - lub równoważne | Tak |  |
|  | Gniazdka elektryczne z bolcem, bryzgoszczelne (z klapką), stopień ochrony min. IP44. | Tak |  |
|  | Gniazdka elektryczne zainstalowane w ściankach głowicy pod kątem 45˚ w stosunku do osi głowicy. | Tak |  |
|  | Gniazdka elektryczne i bolce ekwipotencjalne zainstalowane obok siebie. Nie dopuszcza się bolców ekwipotencjalny montowanych w modułach po klika sztuk obok siebie. | Tak |  |
|  | Gniazdka sieci komputerowej typu RJ-45. | Tak |  |
|  | Przygotowanie pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych: w ściance głowicy zasilającej wycięty otwór zasłonięty łatwą do zdemontowania pokrywką oraz zainstalowana puszka instalacyjna umożliwiająca zamocowanie gniazda niskoprądowego (np. audio, wideo, system przywoławczy, itp.). Wewnątrz głowicy zasilającej i wysięgnika kolumny, od puszki do przestrzeni technicznej między stropem a sufitem podwieszanym poprowadzony pilot (tj. żyłka ułatwiająca wciągnięcie właściwego kabla). | Tak |  |
|  | Na ściankach głowicy zasilającej zainstalowane poziome szyny montażowe do zawieszania drobnego wyposażenia: po jednej szynie na dole i u góry na każdej z trzech ścian kolumny. | Tak |  |
|  | Wszystkie szyny montażowe na kolumnie o wymiarach zgodnych z Polską Normą PN-EN ISO 19054 - lub równoważną - pt. ''Systemy szynowe do podtrzymywania wyposażenia medycznego'' t.j. grubość 10 mm, szerokość od 25 do 35 mm | Tak |  |
|  | Udźwig kolumny (dopuszczalna waga wyposażenia, które można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny): minimum 110 kg | Tak |  |
|  | Wyposażenie kolumny: półka – 1 szt. szuflada – 1.szt. drążek infuzyjny – 1 szt. wysięgnik do mocowania drążka infuzyjnego na kolumnie – 1 szt. wysięgnik na kardiomonitor – 1 szt. | Tak |  |
|  | Półki o wymiarach powierzchni roboczej: - szerokość: min 40 cm - głębokość: min 45 cm | Tak |  |
|  | Wszystkie półki wyposażone w boczne szyny montażowe. | Tak |  |
|  | Powierzchnia robocza półek łatwa do utrzymania w czystości: gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących. | Tak |  |
|  | Narożniki półek zabezpieczone zintegrowanymi z półką nakładkami z tworzywa sztucznego. | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji wysokości zawieszenia wszystkich półek na kolumnie przez użytkownika. | Tak |  |
|  | Możliwość łatwego (bez użycia narzędzi) wyjmowania szuflady do mycia i dezynfekcji. | Tak |  |
|  | Front i boczne ścianki szuflady łatwe do utrzymania czystości: gładkie, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez wystających uchwytów. | Tak |  |
|  | Zamykane schowki na nadmiar kabli, wykonane z aluminium wyposażone w plastikowe pokrywy zamykające, mocowane pod półką za szufladami, z możliwością łatwego demontażu do czyszczenia. | Tak |  |
|  | Drążek infuzyjny o długości około 100 cm z wysuwanym wieszakiem do kroplówek (4 zaczepy rozmieszczone co 90 stopni). | Tak |  |
|  | Wysięgnik do mocowania drążka infuzyjnego na kolumnie dwuramienny, obrotowy, o zasięgu min. 35 cm i udźwigu min. 25 kg. | Tak |  |
|  | Wysięgnik do mocowania kardiomonitorów posiadanych przez Zamawiającego na kolumnie, obrotowy, o zasięgu min. 20 cm i udźwigu min. 15 kg. | Tak |  |
|  | Wysięgnik wyposażony w wewnętrzne kanały do prowadzenia kabli (np. zasilania pomp infuzyjnych). | Tak |  |
|  | Ramię wysięgnika z hamulcem ciernym. Możliwa regulacja siły hamowania hamulca ciernego w łatwy sposób przez użytkownika za pomocą ergonomicznego pokrętła. | Tak |  |

Wymagane Parametry Techniczne

Most zasilający dwustanowiskowy – 3 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………..

Producent:	……………………………………………………………………………………………..

CE (podać numer certyfikatu) …………………………………………………

| Lp | Parametry techniczne - wymagane | Warunek | Parametry oferowane – należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sufitowa jednostka zasilająca umożliwiająca ergonomiczne rozmieszczenie aparatury medycznej dla dwóch stanowisk obserwacyjnych na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym | Tak |  |
|  | System składający się z zawieszonej pod sufitem belki i ruchomego wózka z dwiema rurami montażowymi i akcesoriami. | Tak |  |
|  | Belka mocowana do stropu, za pomocą dwóch zawiesi o przekroju okrągłym. | Tak |  |
|  | Belka zawieszona na wysokości pozwalającej na swobodne przejście pod belką, min. 1900 mm (odległość od dolnej krawędzi belki do podłogi). | Tak |  |
|  | Belka długości minimum 310 cm. | Tak |  |
|  | Możliwość łączenia belek sąsiadujących stanowisk. | Tak |  |
|  | Na belce zasilającej w połowie długości belki zainstalowane następujące punkty poboru gazów medycznych i próżni: - tlen – 2 szt. (dostępne od frontu belki) - sprężone powietrze – 2 szt. (dostępne od tyłu belki) - próżnia – 2 szt. (dostępne od frontu belki) | Tak |  |
|  | Na belce zasilającej w połowie długości belki zainstalowane następujące gniazda elektryczne i teletechniczne: - gniazda elektryczne 230V – 2 szt. (dwa gniazda dostępne od frontu belki, pozostałe z tyłu) - bolce ekwipotencjalne (każdy bolec obok odpowiadającego mu gniazda elektrycznego) – 8 szt. - gniazdo sieci komputerowej – 2 szt. - miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych – 2 szt. - wyłącznik oświetlenia ogólnego zainstalowanego na belce – 1 szt. Ze względów higienicznych nie dopuszcza się gniazdek elektrycznych zlicowanych z powierzchnią głowicy. | Tak |  |
|  | Przekrój belki o wymiarach min 580x200 mm (szer. x wys.). Wymiar umożliwiający rozbudowę o dodatkowe wyposażenie w przyszłości. | Tak |  |
|  | Prowadnice wózków ukryte wewnątrz profilu belki. | Tak |  |
|  | Wszystkie punkty poboru gazów, gniazda elektryczne, teletechniczne umieszczone na jednej, takiej samej wysokości względem podłogi oraz pochylone względem płaszczyzny podłogi pod kątem 25° ± 3°. | Tak |  |
|  | Możliwość montażu gniazd gazowych i elektrycznych z przodu i z tyłu mostu (nie wyżej niż 200 cm nad podłogą). | Tak |  |
|  | Oświetlenie ogólne stanowiska umieszczone na górze belki (światło pośrednie, odbite od sufitu) o łącznej mocy świetlówek powyżej 100 W. | Tak |  |
|  | Możliwość przesuwania wózka wzdłuż belki w zakresie powyżej 1000 mm. | Tak |  |
|  | Niezależne blokowanie ruchu wózka wzdłuż belki oraz obrotu wózka. | Tak |  |
|  | Udźwig wózka (dopuszczalna waga wyposażenia i urządzeń, które mogą być zamocowane na wózku): 120 kg (lub więcej) | Tak |  |
|  | Wyposażenie wózka | Tak |  |
|  | Dwie rury montażowe instalowane pod wózkiem. Długość rury 1500 mm +/- 100 mm | Tak |  |
|  | Dwie półki wyposażone w szyny boczne, o wymiarach powierzchni roboczej: - szerokość: 450 mm ± 5% - głębokość: 500 mm ± 5% | Tak |  |
|  | Półki łatwe do utrzymania w czystości: powierzchnia półki górna oraz dolna gładka bez widocznych śrub, nitów mocujących, otworów oraz rantów. | Tak |  |
|  | Narożniki półek zabezpieczone zintegrowanymi z półką nakładkami z tworzywa sztucznego. | Tak |  |
|  | Z przodu wózka pozioma szyna montażowa o długości 300 mm +/- 10 mm | Tak |  |
|  | Dwa drążki infuzyjne o długości około 100 cm z wysuwanym wieszakiem do kroplówek (4 metalowe zaczepy). | Tak |  |
|  | Każdy drążek infuzyjny mocowany na dwóch uchwytach do poziomych szyn montażowych. | Tak |  |
|  | Drążki zamocowane po prawej i lewej stronie wózka infuzyjnego. | Tak |  |

UWAGA:

- Powyższe „parametry techniczne - wymagane” stanowią wymagania minimalne. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania zgodnie 
z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

……………………………

podpis Wykonawcy / upoważnionego