Załącznik nr 1 do SIWZ

SPECYFIKACJA PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH i Ocenianych

Wielowarstwowy tomograf komputerowy

Pełna nazwa urządzenia, typ model: ……………………………….…………………………………………………..……………………………………….

Producent: ……………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….

Uwaga:

- Parametry określone jako „tak” i „podać” oraz parametry liczbowe (≥ lub ≤ ) są warunkami granicznymi

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do producenta, w celu potwierdzenia oferowanych funkcjonalności.

- Oferty które nie spełniają wymagań Zamawiającego zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

| L.p. | # Opis parametru | Wartość wymagana/graniczna | Wartość oferowana - należy opisać | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| I. WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Tomograf nowy wyprodukowany w 2018 roku, nieużywany, nie rekondycjonowany, w najnowszej wersji sprzętowej i oprogramowania na dzień składania oferty | TAK |  | Bez oceny |
|  | Tomograf komputerowy całego ciała, umożliwiający uzyskanie min. 32 warstw badanego obszaru w czasie jednego pełnego obrotu układu lampa-detektor dla jednej energii promieniowania rtg, posiadający min. 16 rzędów detektora | TAK Podać ilość warstw |  | ≥ 32 warstwy = 0 pkt ≥ 64 warstw = 100pkt |
|  | Tomograf umożliwiający: - badania klatki piersiowej, kręgosłupa, jamy brzusznej i miednicy wraz z wielofazowymi badaniami narządów tych obszarów anatomicznych, -badania naczyń domózgowych, wewnątrzczaszkowych, dużych naczyń oraz naczyń obwodowych oraz naczyń wieńcowych -akwizycję submilimetrową niewielkich struktur anatomicznych - badania wielonarządowe w zakresie min. 160 cm | TAK |  | Bez oceny |
|  | Certyfikaty i świadectwa dla tomografu komputerowego - na wezwanie zamawiającego: - deklaracja zgodności dla oferowanego typu tomografu, - zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych oferowanego typu tomografu | TAK |  | Bez oceny |
| II. GANTRY i STÓŁ |  |  |  |  |
|  | Średnica otworu gantry [cm] | ≥ 70 |  | Bez oceny |
|  | Maksymalne obciążenie stołu z zachowaniem precyzji pozycjonowania ± 0,25mm [kg] | ≥ 200 |  | Bez oceny |
|  | Maksymalny zakres przesuwu stołu, bez elementów metalowych, umożliwiający skanowanie [cm] | ≥ 160 |  | Bez oceny |
|  | Moduł synchronizacji akwizycji danych z przebiegiem EKG | TAK |  | Bez oceny |
|  | Przełącznik nożny do pozycjonowania stołu | TAK |  | Bez oceny |
|  | Wyposażenie stołu w: - materac, - podpórkę pod głowę pozbawioną elementów metalowych, - pasy lub listwy unieruchamiające - podpórka pod głowę i ręce - podajnik papieru | TAK |  | Bez oceny |
| III. GENERATOR I LAMPA RTG |  |  |  |  |
|  | Rzeczywista moc generatora [kW]. | ≥ 60 |  | Bez oceny |
|  | Minimalne napięcie anody, możliwe do zastosowania w protokołach badań [kV] | ≤ 80 |  | =80 kV = 0 pkt < 80 kV = 10 pkt |
|  | Maksymalne napięcie anody, możliwe do zastosowania w protokołach badań [kV] | ≥ 135 kV |  | Bez oceny |
|  | Ilość możliwych do zastosowania wartości napięcia anody [N] | ≥ 4 |  | ≥4 = 0 pkt ≥6 = 10 pkt |
|  | Maksymalny prąd anody lampy rtg [mA] | ≥ 440 |  | Bez oceny |
|  | Modulacja prądu anody w czasie rzeczywistym, jednocześnie w osiach x,y,z. | TAK |  | Bez oceny |
|  | Rzeczywista pojemność cieplna anody [MHU] | ≥ 6 |  | Bez oceny |
|  | Liczba ognisk lampy rtg | ≥ 2 |  | Bez oceny |
|  | Powierzchnia małego ogniska lampy rtg [mm²] | Podać (powierzchnia i wymiary liniowe) |  | ≤0,65 mm2 – 10pkt >0,65 mm2 – 0 pkt |
|  | Automatyczny wybór ognisk | TAK |  | Bez oceny |
|  | Odległość ognisko lampy rtg – detektor mniejsza od 100 cm | TAK/NIE |  | TAK 10 pkt NIE 0 pkt |
| IV. SYSTEM SKANOWANIA |  |  |  |  |
|  | Najkrótszy czas pełnego obrotu (360º ) układu lampa rtg – detektor [s] | ≤0,40 |  | <0,40 s – 20pkt =0,40 s – 0pkt |
|  | Submilimetrowa wartość kolimacji przy akwizycji danych, w odniesieniu do izocentrum, dla trybu skanowania spiralnego z maksymalną liczbą warstw [mm] | ≤0,70 |  | Bez oceny |
|  | Maksymalny zakres badania przy ciągłym skanie spiralnym/helikalnym, bez przerwy na chłodzenie lampy (akwizycja z maksymalną liczbą warstw) [cm] | ≥150 |  | Bez oceny |
|  | Maksymalny czas skanu spiralnego/heliakalnego, bez przerwy na chłodzenie lampy (akwizycja z maksymalną liczbą warstw) [s] | ≥100 |  | Bez oceny |
|  | Maksymalna długość topogramu [cm] | ≥150 |  | Bez oceny |
|  | Maksymalny zakres zmian wartość współczynnika pitch | Min. od 0,4 do 1,5 |  | Bez oceny |
|  | Maksymalne, diagnostyczne pole obrazowania FOV [cm] | ≥50 |  | Bez oceny |
|  | Maksymalne, rekonstruowane pole obrazowania FOV [cm] | ≥50 |  | 50 cm = 0 pkt > 50 cm = 20 pkt |
|  | Matryca rekonstrukcyjna | Min. 512x512 |  | 1024x1024 – 10pkt 512x512 – 0pkt |
|  | Matryca prezentacyjna | Min. 1024x1024 |  | Bez oceny |
|  | Szybkość rekonstrukcji obrazów w matrycy 512 x 512 [obrazy/s] | ≥ 15 |  | Bez oceny |
|  | Rozdzielczość wysokokontrastowa w punkcie 50% MTF w płaszczyźnie x,y, mierzona w polu akwizycyjnym FOV=50 cm [pl/cm] | ≥ 10 |  | Bez oceny |
|  | Rozdzielczość niskokontrastowa wizualna, przy różnicy gęstości 3 HU, określona dla najkrótszego skanu pełnego zmierzona na fantomie CATHPAN o średnicy 20 cm, dla napięcia ≥ 110 kV, dla warstwy 10 mm [mm] | ≤ 5 |  | Bez oceny |
|  | Niskodawkowy, iteracyjny algorytm rekonstrukcji bazujący na modelu z wielokrotnym przetwarzaniem tych samych danych surowych (RAW) oraz redukujący szum w obszarze obrazu, umożliwiający redukcję dawki o co najmniej 50% w relacji do standardowej metody rekonstrukcji wstecznej FBP | TAK |  | Bez oceny |
|  | Dedykowany algorytm do redukcji artefaktów pochodzących od elementów metalowych w badanej anatomii | TAK |  | Bez oceny |
|  | Rozwiązanie do redukcji promieniowania jonizującego, dedykowane do zwiekszenia ochrony w trakcie badania szczególnie wrażliwych narządów np. oczu, tarczycy, piersi, itp. | TAK, podać |  | Bez oceny |
|  | Dedykowane rozwiązanie do niskodawkowych badań przesiewowych płuc, nie związane z wymaganym algorytmem rekonstrukcji iteracyjnej i dedykowanym rozwiązaniem do ochrony narządów wrażliwych. | TAK/NIE Opisać |  | TAK – 20 pkt NIE – 0 pkt |
| V. KONSOLA OPERATORSKA |  |  |  |  |
|  | Stanowisko operatorskie – dwumonitorowa konsola akwizycyjna. | TAK |  | Bez oceny |
|  | Przekątna kolorowego monitora z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat ["] | ≥ 19 |  | Bez oceny |
|  | Pojemność dysku twardego dla obrazów bez kompresji (512x512), wyrażona liczbą obrazów. | ≥ 300 000 |  | Bez oceny |
|  | Archiwizacja badań pacjentów na CD-R i DVD w standardzie DICOM 3.0 | TAK |  | Bez oceny |
|  | Dwukierunkowy interkom do komunikacji głosowej z pacjentem | TAK |  | Bez oceny |
|  | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: - Send/Receive - Basic Print - Query/ Retrieve - Storage Commitment - Worklist | TAK |  | Bez oceny |
| VI. OPROGRAMOWANIE KONSOLI OPERATORSKIEJ |  |  |  |  |
|  | MIP (Maximum Intensity Projection) | TAK |  | Bez oceny |
|  | SSD (Surface Shaded Display) | TAK |  | Bez oceny |
|  | VRT (Volume Rendering Techique) | TAK |  | Bez oceny |
|  | Rekonstrukcje MPR (również skośne i krzywoliniowe z danych zbieranych przy dowolnym kącie gantry) | TAK |  | Bez oceny |
|  | Prezentacje cine | TAK |  | Bez oceny |
|  | Pomiary geometryczne (długości / kątów / powierzchni / objętości) | TAK |  | Bez oceny |
|  | Pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, profile gęstości, analiza skanu dynamicznego). | TAK |  | Bez oceny |
|  | Obliczanie całkowitej dawki ekspozycyjnej (DLP lub CTDIvol), jaką uzyskał pacjent w trakcie badania i jej prezentacja na ekranie konsoli operatorskiej. | TAK |  | Bez oceny |
|  | Wielozadaniowość / wielodostęp, w tym możliwość automatycznej rekonstrukcji, archiwizacji i dokumentacji w tle (w trakcie skanowania) | TAK |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie do synchronizacji startu badania spiralnego na podstawie automatycznej analizy napływu środka cieniującego w zadanej warstwie bez wykonywania wstrzyknięć testowych. | TAK |  | Bez oceny |
|  | Sprzężenie tomografu komputerowego ze strzykawką automatyczną kablem komunikacyjnym lub bezprzewodowo umożliwiającym wymianę danych pomiędzy urządzeniami – sprzężenie min. Klasy I wg standardu CIA 425 | TAK |  | Bez oceny |
|  | Kompletny zestaw protokołów do badania wszystkich obszarów anatomicznych , z możliwością ich projektowania i zapamiętywania | TAK |  | Bez oceny |
|  | Możliwość bezpośredniej rekonstrukcji warstw w MPR bez konieczności wstępnej rekonstrukcji cienkich warstw aksjalnych | TAK |  | Bez oceny |
|  | Modulowanie promieniowania RTG sygnałem EKG przy obrazowaniu tętnic wieńcowych w czasie skanu spiralnego | TAK |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie do automatycznego wyszukiwania optymalnej fazy rekonstrukcji serca przed wykonaniem właściwych rekonstrukcji | TAK |  | Bez oceny |
|  | Automatyczne, bez udziału operatora, ustawianie zakresu badania, dla danego pacjenta, na podstawie znaczników anatomicznych topogramu i wybranego protokołu badania | TAK/NIE |  | TAK 10 pkt NIE 0 pkt |
|  | Automatyczne, bez udziału operatora, etykietowanie kregów i ustawienie płaszczyzn rekonstrukcji kręgów w badaniach kregosłupa | TAK/NIE |  | TAK 10 pkt NIE 0 pkt |
| - O | Oprogramowanie do oceny uwapnienia tętnic wieńcowych typu calcium scoring | TAK |  | Bez oceny |
| VII. SYSTEM KONSOL LEKARSKICH |  |  |  |  |
|  | Serwer postprocessingowy, aplikacyjny umożliwiający jednoczesną pracę dla min. 5 użytkowników opisujących badania. | TAK |  | Bez oceny |
|  | Dostawa aplikacji w oparciu o model pływających licencji. | TAK |  | Bez oceny |
|  | Parametry serwera: - pamięć RAM: min. 96 GB - wbudowana macierz w konfiguracji RAID Level 5 - pojemności macierzy: min. 1500 GB - liczba kart grafiki: min.1 (Karta graficzna posiadająca certyfikaty do środowisk profesjonalnych, o mocy maksymalnej 75W, 5 GB szybkiej pamięci GDDR5) - napęd optyczny: DVD RW serwer umożliwiający jednoczesny rendering min. 16 000 warstw. | TAK |  | Bez oceny |
|  | Dwie konsole lekarskie minimum trzymonitorowe, działające niezależnie od konsoli operatora. Każda konsola wyposażona w 2 kolorowe monitory diagnostyczne o przekątnej min. 24”, rozdzielczości min. 2.3 MP i 1 monitor opisowy o przekątnej min. 19”. Konsole lekarskie pracujące w architekturze klient serwer, z możliwością zainstalowania oprogramowania klienckiego, możliwością zdalnej pracy radiologa, bez konieczności wysyłania badań poza szpital, z pełną natychmiastową dostępnością do wszystkich badań bieżących/poprzednich oraz poniżej wymienionych aplikacji/funkcjonalności, po ustanowieniu bezpiecznego/autoryzowango połączenia. | TAK |  | Bez oceny |
|  | Wykonawca podłączy wszystkie dostarczane urządzenia do istniejącego u zamawiającego systemu PACS. Koszty prac i licencji podłączeniowych związanych dostarczanymi urządzeniami są wliczone w cenę oferty, natomiast koszty związane z systemem PACS (licencje, konfiguracja) pokrywa Zamawiający. | TAK |  | Bez oceny |
|  | Automatyczne przetwarzanie otrzymanych danych w oparciu o kontekst kliniczny badania z możliwością automatycznego przypisywania procedur obrazowych do obrazów na podstawie informacji zawartych w nagłówkach DICOM. | TAK |  | Bez oceny |
|  | System umożliwiający automatyczny import/eksport z/do archiwum PACS badań poprzednich CT oraz badań z innych aparatów (MR, RTG, US, AX, SPECT), na potrzeby porównania z badaniem bieżącym bez udziału użytkownika konsoli | TAK |  | Bez oceny |
|  | Interfejs sieciowy zgodny z DICOM 3.0 zgodny z następującymi klasami serwisowymi: - Send / Receive - Basic Print - Query / Retrieve - Storage Commitment | TAK |  | Bez oceny |
|  | UPS odpowiedni dla jednostki centralnej (serwera) z oprogramowaniem umożliwiającym automatyczne i bezpieczne zamykanie wraz z zapisaniem danych jednostki. | TAK |  | Bez oceny |
| VIIA. OPROGRAMOWANIE DOSTĘPNE Z KONSOLI LEKARSKIEJ |  |  |  |  |
|  | Jednoczesna prezentacja i odczyt, z synchronizacją przestrzenną, danych obrazowych CT, MR, PET/CT | TAK |  | Bez oceny |
|  | Możliwość jednoczesnej edycji badań min.4 różnych pacjentów. Przełączanie pomiędzy badaniami różnych pacjentów nie wymagające zamykania załadowanych badań. | TAK |  | Bez oceny |
|  | Pomiary geometryczne (długości, kątów, powierzchni) | TAK |  | Bez oceny |
|  | Elementy manipulacji obrazem (m. in. przedstawienie w negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie obrazu, dodawanie obrazów). | TAK |  | Bez oceny |
|  | Prezentacje Cine | TAK |  | Bez oceny |
|  | Automatyczne tworzenie listy zaznaczeń i pomiarów (znalezisk) wykonywanych w trakcie analizy z możliwością automatycznego (bez przewijania obrazów) wywołania sekwencji obrazów odpowiadającej wybranemu zaznaczeniu lub pomiarowi z utworzonej listy | TAK |  | Bez oceny |
|  | Automatyczne usuwanie struktur kostnych z pozostawieniem wyłącznie zakontrastowanego drzewa naczyniowego | TAK |  | Bez oceny |
|  | Automatyczne usuwania obrazu stołu z obrazów CT | TAK |  | Bez oceny |
|  | Automatyczne numerowanie kręgów kręgosłupa w badaniach odcinkowych jak i całego kręgosłupa z obrazów CT i MR | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Automatyczne numerowanie żeber w badaniach CT | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Rekonstrukcje MIP, VRT. Predefiniowana paleta ustawień dla rekonstrukcji VRT uwzględniająca typy badań, obszary anatomiczne | TAK |  | Bez oceny |
|  | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej. | TAK |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie umożliwiające ocenę obrazów pochodzących z akwizycji dwuenergetycznej | TAK |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie zawierające zaawansowane funkcje do oceny w 3D, takie jak: wyświetlanie obrazu po zaznaczeniu określonego punktu w 3D (3D Reference Point lub zgodnie z nazewnictwem producenta), wyznaczanie objętości z użyciem interaktywnej segmentacji (Region Growing lub zgodnie z nomenklaturą Zamawiającego). Wizualizacja w kolorze wyodrębnionych obszarów (Anatomy Visualizer lub zgodnie z nomenklaturą Zamawiającego). | TAK |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie do angiografii CT, umożliwiające: - identyfikację i izolację zakontrastowanego naczynia z badanej objętości, rozwinięcie wzdłuż linii centralnej naczynia, - pomiar średnicy/pola powierzchni, długości naczynia wzdłuż naczynia, stopnia stenozy, - rekonstrukcje MPR krzywoliniowe oraz poprzeczne analizowanego naczynia, - możliwość eksportu współrzędnych do ramienia C na potrzeby interwencji naczyniowej, - generowanie dedykowanych raportów naczyniowych z zawartymi pomiarami oraz stosownymi zdjęciami. | TAK |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowania do kolonoskopii. Możliwość w pełni swobodnego poruszania się w obrębie jelita. Możliwość jednoczesnej prezentacji wnętrza jelita i projekcji przekrojów w trzech głównych płaszczyznach. Interaktywna zmiana położenia kursora we wszystkich oknach wymienionych powyżej. Interaktywna zmiana położenia kursora i automatyczna korelacja obrazu wnętrza jelita z badania pacjenta na plecach i brzuchu | TAK |  | Bez oceny |
|  | Pomiary polipów w widoku wewnątrzjelitowym 3D, automatyczne zaznaczanie kolorem resztek kałowych tzw. stool tagging, ukrywanie jelita cienkiego, odległość od odbytnicy. | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Oprogramowanie do oceny badań onkologicznych CT umożliwiające pomiary zmian zgodnie z klasyfikacją RECIST/WHO, wyświetlanie badań w 2 punktach czasowych, rejestrację/fuzję obrazów, podgląd w 3D w widokach MIP i VRT, | TAK |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie do automatycznej segmentacji i prezentacji w 3D zmian w narządach miąższowych, w tym w płucach, wątrobie oraz węzłach chłonnych wraz z automatycznym pomiarem zmiany zgodnie z RECIST 1.1, WHO i jej objętości | TAK |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie do pogłębionej analizy zmian hipo/hiperdensyjnych w narządach miąższowych w oparciu o zadane poziomy gęstości HU wraz z wyznaczeniem objętości obszaru hipo/hiperdensyjnego i jego udziału procentowego do całej zmiany. | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Możliwość załadowania i porównania co najmniej 4 zestawów danych tego samego pacjenta (np.: w celu porównania badań wykonanych w tym samym dniu w różnych fazach lub porównanie badań wykonanych w rożnym czasie) z automatyczną synchronizacją przestrzenną oraz możliwością powiązania i oceny zmian tych samych obszarów anatomicznych w czasie. | TAK |  | Bez oceny |
|  | Automatyczna detekcja zmian guzkowych w miąższu płuc i przyopłucnowych typu CAD realizowana na konsoli lekarskiej lub automatycznie na konsoli operatorskiej | TAK |  | Bez oceny |
| VIII. POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |  |
|  | Zestaw firmowych fantomów serwisowych do kalibracji i testów podstawowych | TAK |  | Bez oceny |
|  | Ilość ciepła emitowana do pomieszczenia badań w trakcie skanowania [kW] | Podać |  | Bez oceny |
|  | Zakres temperatur pracy systemu [stopnie C] | Podać |  | Bez oceny |
|  | Wykonanie testów akceptacyjnych po zainstalowaniu urządzenia– zawarte w cenie oferty | TAK |  | Bez oceny |
|  | Zestaw fantomów do testów podstawowych w RTG CR i DR oraz fluoroskopii. - Fantom do oceny geometrii z stożkiem do kontroli osiowości - Fantom do oceny rozdzielczości przestrzennej obiektów o niskim i wysokim kontraście - Fantom do oceny rozdzielczości przestrzennej obiektów o niskim i wysokim kontraście w fluoroskopii - Uchwyt do statywu do zdjęć płucnych - Statyw dystansowy do fantomów - Aluminiowy filtr absorbcyjny – równoważnik ciała pacjenta - Dodatkowy filtr miedziowy o grubości 1,3 mm do testów przy i powyżej 100 kV - Zestaw jednorodnych filtrów miedziowych (2x1mm, 1x0,5mm) do testów AEC - Oprogramowanie do oceny i archiwizacji testów wraz z serwerem i komunikacją DICOM (zawiera obrazy testowe TG18-QC, SMPTE) – roczna subskrybcja w wersji Basic - Instrukcja obsługi z dokładnym opisem wykonywania testów oraz formularze do zapisu ich wyników - Wygodne i estetyczne opakowanie do przechowywania zestawu (dedykowana walizka z trójwarstwową gąbką) | TAK |  | Bez oceny |
|  | Duplikator do wykonywania zapisu danych na płytach CD/DVD z oprogramowaniem | Tak |  | Bez oceny |
| X. WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |  |
|  | Szkolenia w miejscu instalacji dla min 2 lekarzy radiologów i min. 4 techników: I – e szkolenie w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od zakończenia instalacji , w wymiarze min. 3 dni x 5 godzin II - e szkolenie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, w wymiarze min. 2 dni x 5 godzin | TAK |  | Bez oceny |
|  | - Wykonanie demontażu nieniszczącego, przetransportowanie i składowanie obecnie posiadanego przez Zamawiającego tomografu Philips Brilliance 16 we wskazanym przez Zamawiającego miejscu. - Opracowanie schematu ustawienia nowego tomografu w pomieszczeniu wraz z uzyskaniem akceptacji Zamawiającego. - Opracowanie koniecznych dla oferowanego tomografu warunków modernizacji pomieszczeń tym przygotowanie, wykonanie i zabezpieczenie drogi transportowej, w tym drogi transportowej dla demontowanego tomografu Philips Brilliance 16. - Wykonanie projektu radiologicznych osłon stałych. - Wykonania robót budowlanych wynikających z warunków instalacji oferowanego tomografu w tym wykonanie radiologicznych osłon stałych jeżeli istniejące w pomieszczeniu tomografu osłony radiologiczne nie będą spełniały wymogów wynikających z parametrów oferowanego tomografu. - Wykonania kanałów kablowych w posadzce dostosowanych do nowego tomografu, nowego zasilania i tablicy głównej (jeśli zajdzie taka potrzeba) wraz z remontem posadzki na podstawie rozwiązań wykonawczych opracowanych przez dostawcę urządzenia. Uzupełnienie lub wymiana wykładziny podłogowej. - Wykonania robót elektrycznych wynikających bezpośrednio z zainstalowania nowego aparatu oraz instalacja nowych lamp oświetleniowych typu LED w pokoju badań, sterowni i pomieszczeniu przygotowania pacjenta. Wykonanie projektu instalacji elektrycznej zasilania tomografu. - Regulacja obecnej instalacji układu wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach pokoju badań, przygotowania pacjenta i sterowni. Regulacja wykonana w oparciu o pomiar skuteczności wentylacji w tych pomieszczeniach. - Wykonanie wszelkich robót naprawczych ścian, sufitów itp. w pomieszczeniach pokoju badań, sterowni i przygotowania pacjenta. Malowanie ścian (emalia lateksowa, klasa 1 odporności na szorowanie na mokro o podwyższonych wymogach higieniczno – sanitarnych, nie zawierająca składników powodujących efekt „łapania kurzu”, odporna na środki dezynfekujące i czyszczące), w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym. - Wykonanie wszelkich robót wyżej niewymienionych a niezbędnych do prawidłowego uruchomienia i działania pracowni tomografii komputerowej, które wynikają z technologii urządzenia, obowiązujących przepisów radiologicznych, sanitarnych, budowlanych itp. oraz właściwej eksploatacji urządzenia. - Utylizacja odpadów budowlanych, drewnianych i kartonowych po montażu i instalacji tomografu komputerowego. - Instalacja kamery/kamer do podglądu pacjenta z tyłu gantry tomografu i montaż monitora podglądu obrazu z kamery w sterowni. - Rekultywacja terenu zielonego po prowadzonych pracach na zewnątrz obiektu np.: po rozstawionej rampie rozładowczej czy wykonanej dodatkowo drodze transportowej | TAK |  | Bez oceny |

UWAGA:

- Powyższe „parametry techniczne - wymagane” stanowią wymagania minimalne. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. 
Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

………………………………………………….

Podpis Wykonawcy / upoważnionego przedstawiciela