Pakiet nr 3 - Załącznik numer 3

Wymagane Parametry Techniczne

Pompa strzykawkowa – 20 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

CE (podać numer certyfikatu – jeżeli dotyczy) ………………………………………………	……………………..

| Lp | Parametry techniczne - wymagane | Warunek | Parametry oferowane – należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce, AC 230 V 50 Hz | Tak |  |
| 2 | Ochrona przed wilgocią wg EN 6060529 min IP 22 lub równoważna | Tak |  |
| 3 | Klasa ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1 : Klasa II, typ CF - lub równoważna | Tak |  |
| 4 | Pompa strzykawkowa do podawania dożylnego, dotętniczego sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi | Tak |  |
| 5 | Zasilanie pompy bezpośrednio z sieci za pomocą kabla niedopuszczalny zasilacz zewnętrzny | Tak |  |
| 6 | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego m 10 godz. przy przepływie 5 ml/godz. | Tak |  |
| 7 | Masa pompy wraz z uchwytem do mocowania na stojaku lub szynie maksymalnie 2,2kg | Tak |  |
| 8 | Możliwość mocowania pompy do rury pionowej, kolumny lub poziomej szyny przy pomocy uchwytu na stałe wbudowanego w pompę | Tak |  |
| 9 | Zatrzaskowe mocowanie w opcjonalnej stacji dokującej wraz z zaciskiem i uchwytem do przenoszenia | Tak |  |
| 10 | Zintegrowana z obudową rączka do przenoszenia urządzenia | Tak |  |
| 11 | Mocowanie strzykawki do czoła pompy | Tak |  |
| 12 | Cała strzykawka stale widoczna podczas pracy pompy – możliwość odczytania objętości ze skali oraz wizualnej kontroli procesu infuzji | Tak |  |
| 13 | Pełne mocowanie strzykawki możliwe za równo przy włączonej jak i wyłączonej pompie – system obsługiwany całkowicie manualnie | Tak |  |
| 14 | Osłona tłoka strzykawki uniemożliwiająca wciśnięcie tłoka strzykawki zamontowanej w pompie | Tak |  |
| 15 | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 5, 10, 20, 30/35 i 50/60ml różnych typów oraz różnych producentów (min 4 producentów strzykawek dostępnych na rynku polskim) | Tak |  |
| 16 | Mechanizm blokujący tłok zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu strzykawki | Tak |  |
| 17 | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji, ograniczenie bolusa <0,2ml | Tak |  |
| 18 | Zakres szybkości infuzji 0,1 – 1200 ml/godz. | Tak |  |
| 19 | Funkcja programowania infuzji co 0,01 w zakresie min 0,1-9,99ml/godz. | Tak |  |
| 20 | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | Tak |  |
| 21 | Możliwość programowania infuzji w jednostkach masy: ng, μg, mg, U, kU, mmol, mol, Kmol, cal i kcal – na kg masy ciała pacjenta lub nie, na czas (na 24godziny, godzinę oraz minutę) | Tak |  |
| 22 | Bolus podawany na żądanie bez konieczności wstrzymywania trwającej infuzji | Tak |  |
| 23 | Trzy rodzaje bolusa: Ręczny - szybkości podaży 50–1200ml/h, Programowany - dawka lub objętość/czas: 0,1-99,9 jednostek / 0,1-1200ml, automatyczne wyliczenie czasu, Z ręki manualne przesunięcie tłoka strzykawki z funkcją zliczania podanej objętości EMERGENCY | Tak |  |
| 24 | Dokładność mechanizmu pompy +/- 1% | Tak |  |
| 25 | Wypełnienie linii 3 tryby: Obowiązkowy, Nieobowiązkowy, Zalecany | Tak |  |
| 26 | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1-999,9ml | Tak |  |
| 27 | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min–96godzin | Tak |  |
| 28 | Dawka inicjująca. Dawka lub objętość/ czas: 0,1-99,9 jednostek /1- 59 minut, automatyczne obliczanie infuzji | Tak |  |
| 29 | Ciągły pomiar ciśnienia w linii zobrazowany w postaci piktograsmu na ekranie pompy | Tak |  |
| 30 | Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji – przynajmniej 20 poziomów | Tak |  |
| 31 | Funkcja KVO (Keep Vein Open) | Tak |  |
| 32 | Zróżnicowana prędkość KVO z możliwością programowania szybkości od 0,1 do 5 ml/h zapis ustawień | Tak |  |
| 33 | Sygnalizacja wahań ciśnienia w linii. Pozwalająca przewidzieć niebezpieczeństwo pojawienia się okluzji lub nieszczelności | Tak |  |
| 34 | Rejestr na 1500 zdarzeń zapisywany w czasie rzeczywistym | Tak |  |
| 35 | Funkcja – przerwa (standby) w zakresie od 1min do 24 godzin programowany co 1 minutę z funkcją automatycznego startu infuzji po zaprogramowanej przerwie | Tak |  |
| 36 | Specjalny sposób wyświetlania parametrów dostosowany do pracy przy słabym oświetleniu (tzw. Tryb nocny) | Tak |  |
| 37 | Wskaźnik pracy pompy widoczne z min 5metrów | Tak |  |
| 38 | Klawiatura symboliczna | Tak |  |
| 39 | Komunikaty tekstowe w języku polskim | Tak |  |
| 40 | Funkcja wyświetlania trendów objętości, szybkości infuzji oraz ciśnienia | Tak |  |
| 41 | Wbudowana w pompę możliwość dopasowana ustawień oraz zawartości menu do potrzeb oddziału | Tak |  |
| 42 | Biblioteka leków, min. 100 leków wraz z protokołami infuzji (domyślne przepływy, dawki, prędkości bolusa, stężenia itp.) | Tak |  |
| 43 | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń | Tak |  |
| 44 | Alarm pustej strzykawki | Tak |  |
| 45 | Alarm przypominający zatrzymana infuzja | Tak |  |
| 46 | Alarm okluzji | Tak |  |
| 47 | Alarm rozłączenia linii – spadku ciśnienia | Tak |  |
| 48 | Alarm rozładowanego akumulatora | Tak |  |
| 49 | Alarm braku lub źle założonej strzykawki | Tak |  |
| 50 | Alarm otwartego uchwytu komory strzykawki | Tak |  |
| 51 | Alarm informujący o uszkodzeniu urządzenia | Tak |  |
| 52 | Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora | Tak |  |
| 53 | Alarm wstępny przed opróżnieniem strzykawki | Tak |  |
| 54 | Alarm wstępny przed końcem infuzji | Tak |  |
| 55 | Możliwość komunikacji przez port USB bezpośrednio z pompą | Tak |  |
| 56 | Możliwość transmisji danych z pompy, możliwość połączenia w sieć z komputerem centralnym samodzielnie lub przez stację dokującą | Tak |  |

Wymagane Parametry Techniczne

Ssak chirurgiczny na wózku jezdnym – 2 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

CE (podać numer certyfikatu – jeżeli dotyczy) ……………………………………………………………………..

| Lp | Parametry techniczne - wymagane | Warunek | Parametry oferowane – należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ssak elektryczny akumulatorowo-sieciowy 230V na statywie jezdnym | Tak |  |
| 2 | Ssak przeznaczony do odsysania wydzieliny z dróg oddechowych | Tak |  |
| 3 | Urządzenie przenośne i jezdne | Tak |  |
| 4 | Możliwość zastosowania u dzieci i dorosłych | Tak |  |
| 5 | Szeroki zakres regulacji siły ssania | Tak |  |
| 6 | Regulator podciśnienia (regulacja w zakresie minimum 0-75kPa) | Tak |  |
| 7 | Przepływ minimum 18 l/min | Tak |  |
| 8 | Wbudowany akumulator – czas pracy 30-45 min | Tak |  |
| 9 | Proste wyjmowanie i operowanie przewodem ssącym | Tak |  |
| 10 | Wbudowany, oryginalny uchwyt z tworzywa na przewód ssący pozwalający na zwinięcie i ochronę przewodu w trakcie przenoszenia | Tak |  |
| 11 | Wbudowany manometr z osłoną ochronną uniemożliwiającą przypadkowe uszkodzenie tarczy manometru | Tak |  |
| 12 | Uchwyt do przenoszenia | Tak |  |
| 13 | Stabilna podstawa, trwała obudowa łatwa do czyszczenia | Tak |  |
| 14 | Zbiornik wielorazowy z tworzywa sztucznego o pojemności 1,5l lub 2,5l do wkładów jednorazowych, przeznaczony do dezynfekcji lub zbiornika autoklawowalny z pokrywą przeznaczony do sterylizacji w temperaturze 134°C | Tak |  |
| 15 | Ssak wyposażony w filtr antybakteryjny | Tak |  |
| 16 | Masa maksymalna do 4,3 kg | Tak |  |
| 17 | Zewnętrzne źródło zasilania | Tak |  |
| 18 | Ładowarka sieciowa w zestawie | Tak |  |
| 19 | Wskaźnik naładowania akumulatora minimum trzypozycyjny informujący o stanie naładowania akumulatora | Tak |  |

UWAGA:

- Powyższe „parametry techniczne - wymagane” stanowią wymagania minimalne. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania zgodnie 
z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

…………………………………..

Podpis Wykonawcy / upoważnionego przedstawiciela