Pakiet nr 6 - Załącznik numer 6

Wymagane Parametry Techniczne

Wózek do transportu chorych w pozycji leżącej – 1 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

CE (podać numer certyfikatu – jeżeli dotyczy) ……………………………………………………………………..

| Lp | Parametry techniczne - wymagane | Warunek | Parametry oferowane – należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Długość całkowita 2100mm (+/- 30mm) | Tak |  |
| 2 | Szerokość całkowita z poręczami max 790mm | Tak |  |
| 3 | Szerokość leża wózka min 650mm | Tak |  |
| 4 | Hydrauliczna regulacja wysokości w zakresie min 570-900mm, sterowanie za pomocą pedału nożnego z obu stron wózka | Tak |  |
| 5 | Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV | Tak |  |
| 6 | Leże dwusegmentowe wypełnione płytą tworzywową przezierną dla promieni RTG | Tak |  |
| 7 | Pod leżem prowadnica na kasetę RTG umożliwiająca jej przesunięcie w celu wykonania zdjęcia na całej długości leża. | Tak |  |
| 8 | Ruchomy segment oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej w zakresie min 0-65° | Tak |  |
| 10 | Regulacja przechyłu Trendelenburga min. 20° i anty-Trendelenburga min 12° za pomocą sprężyny gazowej z blokadą. Dodatkowy uchwyt ułatwiający ustawienie w/w pozycji zamontowany pod szczytem wózka od strony nóg pacjenta. Sterowanie za pomocą dźwigni umieszczonej pod uchwytem dodatkowym. | Tak |  |
| 11 | Wózek wyposażony w szczyty (uchwyty do pchania) w postaci rur wykonanych ze stali nierdzewnej polerowanej | Tak |  |
| 12 | Cztery odbojniki w ramie leża | Tak |  |
| 13 | Wózek wyposażony w: barierki boczne ze stali nierdzewnej polerowanej, składane z boku leża, minimum 2 poziome proste elementy, barierki muszą chronić pacjenta min. od szczytu za głową do ok. ¾ długości, wieszak kroplówki | Tak |  |
| 14 | Możliwość wyboru koloru obić tapicerowanych (min. 6 kolorów) | Tak |  |
| 15 | Centralna blokada czterech kół z kołem kierunkowym. Koła o średnicy min 200mm. Koła z pełnymi tworzywowymi osłonami zakrywającymi miejsca potencjalnego gromadzenia się zabrudzeń. Blokada uruchamiania dźwignią nożną w postaci wygiętej rury wykonanej ze stali nierdzewnej polerowanej umieszczonej nad kołami od strony nóg pacjenta. | Tak |  |
| 16 | Bezpieczne obciążenie min. 180kg | Tak |  |
| 17 | Certyfikat ISO 13485 oraz ISO 9001 (lub równoważne) dla producenta – tylko na wezwanie zamawiającego. | Tak |  |

Wymagane Parametry Techniczne

Wózek do transportu chorych w pozycji siedzącej – 3 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

CE (podać numer certyfikatu – jeżeli dotyczy) ……………………………………………………………………..

| Lp | Parametry techniczne - wymagane | Warunek | Parametry oferowane – należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek inwalidzki do transportu chorych w pozycji siedzącej, Wózek standardowo wykonany ze stali precyzyjnej, przeznaczony dla osób z dysfunkcją narządów ruchu | Tak |  |
| 2 | Kształt podłokietników zapewnia możliwość odchylania za oparcie. Płyty boczne podłokietnika wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego | Tak |  |
| 3 | Sześć punktów mocowania płyty do ramy podłokietnika gwarantuje, że nie ulega ona wyginaniu i pękaniu | Tak |  |
| 4 | Skuteczne hamulce oparte na systemie sprężynowym | Tak |  |
| 5 | Widełki plastikowe, wykonane z bardzo wytrzymałego na uszkodzenia mechaniczne tworzywa sztucznego, zmniejszają wagę wózka | Tak |  |
| 6 | Koła tylne na szybkozłączce | Tak |  |
| 7 | Kółka odbojowe zabezpieczają ściany przed porysowaniami niszczeniem podczas jazdy w małych pomieszczeniach | Tak |  |
| 8 | Ciemna nylonowa tapicerka | Tak |  |
| 9 | Rama wykonana ze stali w 3 kolorach do wyboru: granatowy, czarny, bordowy | Tak |  |
| 10 | Wózek w wersji wzmocnionej o szerokości siedzenia 55cm +/- 3cm | Tak |  |
| 11 | Maksymalne dopuszczalnie obciążenie nie mniejsze niż 150kg | Tak |  |
| 12 | Waga całkowita nie większa niż 23kg | Tak |  |

Wymagane Parametry Techniczne

Wózek do transportu chorych bariatrycznych – 1 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

CE (podać numer certyfikatu – jeżeli dotyczy) ……………………………………………………………………..

| Lp | Parametry techniczne - wymagane | Warunek | Parametry oferowane – należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymiary zewnętrzne 2060 x 750mm (+/- 20mm) | Tak |  |
| 2 | Wymiary leża 1930 x 650mm (+/- 20mm) | Tak |  |
| 3 | Regulacja wysokości nożna hydrauliczna 600 - 900mm (+/- 20mm) | Tak |  |
| 4 | Regulacja przechyłów wzdłużnych nożna hydrauliczna +/- 12 ˚ (+/-2o) | Tak |  |
| 5 | Leże 2 segmentowe, w tym 1 segment ruchomy | Tak |  |
| 6 | Leże przezierne dla promieni RTG, możliwość wykonywania zdjęć standardowym aparatem RTG oraz Ramieniem C. Pod blatem prowadnica/tunel na kasetę na całej długości z możliwością zintegrowania prowadnicy z segmentem pleców w celu wykonania zdjęcia w pozycji siedzącej. Po bokach leża podziałka ułatwiająca lokalizację kasety. Prowadnica przesuwana pod leżem za pomocą taśm | Tak |  |
| 7 | Regulacja segmentu pleców wspomagana sprężyną gazową w zakresie 0 – 70o | Tak |  |
| 8 | Koła o średnicy min 200mm z centralną oraz kierunkową blokadą kół, dźwignie hamulca przy każdym narożniku | Tak |  |
| 9 | Dodatkowe piąte koło pod leżem, zwiększające zwrotność wózka, 5 koło jako koło kierunkowe | Tak |  |
| 10 | Bezpieczne obciążenie robocze pozwalające na bezpieczną pracę w sytuacjach ratowania życia np. reanimacji min 230kg | Tak |  |
| 11 | Leże wózka oparte na dwóch szczelnych kolumnach cylindrycznych. Kolumny zabezpieczone tworzywowymi pierścieniami chroniącymi przed wnikaniem płynów i pyłów do wewnątrz | Tak |  |
| 12 | Listwy odbojowe na bokach wózka. W narożnikach leża krążki odbojowe | Tak |  |
| 13 | Tworzywowa obudowa podwozia z wyprofilowanym pojemnikiem np. na butle z tlenem czy też osobiste rzeczy pacjenta | Tak |  |
| 14 | Materac o grubości min 60mm, pozwalający przebywać pacjentowi nawet do 24h bez ryzyka powstania odleżyn. Możliwość wykorzystania wózka jako łóżko pobytowe do 24h | Tak |  |
| 15 | Materac posiadający wysuwane wkładki niwelujące przestrzeń pomiędzy wózkiem a łóżkiem. Wkładki wbudowane w konstrukcję materaca z dwóch stron | Tak |  |
| 16 | Materac stabilizowany na wózku za pomocą wbudowanych od spodu tworzywowych wypustek, wkładanych w otwory w leżu | Tak |  |
| 17 | Barierki boczne metalowe w pełni zabezpieczające pacjenta, składane wzdłuż ramy leża. Barierki składające się z sześciu pionowych szczebli połączonych tworzywowymi nakładkami | Tak |  |
| 18 | Wózek wyposażony od strony głowy i nóg wysuwane szczyty, służące jednocześnie do transportu wózka. Szczyty wysuwane spod leża. Szczyty wyposażone w tworzywowe nakładki | Tak |  |
| 19 | Wyposażenie: materac opisany powyżej, wysuwane z blatu uchwyty/szczyty do prowadzenia wózka | Tak |  |

Wymagane Parametry Techniczne

Stół operacyjny dla pacjentów bariatrycznych – 1 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

CE (podać numer certyfikatu – jeżeli dotyczy) ……………………………………………………………………..

| Lp | Parametry techniczne - wymagane | Warunek | Parametry oferowane – należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stół operacyjny z blatem min 5 segmentowym: podgłówek, płyta plecowa górna, płyta plecowa dolna, płyta siedzeniowa, podnóżek dwuczęściowy | Tak |  |
| 2 | Stół operacyjny mobilny z podwójnymi kołami o średnicy ≥150mm z centralną blokadą kół. Centralna blokada kół w postaci elektromechanicznie wysuwanych nóżek, na których stół musi stać podczas zabiegu. Nóżki wysuwane pomiędzy podwójnymi kołami. | Tak |  |
| 3 | Napęd stołu elektromechaniczny | Tak |  |
| 4 | Podstawa stołu w kształcie litery U z możliwością swobodnego wsunięcia stóp przez operatora pod podstawę z każdej ze stron. | Tak |  |
| 5 | Stół wyposażony w zasilanie akumulatorowe i sieciowe | Tak |  |
| 6 | Zasilacz stołu (ładowarka) zintegrowany w podstawie stołu. Stół musi być podłączony bezpośrednio do szpitalnej instalacji 230V (nie dopuszcza się ładowarek/zasilaczy zewnętrznych) | Tak |  |
| 7 | Podstawa i rama blatu (wszystkie jej elementy metalowe) stołu wykonane w całości ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem elementów przegubów) | Tak |  |
| 8 | Blat stołu wyposażony w materace o właściwościach przeciwodleżynowych, zdejmowane o grubości min. 90mm. Blat przezierny dla promieniowania rtg na całej długości stołu, bez metalowych szyn poprzecznych. | Tak |  |
| 9 | Blat stołu modułowy z możliwością montażu płyty plecowej, podgłówka, podnóżka i innych segmentów (np. z włókien węglowych) z obu stron stołu operacyjnego. System mocowania z dodatkowym zabezpieczeniem uzyskiwane pokrętłem. | Tak |  |
| 10 | Obsługa funkcji stołu za pomocą pilota przewodowego przez układ elektromechaniczny: regulacja wysokości, przechyły boczne, Trendelennburga/Antytrendelennburga, pozycja flex/reflex, płyta nożna, płyta plecowa dolna, pozycja standardowa „0”, wysuwanie nóżek podwozia | Tak |  |
| 11 | Możliwość pełnej obsługi funkcji stołu z panelu sterującego (pełniącego również rolę sterownika awaryjnego) umieszczonego na kolumnie stołu. Wybór orientacji ułożenia pacjenta na panelu bocznym, poprzez wciśnięcie przycisku z podświetleniem wybranego ułożenia. | Tak |  |
| 12 | Kolumna wyposażona w panel do awaryjnego sterowania stołem zlokalizowanym na bocznej (lewej lub prawej w stosunku do osi głównej stołu) powierzchni kolumny stołu. W celu aktywowania danej funkcji z panelu wymagana jest konieczność naciśnięcia dwóch przycisków jednocześnie dla uniknięcia przypadkowej aktywacji panelu. | Tak |  |
| 13 | Pilot przewodowy z sygnalizacją stanu naładowania akumulatorów. | Tak |  |
| 14 | Regulacja wysokości blatu ≤ 700mm do ≥ 1100mm | Tak |  |
| 15 | Całkowita szerokość blatu 580mm (+/- 10mm) | Tak |  |
| 16 | Przechyły boczne ≥ 25º | Tak |  |
| 17 | Przechyły Trendelenburga 30º +/- 5º | Tak |  |
| 18 | Przechyły Antytrendelenburga 30º +/- 5º | Tak |  |
| 19 | Przesuw wzdłużny blatu ≥ 250mm | Tak |  |
| 20 | Podgłówek regulowany w zakresie ≥ +/- 550 z pojedynczą regulacją. | Tak |  |
| 21 | Podnóżek regulowany w zakresie ≥ + 90º /- 90º w płaszczyźnie góra dół. | Tak |  |
| 22 | Płyta plecowa dolna regulowana w zakresie ≥ +800/- 400 | Tak |  |
| 23 | Płyta plecowa górna regulowana w zakresie ≥ +900/- 500 | Tak |  |
| 24 | Stół przystosowany do zabiegów o obciążalności stołu ≥ 440kg | Tak |  |
| 25 | Wieszak na kroplówki z mocowaniem – 1szt. Pas pacjenta 1szt. | Tak |  |
| 26 | Ekran anestezjologiczny wraz z mocowaniem - 1szt | Tak |  |
| 27 | Poprzeczka dołączana do poprzeczki ekranu anestezjologicznego do mocowania przewodów i rurek anestezjologicznych – 1szt. | Tak |  |
| 28 | Rozeta do podtrzymania przewodów i rurek anestezjologicznych wraz z mocowaniem – 1szt. | Tak |  |
| 29 | Poszerzone podpory Goepla z mocowaniem i klamrami dostosowanymi do zwiększonych obciążeń – 2 komplety (nie dopuszcza się proponowania klemer/zacisków standardowych) | Tak |  |
| 30 | Komplet poszerzeń montowanych do szyn akcesoryjnych dla blatu w części centralnej-siedziska, płyt plecowych – 6szt. (każde poszerzenie powinno posiadać własne szyny akcesoryjne) | Tak |  |
| 31 | Pas bariatryczny do mocowania nóg pacjenta na rzepy o wym. 1520mmx425mmx5mm - para | Tak |  |
| 32 | Materac elastyczny o zwiększonej odporności na poślizg w kształcie kołyski do ułożenia podudzia i pięt – 2szt | Tak |  |
| 33 | Materac elastyczny o zwiększonej odporności na poślizg w kształcie klina o wym. 400mmx170mmx130mm – 2szt | Tak |  |
| 34 | Podpora ręki o dług. min 620mm, regulowana jednorącz z przegubem kulowym zaciskanym dźwignią na dystalnym końcu, regulacja wysokości +/-25cm – 2szt | Tak |  |
| 35 | Komplet podpór bocznych: łonowa, plecowa i piersiowa z kompletem mocowań. Każda konstrukcja podpory powinna posiadać co najmniej 3 przeguby umożliwiające dowolne pozycjonowanie podpory w płaszczyźnie czołowej, strzałkowej i poprzecznej - 1 komplet | Tak |  |

Wymagane Parametry Techniczne

Stół operacyjno-zabiegowy – 1 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

CE (podać numer certyfikatu – jeżeli dotyczy) ……………………………………………………………………..

| Lp | Parametry techniczne - wymagane | Warunek | Parametry oferowane – należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ogólnochirurgiczny mobilny stół operacyjny z napędem elektro mechanicznym lub elektrohydraulicznym na kolumnie teleskopowej | Tak |  |
| 2 | Konstrukcja stołu wykonana ze stali nierdzewnej, stopów aluminium, pokrywa podstawy stołu wykonana ze stali nierdzewnej | Tak |  |
| 3 | Blat stołu przezierny dla promieni RTG umożliwiający dokonanie prześwietleń aparatem RTG z ramieniem C na całej długości bez żadnych nieprzeziernych elementów poprzecznych | Tak |  |
| 4 | Podstawa stołu o ergonomicznym kształcie umożliwiająca wsunięcie stóp stojącego przy stole operatora | Tak |  |
| 5 | Blat w konfiguracji złożonej z następujących segmentów: głowowy, piersiowy, lędźwiowy, nożny dwuczęściowy | Tak |  |
| 6 | Materace segmentów blatu: o grubości min 80 mm, antystatyczne, odejmowane, odporne na środki dezynfekujące | Tak |  |
| 7 | Wymiary stołu: długość 210 [cm] +/-3cm, szerokość leża 55 [cm]+/-1cm | Tak |  |
| 8 | Cztery koła o średnicy min 12,5cm | Tak |  |
| 9 | Centralna blokada mechaniczna za pomocą dźwigni nożnej w szczycie stołu od strony głowy pacjenta. Możliwość ustawienia funkcji do jazdy z kołem kierunkowym, funkcji do manewrowania i blokady | Tak |  |
| 10 | Dopuszczalne obciążenie stołu min. 370kg | Tak |  |
| 11 | Funkcje sterowane za pomocą pilota przewodowego lub bezprzewodowego: góra/dół, przechyły boczne, pozycja anty- i Trendelenburga, sekcja pleców, pozycja „0”, przesuw wzdłużny | Tak |  |
| 12 | Sekcja głowy płynnie regulowana ręcznie w dwóch płaszczyznach: regulacja segmentu podgłówka wspomagana sprężyną gazową min. -45°/+45°, możliwość wypiętrzenia segmentu podgłówka względem blatu stołu o min. 10cm | Tak |  |
| 13 | Zakres elektrohydraulicznej lub elektromechanicznej regulacji segmentu pleców w zakresie min. -45°/+75° (±5°) | Tak |  |
| 14 | Zakres elektrohydraulicznej lub elektromechanicznej regulacji wysokości blatu (bez materaca) w zakresie 62 do 100cm (±5cm) | Tak |  |
| 15 | Zakres elektrohydraulicznej lub elektromechanicznej lub pneumatycznej regulacji segmentu nóg w zakresie -100°/+30°(±10°) | Tak |  |
| 16 | Zakres ręcznej regulacji segmentu nóg - odchylenie na boki min.90° (±5°) | Tak |  |
| 17 | Zakres elektrohydraulicznej lub elektromechanicznej regulacji pozycji Trendelenburga w zakresie do 30° (±5°) | Tak |  |
| 18 | Zakres elektrohydraulicznej lub elektromechanicznej regulacji pozycji anty-Trendelenburga do 30° (±5°) | Tak |  |
| 19 | Zakres elektrohydraulicznej lub elektromechanicznej regulacji przechyłów bocznych blatu w zakresie 25° w każdą stronę (±5°) | Tak |  |
| 20 | Stół wyposażony w funkcję przesuwu wzdłużnego blatu w zakresie 35cm(±5cm) sterowaną z pilota przewodowego | Tak |  |
| 21 | Możliwość konfiguracji blatu stołu przy użyciu złącz łatwych w montażu typu poziomy bolec - wpust.(mechanizmy szybkomocujące zatrzaskowe bez pokręteł i dźwigni) | Tak |  |
| 22 | Możliwość współpracy z przewodowym lub bezprzewodowym sterownikiem nożnym | Tak |  |
| 23 | Możliwości awaryjnej regulacji przechyłów bocznych i wzdłużnych blatu, sekcji pleców oraz wysokości stołu w przypadku awarii głównego pilota ręcznego na awaryjnym panelu na kolumnie stołu | Tak |  |
| 24 | Zabezpieczenie przed kolizją części plecowej blatu względem kolumny poprzez zatrzymanie ruchu elementu blatu powodującego kolizję | Tak |  |
| 25 | Powrót blatu do pozycji wyjściowej („0”) po naciśnięciu i przytrzymaniu jednego lub dwóch przycisków na pilocie | Tak |  |
| 26 | Powrót blatu do pozycji wyjściowej („0”) po naciśnięciu i przytrzymaniu jednego lub dwóch przycisków na panelu awaryjnym na kolumnie stołu | Tak |  |
| 27 | Informacja o stanie naładowania akumulatora na kolumnie stołu | Tak |  |
| 28 | Stół zasilany bezpiecznym napięciem z wewnętrznego akumulatora. Ładowarka wbudowana w podstawę stołu | Tak |  |
| 29 | Stół wyposażony w kpl. akumulatorów z możliwością awaryjnej pracy z zasilania sieciowego w przypadku rozładowania lub uszkodzenia | Tak |  |
| 30 | Wyposażenie: Podpora ręki z uchwytem mocującym do szyny akcesoryjnej – 2 szt Podpora ręki wielofunkcyjna do ułożenia bocznego z przegubem kulowym i uchwytem mocującym do szyny akcesoryjnej stołu – 1 szt Podpory do ułożenia pacjenta w pozycji bocznej wyposażone w poduszki z miękką wyściółką żelową lub piankowo-żelową, podwójne przeguby kulowe oraz zaciski mocujące do szyn akcesoryjnych stołu – 3szt Podpory kolanowe ginekologiczne z zaciskami mocującymi – 1 para Pas do mocowania pacjenta z miękką wyściółką piankowo żelową lub żelową – 2 szt Ekran anestezjologiczny – 1 szt Miska ginekologiczna 1- szt | Tak |  |

Wymagane Parametry Techniczne

Łóżko szpitalne dla pacjentów bariatrycznych – 1 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

CE (podać numer certyfikatu – jeżeli dotyczy) ……………………………………………………………………..

| Lp | Parametry techniczne - wymagane | Warunek | Parametry oferowane – należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szczyty łóżka z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem. Blokady szczytów z graficzną informacją: zablokowane/odblokowane | Tak |  |
| 2 | Barierki boczne metalowe lakierowane składane wzdłuż ramy leża nie powodujące poszerzenia łóżka, barierki składane poniżej poziomu materaca, mechanizm zwalniania barierki w jej górnej części, na ergonomicznej wysokości, składanie jedną ręką. Barierki boczne składające się z min trzech poprzeczek. Na jednej z poprzeczek elastyczna listwa ochronna. W celach bezpieczeństwa barierki odblokowywane w min dwóch ruchach | Tak |  |
| 3 | Leże łóżka 4 – sekcyjne, w tym 3 ruchome. Leże wypełnienie panelami tworzywowymi, w każdym segmencie kilka paneli. Panele gładkie, łatwo demontowane, lekkie (maksymalna waga pojedynczego panelu poniżej 1kg) nadające się do dezynfekcji. Panele zabezpieczone przed przesuwaniem się i wypadnięciem poprzez system zatrzaskowy. Leże podparte w 8pkt, gwarantujące stabilność w każdym położeniu. Segmenty leża osadzone na dwóch wzdłużnych profilach stalowych, lakierowanych proszkowo, brak zewnętrznej ramy przy segmentach leża | Tak |  |
| 4 | Podwójne, antystatyczne koła o średnicy 125mm | Tak |  |
| 5 | Centralna oraz kierunkowa blokada kół uruchamiana za pomocą dźwigni zlokalizowanych bezpośrednio przy kołach od strony nóg, po obu stronach łóżka | Tak |  |
| 6 | Sterowanie elektryczne łóżka przy pomocy: - Pilota przewodowego dla pacjenta: regulacja kąta nachylenia segmentu pleców, ud oraz wysokości, a także autokontur, podświetlane przyciski, pilot wyposażony w latarkę (1dioda LED), - Przewodowego panelu sterowania dla personelu: min. regulacja kąta nachylenia segmentu pleców, ud oraz wysokości, funkcji przechyłów wzdłużnych, autokontur, pozycja antyszokowa, pozycja zaprogramowane w jednym przycisku: krzesło kardiologiczne, CPR, pozycja mobilizacyjna, antyszokowa, egzaminacyjna, ekstraniska. Panel z możliwością zawieszenia na szczycie od strony nóg oraz schowania w półce na pościel. Min. 3 oznaczone innymi kolorami strefy w panelu sterowania w celu bardziej intuicyjnej obsługi. | Tak |  |
| 7 | Długość zewnętrzna łóżka – 2230mm (+/-50mm) z funkcją przedłużenia leża | Tak |  |
| 8 | Szerokość zewnętrzna łóżka – 1100mm (+/-50mm) | Tak |  |
| 9 | Wymiary leża 2000mm x 1000mm (+/- 20mm) | Tak |  |
| 10 | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 300mm do 800mm (+/-20mm), gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka” (nie dotykaniu pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka). Nie dopuszcza się rozwiązań o wysokości minimalnej wyższej narażającej pacjenta na ryzyko upadków | Tak |  |
| 11 | Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 70 (+/-5o) | Tak |  |
| 12 | Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 30 (+/-5o) | Tak |  |
| 13 | Zasilanie 230V, 50Hz z sygnalizacją włączenia do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka. Kabel zasilający w przewodzie skręcanym rozciągliwym. Nie dopuszcza się przewodów prostych | Tak |  |
| 14 | Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu lub w sytuacjach zaniku prądu. Diodowy wskaźnik stanu naładowania akumulatora w panelu sterowania dla personelu | Tak |  |
| 15 | Regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowanie przy pomocy przycisków na pilocie dla pacjenta i z panelu sterowania dla personelu montowanego na szczycie łóżka od strony nóg. | Tak |  |
| 16 | Funkcja autoregresji segmentu pleców oraz uda, niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną przeciwko odleżynom stopnia 1-4. W segmencie pleców: min. 9cm, w segmencie uda: min. 5cm | Tak |  |
| 17 | Funkcja zaawansowanej autoregresji, system teleskopowego odsuwania się segmentu pleców oraz uda nie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po okręgu) podczas podnoszenia segmentów, w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn stopnia 1:4 | Tak |  |
| 18 | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga 14 – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
| 19 | Regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga 14 – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
| 20 | Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
| 21 | Regulacja elektryczna do pozycji CPR, – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
| 22 | Regulacja elektryczna do pozycji antyszokowej – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
| 23 | Regulacja elektryczna do pozycji egzaminacyjnej do badań (leże poziomuje się i unosi do wysokości maksymalnej) – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
| 24 | Regulacja elektryczna do pozycji mobilizacyjnej, ułatwiającej pacjentowi opuszczenie łóżka, (leże schodzi do najniższej pozycji, segment pleców podnosi się maksymalnie, a segment nóg poziomuje się) – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
| 25 | Regulacja elektryczna do pozycji ekstraniskiej– sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
| 26 | Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych (uruchamiane na panelu sterowniczym dla personelu) dla poszczególnych regulacji: wysokości, części plecowej, części nożnej, Trendelenburga i anty-Trendelenburga, pozycji krzesła kardiologicznego. Diodowe wskaźniki informujące o zablokowanych regulacjach w panelu dla personelu oraz w pilocie dla pacjenta | Tak |  |
| 27 | Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji. Przycisk aktywacji na panelu dla personelu i pilocie pacjenta | Tak |  |
| 28 | Wciśnięcie przycisku aktywującego na panelu centralnym lub pilocie pacjenta aktywuje obydwa panele sterowania jednocześnie. Nie dopuszcza się rozwiązania aktywującego tylko jeden sterownik | Tak |  |
| 29 | Odłączenie wszelkich regulacji po min 180 sekundach nie używania regulacji, za wyjątkiem funkcji ratujących życie, np. CPR, Antyszokowa | Tak |  |
| 30 | Przycisk bezpieczeństwa (oznaczony charakterystycznie: STOP lub tez o innym oznaczeniu) natychmiastowe odłączenie wszystkich (za wyjątkiem funkcji ratujących życie, np. CPR, Antyszokowa) funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu również odcinający funkcje w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze. | Tak |  |
| 31 | Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR | Tak |  |
| 32 | Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 320kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego | Tak |  |
| 33 | System elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia, polegający na wyłączeniu regulacji łóżka w przypadku przekroczenia dopuszczalnego obciążenia | Tak |  |
| 34 | Złącze wyrównania potencjału | Tak |  |
| 35 | Wyposażenie: Materac piankowy w pokrowcu paroprzepuszczalnym, wodoszczelnym. Zamek pokrowca zabezpieczony przed wnikaniem płynów. Grubość materaca min 16cm. Wymiary materaca dostosowane do wymiarów leża. Materac przystosowany do obciążenia min 300kg | Tak |  |

Wymagane Parametry Techniczne

Wózek reanimacyjny z wyposażeniem – 1 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

CE (podać numer certyfikatu – jeżeli dotyczy) ……………………………………………………………………..

| Lp | Parametry techniczne - wymagane | Warunek | Parametry oferowane – należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek reanimacyjny | Tak |  |
| 2 | Wykonany z tworzywa sztucznego, profili aluminiowych i metalowych | Tak |  |
| 3 | Główna konstrukcja nośna składająca się z 4 profili aluminiowych w narożach wózka. Profile zaokrąglone. Wymiar profilu min. 50x50mm | Tak |  |
| 4 | Boczne słupki konstrukcyjne z rowkiem w którym można mocować wyposażenie dodatkowe na całej długości. | Tak |  |
| 5 | Górny i dolny blat wózka wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia | Tak |  |
| 6 | Podstawa tworzywowa spełniająca również rolę odbojów chroniących wózek przed uszkodzeniem, wyposażona w 4 koła jezdne o średnicy min 125mm z których przynajmniej jedno jest blokowane. Koła w osłonach tworzywowych posiadające miękkie opony, niebrudzące podłoża. | Tak |  |
| 7 | Tylne i boczne panele z tworzywa z możliwością wyboru koloru z min. 7 kolorów | Tak |  |
| 8 | Korpus wózka posiadający systemowe prowadnice tworzywowe z funkcją wysuwania i wyjmowania szuflad czy tac. Prowadnice umożliwiające wysuwanie szuflad, ich wyciąganie bez użycia narzędzi i posiadające blokadę wysuwu końcowego. | Tak |  |
| 9 | Prowadnice systemowe suwne, stanowiące całość z panelem, odlane z jednego kawałka tworzywa. Nie dopuszcza się prowadnic dokręcanych każdej z osobna do boku wózka. | Tak |  |
| 10 | Możliwość swobodnej wymiany przez Użytkownika kolejności szuflad czy tac, także możliwość rozbudowy w przyszłości wózka o inne moduły w celu jego rozbudowy , doposażenia czy zmiany przeznaczenia wózka. | Tak |  |
| 11 | Konstrukcja wózka umożliwiająca mycie wózka z wykorzystaniem wysokociśnieniowych urządzeń myjących. Podstawa wózka z otworem ułatwiającymi suszenie i odpływ wody | Tak |  |
| 12 | Górny blat wózka z podniesioną krawędzią z min. 3 stron, h min. 1cm, zabezpieczającą przedmioty przed zsunięciem, frontowa krawędź również minimalnie podniesiona h max 0,5cm | Tak |  |
| 13 | Górny blat formowany z jednego kawałka tworzywa | Tak |  |
| 14 | Wózek posiada min. 9 prowadnic | Tak |  |
| 15 | Wyposażenie systemowe może zajmować 1 lub więcej prowadnic | Tak |  |
| 16 | Wysokość całkowita nie większa niż 1020mm | Tak |  |
| 17 | Szerokość całkowita z uchwytem nie większa niż 840mm | Tak |  |
| 18 | Głębokość całkowita nie większa niż 550mm | Tak |  |
| 19 | Na jednym z boków wózka zamocowany metalowy uchwyt do przetaczania wózka | Tak |  |
| 20 | Metalowa szyna na inne akcesoria pod uchwytem x 1szt, na drugim boku x 1szt | Tak |  |
| 21 | Szuflady wózka o następujących wymiarach: 1 x 600x400x60mm (+/- 5mm), 3 x 600x400x140mm (+/- 5mm), 1 x 600x400x220mm (+/- 5mm) | Tak |  |
| 22 | Szuflady całkowicie szczelne, formowane z jednego kawałka tworzywa, łatwe do dezynfekcji, front z profilowanym uchwytem. Nie dopuszcza się szuflad składnych z kilu elementów skręcanych lub klejonych. Na czole dodatkowa ramka opisowa | Tak |  |
| 23 | Szuflady z możliwością swobodnej zmiany ich kolejności | Tak |  |
| 24 | Zamek centralny wszystkich szuflad, zamek bez kluczyka. Pokrętło zamka przystosowane do zakładania plomby która jest zrywana w momencie otwierania wózka. | Tak |  |
| 25 | Zestaw przegródek do szuflad: 1x do małej, przegrody tworzywowe z możliwością zmiany ich konfiguracji | Tak |  |
| 26 | Na tylnej ściance wózka zamocowana tworzywowa deska reanimacyjna. Deska wyjmowana w łatwy i szybki sposób z uchwytów. | Tak |  |
| 27 | Dodatkowe akcesoria: uchwyt butlę z gazem, wieszak kroplówki z regulacją wysokości, półka na defibrylator obrotowa o 360°. W zestawie rzepy do mocowania urządzenia. | Tak |  |

Wymagane Parametry Techniczne

Wózek anestezjologiczny – 1 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

CE (podać numer certyfikatu – jeżeli dotyczy) ……………………………………………………………………..

| Lp | Parametry techniczne - wymagane | Warunek | Parametry oferowane – należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konstrukcja korpusu, jednolita z tworzywa sztucznego | Tak |  |
| 2 | Wyposażony: w min trzy szuflady o wymiarach wewnętrznych 520x430x75mm (+/-10mm) i w min. dwie szuflady o wymiarach wewnętrznych 520x430x150mm (+/-10mm) i jedną o wymiarach wewnętrznych 520x430x230mm (+/-10mm) | Tak |  |
| 3 | Szuflady z pełnym wysuwem w celu łatwego dostępu do zawartości | Tak |  |
| 4 | Uchwyty do szuflad kolorowe do wyboru z palety producenta | Tak |  |
| 5 | Wysokość wózka bez nadstawki 1100mm (+/-50mm), szerokość 750mm, głębokość 600mm (+/-50mm) | Tak |  |
| 6 | Wysoka mobilność pozwalająca na łatwe obracanie i przemieszczanie wózka | Tak |  |
| 7 | Koła o średnicy min. 100mm z czego co najmniej 2 wyposażone w hamulec | Tak |  |
| 8 | W szczycie wózka minimum cztery uchylne pojemniki z półprzezroczystego tworzywa sztucznego | Tak |  |
| 9 | Nadstawka z minimum dwoma poziomami po minimum czterema uchylnymi pojemnikami i półką, w szczycie wózka kosz na odpadki | Tak |  |
| 10 | Z boku wózka miejsce na 2 opakowania rękawiczek jednorazowych | Tak |  |
| 11 | Z boku wózka pojemnik na cewniki jednorazowe i pojemnik/pólka na płyny infuzyjne lub większy sprzęt | Tak |  |

Wymagane Parametry Techniczne

Wózek na narzędzia – 2 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

CE (podać numer certyfikatu – jeżeli dotyczy) ……………………………………………………………………..

| Lp | Parametry techniczne - wymagane | Warunek | Parametry oferowane – należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek wykonany z wytrzymałego tworzywa PP | Tak |  |
| 2 | Aluminiowa rama posiada: wygodny blat roboczy, dwa boczne uchwyty transportowe, dwie ogólnodostępne półki | Tak |  |
| 3 | Pod blatem znajdują się: dwie podręczne szuflady | Tak |  |
| 4 | Dwa z czterech kół przeciwpyłowych zaopatrzone są w blokady | Tak |  |
| 5 | Wymiary: Szerokość z uchwytami: 900mm (± 5cm), Szerokość: 760mm (± 5cm), Głębokość: 490mm (± 5cm), Wysokość: 1040mm (± 5cm), Wysokość bez kół: 940mm (± 5cm) | Tak |  |

UWAGA:

- Powyższe „parametry techniczne - wymagane” stanowią wymagania minimalne. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania zgodnie 
z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

…………………………………..

Podpis Wykonawcy / upoważnionego przedstawiciela