Pakiet nr 5 - Załącznik numer 5

Wymagane Parametry Techniczne

Aparat do ogrzewania płynów infuzyjnych przed infuzją – 1 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………..

Producent:	……………………………………………………………………………………………..

CE (podać numer certyfikatu) …………………………………………………….

| Lp. | Parametry techniczne - wymagane | Warunek | Parametry oferowane – należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie medyczne Kategorii I (zgodnie z Dyrektywą Rady 93/42/EWG ) – Deklaracja zgodności CE – na wezwanie Zamawiającego | Tak |  |
|  | • Wymiary zewnętrzne Szer. 560 mm Wys. 940 mm Głęb. 700 mm | Tak |  |
|  | Urządzenie w formie szafki z dwiema autonomicznymi szufladami; Objętość jednej szuflady - 60 l | Tak |  |
|  | Szybka, jak najbardziej naturalna grawitacyjna metoda podgrzewania | Tak |  |
|  | Każda szuflada z indywidualną regulacją temperatur w 2-dwóch różnych zakresach: - od 28ºC do 41ºC lub - od 42ºC do 70ºC | Tak |  |
|  | Dwa programowalne tryby pracy - automatyczny / manualny | Tak |  |
|  | Tryb automatycznej pracy każdej szuflady programowalny w systemie 24 h - szuflada codziennie sama włącza się i sama wyłącza się o ściśle określonych, zaprogramowanych godzinach | Tak |  |
|  | W trybie manualnym urządzenie dostosowane do pracy ciągłej - 24h / 7 | Tak |  |
|  | Podwójne, elektroniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem | Tak |  |
|  | Duży widoczny z daleka cyfrowy wyświetlacz LED: - wskazywanie wartości temperatury zadanej - wskazywanie temperatury wewnątrz szuflady - wskazywanie statusu urządzenia - wskazywanie trybu automatycznej pracy urządzenia | Tak |  |
|  | Maksymalny pobór mocy szuflady: Maksymalny pobór mocy urządzenia: - 20 W w trybie czuwania - 300 W w trybie aktywnej pracy - 150 W w trybie aktywnej pracy | Tak |  |
|  | System automatycznego ,,cichego" domykania szuflad | Tak |  |
|  | Alarm wizualny sygnalizujący otwarcie szuflady | Tak |  |
|  | Alarm dźwiękowy sygnalizujący zbyt długie otwarcie szuflady | Tak |  |
|  | Blokada transportowa każdej szuflady zabezpieczająca przed dostępem osób niepowołanych | Tak |  |
|  | Blokada szuflady | Tak |  |
|  | System regulacji temperatury z krokiem o 1º C | Tak |  |
|  | Mikroprocesorowy system kontroli temperatury z dokładnością do 0,1º C | Tak |  |
|  | Programowalny 24 godzinny zegar czasu rzeczywistego | Tak |  |
|  | Pamięć wewnętrzna przechowująca nastawy urządzenia po odłączeniu od zasilania | Tak |  |
|  | Zasilanie urządzenia bezpośrednio z sieci energetycznej: 220V-230V | Tak |  |
|  | Urządzenie na solidnych 4 kółkach z hamulcami zapewniającymi stabilność i mobilność | Tak |  |
|  | Uchwyt transportowy do prowadzenia urządzenia | Tak |  |
|  | Ogrzewanie płynów we wszystkich rodzajach pojemników dostępnych na rynku polskim | Tak |  |
|  | Powierzchnia urządzenia umożliwiająca prostą i bezproblemową dezynfekcję | Tak |  |
|  | Prosta i intuicyjna obsługa urządzenia | Tak |  |
|  | Wyspecyfikowane powyżej urządzenie jest w pełni przygotowane, kompletne i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów materiałów eksploatacyjnych lub innych dodatkowych inwestycji | Tak |  |

UWAGA:

- Powyższe „parametry techniczne - wymagane” stanowią wymagania minimalne. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania zgodnie 
z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

…………………………………..

Podpis Wykonawcy / upoważnionego przedstawiciela