Pakiet numer 1 - Załącznik numer 1

____________________________________________________________________________________________________________________________

Pozycja numer 1

Aparat do ogrzewania płynów infuzyjnych przed infuzją – 1 szt.

Wymagane Parametry Techniczne

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………..

Producent:	……………………………………………………………………………………………..

| Lp. | Parametry techniczne - wymagane | Warunek | Parametry oferowane – należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie medyczne Kategorii I (zgodnie z Dyrektywą Rady 93/42/EWG ) – Deklaracja zgodności CE – na wezwanie Zamawiającego | Tak |  |
|  | Wymiary zewnętrzne Szer. 560 mm Wys. 940 mm Głęb. 700 mm | Tak |  |
|  | Urządzenie w formie szafki z dwiema autonomicznymi szufladami; Objętość jednej szuflady - 60 l | Tak |  |
|  | Szybka, jak najbardziej naturalna grawitacyjna metoda podgrzewania | Tak |  |
|  | Każda szuflada z indywidualną regulacją temperatur w 2-dwóch różnych zakresach: - od 28ºC do 41ºC lub - od 42ºC do 70ºC | Tak |  |
|  | Dwa programowalne tryby pracy - automatyczny / manualny | Tak |  |
|  | Tryb automatycznej pracy każdej szuflady programowalny w systemie 24 h - szuflada codziennie sama włącza się i sama wyłącza się o ściśle określonych, zaprogramowanych godzinach | Tak |  |
|  | W trybie manualnym urządzenie dostosowane do pracy ciągłej - 24h / 7 | Tak |  |
|  | Podwójne, elektroniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem | Tak |  |
|  | Duży widoczny z daleka cyfrowy wyświetlacz LED: - wskazywanie wartości temperatury zadanej - wskazywanie temperatury wewnątrz szuflady - wskazywanie statusu urządzenia - wskazywanie trybu automatycznej pracy urządzenia | Tak |  |
|  | Maksymalny pobór mocy szuflady: Maksymalny pobór mocy urządzenia: - 20 W w trybie czuwania - 300 W w trybie aktywnej pracy - 150 W w trybie aktywnej pracy | Tak |  |
|  | System automatycznego ,,cichego" domykania szuflad | Tak |  |
|  | Alarm wizualny sygnalizujący otwarcie szuflady | Tak |  |
|  | Alarm dźwiękowy sygnalizujący zbyt długie otwarcie szuflady | Tak |  |
|  | Blokada transportowa każdej szuflady zabezpieczająca przed dostępem osób niepowołanych | Tak |  |
|  | Blokada szuflady | Tak |  |
|  | System regulacji temperatury z krokiem o 1º C | Tak |  |
|  | Mikroprocesorowy system kontroli temperatury z dokładnością do 0,1º C | Tak |  |
|  | Programowalny 24 godzinny zegar czasu rzeczywistego | Tak |  |
|  | Pamięć wewnętrzna przechowująca nastawy urządzenia po odłączeniu od zasilania | Tak |  |
|  | Zasilanie urządzenia bezpośrednio z sieci energetycznej: 220V-230V | Tak |  |
|  | Urządzenie na solidnych 4 kółkach z hamulcami zapewniającymi stabilność i mobilność | Tak |  |
|  | Uchwyt transportowy do prowadzenia urządzenia | Tak |  |
|  | Ogrzewanie płynów we wszystkich rodzajach pojemników dostępnych na rynku polskim | Tak |  |
|  | Powierzchnia urządzenia umożliwiająca prostą i bezproblemową dezynfekcję | Tak |  |
|  | Prosta i intuicyjna obsługa urządzenia | Tak |  |
|  | Wyspecyfikowane powyżej urządzenie jest w pełni przygotowane, kompletne i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów materiałów eksploatacyjnych lub innych dodatkowych inwestycji | Tak |  |

________________________________________________________________________________________________________

Pozycja numer 2

Aparat do kompresji klatki piersiowej w resuscytacji – 1 szt.

Wymagane Parametry Techniczne

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………..

Producent:	……………………………………………………………………………………………..

| Lp. | Parametry techniczne - wymagane | Warunek | Parametry oferowane – należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prowadzenie uciśnięć klatki piersiowej za pomocą mechanicznego tłoka z ssawką relaksacyjną lub pasa obwodowego w trybie 30 ucisków/ 2 oddechy ratownicze oraz możliwość pracy w trybie ciągłym | Tak |  |
| 2 | Cykl pracy: 50% kompresja / 50 % dekompresja | Tak |  |
| 3 | Częstość kompresji zawarta w zakresie 80–110 uciśnięć na minutę. | Tak |  |
| 4 | Głębokość kompresji: w zakresie 4-6cm lub 20% głębokości klatki piersiowej w przypadku pasa obwodowego | Tak |  |
| 5 | Urządzenie przystosowane do wykonywania kompresji u pacjentów o szerokość klatki piersiowej 45cm. | Tak |  |
| 6 | Temperatura robocza minimum od 0 do +40°C : | Tak |  |
| 7 | Działanie urządzenia w pełni elektrycznie | Tak |  |
| 8 | Źródło zasilania: - akumulator ładowany ze źródła napięcia przemiennego 230 V ~/50 Hz - zasilanie 12 V DC (ze ściany karetki) - zasilanie 230 V AC | Tak |  |
| 9 | Możliwość wykonywania ciągłej, nieprzerwanej kompresji pacjenta przy zasilaniu z akumulatora przez okres minimum 40 minut oraz z zasilania stacjonarnego bez ograniczeń. | Tak |  |
| 10 | Możliwość ładowania akumulatora w urządzeniu (ładowarka wbudowana w urządzenie) lub w ładowarce zewnętrznej. | Tak |  |
| 11 | Aktywna relaksacja klatki piersiowej wymagana dla kompresji typu tłok. | Tak |  |
| 12 | Możliwość wykonania defibrylacji bez konieczności zdejmowania urządzenia z pacjenta | Tak |  |
| 13 | Wyposażenie aparatu: torba przenośna, deska pod plecy, podkładka stabilizująca pod głowę, pasy do mocowania rąk pacjenta do urządzenia, akumulator, elementy bezpośredniego kontaktu z pacjentem przy masażu (12 szt.) | Tak |  |
| 14 | Waga urządzenia wraz z torbą i akcesoriami do 12kg | Tak |  |
| 15 | Możliwość bezprzewodowej transmisji raportu z RKO przez moduł bluetooth. | Tak |  |

________________________________________________________________________________________________________

Pozycja numer 3

Wyposażenie stanowiska do znieczulenia – 1 kpl.

Wymagane Parametry Techniczne

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

| Lp | Parametry techniczne - wymagane | Warunek | Parametry oferowane – należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat do znieczulenia ogólnego dla dzieci i dorosłych | Tak |  |
|  | Aparat do znieczulania ogólnego jezdny | Tak |  |
|  | Parametry ogólne: |  |  |
|  | masa aparatu do 160 kg | Tak |  |
|  | zasilanie dostosowane do 230 V 50 Hz, wbudowane fabrycznie gniazda elektryczne 230 V (minimum 3 gniazda) | Tak |  |
|  | Indywidualne, automatyczne bezpieczniki gniazd elektrycznych | Tak |  |
|  | wyposażony w blat do pisania i minimum dwie szuflady na akcesoria | Tak |  |
|  | koła jezdne (z hamulcem centralnym minimum dwóch kół) | Tak |  |
|  | wbudowane oświetlenie blatu typu LED z regulacją natężenia światła | Tak |  |
|  | zasilanie gazowe (N2O, O2, powietrze) z sieci centralnej | Tak |  |
|  | awaryjne zasilanie gazowego z 10 l butli (O2 i N2O) | Tak |  |
|  | Prezentacja ciśnień gazów zasilających na ekranie respiratora | Tak |  |
|  | precyzyjne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza, wyświetlanie przepływów gazów na ekranie respiratora aparatu | Tak |  |
|  | przepływomierze umożliwiające podaż gazów w systemie anestezji z niskimi przepływami | Tak |  |
|  | wbudowany przepływomierz tlenowy niezależny od układu okrężnego do stosowania podczas znieczuleń przewodowych z regulowanym przepływem O2 minimum do 10 l/min. | Tak |  |
|  | system automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie z podtlenkiem azotu na poziomie min. 25%. Automatyczne odcięcie podtlenku azotu przy braku zasilania w tlen | Tak |  |
|  | ujście gazów do podłączenia układów bezzastawkowych niezależne od układu okrężnego | Tak |  |
|  | Układ oddechowy |  |  |
|  | kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych i dzieci o niskiej podatności | Tak |  |
|  | układ oddechowy o prostej budowie, łatwy do wymiany i sterylizacji pozbawiony lateksu o całkowitej pojemności nie większej niż 3,5 L. wraz z pojemnikiem absorbera C02 | Tak |  |
|  | możliwość stosowania zamiennego pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu, stosowania dodatkowych elementów i stosowania narzędzi | Tak |  |
|  | przystosowany do prowadzenia znieczulenia w systemach półotwartym i półzamkniętym | Tak |  |
|  | obejście tlenowe o dużej wydajności minimum 25 l/min. | Tak |  |
|  | wielorazowy pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności max. 1,5 l. | Tak |  |
|  | wielorazowe autoklawowalne czujniki przepływu | Tak |  |
|  | eliminacja gazów poanestetycznych poza salę operacyjną | Tak |  |
|  | Respirator anestetyczny | Tak |  |
|  | Tryby wentylacji | Tak |  |
|  | możliwość prowadzenia wentylacji ręcznej natychmiast po przełączeniu z wentylacji mechanicznej przy pomocy dźwigni | Tak |  |
|  | tryb wentylacji ciśnieniowo zmienny VC | Tak |  |
|  | tryb wentylacji objętościowo zmienny PC | Tak |  |
|  | SIMV – synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona w trybie objętościowym i ciśnieniowym | Tak |  |
|  | precyzyjny wyzwalacz przepływowy z precyzyjną regulacją czułości min. od 0, 2 l/min – 10 l/min. | Tak |  |
|  | tryb wentylacji PSV z zabezpieczeniem na wypadek bezdechu (automatyczna wentylacja zapasowa) | Tak |  |
|  | tryb wentylacji ciśnieniowej z gwarantowaną objętością | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o tryb wentylacji CPAP + PSV | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zautomatyzowany wielostopniowy manewr automatycznej cyklicznej rekrutacji pęcherzyków płucnych – wentylacja mechaniczna | Tak |  |
|  | zakres PEEP min. od 4 do 25 cm H2O | Tak |  |
|  | Regulacje | Tak |  |
|  | regulacja stosunku wdechu do wydechu – minimum 2: 1 do 1: 8 | Tak |  |
|  | regulacja częstości oddechu minimum od 4 do 100 /min wentylacja objętościowa i ciśnieniowa | Tak |  |
|  | zakres objętości oddechowej minimum od 5 do 1500 ml - wentylacja objętościowa lub ciśnieniowa | Tak |  |
|  | regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum: od 5 do 60 cm H2O | Tak |  |
|  | regulowana pauza wdechowa w zakresie minimum 5-60 % | Tak |  |
|  | Alarmy | Tak |  |
|  | alarm niskiej pojemności minutowej MV i objętości oddechowej TV z regulowanymi progami (górnym i dolnym) Możliwość czasowego zawieszenia alarmu TV i CO2 np. podczas indukcji znieczulenia | Tak |  |
|  | alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego | Tak |  |
|  | alarm braku zasilania w energię elektryczną | Tak |  |
|  | alarm braku zasilania w gazy | Tak |  |
|  | alarm Apnea | Tak |  |
|  | POMIAR I OBRAZOWANIE | Tak |  |
|  | stężenie tlenu w gazach oddechowych | Tak |  |
|  | pomiar objętości oddechowej TV | Tak |  |
|  | pomiar pojemności minutowej MV | Tak |  |
|  | pomiar częstości oddechowej f | Tak |  |
|  | ciśnienia szczytowego | Tak |  |
|  | ciśnienia średniego | Tak |  |
|  | ciśnienia PEEP | Tak |  |
|  | Manometr pomiaru ciśnienia w drogach oddechowych wyświetlany na ekranie wentylatora | Tak |  |
|  | stężenie wdechowe i wydechowe tlenu w gazach oddechowych w aparacie do znieczulania metoda paramagnetyczna (bez użycia zużywalnych czujników galwanicznych) | Tak |  |
|  | pomiar stężenia gazów i środków anestetycznych dla mieszaniny wdechowej i wydechowej dla: podtlenku azotu, sevofluranu, desfluranu, izofluranu w aparacie do znieczulania | Tak |  |
|  | automatyczna identyfikacja anestetyku wziewnego i pomiar MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta w aparacie do znieczulania | Tak |  |
|  | kompatybilność modułu gazowego pomiędzy aparatem i monitorem | Tak |  |
|  | pomiar i obrazowanie spirometrii minimum pętli: ciśnienie – objętość ciśnienie – przepływ przepływ – objętość Możliwość zapisania pętli referencyjnej i zapamiętania minimum 5 wyświetlonych pętli spirometrycznych. | Tak |  |
|  | Pomiar z wyświetlaniem podatności dróg oddechowych | Tak |  |
|  | Prezentacja graficzna | Tak |  |
|  | ekran kolorowy dotykowy do prezentacji parametrów wentylacji i krzywych o przekątnej minimum 15”. Rozdzielczość minimum 1024x768 pikseli. Ekran niewbudowany w korpus aparatu do znieczulenia w celu lepszej wizualizacji (dotyczy ekranu głównego nie powielającego) | Tak |  |
|  | sterowanie poprzez pokrętło, przyciski i ekran dotykowy dla zwiększenia bezpieczeństwa pracy | Tak |  |
|  | możliwość indywidualnego konfigurowania minimum czterech stron ekranu respiratora | Tak |  |
|  | prezentacja prężności dwutlenku węgla - CO2 w strumieniu wdechowym i wydechowym w aparacie do znieczulenia wraz z krzywą | Tak |  |
|  | obrazowanie krzywej przepływu w drogach oddechowych w aparacie do znieczulenia | Tak |  |
|  | obrazowanie krzywej ciśnienia w drogach oddechowych w aparacie do znieczulenia | Tak |  |
|  | możliwość obrazowania krzywej koncentracji anestetyku wziewnego w aparacie do znieczulenia na wdechu i wydechu | Tak |  |
|  | PAROWNIK | Tak |  |
|  | możliwość podłączenia parowników do sevofluranu, desfluranu i isofluranu . Uchwyt do dwóch parowników mocowanych jednocześnie typ Selectatec | Tak |  |
|  | na wyposażeniu parownik do sevofluranu ze szczelnym wlewem | Tak |  |
|  | automatyczny test szczelności parowników z zapisem wyniku testu w dzienniku uwidacznianym na ekranie respiratora aparatu do znieczulenia | Tak |  |
|  | wbudowany ssak injectorowy do podłączenia dwóch pojemników 1,0 l z wymiennymi wkładami | Tak |  |
|  | Inne | Tak |  |
|  | komunikacja z aparatem w języku polskim | Tak |  |
|  | Monitor pacjenta do aparatu do znieczulenia | Tak |  |
|  | ekran kolorowy dotykowy, typu TFT aktywna matryca, rozdzielczość min.1024 x 768 pikseli | Tak |  |
|  | przekątna ekranu min. 15" Możliwość podłączenia niezależnego ekranu powielającego o przekątnej minimum 19” | Tak |  |
|  | do wyboru przez użytkownika - minimum trzy odprowadzenia EKG - krzywa oddechowa - krzywa pletyzmograficzna - krzywe ciśnienia tętniczego Minimum 8 wyświetlanych jednoczasowo na ekranie krzywych dynamicznych | Tak |  |
|  | zasilanie elektryczne dostosowane do 230V, 50Hz | Tak |  |
|  | awaryjne zasilanie elektryczne monitora z wbudowanego akumulatora na min. 60 minut w warunkach standardowych | Tak |  |
|  | dowolne konfigurowanie kolejności wyświetlanych krzywych i innych parametrów na ekranie monitora Możliwość zaprogramowania przez personel min. 30 różnych konfiguracji monitora (ustawiania ekranu i granic alarmowych). | Tak |  |
|  | sterowanie poprzez pokrętło, przyciski i ekran dotykowy dla zwiększenia bezpieczeństwa pracy. Możliwość podłączenia klawiatury i myszki pod port USB oraz skanera kodów kreskowych | Tak |  |
|  | pamięć trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 24 h. Możliwość rozbudowy o trendy z 72h. | Tak |  |
|  | alarmy min.3-stopniowe (wizualne i akustyczne) wszystkich mierzonych parametrów z klasyfikacją priorytetu alarmu. Rejestracja zdarzeń alarmowych Możliwość czasowego zawieszenia alarmu dźwiękowego | Tak |  |
|  | alarmy techniczne z podaniem przyczyny | Tak |  |
|  | pomiar EKG. | Tak |  |
|  | w zestawie odpowiednie kable połączeniowe i pomiarowe dla dorosłych i dzieci | Tak |  |
|  | ciągła rejestracja i możliwość równoczesnej prezentacji 6 (I, II, III, aVL, aVF, Vx) odprowadzeń EKG | Tak |  |
|  | pomiar częstości serca minimalny zakres 30-250/min. | Tak |  |
|  | ciągła analiza położenia odcinka ST z możliwością ustawienia alarmów i wyświetlania trendów | Tak |  |
|  | podstawowa analiza arytmii pracy serca Możliwość rozbudowy o zaawansowaną analizę arytmii. | Tak |  |
|  | detekcja sygnału stymulatora serca | Tak |  |
|  | respiracja impedancyjna (prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów w minucie) w zakresie min. 4-100 odd/min | Tak |  |
|  | pomiar saturacji i tętna | Tak |  |
|  | zakres pomiaru saturacji SpO2 1-100% z prezentacją krzywej pletyzmograficznej z eliminacją artefaktów i zapewniający poprawne pomiary przy słabym lub zakłóconym sygnale, na ekranie widoczny wskaźnik perfuzji | Tak |  |
|  | czujnik wielorazowy do pomiaru dla dorosłych i dzieci na palec | Tak |  |
|  | pomiar temperatur | Tak |  |
|  | pomiar temperatury obwodowej - powierzchniowej w zestawie kabel do połączenia czujnika | Tak |  |
|  | możliwość pomiaru minimum dwóch temperatur wyświetlanie temperatury T1, T2 i ich różnicy T2-T1 | Tak |  |
|  | pomiar ciśnienia | Tak |  |
|  | ciśnienie tętnicze krwi metodą nieinwazyjną | Tak |  |
|  | pomiar wyzwalany ręcznie, automatycznie w wybranych odstępach czasowych, ciągłe pomiary przez określony czas, czas repetycji pomiarów automatycznych min. 1 – 240 min. | Tak |  |
|  | komplet wielorazowych mankietów bez lateksu dla dorosłych wraz z kablem połączeniowym – (3 różne rozmiary mankietów: duży, średni, mały) oraz mankiet na przedramię dla otyłych pacjentów | Tak |  |
|  | pomiar ciśnienia krwi metodą bezpośrednią (krwawą) min. 2 kanały: tętnicze i OCŻ Pomiar ciśnień inwazyjnych w zakresie min. - 25 do 320 mmHg | Tak |  |
|  | pomiar głębokości znieczulenia metodą BiS lub Entropii z modułu pomiarowego sterowanego z monitora funkcji życiowych | Tak |  |
|  | Inne | Tak |  |
|  | pomiar zwiotczenia mięśniowego z modułu pomiarowego sterowanego z monitora funkcji życiowych, w komplecie wielorazowy mechanosensor dla dorosłych Wizualizacja czasu od ostatniego pomiaru TOF na ekranie monitora | Tak |  |
|  | Komunikat o ustępowaniu zwiotczenia na ekranie monitora | Tak |  |
|  | pomiar bodźców nocyceptywnych poprzez pomiar parametru wykazującego zmiany reakcji hemodynamicznych spowodowanych przez bodźce chirurgiczne i środki przeciwbólowe przy pomocy czujnika saturacji lub urządzenia zewnętrznego(w przypadku urządzenia zewnętrznego akcesoria dla min. 300 pacjentów) | Tak |  |
|  | Pomiar przy pomocy czujnika saturacji | Tak |  |
|  | możliwość pracy w sieci centralnego monitorowania. Możliwość podglądu ekranu innego monitora tego samego typu, pracującego w sieci bez konieczności używania dedykowanych serwerów czy centrali | Tak |  |
|  | aparat i monitor zgodne z dyrektywą RoHS (produkcja bez użycia materiałów potencjalnie toksycznych) potwierdzenie certyfikatem | Tak |  |
|  | ze względów ekonomicznych, serwisowych jak i przyszłej rozbudowy - monitor funkcji życiowych, moduły pomiarowe oraz aparat do znieczulenia ogólnego jednego producenta | Tak |  |
|  | polskojęzyczne oprogramowanie aparatu, monitora i modułów | Tak |  |

_________________________________________________________________________________________

Pozycja numer 4

Napęd do zabiegów urazowych – 1 kpl.

Wymagane Parametry Techniczne

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

| Lp | Parametry techniczne - wymagane | Warunek | Parametry oferowane – należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękojeść do nasadek Wiertarskich i Frezerskich z pojemnikiem (osłoną) na akumulator (autoklawowalne) – 1 szt. Konstrukcja modularna, lekka obudowa wykonana ze specjalnego wytrzymałego tworzywa. Moc wejściowa: 300 W; Moc wyjściowa: 195 W Płynna regulacja prędkości obrotowej. Obroty prawo lewo. Zakres obrotów: wiercenie min. 0-930 obr./min.; rozwiertak min. 0-340 obr/min. Kaniulacja maksymalna min. 4,0mm. Maksymalny moment obrotowy: wiercenie min. 6 Nm; rozwiercanie min. 15 Nm Komora na akumulatory zamykana zatrzaskowo (zabezpieczona przed przypadkowym otwarciem dodatkową blokadą), uszczelniona. Współpraca z końcówka przezierną dla promieni RTG do blokowania dystalnego gwoździ śródszpikowych Możliwość pracy z końcówkami dynamometrycznymi do wkręcania śrub. Akumulator litowo-jonowy o napięciu 14,8 V i pojemności 1,5 Ah z elektroniką sterującą. System wielofunkcyjny współpracującymi z różnorodnymi przyłączami. | Tak |  |
| 2 | Rękojeść – Piła oscylacyjna z pojemnikiem (osłoną) na akumulator (autoklawowalne) – 1 szt. Konstrukcja modularna, lekka obudowa wykonana ze specjalnego wytrzymałego tworzywa. Komora na akumulatory zamykana zatrzaskowo (zabezpieczona przed przypadkowym otwarciem dodatkową blokadą), uszczelniona. Moc wejściowa: 300 W; Moc wyjściowa: 195 W. Płynna regulacja prędkości oscylacji 0-12 000 osc/min, (dla trybu pracy piła oscylacyjna), Zakres oscylacji ostrza 4,5o mm ((0° +/- 2.25°). Wymiana ostrzy za pomocą szybkozłączki. Ostrza do piły poprzecznej. Kształt, wielkość i grubość do wyboru przez Zamawiającego z katalogu Wykonawcy | Tak |  |
| 3 | Pokrywa do sterylizacji do sterylnego umieszczania akumulatorów w pojemniku na akumulator – 2 szt. | Tak |  |
| 4 | Baterie litowo-jonowe o napięciu min. 14,8 V i pojemności 1,5 Ah – 4 szt. | Tak |  |
| 5 | Uchwyt trzyszczękowy do wiercenia typu Jacobs z kluczem 0,6-7,3mm– do każdego rodzaju wierteł, drutów Kirschnera, śrub Schanza itp. Prędkość obrotowa: max: 930 obr./min.; moment obrotowy: 6 Nm – 1 szt. | Tak |  |
| 6 | Szybkozłaczka do rozwiercania AO/ASIF, współpraca z adapterami do uchwytu do rozwiercania z szybkozłączką: Hudson, Trinkle, Trinkle modyfikowany, Harris, Kuentscher. Max. prędkość: 340 obr./min.; moment obrotowy: 15 Nm. – 1 szt. | Tak |  |
| 7 | Szybkozłączka do drutów Kirschnera o średnicy od 1,5 - 4 mm. (mocowanie bez użycia klucza, płynna zmiana kaniulacji ). System samozaciskowy zabezpieczający przed wypadaniem drutów. Prędkość obrotowa: max: 930 obr./min.; moment obrotowy: 6 Nm – 1 szt. | Tak |  |
| 8 | Adapter do uchwytu do rozwiercania AO/ASIF (Hudson, Trinkle, Trinkle modyfikowany, Harris, Kuentscher) - do wyboru przez Zamawiającego – 2 szt. | Tak |  |
| 9 | Uniwersalna ładowarka czterogniazdkowa do baterii z systemem monitorowania stanu naładowania baterii akumulatorowych, formatowaniem baterii oraz ich testowania – 1 szt. | Tak |  |
| 10 | Kosz do myjni + pokrywa do kosza do myjni – 1 szt. | Tak |  |

________________________________________________________________________________________

Pozycja numer 5

Kardiomonitor przenośny – 2 szt.

Wymagane Parametry Techniczne

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

| Lp | Parametry techniczne - wymagane | Warunek | Parametry oferowane – należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Monitor przystosowany do transportu: wygodny uchwyt umożliwiający użycie dwóch rąk jednocześnie, waga max 4,5kg | Tak |  |
| 2 | Duże, czytelne światło alarmu. Kolor alarmu zależny od stopnia ważności | Tak |  |
| 3 | Akumulator wymienny przez użytkownika bez potrzeby rozkręcania monitora, czas pracy min. 180 min. Czas ładowania poniżej 4h do 90% pojemności baterii | Tak |  |
| 4 | Wskaźnik naładowania akumulatora bezpośrednio na akumulatorze - niezależnie od monitora głównego | Tak |  |
| 5 | Wszystkie mierzone parametry wyświetlane jednocześnie na ekranie | Tak |  |
| 6 | Klawisze bezpośredniego dostępu na obudowie monitora, min. NIBP start/stop, zrzut ekranu, wyciszenie alarmów, powrót do ekranu głównego, trendy | Tak |  |
| 7 | Możliwość rozbudowy o port synchronizacji z defibrylatorem oraz port do systemu przywoływania pielęgniarki | Tak |  |
| 8 | Porty pomiarowe kodowane za pomocą różnych kolorów, w celu ułatwienia identyfikacji odpowiednich akcesoriów | Tak |  |
| 9 | Ekran monitora, dotykowy w technologii pojemnościowej, wysokiej jakości, o przekątnej min. 12" i rozdzielczości min. 1280x800. Możliwość podłączenia ekranu powielającego | Tak |  |
| 10 | Możliwość wyświetlania min. 6 krzywych wraz z odpowiadającymi parametrami cyfrowymi oraz dodatkowych 4 pól numerycznych. Możliwość wyświetlania ekranu dużych cyfr | Tak |  |
| 11 | Możliwość nawigacji menu monitora z automatyczną rekonfiguracja ekranu umożliwiająca jednoczesny podgląd wszystkich mierzonych parametrów i krzywych. | Tak |  |
| 12 | Automatyczna rekonfiguracja ekranu po pojawieniu się nowych mierzonych parametrów (modułu, przewody) | Tak |  |
| 13 | Min. 7 różnych konfigurowalnych trybów monitora, umożliwiających zapis różnych ustawień ekranu (kolory, parametry, krzywe, limity alarmowe) | Tak |  |
| 14 | Alarmy wizualne i dźwiękowe, schemat uzależniony od stopnia alarmu. Alarm powinien być reprezentowany przez: - informację tekstową - migającą wartość parametru, który przekroczył granicę - alarm dźwiękowy o zróżnicowanym sygnale w zależności od stopnia - lampkę alarmu | Tak |  |
| 15 | Min. 3 kategorie alarmów, dodatkowo alarmy informacyjne (techniczne) | Tak |  |
| 16 | Ręczne i automatyczne ustawienie granic alarmowych - automatyczne dopasowanie w zależności od obecnie wskazywanych wartości | Tak |  |
| 17 | Pauza alarmu min. 2 min. | Tak |  |
| 18 | Historia alarmów min. 20 przypadków z zapisem daty, stopnia oraz opisem alarmu | Tak |  |
| 19 | Trendy numeryczne i graficzne z min. 72h (także trendy ST), rozdzielczość min. 1 min | Tak |  |
| 20 | Min. 24 różne parametry wyświetlane w postaci trendu graficznego | Tak |  |
| 21 | Możliwość wyświetlania minitrendów (wraz z pozostałymi mierzonymi parametrami i krzywymi) długości min. 30 min | Tak |  |
| 22 | Autotest monitora zwiększający bezpieczeństwo | Tak |  |
| 23 | Możliwość rozbudowy o min. 3 kanałowy rejestrator termiczny, wbudowany w monitor - wydruk możliwy podczas transportu | Tak |  |
| 24 | Pomiar EKG z 3 lub 5 elektrod. W komplecie przewód główny oraz odprowadzenia 3 elektrodowe dla dzieci | Tak |  |
| 25 | Możliwość wyświetlania 3 różnych odprowadzeń (w przypadku 5 elektrod) jednocześnie, lub prezentacji EKG w formie kaskady na min. 3 polach krzywych. | Tak |  |
| 26 | Częstość akcji serca min. 30 -300 ud./min | Tak |  |
| 27 | Wykrywanie arytmii z min. 4 odprowadzeń jednocześnie. Min. 16 rodzajów arytmii. Alarm arytmi z podaniem nazwy zaburzenia rytmu. | Tak |  |
| 28 | Możliwość wyświetlania siatki EKG | Tak |  |
| 29 | Detekcja stymulatora, prezentacja stymulacji na krzywej EKG | Tak |  |
| 30 | Częstość oddechowa mierzona metodą impedancyjną z elektrod EKG | Tak |  |
| 31 | Częstość oddechu min. 5 -120 odd/min | Tak |  |
| 32 | Prezentacja krzywej pletyzmograficznej oraz wartości saturacji w technologii odpornej na artefakty ruchowe i niską perfuzję. W komplecie przewód i czujnik dla dzieci | Tak |  |
| 33 | Zakres SpO2 min. 1-100% | Tak |  |
| 34 | Pomiar NIBP metodą oscylometryczną, technika dwutubową w celu zwiększenia dokładności i bezpieczeństwa. Skokowa deflacja mankietu. Przewód zakończony szybkozłączką umożliwiającą wymianę mankietu bez wkręcania. W komplecie przewód oraz mankiety dla noworodków w 5 rozmiarach 20 szt. | Tak |  |
| 35 | Zakres pomiaru NIBP min. 10 - 290 mmHg | Tak |  |
| 36 | Pomiar NIBP ręczny, pilny lub automatyczny w zakresie min. 1 - 120 min. | Tak |  |
| 37 | Możliwość zastopowania inflacji w dowolnym momencie przy pomocy przycisku funkcyjnego. | Tak |  |
| 38 | Pomiar temperatury powierzchniowej z możliwością rozbudowy o drugi kanał temperatury bez udziału serwisu. | Tak |  |
| 39 | Pomiar min. 2 kanałów ciśnienia krwawego . Zakres min. -40 -320mmHg | Tak |  |
| 40 | Możliwość rozbudowy o moduł pomiarowy CO2 (kapnografia). Moduł wymienny między pozostałymi monitorami | Tak |  |
| 41 | Możliwość rozbudowy o rejestrator termiczny min. 3 przebiegów, o wysokiej rozdzielczości poziomej, min. 24 pkt/mm przy prędkości przesuwu 25mm/s oraz trendów tabelarycznych i graficznych | Tak |  |

________________________________________________________________________________________

Pozycja numer 6

Defibrylator z funkcją kardiowersji – 1 szt.

Wymagane Parametry Techniczne

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

| Lp | Parametry techniczne - wymagane | Warunek | Parametry oferowane – należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa. Defibrylacja ręczna i tryb AED | Tak |  |
| 2 | Metronom z możliwością ustawień rytmu częstotliwości uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych, oraz dla dorosłych i dzieci | Tak |  |
| 3 | Urządzenie wyposażone w trybie AED w algorytm wykrywający ruch pacjenta | Tak |  |
| 4 | Zakres wyboru energii w J min. 2-360 J w trybie manualnym | Tak |  |
| 5 | Zakres wyboru energii w J min.150J-360J w trybie AED | Tak |  |
| 6 | Ilość stopni dostępności energii zewnętrznej minimum 24 | Tak |  |
| 7 | Czas ładowania do energii 200 J < 5s | Tak |  |
| 8 | Ekran monitora kolorowy. Przekątna ekranu monitora minimum 5cali | Tak |  |
| 9 | Zasilanie sieciowo – akumulatorowe | Tak |  |
| 10 | Możliwość wykonania kardiowersji | Tak |  |
| 11 | Ciężar defibrylatora wraz z akumulatorem < 8kg | Tak |  |
| 12 | Możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci | Tak |  |
| 13 | Wydruk zapisu na papierze o szerokości min 50mm | Tak |  |
| 14 | Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności manualnego włączania urządzenia w trybie pracy akumulatorowej oraz z zasilania zewnętrznego 230V | Tak |  |
| 15 | Monitorowanie EKG - przewody dla 3 odprowadzeń | Tak |  |
| 16 | Zakres pomiaru tętna min. 20-300 u/min | Tak |  |
| 17 | Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. 7 poziomów wzmocnienia od 0,25; do 4 cm/Mv | Tak |  |
| 18 | Możliwość rozbudowy o dedykowany moduł WIFI, umożliwiający transmisję danych medycznych | Tak |  |

________________________________________________________________________________________________________

Pozycja numer 7

Skaner do wykrywania żył na stojaku – 1 szt.

Wymagane Parametry Techniczne

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

| Lp | Parametry techniczne - wymagane | Warunek | Parametry oferowane – należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przenośne, podręczne urządzenie do iluminacji naczyniowej, umożliwiające zlokalizowanie naczyń (żył) powierzchniowych | Tak |  |
| 2 | Bezpieczna procedura iluminacji naczyń – brak bezpośredniego kontaktu urządzenia z pacjentem | Tak |  |
| 3 | Urządzenie emitujące promieniowanie podczerwone oraz widzialne i niewidzialne promieniowanie laserowe, które wykorzystane jest do lokalizacji naczyń (żył) podskórnych oraz podświetlenia ich pozycji na skórze pacjenta bezpośrednio nad żyłami | Tak |  |
| 4 | Wizualizacja naczyń (żył) dokonuje się dzięki wchłanianiu promieniowania podczerwonego przez hemoglobinę we krwi | Tak |  |
| 5 | Zakres pracy (podświetlania naczyń/żył): 10-45cm nad ciałem pacjenta | Tak |  |
| 6 | Możliwość wyboru jednego z dwóch trybów projekcji: „pozytyw/negatyw” w tonacji koloru czerwonego | Tak |  |
| 7 | Możliwość ustawienia czasu projekcji | Tak |  |
| 8 | Urządzenie wyposażone w kolorowy wyświetlacz LCD (min. 1,45”), wygodny przycisk skanowania umiejscowiony z boku urządzenia | Tak |  |
| 9 | Na spodzie urządzenia dwie soczewki a pomiędzy nimi szczelinę lasera | Tak |  |
| 10 | Urządzenie wyposażone w port mini USB umiejscowiony na spodzie aparatu pod klapką baterii | Tak |  |
| 11 | Urządzenie zasilane baterią litowo – jonową o pojemności min. 3000mAh | Tak |  |
| 12 | Urządzenie wyposażone w kompatybilną bezprzewodową ładowarkę „stołową” wraz z zasilaczem | Tak |  |
| 13 | W zestawie kompatybilny dwuramienny statyw z regulacją wysokości osadzony na podstawie jezdnej do podtrzymania urządzenia z samozatrzaskową głowicą zabezpieczającą iluminator – statyw z wbudowaną bezprzewodową ładowarką oraz kuwetą do przewozu materiałów pomocniczych | Tak |  |
| 14 | Wymiary urządzenia w mm (dł. x szer. x gł.): 200 x 60 x 50 (+/-10mm) | Tak |  |
| 15 | Waga urządzenia max 300g | Tak |  |
| 16 | Ciągły czas pracy przy pełnym naładowaniu z włączonym światłem do podświetlania żył min. 160min | Tak |  |
| 17 | Ilość standardowych procedur oglądania naczyń (żył) przy pełnym naładowaniu baterii min. 90 | Tak |  |
| 18 | Czas do pełnego naładowania baterii max 3h | Tak |  |
| 19 | Warunki pracy: temperatura – od 50°C do 350ºC (+/- 20°C), wilgotność – od 5% do 85% (+/- 2%) wilgotności względnej bez kondensacji | Tak |  |
| 20 | Warunki transportu i przechowywania: temperatura – od -20°C do 50°C (+/- 20°C), wilgotność – od 5% do 85% (+/- 2%) wilgotności względnej bez kondensacji | Tak |  |
| 21 | Urządzenie laserowe klasy 2, w pełni zgodne z Dyrektywą Europejską 2002/364/EC lub równoważną | Tak |  |

UWAGA:

- Powyższe „parametry techniczne - wymagane” stanowią wymagania minimalne. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania zgodnie 
z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

…………………………………..

Podpis Wykonawcy / upoważnionego przedstawiciela