Załącznik numer 1 do SIWZ

Parametry graniczne

Automatycznych Analizatorów Koagulologicznych

Producent - ......................................................................................

Model / typ - ......................................................................................

Kraj pochodzenia - ............................................................................

| Lp. | Parametry graniczne | Potwierdzenie spełnienia wymagań TAK + opis |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dwa analizatory wraz z pełnym wyposażeniem niezbędnym do ich działania i podłączenia do systemu LIS (komputer, nowa drukarka laserowa). |  |
| 2. | Możliwość ilościowego oznaczania parametrów: PT, APTT, TT, fibrynogen met. Claussa, D-Dimer |  |
| 3. | Analizatory wykonujące oznaczenia metodą wykrzepiania (optyczna zasada pomiaru), chromogenną i immunologiczną. |  |
| 4. | Technologia pomiaru zapewniająca możliwość wykonania oznaczeń w próbkach lipemicznych, żółtaczkowych lub z hemolizą |  |
| 5. | Wydajność analizatorów min.80 ozn/h dla PT |  |
| 6. | Pojemność aparatów min. 40 miejsc na próbki badane |  |
| 7. | Co najmniej 20 chłodzonych pozycji na odczynniki |  |
| 8. | Pełna automatyzacja procesu oznaczenia wraz z rozcieńczaniem próbek i możliwością wykonywania badań cito w dowolnym czasie. |  |
| 9. | Możliwość swobodnego załadunku próbek badanych, odczynników i kuwet w trakcie pracy aparatów |  |
| 10. | Możliwość wykonania badań z próbek pierwotnych (systemu zamkniętego i otwartego) oraz z adapterów; system przebijania korków |  |
| 11. | Aparaty wyposażone w wewnętrzny czytnik kodów paskowych do próbek jak również w czytnik kodów paskowych do odczynników. |  |
| 12. | Aparaty posiadające oddzielne systemy pipetujące dla odczynników i próbek badanych |  |
| 13. | Aparaty posiadające system kontrolowania stanu odczynników z pomiarem objętości |  |
| 14. | Odczynniki muszą pochodzić od jednego producenta (dotyczy zarówno zakresu jak i czasu trwania umowy) |  |
| 15. | Tromboplastyna rekombinowana ludzka o ISI 1± 0,1 |  |
| 16. | Odczynnik do D-Dimerów (met. immunologiczna) o liniowości min. 7000 ng/ml FEU w pierwszym oznaczeniu |  |
| 17. | Minimalna trwałość odczynników na pokładzie aparatu: PT – 3 dni, APTT – 5dni, TT – 7 dni, fibrynogen – 7 dni, D-dimer – 5 dni |  |
| 18. | Wbudowany system kontroli jakości |  |
| 19. | Udział w kontroli międzynarodowej dla zamawianych testów |  |
| 20. | Kontrole o stałym locie minimum przez okres 12 miesięcy. |  |
| 21. | Możliwość współpracy z systemem informatycznym – dwukierunkowa komunikacja. Wykonawca jest zobowiązany do podłączenia analizatorów do systemu CENTRUM firmy MARCEL Sp. z o.o. |  |
| 22. | Wszystkie podłączone komputery muszą mieć zainstalowane oprogramowanie posiadające wsparcie do systemu Windows na czas trwania umowy oraz oprogramowanie antywirusowe zgodne/dostosowane do funkcjonującego w szpitalu. |  |
| 23. | Aparaty wyposażone w UPS-y o możliwości podtrzymania napięcia przez co najmniej 30 min.. |  |
| 24. | Dostawca zapewnia serwis gwarancyjny w czasie trwania umowy. Serwis obejmuje m.in. aktualizację oprogramowania, przeglądy okresowe oraz usuwanie awarii i usterek. |  |

Parametry oceniane

Automatycznych Analizatorów Koagulologicznych

| Lp. | Parametry oceniane | Parametr oferowany należy podać | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kalibracja fibrynogenu w oparciu o uniwersalny kalibrator używany również do PT. |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 2. | Możliwość zamrażania materiału kontrolnego oraz kalibratorów – gwarancja producenta. |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |

Odczynniki do koagulologii z dzierżawą aparatów

| Odczynniki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj testu/ nr katalogowy | Ilość oznaczeń w skali 3 lat | Ilość opak. | Ilość testów w opak. | Cena za opak. netto | Cena za opak. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Koszt oznaczenia netto* |
| 1. | PT | 55 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | APTT | 40 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | TT | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Fibrynogen met. Claussa | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | D-Dimer | 9 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Osocze kontrolne – prawidłowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Osocze kontrolne – patologiczne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Kalibrator |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Inne odczynniki i akcesoria w ilości niezbędnej do wykonywania określonej w tabeli ilości testów |  |  |  |  |  |  |  |  |

- *jako koszt 1 oznaczenia należy rozumieć koszt testu + kalibracja, kontrola, materiały zużywalne niezbędne do wykonania oznaczenia (założenia opisane poniżej);

- Zakłada się, że rutynowo analizatory będą pracowały naprzemiennie na tym samym zestawie odczynników (nie dotyczy płynów roboczych i innych akcesoriów). Badania wykonywane są codziennie, kalibracja wg zaleceń producenta odczynników, kontrola codziennie na jednym poziomie (naprzemiennie poziom prawidłowy lub poziom patologiczny). 30% oznaczeń wykonywanych jest nie w seriach, ale jako pojedyncze próbki, co może wiązać się z dodatkowym zużyciem np. odczynników myjących;

- Należy dostosować wielkość proponowanych opakowań uwzględniając trwałość roztworów roboczych oraz średnie dzienne zużycie. Ilość opakowań wyliczoną z liczby oznaczeń należy zaokrąglić do pełnych jednostek w górę;

- W punktach 6-8 należy wpisać odpowiednio kalibratory i kontrole niezbędne do wykonywania określonej w tabeli ilości testów w okresie 3 lat;

- W punkcie 9 i kolejnych należy wpisać kuwety oraz inne odczynniki i akcesoria w ilości niezbędnej do wykonywania określonej w tabeli ilości testów (podać i opisać). W przypadku niedoszacowania ilości materiałów zużywalnych, kontroli i kalibratorów wykonawca poniesie całkowite koszty zakupu brakujących materiałów.

UWAGA:

- Powyższe „parametry wymagane” stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany, jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne 
i będzie gotowe do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

………………………………

Podpis Wykonawcy