Załącznik numer 1 do SIWZ

Parametry wymagane analizatora RKZ

Producent - ......................................................................................

Model / typ - ......................................................................................

Kraj pochodzenia - ............................................................................

| Lp. | Parametry graniczne | NALEŻY OPISAĆ |
| --- | --- | --- |
| I | Wymagania ogólne |  |
|  | Analizator fabrycznie nowy, rok produkcji 2019. |  |
| II | Parametry analizatora. |  |
|  | Automatyczny, bezobsługowy analizator parametrów krytycznych pracujący w trybie ciągłym. Parametry bezpośrednio mierzone: pH, pO2, pCO2, Na+ ,K+ ,Ca++, Cl-, glukoza, mleczany, tHb, O2Hb, COHb, HHb, MetHb z możliwością rozbudowy o Crea, Urea |  |
|  | Zestawy odczynnikowe w postaci maksymalnie dwóch wymiennych kaset zawierających wszystkie elementy zużywalne tj.: odczynniki, elektrody, płyny myjące, kontrolne oraz hermetycznie zamknięty pojemnik na ścieki. |  |
|  | Czas pomiaru do 120 sekund łącznie z wydrukiem |  |
|  | Uzyskanie wyniku wszystkich parametrów (bez mocznika i kreatyniny) z maksymalnej objętości próbki 50 µl |  |
|  | Możliwość wykonania badania z krwi tętniczej, żylnej lub włośniczkowej. |  |
|  | System kontroli jakości próbki wykrywający mikroskrzepy. |  |
|  | Automatyczny system kontroli jakości zapewniający codzienną kontrolę aparatu. Automatyczna kalibracja wszystkich parametrów. |  |
|  | Możliwość archiwizacji wyników i ich odtwarzania. |  |
|  | Wbudowany skaner i drukarka. |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim. |  |
| III | Informacje dodatkowe. |  |
| 1. | Terminy ważności odczynników nie krótsze niż 3 miesiące od dostarczenia do Zamawiającego |  |
| 2. | UPS o odpowiedniej mocy podtrzymujący pracę aparatu przez min. 30 minut |  |
| 3. | Możliwość współpracy z systemem informatycznym – dwukierunkowa komunikacja. Wykonawca jest zobowiązany do podłączenia analizatora do systemu CENTRUM firmy MARCEL Sp. z o.o. |  |
| 4. | Przeglądy okresowe analizatora zgodnie z zaleceniami producenta na koszt wykonawcy |  |
| 5. | Dostawa materiału kontrolnego pozwalającego na prowadzenie zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości przez okres trwania umowy. |  |

- Powyższe „parametry graniczne” stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany, jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Parametry oceniane analizatora RKZ

| Lp. | Parametry oceniane | Ocena | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zakres liniowości oznaczanego wapnia zjonizowanego | 0,2 – 5,0 mmol/L – 0 pkt 0,1 – 5,0 mmol/L – 10 pkt |  |
| 2 | Stabilność kaset na pokładzie analizatora (bez mocznika i kreatyniny) | 20 – 24 dni – 0 pkt 25 – 29 dni – 5 pkt 30 dni – 10 pkt |  |

\

………………………………............

Podpis Wykonawcy