## Pakiet numer 1
Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent/ nr katalogowy
1 | System do rekonstrukcji więzadła przedniego oraz tylnego, oparty na fiksacji korówkowej za pomocą podłużnej płytki. Płytka z 2 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokata z zaokrąglonymi bokami o dł 12mm stale połączona z pętlą z nici niewchłanialnej dł min 50mm pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym badż piszczelowym oraz z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Pętlą do podciagnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania długości pętli za pomocą lejców – fiksacja przeszczepu w kanale. Możliwość podciągnięcia przeszczepu w lini ciągniętego przeszczepu lub przeciwnie do ciągniętego przeszczepu. Implant w wersji sterylnej pakowany pojedyńczo. W zestawie drut wiercący z okiem i miarką co 5mm , zakończony ostrym grotem o średnicy 4mm. Na końcu drutu oczko otwart lub zamknięte do przeciągania nici, sterylny | szt. | 80 |  |  | 0
2 | System do rekonstrukcji więzadła przedniego ACL i tylnego PCL oparty na śrubach Biokompozytowych. Implant zbudowany w 30 % z dwufosforanu wapnia i w 70% z PLDLA. Śruba o konikalnym kształcie ułatwiającym wprowadenie z miekkim gwintem na całej długości. Implanty w rozmiarach od 6-10mm dł 23mm, 8-12mm dł 28mm oraz 9-12mm dł 35mm. W celu łatwiejszego i precyzyjniejszego wprowadzania gniazdo śruby stożkowe sześcioramienne. Implant w wersji sterylnej pakowany pojedyńczo. | szt. | 80 |  |  | 0
3 | Drut celowniczy do śrub interferencyjnych biowchłanialnych. Sterylny. | szt. | 20 |  |  | 0
4 | Drut wiercący piszczelowy 2,4x310, zakończony wietłem z przodu i oczkiem do przeciągania nici z tyłu. sterylny | szt. | 20 |  |  | 0
5 | Implant Biokompozytowy lub PEEK do stabilizacji stożka rotatorów METODA BEZWĘZŁOWA, implant wkręcanyo srednicy 4,75 lub 5,5mm z tytanowym lub PEEKowskim poczatkiem do mocowania przeszczepu. Załozony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umozliwia śrudoperacyjna możliwośc kontroli napięcia przeszczepu. | szt. | 20 |  |  | 0
6 | Igły do szycia do urządzenia przeszywacza automatycznego typu Scorpion do techniki InternalBrace ACL | szt. | 10 |  |  | 0
7 | Zestaw do szycia łękotki all-inside. Zestaw do szycia łąkotki, prowadnica pistoletowa zakończona półtwartą kaniulą z dwiema igłami zakończonymi bloczkami z materiału niewchłanianego PEEK, bloczki połączone specjalistyczną nicią do zabiegów ortopedycznych. Prowadnica wygięta o 15 st. W górę z systemem do określania miary głębokości wkłucia igieł. Sterylny | szt. | 100 |  |  | 0
8 | Guzik tytanowy w kształcie kości z zaokrąglonymi narożnikami. Implant wygietu anatomicznie do powierzchni wyrostka kruczego i obojczyka z nacięciami po bokach umożliwiającymi wprowadzenie szwu lub taśmy. W przypadku stabilizacji stawu obojczykowo-kruczego wymagane dwa guziki.Linia laserowa ułatwicjąca osiowanie implantu z wzdłuż kości. | szt. | 20 |  |  | 0
9 | Taśma niewchłaniala o grubości 2mm biało-czarna lub biało-niebieska wykonana z bardzo mocnego splotu zakończona z obydwu stron mocnym szwem chirurgicznym z nawoskowanymi końcówkami .Długość robocza taśmy 18 cmm+/- 0,5cm | szt. | 60 |  |  | 0
10 | Pętla nitinolowa służąca do przeciągania szwu w środowisku wodnym | szt. | 10 |  |  | 0
11 | Implanty do barku do techniki mini open. Płytka tytanowa do techniki mini open Latarjet z dwoma otworami na śruby oraz z czterema kolcami w celu stabilizacji kości. Płytka wykonana z tytaku z otworamii na 2 śruby , na bokach każdego otworu po dwa piny w celu wstępnej fiksacji na kości. | szt. | 12 |  |  | 0
12 | Implanty do barku do techniki mini open.Śruba kaniulowana do techniki mini open Latarjet średnica 3,75 długości 34,36,38,40,42mm oraz 4,5mm 30,32,34,36,38,40 | szt. | 24 |  |  | 0
13 | Narzędzie artroskopowe autoklawowalne typu obcinak szwów prosty do szwów 2-0, średnica szaftu 2,75 mm z zabezpieczeniem przed przypadkowym obcięciem szwu. Możliwość wybrania uchwytu tradycyjnego lub typu WishBone. | szt. | 1 |  |  | 0
14 | Narzedzie artroskpowe autoklawowalne typu popychacz do węzłów z zamkniętym oczkiem | szt. | 1 |  |  | 0
15 | Narzędzie artroskopowe autoklawowalne typu Switchng stick średnicy 4mm | szt. | 1 |  |  | 0
Wartość razem | [5 empty] | 0 |  | XXXXXXXXXX
Uwaga: Instrumentarium dostarczane na każdy zabieg.
……………………………………..
Podpis Wykonawcy

## Pakiet numer 2
Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent/ nr katalogowy
1 | Jednorazowa kaseta z drenami napływu (niebieska) do pompy CrossFlow, op. 10szt. | op. | 50 |  |  | 0
2 | Jednorazowa kaseta z drenami odpływu (czerwona) do pompy CrossFlow, op. 10 szt. | op. | 10 |  |  | 0
3 | Elektroda do waporyzacji kompatybilna z konsolą CrossFire, średnica: 2.5/3.5/4.0mm. Elektrody z ręcznym sterowaniem, jednoczęściowe, z/bez kanału ssącego, do wyboru z katalogu | szt. | 15 |  |  | 0
4 | Śruby kotwicowe do rekonstrukcji obrąbka stawowego barku. Śruby kotwicowe tytanowe, stożkowe osadzone na jednorazowym wprowadzaczu, zakończonym rekojeścią, zaopatrzone w nić o grubości nr 2, średnica zewnętrzna gwintu 3mm. | szt. | 15 |  |  | 0
5 | Śruby kotwicowe tytanowe do leczenia stożka rotatorów, stożkowe osadzone na jednorazowym wprowadzaczu, zakończonym rekojeścią, zaopatrzone w dwie nici o grubości nr 2; nici w dwóch kolorach, poprowadzone w 2 niezależnych oczkach śruby kotwicowej, średnica zewnętrzna gwintu 5mm. | szt. | 15 |  |  | 0
6 | Kotwica niciowa do zaopatrywania stożka rotatorów i niestabilności, wykonana z polyestru, średnica 1,4mm, na sterylnym podajniku kodowanym kolorem białym, zaopatrzona w jedną nić typu #2 FORCE FIBER, stosowana przy użyciu celowników prostych lub kątowych z końcówką typu FISH MOUTH zabezpieczająca przed niekontrolowanym przesunięciem się celownika, kodowanych kolorem białym. Szerokość kotwicy po implantacji w kanale minimum 3,0mm. Głębokość kanału uzyskiwana za pomocą wiertła z ogranicznikiem głębokości, kodowanego kolorem białym, głębokość kanału na poziomie 21mm+/-0,5mm. Wiertło wielorazowe i celowniki proste i kątowe, obturator zapewnia oferujący. | szt. | 3 |  |  | 0
7 | Kotwica niciowa do zaopatrywania stożka rotatorów i niestabilności, wykonana z polyestru, średnica 2,3mm, na sterylnym podajniku kodowanym kolorem czarnym, zaopatrzona w dwie różnokolorowe nici typu #2 FORCE FIBER, stosowana przy użyciu celowników prostych lub kątowych z końcówką typu FISH MOUTH zabezpieczająca przed niekontrolowanym przesunięciem się celownika, kodowanych kolorem czarnym. Szerokość kotwicy po implantacji w kanale minimum 4,0mm. Głębokość kanału uzyskiwana za pomocą wiertła kodowanego kolorem czarnym lub startera z ogranicznikiem głębokości, głębokość kanału na poziomie 21mm+/-0,5mm. Wiertło wielorazowe i celowniki proste i kątowe, obturator oraz starter do przygotowania kanału zapewnia oferujący. | szt. | 15 |  |  | 0
8 | Jednorazowe ostrze do tkanek miękkich do shavera artroskopowego, średnica ostrza 3,5mm - 5,5mm, kodowane kolorem niebieskim, typ końcówki roboczej Agressive Plus, Tomcat, Resector, Scalloped cutter, Double Bite Cutter, do wyboru z katalogu, op. 5szt. | op. | 8 |  |  | 0
9 | Jednorazowy frez kostny do shavera artroskopowego, średnica frezu 4,0mm - 5,5mm, kodowane kolorem czerwonym, typ końcówki roboczej Standard 12 Flute Barrel Burs, Aggressive 6 Flute Barrel Burs, Unhooded 6 Flute Barrel Burs, Aggressive 6 Flute Round Bur, Standard 12 Flute Round Bur, Unhooded 6 Flute Round Bur, Egg 6 Flute Bur, 6 Flute SLAP® Bur, do wyboru z katalogu, op. 5szt. | op. | 1 |  |  | 0
Wartość razem | [5 empty] | 0 |  | XXXXXXXXXX
Uwaga: Na czas trwania umowy Zamawiający wymaga dostarczenia shavera artroskopowego (z 3 przyciskami sterującymi), z zakresem obrotów maksymalnych od 12000obr/min, oscylacje od 3000cykli/min, zatrzaskowe mocowanie ostrzy, z regulacją siły ssania 0-100%, sterylizacja w autoklawie, wyposażony w silnik bezszczotkowy - nie wymagający smarowania, automatycznie rozpoznawany przez konsolę, która dobiera optymalne nastawy pracy. Dodatkowo na czas trwania umowy Zamawiający wymaga dostarczenia pompy artroskopowej z wyłącznikiem nożnym kompatybilnej z konsolą CrossFire (komunikacją pomiędzy urządzeniami dzięki zastosowaniu technologii ReconiSense) bedącą na wyposażeniu Zamawiającego. Pompa dwurolkowa, rolki napływu i odpływu ukryte wewnątrz urządzenia, zabezpieczone przed przypadkowym uszkodzeniem z możliwością pracy w torze napływu (jednotorowym) lub w trybie napływu/odpływu (dwutorowym), z możliwością konfigurowania indywidualnych profili użytkowników, wyposażoną w kolorowy ekran dotykowy, kąt widzenia min.168 stopni, przekątna min. 6,5 cala, rozdzialczość 640 x 480, skala kolorów 16-bitowy, wyposażona w min. 4 prekonfgurowane programy stawowe: staw kolanowy, staw ramienny, staw biodrowy, małe stawy. Możliwość zintegrowania pompy z shaverem, waporyzatorem dzięki zastosowaniu technologi ReconiSense, przepływ 0-100% z możliwością regulacji co 10%
……………………………………..
Podpis Wykonawcy