Załącznik numer 1 - Pakiet numer 1

Wymagane Parametry Techniczne

Kolumna przyłóżkowa sufitowa jednostanowiskowa – 1 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

Kraj pochodzenia: 	……………………………………………………………………………………………….

CE (podać numer certyfikatu – jeżeli dotyczy) ……………………………………………………………………..

| Lp | Parametry techniczne - wymagane | Warunek | Parametry oferowane – należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ogólne |  |  |
| 2 | Sufitowa jednostka zasilająca - przyłóżkowa – urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy IIb. | Tak |  |
| 3 | Urządzenie łatwe w utrzymaniu czystości – gładkie powierzchnie profili konstrukcyjnych bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wszelkie zaślepki na konsoli montowane bezśrubowo | Tak |  |
| 4 | Zestaw przyłączy elektryczno-gazowych. Płyta interfejsowa z przewodami elastycznymi zakończonymi zaworami odcinającymi do podłączenia sztywnego z instalacją szpitalną. | Tak |  |
| 5 | Tworzywowa zaoblona obudowa sufitowa zakrywająca elementy montażowe | Tak |  |
| 6 | Zawiesie sufitowe posiadające regulację umożliwiające montaż i dostosowanie do wymaganej wysokości | Tak |  |
| 7 | Waga kolumny bez elementów wyposażenia dodatkowego max 140 kg | Tak |  |
| 8 | Dopuszczalne obciążenie min. 200 kg | Tak |  |
| 9 | Konsola |  |  |
| 10 | Konsola wykonana całkowicie z aluminium malowanego na kolor z palety RAL – możliwość wyboru kolorystyki lakierowania poszczególnych ścianek z palety RAL celem dostosowania jej do koloru sali operacyjnej | Tak |  |
| 11 | Profil konstrukcyjny konsoli dzielony z osobnym kanałem dla przewodów elektrycznych oraz dla przewodów gazowych | Tak |  |
| 12 | Kanały prowadzone pionowe wzdłuż wysokości konsoli | Tak |  |
| 13 | Gniazda gazowe montowane na ściankach bocznych rozmieszczone w jednym pionowym rzędzie | Tak |  |
| 14 | Gniazda elektryczne, wyrównania potencjału oraz teletechniczne montowane na ściankach bocznych rozmieszczone w jednym pionowym rzędzie | Tak |  |
| 15 | Możliwość wyboru przez Zamawiającego rozmieszczenie montażu poszczególnych gniazd elektrycznych oraz gazowych | Tak |  |
| 16 | Konsola pionowa o wysokości min. 1200 mm ze wspornikiem łączącym konsolę z sufitem | Tak |  |
| 17 | Całkowita szerokość konsoli bez elementów wyposażenia zewnętrznego 390 mm +/-10 mm | Tak |  |
| 18 | Całkowita głębokość konsoli bez elementów wyposażenia zewnętrznego 200 mm +/-10 mm | Tak |  |
| 19 | Możliwość obrotu konsoli o min. 330° z możliwością ograniczenia kąta obrotu min. co 30° | Tak |  |
| 20 | Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem szwedzkim SS8752430 (tzw. typ AGA lub równoważne): 1 x O2 - tlen 1 x AIR - sprężone powietrze 1 x VAC - próżnia | Tak |  |
| 21 | Konsola wyposażona w manometry kontrolne gazów – po jednym dla każdego z rodzajów gazów | Tak |  |
| 22 | Konsola wyposażona w gniazda elektryczne: 6 x gniazdo elektryczne - gniazda zlicowane z powierzchnią ścianki konsoli z sygnalizacją kontrolną LED – gniazda podzielone na min. Dwa obwody 6 x bolec wyrównania potencjałów – gniazdo nie wystające poza obrys ścinaki konsoli o więcej niż 2 mm 2 x gniazdo teletechniczne typu RJ 45 cat.6 – gniazdo zlicowane z powierzchnią ścianki konsoli. | Tak |  |
| 23 | W środkowej części konsoli umieszczony prostokątny profil montażowy z anodowanego aluminium umożliwiający bezstopniowe mocowanie półek i szuflad na dowolnej wysokości. Profil zintegrowany z konsolą nie wystający poza jej obrys. Półki i szuflady z możliwością regulacji wysokości przez użytkowników. | Tak |  |
| 24 | Wyposażenie dodatkowe konsoli |  |  |
| 25 | 1 x półka z materiału kompozytowego bakteriobójczego o wymiarach (+/- 5%) 460 mm x 420mm z szufladą z możliwością regulacji bezstopniowej wysokości o głębokości min. 80 mm o wymiarze wewnętrznym min. 320 mm x 320mm (wymiar liczony jako najwęższa szerokość i głębokość szuflady) , materiał półki kompozytowy całkowicie gładki zapobiegający ogniskowaniu się bakterii, front szuflady także wykonany z materiału kompozytowego bakteriobójczego całkowicie gładkiego z profilowanym wycięciem służącym za uchwyt – nie dopuszcza się uchwytów wystających poza czoło szuflady ani uchwytów wpuszczanych w czoło szuflady. Półka z szufladą montowana do profilu montażowego w konsoli. | Tak |  |
| 26 | Dopuszczalne obciążenie szuflady min. 40 kg | Tak |  |
| 27 | 1 x półka z materiału kompozytowego bakteriobójczego mocowana do profilu montażowego w konsoli z możliwością regulacji bezstopniowej wysokości o wymiarach (+/- 5%) 460 mm x 420mm, materiał półki kompozytowy całkowicie gładki zapobiegający ogniskowaniu się bakterii | Tak |  |
| 28 | Półki posiadające szyny boczne akcesoryjne montowane z lewej i prawej strony | Tak |  |
| 29 | Szyny akcesoryjne przy półkach zakończone zaokrąglonymi tworzywowymi lub gumowymi narożnikami zintegrowanymi z szynami bocznymi. Nie dopuszcza się nakładanych, wsuwanych lub dokręcanych narożników. | Tak |  |
| 30 | Wykonanie wszelkich robót budowlanych niezbędnych do prawidłowego zamocowania, zainstalowania, uruchomienia i działania urządzeń wymienionych w niniejszym załączniku - które wynikają z technologii urządzeń, obowiązujących przepisów prawa, sanitarnych, budowlanych itp. oraz właściwej eksploatacji urządzenia. | Tak |  |

UWAGA:

- Powyższe „parametry techniczne - wymagane” stanowią wymagania minimalne. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania zgodnie 
z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Wymagane Parametry Techniczne

Kolumna przyłóżkowa sufitowa dwustanowiskowa – 2 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

Kraj pochodzenia: 	……………………………………………………………………………………………….

CE (podać numer certyfikatu – jeżeli dotyczy) ……………………………………………………………………..

| Lp | Parametry techniczne - wymagane | Warunek | Parametry oferowane – należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ogólne | Tak |  |
| 2 | Sufitowa jednostka zasilająca - przyłóżkowa – urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy IIb. | Tak |  |
| 3 | Urządzenie łatwe w utrzymaniu czystości – gładkie powierzchnie profili konstrukcyjnych bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wszelkie zaślepki na konsoli montowane bezśrubowo | Tak |  |
| 4 | Zestaw przyłączy elektryczno-gazowych. Płyta interfejsowa z przewodami elastycznymi zakończonymi zaworami odcinającymi do podłączenia sztywnego z instalacją szpitalną. | Tak |  |
| 5 | Tworzywowa zaoblona obudowa sufitowa zakrywająca elementy montażowe | Tak |  |
| 6 | Zawiesie sufitowe posiadające regulację umożliwiające montaż i dostosowanie do wymaganej wysokości | Tak |  |
| 7 | Waga kolumny bez elementów wyposażenia dodatkowego max 140 kg | Tak |  |
| 8 | Dopuszczalne obciążenie min. 200 kg | Tak |  |
| 9 | Konsola | Tak |  |
| 10 | Konsola wykonana całkowicie z aluminium malowanego na kolor z palety RAL – możliwość wyboru kolorystyki lakierowania poszczególnych ścianek z palety RAL celem dostosowania jej do koloru sali operacyjnej | Tak |  |
| 11 | Profil konstrukcyjny konsoli dzielony z osobnym kanałem dla przewodów elektrycznych oraz dla przewodów gazowych | Tak |  |
| 12 | Kanały prowadzone pionowe wzdłuż wysokości konsoli | Tak |  |
| 13 | Gniazda gazowe montowane na ściankach bocznych rozmieszczone symetrycznie dla lewej i prawej strony | Tak |  |
| 14 | Gniazda elektryczne, wyrównania potencjału oraz teletechniczne montowane na ściankach bocznych rozmieszczone symetrycznie dla lewej i prawej strony | Tak |  |
| 15 | Możliwość wyboru przez Zamawiającego rozmieszczenie montażu poszczególnych gniazd elektrycznych oraz gazowych | Tak |  |
| 16 | Konsola pionowa o wysokości min. 1200 mm ze wspornikiem łączącym konsolę z sufitem | Tak |  |
| 17 | Całkowita szerokość konsoli bez elementów wyposażenia zewnętrznego 390 mm +/-10 mm | Tak |  |
| 18 | Całkowita głębokość konsoli bez elementów wyposażenia zewnętrznego 200 mm +/-10 mm | Tak |  |
| 19 | Możliwość obrotu konsoli o min. 330° z możliwością ograniczenia kąta obrotu min. co 30° | Tak |  |
| 20 | Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem szwedzkim SS8752430 (tzw. typ AGA lub równoważne): 2 x O2 - tlen 2 x AIR - sprężone powietrze 2 x VAC - próżnia Gniazda rozmieszczone symetrycznie po jednym punkcie poboru z lewej i prawej strony | Tak |  |
| 21 | Konsola wyposażona w manometry kontrolne gazów – po jednym dla każdego z rodzajów gazów | Tak |  |
| 22 | Konsola wyposażona w gniazda elektryczne: 12 x gniazdo elektryczne - gniazda zlicowane z powierzchnią ścianki konsoli z sygnalizacją kontrolną LED – gniazda podzielone na min. Dwa obwody 12 x bolec wyrównania potencjałów – gniazdo nie wystające poza obrys ścinaki konsoli o więcej niż 2 mm 4 x gniazdo teletechniczne typu RJ 45 cat.6 – gniazdo zlicowane z powierzchnią ścianki konsoli. Gniazda rozmieszczone symetrycznie po 6 sztuk gniazd elektrycznych i wyrównania potencjału oraz po dwa gniazda RJ45 (lub równoważne) z lewej i prawej strony | Tak |  |
| 23 | W środkowej części konsoli umieszczony prostokątny profil montażowy z anodowanego aluminium umożliwiający bezstopniowe mocowanie półek i szuflad na dowolnej wysokości. Profil zintegrowany z konsolą nie wystający poza jej obrys. Półki i szuflady z możliwością regulacji wysokości przez użytkowników. | Tak |  |
| 24 | Wyposażenie dodatkowe konsoli | Tak |  |
| 25 | 1 x półka z materiału kompozytowego bakteriobójczego o wymiarach (+/- 5%) 460 mm x 420mm z szufladą z możliwością regulacji bezstopniowej wysokości o głębokości min. 80 mm o wymiarze wewnętrznym min. 320 mm x 320mm (wymiar liczony jako najwęższa szerokość i głębokość szuflady) , materiał półki kompozytowy całkowicie gładki zapobiegający ogniskowaniu się bakterii, front szuflady także wykonany z materiału kompozytowego bakteriobójczego całkowicie gładkiego z profilowanym wycięciem służącym za uchwyt – nie dopuszcza się uchwytów wystających poza czoło szuflady ani uchwytów wpuszczanych w czoło szuflady. Półka z szufladą montowana do profilu montażowego w konsoli. | Tak |  |
| 26 | Dopuszczalne obciążenie szuflady min. 40 kg | Tak |  |
| 27 | 1 x półka z materiału kompozytowego bakteriobójczego mocowana do profilu montażowego w konsoli z możliwością regulacji bezstopniowej wysokości o wymiarach (+/- 5%) 460 mm x 420mm, materiał półki kompozytowy całkowicie gładki zapobiegający ogniskowaniu się bakterii | Tak |  |
| 28 | Półki posiadające szyny boczne akcesoryjne montowane z lewej i prawej strony | Tak |  |
| 29 | Szyny akcesoryjne przy półkach zakończone zaokrąglonymi tworzywowymi lub gumowymi narożnikami zintegrowanymi z szynami bocznymi. Nie dopuszcza się nakładanych, wsuwanych lub dokręcanych narożników. | Tak |  |
| 30 | Wykonanie wszelkich robót budowlanych niezbędnych do prawidłowego zamocowania, zainstalowania, uruchomienia i działania urządzeń wymienionych w niniejszym załączniku - które wynikają z technologii urządzeń, obowiązujących przepisów prawa, sanitarnych, budowlanych itp. oraz właściwej eksploatacji urządzenia. | Tak |  |

UWAGA:

- Powyższe „parametry techniczne - wymagane” stanowią wymagania minimalne. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania zgodnie 
z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

…………………………………..

Podpis Wykonawcy / upoważnionego przedstawiciela