Załącznik numer 2 - Pakiet numer 2

Wymagane Parametry Techniczne

Aparat do wysokoprzepływowej terapii nosowej wraz z osprzętem – 2 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

Kraj pochodzenia: 	……………………………………………………………………………………………….

CE (podać numer certyfikatu – jeżeli dotyczy) ……………………………………………………………………..

| Lp | Parametry techniczne - wymagane | Warunek | Parametry oferowane – należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Generator wysokich przepływów ze zintegrowanym nawilżaczem i mikserem gazów, który dostarcza ogrzane i nawilżone gazy oddechowe pacjentom samoczynnie oddychającym, poprzez łączniki: kaniule donosowe, łącznik tracheostomijny i łącznik do maski twarzowej. | Tak |  |
| 2 | Mikser gazów z funkcją Auto-Control FiO2 – wbudowany w aparat -pozwalający na sterowanie stężeniem tlenu FiO2 w zakresie 21-100% z pozycji urządzenia, bez potrzeby dołączania zewnętrznego przepływomierza tlenowego. Funkcja Auto-Control FiO2 samoczynnie dobiera lub zmniejsza ilość tlenu w zależności od ustawionego na aparacie przepływu i stężenia tlenu. | Tak |  |
| 3 | Cyfrowy, kolorowy wyświetlacz z 3 parametrami: temperaturą, przepływem i stężeniem tlenu FiO2. Panel dotykowy. Wszystkie parametry sterowane z pozycji urządzenia | Tak |  |
| 4 | 3 zakresy ustawienia temperatury: 31, 34, 37 stop. C | Tak |  |
| 5 | 2 zakresy ustawień przepływów: dzieci 2-25 l/min oraz dorośli 10-80 l/min | Tak |  |
| 6 | Stężenie tlenu w zakresie od 21 % do 100 %. Możliwość ustawienia alarmów dolnej i górnej granicy stężenia tlenu | Tak |  |
| 7 | Zintegrowane mieszanie tlenu | Tak |  |
| 8 | Wbudowany sensor tlenu. Możliwość podłączenia koncentratora tlenu | Tak |  |
| 9 | Tryb osuszania aparatu i układu w przypadku przerwania terapii (99 min. cyrkulacji gorącego powietrza) zapobiegający gromadzenia się wilgotności w wyłączonym urządzeniu | Tak |  |
| 10 | Przycisk wyciszania alarmu | Tak |  |
| 11 | Sterylizacja aparatu za pomocą generatora ozonu | Tak |  |
| 12 | Waga max 2,5kg (max 3,5kg z akcesoriami) | Tak/Podać |  |
| 13 | Wymiary max urządzenia: 358x197x165mm | Tak/Podać |  |
| 14 | Zasilanie: 220 V AC ± 22 V, 50±1 Hz | Tak/Podać |  |
| 15 | Pompa wewnętrzna - nie wymaga podłączenia do sprężonego powietrza. Możliwość prowadzenia terapii tylko powietrzem z pomieszczenia | Tak |  |
| 16 | Statyw medyczny do aparatu wyposażony w półkę, koszyk oraz podstawę jezdną z 5 kółkami cichobieżnymi - w tym 2 kółka z hamulcami. | Tak |  |
| 17 | Półka o wymiarach max 380x300mm | Tak/Podać |  |
| 18 | Koszyk na akcesoria jednorazowe o wymiarach max 270x165mm (głębokość 16mm) | Tak/Podać |  |
| 19 | Regulowana wysokość statywu w zakresie 1575mm do 1925mm | Tak/Podać |  |
| 20 | Statyw wyposażony w min 4 składane uchwyty do zawieszenia kroplówek i akcesoriów | Tak/Podać |  |
| 21 | Układ do oddychania ogrzanym i nawilżonym powietrzem z samonapełniającą się komorą. Układ oddechowy do terapii tlenowej o długości min. 1850mm. Odcinek wdechowy podgrzewany wyposażony w zatopioną grzałkę w ściankach układu oddechowego eliminujący skropliny w układzie w drenie z wbudowanym czujnikiem temperatury oraz zintegrowany ruchomy klips do mocowania. Przepływ gazów w zakresie 2–80L/min. Zakończenie układu wykonane z elastycznej końcówki, zapewniające prawidłowe podłączenie do kaniul nosowych i interfejsu do tracheostomii. Układ zapewniający pracę w zakresie przepływów 2–80L/min. w zależności od wyboru rodzaju trybu pracy urządzenia. Komplet zawiera adapter z komorą nawilżacza z automatycznym pobieraniem wody, posiadającą pływak zabezpieczający przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Komora wyposażona w uchwyt do demontażu z urządzenia. Komora wyposażona w nakłuwacz z odpowietrznikiem, oraz wskaźnik poboru wody. Układ oddechowy wraz z adapterem i komorą tworzy komplet tzn. znajdują się w jednym opakowaniu. Na opakowaniu czytelna data produkcji. Ilość - 60 szt. | Tak |  |
| 22 | Kaniula donosowa do terapii tlenowej przystosowana do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi. Kaniula wyposażona jest w regulowany pasek zakładany na głowę, umożliwiający zamocowanie kaniuli na twarzy pacjenta i występuje w 3 rozmiarach: - rozmiar M (przepływ gazów 10-70 L/min) - 40 szt. - rozmiar L (przepływ gazów 10-80 L/min) – 20 szt. | Tak |  |
| 23 | Łącznik tracheo do terapii tlenowej przystosowany do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi – 10 szt. | Tak |  |
| 24 | Filtr zapewniający dopływ czystego powietrza z pomieszczenia - 12 szt | Tak |  |

UWAGA:

- Powyższe „parametry techniczne - wymagane” stanowią wymagania minimalne. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania zgodnie 
z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

…………………………………..

Podpis Wykonawcy / upoważnionego przedstawiciela