Załącznik numer 3 - Pakiet numer 3

Wymagane Parametry Techniczne

Myjnia dezynfektor – 4 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

Kraj pochodzenia: 	……………………………………………………………………………………………….

CE (podać numer certyfikatu – jeżeli dotyczy) ……………………………………………………………………..

| Lp | Parametry techniczne - wymagane | Warunek | Parametry oferowane – należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Model stojący z komorą myjącą otwieraną z przodu urządzenia. | Tak |  |
| 2 | Minimalny wsad jednego mycia: jedna kaczka + kompletny basen oraz zamiennie cztery kaczki. Stelaż do mycia naczyń dostarczany wraz z urządzeniem. | Tak/Podać |  |
| 3 | Możliwość mycia basenów podłużnych (51-53cm) z długą rączką oraz misek do mycia pacjentów o średnicy min. 36cm - naczynia dostępne na polskim rynku | Tak/Podać |  |
| 4 | Możliwość instalacji w komorze mycia kosza do drobnych naczyń i przedmiotów | Tak |  |
| 5 | Drzwi komory myjącej, panele zewnętrzne, rama oraz zbiornik wodny wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 lub lepszej gatunkowo. | Tak/Podać |  |
| 6 | Drzwi komory zapewniające całkowitą paroszczelność, wyposażone w uszczelkę wykonaną z trwałego tworzywa sztucznego - silikonu | Tak |  |
| 7 | Komora myjąca w wykonaniu ze stali kwasoodpornej AISI 316L lub lepszej gatunkowo | Tak/Podać |  |
| 8 | Komora mycia z pochyleniem sufitu, bez spoin i połączeń laserowych, tworząca z lejem odpływowym jeden element | Tak |  |
| 9 | Drzwi komory myjącej otwierane i zamykane ręcznie. | Tak |  |
| 10 | Wymiary zewnętrzne: - głębokość do 450mm, - szerokość 600mm +/- 50mm, - wysokość 1600mm +/- 50mm. | Tak/Podać |  |
| 11 | Automatyczne opróżnianie wszystkich naczyń przy zamykaniu drzwi komory . | Tak |  |
| 12 | Minimalny wewnętrzny wymiar komory myjącej ze względu na wielkość przedmiotów, które będą podlegały myciu-dezynfekcji: - min. szerokość 490mm, - min. wysokość 590mm. | Tak/Podać |  |
| 13 | Mycie przy użyciu ciśnieniowych dysz myjących – minimalnie 11 dysz z czego min. 6 obrotowe. Nie dopuszcza się ramion obrotowych i dysz wysuwanych. | Tak/Podać |  |
| 14 | Urządzenie wyposażone w elektrozawory sterujące sekwencyjnie pracą dysz w celu oszczędności w zużyciu wody oraz osiągnięcia lepszego efektu mycia. | Tak |  |
| 15 | Minimalna moc wodnej pompy myjącej 0,7 kW i wydajność minimum 330 l/min. | Tak/Podać |  |
| 16 | Wbudowana elektryczna wytwornica pary o mocy w zakresie od 3 kW do 3,3 kW. | Tak/Podać |  |
| 17 | Moc znamionowa maksymalnie 4,2 kW. | Tak/Podać |  |
| 18 | Zasilanie woda zimną i ciepłą nieuzdatnioną o ciśnieniu w przedziale co najmniej od 1,0 do 6,0 bar. | Tak/Podać |  |
| 19 | Pompa dozująca płynny środek odkamieniająco-nabłyszczający. | Tak |  |
| 20 | Druga pompa dozująca detergent | Tak |  |
| 21 | Kontrola ilości podawanych środków chemicznych za pomocą przepływomierzy. | Tak |  |
| 22 | Całkowite opróżnianie instalacji hydraulicznej urządzenia po każdym cyklu mycia i dezynfekcji. | Tak |  |
| 23 | Automatyczna uruchomienie programu dezynfekcji w przypadku postoju urządzenia przez okres 24 h od czasu ostatniego cyklu pracy. | Tak |  |
| 24 | Izolacja termiczna komory myjącej i drzwi o grubości nie mniejszej niż 1cm. | Tak/Podać |  |
| 25 | Panel sterujący z przyciskami dotykowymi (nie dopuszcza się przycisków membranowych lub innych których uruchomienie odbywa się poprzez „pchnięcie”). Możliwość obsługi myjni w rękawiczkach medycznych. | Tak |  |
| 26 | Kolorowy wyświetlacz graficzno-tekstowy LCD informujący o : typie programu, fazie programu, temperaturze wewnątrz komory oraz współczynniku A0. | Tak |  |
| 27 | Kontrola temperatury za pomocą minimum jednego czujnika temperatury klasy PT 1000. | Tak |  |
| 28 | Blokada drzwi przez cały czas trwania cyklu. | Tak |  |
| 29 | Możliwość modyfikacji wartości współczynnika A0 w zakresie min. 60 do 6000. | Tak/Podać |  |
| 30 | Minimalnie cztery programy mycia z dezynfekcją termiczną: krótki, normalny , intensywny i użytkownika. W celu ułatwienia obsługi wszystkie programy wybierane bezpośrednio z panelu dedykowanymi przyciskami. | Tak/Podać |  |
| 31 | Schładzanie naczyń sanitarnych po dezynfekcji przy użyciu wody zdezynfekowanej przez wytwornicę pary w urządzeniu. | Tak |  |
| 32 | System suszenia wsadu strumieniem powietrza wyposażony w kondensator oparów i filtr HEPA klasy H14 | Tak |  |
| 33 | Port USB do komunikacji z PC. | Tak |  |
| 34 | Możliwość bezprzewodowej kontroli urządzenia i komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi za pomocą modułu BLUETOOTH. | Tak |  |
| 35 | Maksymalny poziom wytwarzanego hałasu 54dB. | Tak/Podać |  |
| 36 | Odpływ kanalizacyjny DN100 w podłogę bądź ścianę – do ustalenia na etapie instalacji. | Tak |  |
| 37 | Zasilanie elektryczne trzy fazowe lub jedno fazowe | Tak |  |
| 38 | Czujnik drożności odpływu kanalizacyjnego (sygnalizacja i zatrzymanie pracy urządzenia w razie zablokowania odpływu kanalizacyjnego). | Tak |  |
| 39 | Możliwość archiwizacji procesów mycia – minimum 10000 cykli. | Tak/Podać |  |
| 40 | Pakiet startowy dostarczany wraz z urządzeniem w postaci 5 basenów z pokrywami i 5 kaczek, 5 misek do mycia pacjenta oraz kanister 5 l płynu zmiękczającego. | Tak |  |
| 41 | Zgodność z normą EN ISO 15883-1 i EN ISO 15883-3 | Tak |  |
| 42 | Zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | Tak |  |

UWAGA:

- Powyższe „parametry techniczne - wymagane” stanowią wymagania minimalne. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania zgodnie 
z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

…………………………………..

Podpis Wykonawcy / upoważnionego przedstawiciela