## Pakiet 1
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nr kat.
1 | Proteza samorozprężalna do dróg żółciowych, niepowlekana, wykonana z nitynolu; wprowadzana przez endoskop; 12 złotych znaczników radiologicznych: po 4 na końcach i 4 na środku; długość 40,60,80,100 lub 120mm, średnica 10 mm, średnica kołnierzy 13,5mm; aplikator o długości 180 cm,posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora. Umowa komisu | szt | 1 |  |  | 0
2 | Proteza samorozprężalna do dróg żółciowych, pokrywana silikonem wykonana z nitinolu. Posiada listki zapobiegające migracji oraz 2 lassa wykonane z polipropylenu , krótsze i dłuższe - na dłuższym umieszczono złoty znacznik. Długość całkowita protezy 40,60,80,100 lub 120mm, średnica 10mm; średnica kołnierza 13.5mm; Aplikator o długości 180cm i średnicy 10,2 Fr (3,4mm). Proteza kompatybilna z prowadnicą 0,035 cala; posiada 14 złotych znaczników: po 4 na kołnierzach, 4 w części środkowej i 2 na listkach; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora. Umowa komisu | szt | 1 |  |  | 0
3 | Proteza samorozprężalna do dróg żółciowych, pokrywana silikonem, w silikonowej powłoce znajdują się otwory umożliwiające odpływ żółci, wykonana z nitinolu. Posiada kołnierze zapobiegające migracji i 1 lasso do usuwania, wykonane z polipropylenu. Lasso posiada złoty znacznik radiologiczny. Długość całkowita protezy 40,50,60,80 lub 100mm, średnica 8 lub 10mm; aplikator o długości 180cm. Posiada 9 złotych znaczników: po 3 na kołnierzach, 3 w części środkowej; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora. Umowa komisu | szt | 1 |  |  | 0
4 | Proteza samorozprężalna do górnej części przełyku o długości całkowitej 60,90 lub 110mm i średnicy w części roboczej 18 mm, średnica kołnierzy 24mm; asymetryczna, pokryta silikonem na całej długości, wykonana z nitinolu o konstrukcji krzyżykowo-haczykowej, posiada lassa do repozycji na obu końcach oraz 12 złotych znaczników radiologicznych do lepszej widoczności. Umowa komisu | szt | 1 |  |  | 0
5 | Proteza samorozprężalna do środkowej części przełyku o długości całkowitej 80,110,140 lub 170 mm i średnicy w części roboczej 20mm, średnica kołnierzy 26mm; pokryta silikonem na całej długości; wykonana z nitinolu o konstrukcji krzyżykowo-haczykowej, posiada lassa do repozycji na obu końcach oraz 12 złotych znaczników radiologicznych do lepszej widoczności. Umowa komisu | szt | 1 |  |  | 0
6 | Proteza samorozprężalna do przełyku, częściowo pokrywana silikonem o długości całkowitej 80,110 lub 140mm i średnicy 20mm, średnica kołnierzy 26mm; niepokrywane kołnierze w celu zabezpieczenia przed migracją; wykonana z nitinolu o konstrukcji krzyżykowo-haczykowej posiada lassa do repozycji na obu końcach oraz 12 złotych znaczników radiologicznych dla lepszej widoczności. Umowa komisu | szt | 1 |  |  | 0
7 | Jednorazowa proteza plastikowa prosta założona na zestawie do wprowadzania; proteza wykonana z EVA; średnica protezy 8,5 lub 10Fr, długość protezy 5,7,9 lub 12cm; długość narzędzia 1900mm; popychacz wykonany z HDPE minimalizuje tarcie z cewnikiem prowadzącym; doskonała widoczność we fluoroskopii; niebieski kolor protezy,maksymalna średnica prowadnicy 0,035''. Umowa komisu | szt | 1 |  |  | 0
8 | Trójkanałowy papilotom jednorazowego użytku; posiada 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; część cięciwy pokryta izolacyjną warstwą ochronną zapobiegającą poparzeniom termicznym tkanki niebędącej celem papilotomii; końcówka dystalna posiada dwukolorowy system znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; końcówka dystalna narzędzia posiada znacznik widoczny w obrazie fluoroskopowym; długość narzędzia 1700mm; długość noska 3 lub 7mm; długość cięciwy 20 lub 30mm; średnica końcówki narzędzia 1,5mm. | szt | 20 |  |  | 0
9 | Trójkanałowy papilotom igłowy jednorazowego użytku; posiada 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; końcówka dystalna posiada system niebieskich znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; końcówka dystalna narzędzia posiada znacznik widoczny w obrazie fluoroskopowym (RTG); długość narzędzia 1700mm; długość igły 5mm, średnica igły 0,2mm; igła na długości 3mm pokryta izolacyjną warstwą ochronną zapobiegającą zbyt głębokiemu cięciu. | szt | 5 |  |  | 0
10 | Jednorazowy balon trójkanałowy do usuwania złogów z dróg żółciowych; balon można napompować do 3 średnic: 8,5-11,5-15mm lub 15-18-20mm; narzędzie ma możliwość podania kontrastu powyżej balonu; narzędzie posiada zwężaną końcówkę ułatwiającą przejście przez zwężenia; długość narzędzia 1900mm,narzędzie wprowadzane jest po prowadnicy na całej jego długości, w zestawie 3 odpowiednio skalibrowane strzykawki do napełniania balonu do wybranej średnicy. | szt | 100 |  |  | 0
11 | Jednorazowe trójstopniowe poszerzadła balonowe; do poszerzania przełyku, odźwiernika, jelit i brodawki Vatera; załadowana prowadnica 0.035” z możliwością usunięcia; średnice balonu: Ø 6 – 7 – 8 mm, 8,5-9,5-10,5 mm, 11-12-13mm, 13,5-14,5-15,5mm, 16-17-18mm, 18-19-20mm; znacznik radiologiczny na końcu dystalnym i proksymalnym; oznaczenie środka balonu; balon o owalnym kształcie wykonany z nylonu o wysokiej przezierności; długość balonu 55 lub 65mm; długość prowadnika 2400mm; min. średnica kanału roboczego 2,8mm; | szt | 10 |  |  | 0
12 | Jednorazowe narzędzie do napełniania poszerzadeł balonowych; nie zawiera latexu; obj. 60 cc, max ciśnienie 15 atm. | szt | 2 |  |  | 0
13 | Jednorazowy koszyk do usuwania złogów, małych kamieni i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; typ 4-drutowy wykonany z twardego drutu; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,4mm; szerokość rozłożonego koszyka 22mm; długość robocza narzędzia 1900mm; zaokrąglona końcówka dystalna uławia wejście do przewodów żółciowych; posiada funkcję rotacji oraz port iniekcyjny. | szt | 20 |  |  | 0
14 | Jednorazowy koszyk do usuwania złogów, małych kamieni i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; typ 8-drutowy wykonany z miękkiego drutu; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,4mm;szerokość rozłożonego koszyka 20mm; długość robocza narzędzia 1900mm; zaokrąglona końcówka dystalna uławia wejście do przewodów żółciowych; posiada funkcję rotacji oraz port iniekcyjny. | szt | 20 |  |  | 0
15 | Jednorazowy koszyk do usuwania małych kamieni kieszeniowych z przewodów żółciowych; wykonany z nitynolu; typ 8-drutowy, o specjalnym splocie w kształcie wiru; do wprowadzania po prowadnicy; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,9mm; szerokość rozłożonego koszyka 20mm; długość robocza narzędzia 1900mm. | szt | 5 |  |  | 0
16 | Jednorazowy cewnik z ruchomą końcówką do dróg żółciowych i trzustkowych . Średnica końcówki: 4 Fr, do prowadnicy 0,035”; długość narzędzia 195 cm. | szt | 5 |  |  | 0
17 | Jednorazowy litotryptor do mechanicznej litotrypsji; wstępnie zmontowane i gotowe do użytku koszyk, osłona zwojowa zewnętrzna i osłonka wewnętrzna; długość robocza 1950mm; średnica koszyka 30mm; na końcówce dystalnej koszyka znajduje się specjalne oczko, które umożliwia wprowadzanie koszyka po prowadnicy;posiada port iniekcyjny. | szt | 5 |  |  | 0
18 | Klipsy jednorazowe do klipsownicy wielorazowej , długość ramion klipsa 6-7,5 lub 9mm, kąt rozwarnia ramion 90 lub 135 stopni. | op | 15 |  |  | 0
19 | Jednorazowa klipsownica do endoskopowego tamowania krwawień; długość robocza 1650 lub 2300mm; klipsy zakończone mikroząbkami do lepszej przyczepności; długość ramienia klipsa 10mm, szerokość otwarcia ramion klipsa 11mm; narzędzie jednoelementowe składające się z osłonki zwojowej i plastikowej umożliwiających rotację 1:1 oraz otwieranie klipsa nawet przy dużym zagięciu endoskopu; posiada możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa przed jego uwolnieniem; osłonka plastikowa umożliwia schowanie całego klipsa do wewnątrz, dzięki czemu minimalizuje się ryzyko zarysowania wnętrza kanału biopsyjnego ramionami klipsa; opakowanie zawiera 10 gotowych do użycia sterylnych klipsownic z założonym klipsem. | op | 10 |  |  | 0
20 | Ładowany aplikator klipsów do wielokrotnego klipsowania u jednego pacjenta; jednorazowe narzędzie z funkcją rotacji; do zakładania klipsów na krwawiące naczynia i szypuły polipów; cięgno do osadzania klipsa zakończone stożkiem, współpracuje ze sterylnymi klipsami w kartridżach; dł. narzędzia 1650,1950 lub 2300mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; opakowanie - 10 sztuk | op | 3 |  |  | 0
21 | Jednorazowa sonda argonowa do koagulacji; wypływ czołowy; średnica sondy 2.3mm, dł. robocza 2200 mm; kompatybilna z APU-300; ilość w opakowaniu 10 szt. | op | 10 |  |  | 0
22 | Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe jednorazowego użytku, kształt owalny; średnica pętli 10, 15 lub 25mm; pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,47 mm; Zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową, długość narzędzia 2300 mm; 10 sztuk w oddzielnych sterylnych pakietach. | op | 20 |  |  | 0
23 | Pętle elektrochirurgiczna, kolonoskopowe jednorazowego użytku; do zabiegów polipektomi na zimno i z użyciem generatora elektrochirurgicznego; kształt heksagonalny; szerokość pętli 10 lub 15mm; pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,3 mm; zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową, długość narzędzia 2300mm, 10 sztuk w oddzielnych sterylnych pakietach. | op | 30 |  |  | 0
24 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku standardowe lub o powiększonej objętości, łyżeczki owalne, owalne z igłą, szczęki aligatora, szczęki aligatora z igłą ; obie łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; długość narzędzia 1550 lub 2300mm, maksymalna średnica cześci wprowadzenej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; w opakowaniu 20 sztuk. | op | 100 |  |  | 0
25 | Nóż elektrochirurgiczny do endoskopowej resekcji śluzówki z portem wodnym do podstrzykiwania, posiada kopulaste zakończenie. Nóż można stosować wysunięty (1,5 mm) lub schowany (0,1 mm) do oznaczania, hemostazy, rozwarstwiania, cięcia. Długość robocza narzędzia 2300 mm, kompatybilne z kanałem 2,8 mm. Średnica ostrza wynosi 0,4 mm, a kopulastego zakończenia 0,65 mm. Osłona na części dystalnej służy do izolacji prądu wysokiej częstotliwości. 1 szt. w opakowaniu. | szt | 30 |  |  | 0
26 | Jednorazowy nóż elektrochirurgiczny do endoskopowego usuwania warstw podśluzówkowych w obrębie jelita grubego; zakończony izolowaną końcówką o średnicy 1,7mm; długość noża 3,5mm; całkowita długość narzędzia 2300mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm; 1 sztuka w opakowaniu | szt | 2 |  |  | 0
27 | Hemostatyczne szczypce elektrochirurgiczne jednorazowego użytku; posiadają funkcję rotacji; przystosowane do tamowania krwawień podczas rutynowych oraz zaawansowanych zabiegów endoskopowych w dolnym odcinku przewodu pokarmowego; długość narzędzia 2300 mm; maksymalna szerokość otwarcia łyżeczek 4mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 3,1mm; minimalna średnica kanału roboczego 3,2 mm; 1 sztuka w opakowaniu. | szt | 10 |  |  | 0
28 | Jednorazowa Igła Iniekcyjna; średnica igły 25G; długość igły: 1,8-4-5 lub 6mm; ergonomiczny uchwyt z wyżłobieniami pozwala na obsługę jedną ręką; duża średnica wewnętrzna kanału igły pozwala na podawanie płynów o podwyższonej lepkości; udoskonalona ostrość igły; skos igły środkowy; min średnica kanału roboczego: 2,8mm; długość robocza: 2300mm; 5 szt w opakowaniu. | op | 20 |  |  | 0
29 | Igła aspiracyjna do wykonywania biopsji pod kontrolą USG; Igła o średnicy 19 lub 22G, końcówka igły wykonana z nitynolu, ostrze igły typu Menghini, doskonała widoczność w obrazie USG. Mandryn zaokrąglony, wykonany z nitynolu. Regulowana osłona od 0 do 5cm. Osłona igły wykonana ze zwojowanego metalu. Długość narzędzia: 1400mm, długość igły 80mm; śr. kanału roboczego: 2,8mm. W zestawie strzykawka 20ml i zawór odcinający. Opakowanie zawiera 5 szt. | op | 5 |  |  | 0
30 | Igła aspiracyjne jednorazowego użytku 25G; do wykonywania biopsji FNA/FNB pod kontrolą USG; Igła o średnicy 25G, doskonała widoczność w obrazie USG, mandryn zaokrąglony, Długość narzędzia: 1400mm, długość igły 80mm; śr. kanału roboczego: 2,8mm. W zestawie strzykawka 20ml i zawór odcinający. Opakowanie zawiera 5 szt. | op | 1 |  |  | 0
31 | Butelka na wodę do użycia z CO2, do gastro-, kolono-, duodenoskopów. | szt | 1 |  |  | 0
32 | Płytka pacjenta; rozmiar uniwersalny; dla pacjentów o wadze powyżej 5kg; bez kabla; typ dzielony z powłoką hydrożelową; powierzchnia styczna 110cm2;pakowane po 100 szt. | op | 10 |  |  | 0
33 | Jednorazowa szczoteczka jednostronna do czyszczenia kanałów endoskopów; długość robocza 1650mm; średnica włosia 2,4mm; długość włosia 5mm; produkt niesterylny; pasuje do kanałów endoskopów o średnicach 1,0mm-1,5mm (10 sztuk w opakowaniu) | op | 5 |  |  | 0
34 | Zaworki biopsyjne do bronchoskopu, jednorazowe, sterylne, 20 sztuk w opakowaniu. | op | 10 |  |  | 0
35 | Zaworki biopsyjne do gastro, kolo i duodenoskopów wielorazowe, pakowane po 10 szt. | op | 15 |  |  | 0
36 | Zawór ssący do gastro, kolo, dudenoskopów, wielorazowy niewymagający nawilżania. | szt | 5 |  |  | 0
37 | Zaworki ssące do bronchoskopu, jednorazowe, sterylne, 20 sztuk w opakowaniu | op | 10 |  |  | 0
38 | Zawór woda/powietrze do gastro, kolo i duodenoskopów niewymagający nawilżania do | szt | 10 |  |  | 0
39 | Zawór CO2 gaz/woda do kolonoskopów | szt | 2 |  |  | 0
40 | Jednodniowy dren pompy płuczącej, pakowany po 10 szt | op | 10 |  |  | 0
41 | Dren jednorazowy do portu dodatkowego z nakrętką, długość: 248cm, sterylne; 10szt w opakowaniu. | op | 1 |  |  | 0
42 | Przyłącze pomocnicze doprowadzania wody. | szt | 2 |  |  | 0
43 | Butelka na wodę do gastro-, kolono-, duodenoskopów oraz endoskopów ultrasonograficznych. | szt | 2 |  |  | 0
Razem | [5 empty] | 0 |  | XXXXX | XXXXX
……………………………….
Podpis Wykonawcy

## Pakiet 2
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nr kat.
1 | Chwytak do polipów, jednorazowego użytku, woreczek rozpostarty na owalnej pętli o śr. 35 mm, bez lateksu, z funkcą płynnej rotacji. dł. narzędzia 2300 mm. Śr. osłonki 2.3 mm. śr. kanału roboczego 2.8 mm. | szt | 100 |  |  | 0
2 | Jednorazowa pętla do polipektomii, plecionka, owalna, rozmiar 15 i 25 mm, długość narzędzia 2300 mm, z funkcją płynnej rotacji, o śr. 2.3 mm, rękojeść skalowana co 5 mm | szt | 1200 |  |  | 0
3 | Jednorazowa pętla do polipektomii, plecionka, owalna, rozmiar 35 mm, długość narzędzia 2300 mm, z funkcją płynnej rotacji, o śr. 2.3 mm, rękojeść skalowana co 5 mm | szt | 100 |  |  | 0
4 | Jednorazowa pętla do polipektomii, plecionka, hexagonalna, rozmiar 25 i 35 mm, długość narzędzia 2300 mm, z funkcją płynnej rotacji, o śr. 2.3 mm, rękojeść skalowana co 5 mm | szt | 50 |  |  | 0
5 | Jednorazowa pętla do polipektomii, monofilament, owalna, rozmiar 6, 10, 15, 25, 35 mm, długość narzędzia 2300 mm, z funkcją płynnej rotacji, o śr. 2.3 mm, rękojeść skalowana co 5 mm | szt | 300 |  |  | 0
6 | Igły do obliteracji jednorazowe, osłonka śr. igły 0,7 mm, dł. ostrza 4 mm, 5 mm i 6 mm oraz dostępne długości narzędzia 2300 mm, o śr. 2.3 mm, mechanizm długopisowy zapobiegający niekontrolowanemu wysuwaniu i chowaniu się ostrza, obsługiwany jednym kciukiem. Osłonka teflonowa odporna na załamania, u wyjścia ostrza wzmocniona atraumatycznym metalowym kołnierzem. W komplecie ze strzykawką. Pakowane po 5 szt | szt | 500 |  |  | 0
7 | Prowadnik z nitinolowym rdzeniem, odpornym na załamania z hydrofilną końcówką roboczą długości 5 cm zawierającą wolfram w części dystalnej pokryty tworzywem zmniejszającym tarcie i ułatwiającym wymianę narzędzi, izolowany elektrycznie, dwubarwny z możliwością kontroli ruchu i położenia, średnica 0035-sztywność standardowa, końcówka prosta i zagięta długość 450cm | szt | 50 |  |  | 0
8 | Sfinkterotom 3 - kanałowy, jednorazowy, Ø 2.2 mm, dł. cięciwy 20, 25, 35 mm (do wyboru przez Zamawiającego), długość noska 6 mm, końcówka dystalna temperowana do 1,8 mm, możliwość użycia prowadnika .035". | szt | 150 |  |  | 0
9 | Klipsownica jednorazowego użytku do tamowania krwawień z rozwarciem klipsa 11 mm, długością ramienia 7 mm z funkcją rotacji, możliwość wielokrotnego otwarcia i zamknięcia klipsa przed jego uwolnieniem dł. narzędzia 2300 mm | szt | 50 |  |  | 0
10 | Serweta z włókniny na stolik narzędziowy do zabiegów ECPW, jednorazowego użytku, 75 x 90 cm, posiadająca 3 taśmy przylepne mocujące ją do stolika, na wierzchniej stronie 4 foliowe, przezierne kieszenie na narzędzia. Opakowanie 10 szt | szt | 50 |  |  | 0
11 | Klipsownica jednorazowego użytku do tamowania krwawień z rozwarciem klipsa 13 mm, długością ramienia 7 mm z funkcją rotacji, możliwość wielokrotnego otwarcia i zamknięcia klipsa przed jego uwolnieniem dł. narzędzia 2300 mm | szt | 150 |  |  | 0
12 | Klipsownica jednorazowego użytku do tamowania krwawień z rozwarciem klipsa 16 mm, długością ramienia 7 mm z funkcją rotacji, możliwość wielokrotnego otwarcia i zamknięcia klipsa przed jego uwolnieniem dł. narzędzia 2300 mm | szt | 200 |  |  | 0
13 | Tusz apyrogenny typu BLACK EYE, do oznaczania polipów i zmian w przewodzie pokarmowym, w strzykawce zawierającej 5 ml znacznika | szt | 5 |  |  | 0
Razem | [5 empty] | 0 |  | XXXXX | XXXXX
Podpos Wykonawcy

## Pakiet 3
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nr kat.
1 | Prowadniki endoskopowe- .025", .035” i .038”. Prowadniki endoskopowe .038” w wersji tylko usztywnionej z końcówką prostą o długości 260cm, prowadniki .025” z końcówką prostą w wersji standardowej o długości 260cm, pozostałe dostępne w długości 260 i 450cm, w sztywności standardowej i usztywnionej, dostępne z końcówkami prostą i zagiętą, z hydrofilną końcówką roboczą zawierajacą wolfram o długości 5 i 10cm widoczną w RTG oraz hydrofilną końcówką 5 i 10cm zawierajacą wolfram na tym samym drucie ze znacznikami RTG, rdzeń prowadnika wykonany z nitinolu, odporny na załamania, prowadnik w części dystalnej pokryty tworzywem zmniejszającym tarcie i ułatwiającym wymianę narzędzi, izolowany elektrycznie, dwukolorowy, zapewniający możliwość kontroli ruchu i położenia. Op.=2szt.. | op | 50 |  |  | 0
2 | Koszyk trapezoidalny w stalowym pancerzu do ekstrakcji złogów z funkcją awaryjnej litotrypsji i z zabezpieczeniem przed uwięzieniem złogu wewnątrz kosza , z możliwościa podania kontrastu oraz z kanałem na prowadnik , rozmiary kosza : 1,5*3 cm ; 2*4 cm ; 2,5*5 cm i 3*6 cm (do wyboru), wymagana średnica kanału endoskopu 3,2 mm , zalecany prowadnik 0,35 ‘’ | szt | 10 |  |  | 0
3 | Igła jednorazowego użytku 22, 25, 19G do biopsji aspiracyjnej pod kontrolą EUS (FNA), igła wykonana ze stali kobaltowo-chromowej na całej długości (łącznie z zaostrzoną końcówką) pokryta echogenicznym wzorem zapewniającym dobrą widoczność w obrazie EUS, regulowana długość wysunięcia igły w granicach od 0-80mm, osłonka o średnicy 1,52, 1,62, 1,83mm, mandryn wykonany z nitinolu, wyposażony w klips pozwalający na jego spięcie w formie pętli po wyjęciu z igły, długość robocza 1375m do 1415mm - regulacja długości osłonki igły w granicach +/- 4cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,4mm. Op=5szt. | op | 5 |  |  | 0
4 | Igła jednorazowego użytku 22, 25G do biopsji pod kontrolą EUS (FNB), regulowana długość wysunięcia igły w granicach 0-80mm, igła zaostrzona trójstożkowo (posiadająca trzy ostrza na końcówce igły), wykonana ze stali kobaltowo-chromowej, na całej długości pokryta echogenicznym wzorem zapewniającym dobrą widoczność w obrazie EUS, osłonka o średnicy 1,52, 1,65mm, mandryn wykonany z nitinolu, wyposażony w klips pozwalający na jego spięcie w formie pętli po wyjęciu z igły, długość robocza 1375mm do 1415mm, regulacja osłonki igły w granicach +/- 4cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,4mm. Op=5szt. | op | 3 |  |  | 0
5 | Prowanik nitinolowy hydrofilny przeznaczony do trudnych kaniulacji o średnicy 0,025”, odporny na złamania, o zwiększonej sztywności. Długość robocza 450cm lub 260cm do wyboru, końcówka prosta lub zagięta. Końcówka robocza 5cm zawierająca wolfram zwiększający widoczność radiologiczną. Dystalny koniec pokryty substancją hydrofilną, której składową jest fluor. Żółto-czarny oplot pozwalający na endoskopową kontrolę ruchu prowadnika. Na całej długości powłoka ułatwiająca wymianę narzędzi, izolowana elektrycznie osłona. Opakowanie zawiera 2szt. Produktu. | op | 3 |  |  | 0
6 | Ustnik gastroskopowy jednorazowego użytku z otworem 60Fr lub 54Fr do wyboru, z otworami bocznymi, obręczą zębową oraz taśmami mocującymi, pakowane po 100szt. | op | 20 |  |  | 0
7 | Komplet szczotek do mycia endoskopów (po obu stronach szczotka kanałowa w zakresie 2.0-4.2mm oraz oddzielna dwustronna krótka szczotka do gniazd i zaworów); dł kateteru 240cm, śr kateteru1.65mm; dł szczoteczki kanałowej 13mm, średnica szczotki kanałowej 5mm; dł całkowita szczotki gniazdowej 14.5cm, śr szczotki gniazdowo-zaworowej 5/10mm, dł szczotki gniazdowo-zaworowej 35/40mm. Opakowanie zawiera 50szt. | op | 15 |  |  | 0
8 | Zestaw do opaskowania żylaków przełyku. Zestaw zawierający 7 podwiązek wykonanych z materiału hyopalergicznego (bez zawartości lateksu); podwiązki zamontowane w sposób nieograniczający pola widzenia; wyposażone w giętki dren, przeznaczony do irygacji miejsca obliteracji, przyłączony do głowicy; zestaw z mechaniczną i dźwiękową sygnalizacją momentu uwolnienia podwiązki. Współpracujący z endoskopami o średnicy 8.6-11.5mm. | szt | 50 |  |  | 0
9 | Zestawy do przezskórnej gastrostomii (PEG): dostępne średnice 20Fr(6,67mm) i 24Fr(8mm), w wersji typu „Pull” i „Push”, wykonany z wysokiej jakości silikonu, dający możliwość usunięcia przez powłoki brzuszne (bez konieczności wykonywania endoskopii) zawierający dwie zewnętrzne nasadki: okrągłą i w kształcie półwalca wyposażony w złącze –„Y”, pozwalające na rozdzielenie portu do odżywiania i podawania leków, z klamrą typu „C” dającą możliwość sterowania przepływem wewnątrz drenu, zestaw zapakowany na 2 sterylnych tacach, zestaw zawierający ponadto: obłożenie z otworem, skalpel, pętlę do przeciągania drutu przez kanał, drut do wprowadzania drenu PEG, prowadnik, gaziki (10x10 cm) – 4 szt., nożyczki, pean zakrzywiony, gaziki z otworem (5x5 cm) – 4 szt., igła z mandrynem. Opakowanie zawiera 2 zestawy. | op | 40 |  |  | 0
Razem | [5 empty] | 0 |  | XXXXX | XXXXX
…………………………….
Podpis Wykonawcy

## Pakiet 4
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nr kat.
1 | Igła biopsyjna do USG o wysokiej rozdzielczości, używana z endoskopem ultradźwiękowym do biopsji cienkoigłowej zmian podśluzówkowych, mas śródpiersia, węzłów chłonnych i mas śródotrzewnowych wewnątrz lub przyległych do dróg przewodu pokarmowego. Końcówka igły wyposażona w wycięcie sprzyja pobieraniu histologicznych próbek rdzenia. Uchwyt zapewnia precyzyjną kontrolę nad igłą. Znacznik referencyjny "zero" zapewnia całkowite wycofanie igły do koszulki. Mandryn wykonany z nitinolu, zakończenie mandrynu zaokrąglone lub ścięte. Rozmiary igły: 19, 20, 22 i 25 Gage. Rozmiar koszulki 4.8 i 5.2 Fr. Nastawne przedłużenie igły 0-8cm. Minimalny kanał roboczy 2mm. Dopuszcza się zaoferowanie igieł biopsyjnych do USG o wysokiej rozdzielczości, które dla rozmiaru 20 G posiadają koszulkę w rozmiarze 7,95 i kanał roboczy 3,7mm | szt | 10 |  |  | 0
2 | Sztywne poszerzadło do dróg żółciowych dł. cewnika 200 cm, rozmiar 8.5-7-5 FR temperowany, 10-7-5 FR temperowany, końcówka dł. 4 cm. | szt | 2 |  |  | 0
3 | Stent trzustkowy z otworami drenującymi na całej długości, cztery języki uniemożliwiające migrację, temperowany koniec, rozmiar 3, 5 i 7 Fr dł. od 3 do 15 cm. | szt | 20 |  |  | 0
4 | Hemospray endoskopowy do tamowania krwawień w górnym odcinku przewodu pokarmowego, cewnik 7 lub 10 Fr dł. 220 cm. | szt | 1 |  |  | 0
5 | Szczotki cytologiczne dwukanałowe do dróg żółciowych, cewnik 6 lub 8 FR dł. 200 cm, szczotka dł. 2.5 cm, końcówka 1.5 lub 3.5 cm, na prowadnik 0,021 lub 0,035. do swobodnego wyboru | szt | 10 |  |  | 0
Razem | [5 empty] | 0 |  | XXXXX | XXXXX
…………………………….
Podpis Wykonawcy