Wymagane parametry techniczne - Aparat do terapii nerkozastępczej – 3 szt.

Model/typ:	…………………………………………………

Producent:	…………………………………………………

Kraj pochodzenia:	…………………………………………………

| Lp. | Parametry / Warunek | Parametr wymagany | Parametr oceniany |  | Parametr oferowany - Wypełnia Wykonawca Należy opisać - parametry oferowane muszą potwierdzać opis (warunek) zawarty w kolumnie "parametry / warunek" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat fabrycznie nowy | TAK |  | - |  |
|  | Rok produkcji aparatu | 2021 |  | - |  |
|  | Możliwość wykonywania heparynowych zabiegów CVVHD, CVVH z pre- i postdylucją, CVVHDF z pre- lub postdylucją | TAK |  | - |  |
|  | Możliwość wykonywania cytrynianowych zabiegów CVVHD, CVVHDF z postdylucją | TAK |  | - |  |
|  | Możliwość wykonywania zabiegu plazmaferezy z dostępnością do zestawów z minimum dwoma wielkościami plazmafiltra | - |  | Tak = 5 pkt Nie = 0 pkt |  |
|  | Możliwość zabiegów ECCO2R w trakcie ciągłej terapii nerkozastępczej z dostępnością zestawu z wymiennikiem gazów o pow. min. 1,2 m2 | - |  | Tak = 5 pkt Nie = 0 pkt |  |
|  | Możliwość wielokrotnej zamiany antykoagulacji cytrynianowej na heparynową w trakcie zabiegu bez konieczności zmiany zestawu | - |  | Tak = 5 pkt Nie = 0 pkt |  |
|  | Możliwość prowadzenia jednoczesnej antykoagulacji cytrynianowej i heparynowej na aparacie bez dodatkowych zewnętrznych pomp | - |  | Tak = 5 pkt Nie = 0 pkt |  |
|  | Kasetowy system drenów umożliwiający łatwy i szybki montaż oraz wielokrotną wymianę samego filtra w trakcie zabiegu, bez konieczności wymiany całej kasety | - |  | Tak = 5 pkt Nie = 0 pkt |  |
|  | Nieprzerwana podaż cytrynianu podczas zmiany worków dializatu, substytutu, filtratu | - |  | Tak = 5 pkt Nie = 0 pkt |  |
|  | Systemy do podgrzewania roztworów | - |  | Dwa indywidualne systemy = 5 pkt Pojedynczy system = 0 pkt |  |
|  | Zakres regulacji temperatury dializatu/substytutu min. 35 – 38 ºC | TAK |  | - |  |
|  | Możliwość wyłączenia ogrzewania roztworów | TAK |  | - |  |
|  | Wydajność pompy krwi min. 10 – 450 ml/min | TAK |  | - |  |
|  | Komunikacja oraz graficzny podgląd istotnych stanów pracy urządzenia poprzez kolorowy ekran minimum 12” | TAK |  | - |  |
|  | System pomocy kontekstowej | TAK |  | - |  |
|  | Detektor powietrza | TAK |  | - |  |
|  | Detektor przecieku krwi | TAK |  | - |  |
|  | Minimum 5 pomp perystaltycznych (krwi, filtratu, substytutu, dializatu, cytrynianu) | TAK |  | - |  |
|  | Pompa perystaltyczna do podaży roztworu wapnia z możliwością ciągłej podaży bez zmiany worka przez minimum 20 godzin | - |  | Tak = 5 pkt Nie = 0 pkt |  |
|  | Dodatkowa pompa strzykawkowa do podaży heparyny | TAK |  | - |  |
|  | Pomiar ciśnienia dostępu, zwrotu, przed filtrem oraz filtratu (effluentu) | TAK |  | - |  |
|  | Zasilanie awaryjne zapewniające podtrzymanie krążenia pozaustrojowego przez co najmniej 15 min. | TAK |  | - |  |
|  | System bilansujący grawimetryczny | TAK |  | - |  |
|  | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w trakcie całego okresu eksploatacji | TAK |  | - |  |

UWAGA:

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

- Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

- Parametry, których wartość liczbowa określona jest w rubryce „parametr wymagany” lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone TAK) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- W celu weryfikacji wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta.

………………………………………….

Podpis Wykonawcy / upoważnionego przedstawiciela