Załącznik numer 3 do SWZ

Wymagane parametry graniczne analizatorów hematologicznych – 2 szt.

Producent	- …………………………………………………………….

Model / typ	- …………………………………………………………….

Kraj pochodzenia	- …………………………………………………….

CE (podać numer certyfikatu) – …………….…………………………..

| Lp. | Parametry graniczne | Parametr wymagany - TAK | Parametry oferowane – należy szczegółowo opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizatory hematologiczne nie starsze niż z 2018 roku wraz z pełnym wyposażeniem niezbędnym do ich działania i podłączenia do systemu LIS | Tak |  |
| 2. | Analizatory oznaczające minimum 24 parametry raportowalne z rozdziałem WBC na 5DIFF | Tak |  |
| 3. | Różnicowanie WBC na 5 populacji z wykorzystaniem fluorescencyjnej cytometrii przepływowej z laserem półprzewodnikowy | Tak |  |
| 4. | Pomiar hemoglobiny niezależnie od WBC (w osobnym torze pomiarowym, gwarantującym brak interferencji ze strony krwinek białych) | Tak |  |
| 5. | Liniowość (bez wstępnego rozcieńczania); - RBC min 8 mln/µl - WBC min 350 tys/µl - PLT min 4 mln/µl - HGB od 0-25 g/l | Tak |  |
| 6. | Możliwość oznaczania retikulocytów i płynów z jam ciała na minimum jednym z analizatorów | Tak |  |
| 7. | Możliwość oceny niedojrzałych granulocytów jako odrębnej populacji wyrażonej w wartościach bezwzględnych i procentach | Tak |  |
| 8. | Flagowanie wyników patologicznych | Tak |  |
| 9. | Bezcyjankowe odczynniki – udokumentowane kartami charakterystyki | Tak |  |
| 10. | Objętość aspirowanej próbki maksymalnie 25µl | Tak |  |
| 11. | Wydajność ok. 60 ozn/h | Tak |  |
| 12. | Analizatory wyposażone w podajniki na min. 20 próbek oczekujących na oznaczenie | Tak |  |
| 13. | Oba analizatory pracujące w oparciu o te same odczynniki i krew kontrolną w trybie CBC i CBC+5DIFF | Tak |  |
| 14. | Analizatory posiadające system kontrolowania stanu odczynników i szacowania ich zużycia | Tak |  |
| 15. | Odczynniki do analizatorów muszą pochodzić od jednego producenta (dotyczy zarówno zakresu jak i czasu trwania umowy) | Tak |  |
| 16. | Wbudowany system kontroli jakości | Tak |  |
| 17. | Udział w kontroli międzynarodowej dla zamawianych testów | Tak |  |
| 18. | Możliwość współpracy z systemem informatycznym – dwukierunkowa komunikacja. Wykonawca jest zobowiązany do podłączenia analizatora do systemu CENTRUM firmy MARCEL Sp. z o.o. | Tak |  |
| 19. | Komputery łączące analiztory z systemem CENTRUM powinny działać w odrębnej podsieci wydzielonej za pomocą routera | Tak |  |
| 20. | Wszystkie podłączone komputery muszą mieć zainstalowane oprogramowanie posiadające wsparcie do systemu Windows na czas trwania umowy oraz oprogramowanie antywirusowe zgodne/dostosowane do funkcjonującego w szpitalu | Tak |  |
| 21. | Aparaty wyposażone w UPS o możliwości podtrzymania napięcia przez co najmniej 20 min | Tak |  |
| 22. | Dostawca zapewnia serwis gwarancyjny w czasie trwania umowy. Serwis obejmuje m.in. aktualizację oprogramowania, przeglądy okresowe oraz usuwanie awarii i usterek | Tak |  |
| 23. | W przypadku awarii czas reakcji serwisu nie dłuższy niż 48 h | Tak |  |
| 24. | Instrukcja urządzeń w języku polskim | Tak |  |
| 25. | Bezpłatne szkolenie personelu | Tak |  |

- UWAGA: zapisy w kolumnie „parametr wymagany”, oznaczają bezwzględny wymóg;

- Powyższe „parametry wymagane” stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie „parametr oferowany” będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

……………………………………….

Podpis Wykonawcy