Załącznik numer 2 - Pakiet numer 2

Wymagane Parametry Techniczne

Aparat EKG – 1 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji	........................................

CE (podać numer certyfikatu – jeżeli dotyczy) ……………………………………………………………………..

| Lp | Parametry techniczne - wymagane | Warunek | Parametry oferowane – należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat EKG 12-kanałowy z analizą i interpretacją danych z badań | Tak |  |
| 2 | Tryby pracy automatyczny i ręczny | Tak |  |
| 3 | Bezprzewodowa akwizycja sygnału EKG | Tak |  |
| 4 | Wykonywanie pomiarów HR, PR, QRS, QT, QTc, Śr.RR, QTcB, QTcF oraz pomiarów osi P, R, T | Tak |  |
| 5 | Automatyczna interpretacja wyników badań z podaniem kryterium rozpoznania | Tak |  |
| 6 | Algorytm interpretacji 12-kanałowego zapisu EKG, uwzględniający wiek i płeć osoby badanej – dorosłych i dzieci | Tak |  |
| 7 | Kolorowy, wysokiej rozdzielczości, ekran dotykowy LCD do sterowania aparatem i wpisywania danych z możliwością szybkiej dezynfekcji | Tak |  |
| 8 | Przekątna ekranu ≥10” | Tak/Podać |  |
| 9 | Rozdzielczość ekranu ≥1280x768 pikseli | Tak/Podać |  |
| 10 | Możliwość podglądu w czasie rzeczywistym i po rejestracji (przed wydrukiem) do 12-tu odprowadzeń EKG jednocześnie | Tak |  |
| 11 | Automatyczny wybór i prezentacja najlepszego pod względem diagnostycznym odcinka z pełnego ciągłego zapisu EKG | Tak |  |
| 12 | Wyświetlanie na ekranie LCD: - aktualnego czasu; - częstości rytmu; - czułości, prędkości zapisu i rodzaju filtru; - podstawowych danych pacjenta: imię i nazwisko | Tak |  |
| 13 | Pamięć wewnętrzna do przechowywania minimum 40 zapisów EKG, wykonanych w trybie automatycznym, z możliwością podglądu | Tak |  |
| 14 | Możliwość rozbudowy pamięci wewnętrznej | Tak |  |
| 15 | Interfejs USB, umożliwiający zapis EKG na nośniku PenDrive | Tak |  |
| 16 | Pasmo przenoszenia minimum 0,05 ÷ 300 Hz | Tak/Podać |  |
| 17 | Kontrola kontaktu każdej elektrody ze skórą pacjenta | Tak |  |
| 18 | Wyświetlanie na ekranie LCD ostrzeżeń o braku kontaktu elektrody ze skórą pacjenta | Tak |  |
| 19 | Zabezpieczenie przed błędnym oklejeniem pacjenta - funkcja kontroli kolejności elektrod | Tak |  |
| 20 | Wyświetlanie na ekranie LCD komunikatu informującego o ostrym zawale serca pacjenta | Tak |  |
| 21 | Drukarka termiczna wbudowana w aparat | Tak |  |
| 22 | Papier termiczny składany formatu A4 lub rolka | Tak |  |
| 23 | Ryza startowa papieru termicznego formatu A4 – minimum 250 kart lub rolka na minimum 250 badań | Tak |  |
| 24 | Prędkość zapisu: 5, 10, 25 i 50 mm/s | Tak |  |
| 25 | Sterowana komputerowo matryca termiczna o rozdzielczości zapisu min 1 punkt/mm w poziomie, min 8 pkt./mm w pionie | Tak |  |
| 26 | Jednoczesna rejestracja sygnału EKG z 3-ech, 6-ciu i 12-tu odprowadzeń | Tak |  |
| 27 | Formaty wydruku: 3 + 1 kanał, 3 + 3 kanały, 6 kanałów, 6 + 6 kanałów, 12 kanałów. | Tak/Podać |  |
| 28 | Wydruki w trybie ręcznym: 3, 6, 8 i 12 kanałów z konfigurowaną grupą kanałów | Tak |  |
| 29 | Wydruk daty i godziny badania | Tak |  |
| 30 | Czułość: 5, 10 i 20 mm/mV | Tak |  |
| 31 | Możliwość wydruku EKG z pamięci aparatu ze zmienionymi wartościami czułości i prędkości zapisu, zmienionymi parametrami filtru i w innym formacie wydruku | Tak |  |
| 32 | Filtr zakłóceń pochodzących od elektroenergetycznej sieci zasilającej | Tak |  |
| 33 | Cyfrowe filtry zakłóceń mięśniowych i pływania linii izoelektrycznej | Tak |  |
| 34 | Obwody wejściowe aparatu zabezpieczone przed impulsami defibrylatora | Tak |  |
| 35 | Wykrywanie impulsów stymulatora | Tak |  |
| 36 | Częstotliwość próbkowania minimum 40 000 próbek /s / kanał | Tak/Podać |  |
| 37 | Rozdzielczość przetwarzania minimum 20 bitów | Tak/Podać |  |
| 38 | Moduł bezprzewodowej akwizycji sygnału EKG wyposażony w 10-elektrodowy rozpinany kabel pacjenta dla 12-tu standardowych odprowadzeni: I, II, III, aVR, aVL, aVF, ,V1, V2, V3, V4, V5, V6 | Tak |  |
| 39 | Moduł bezprzewodowej akwizycji sygnału EKG wyposażony w przyciski zdalnego wyzwalania zapisu EKG i drukowania rytmu | Tak |  |
| 40 | Interfejs komunikacyjny dla sieci przewodowej Ethernet LAN | Tak |  |
| 41 | Interfejs komunikacyjny dla sieci bezprzewodowej Ethernet WLAN | Tak |  |
| 42 | Obsługa standardu DICOM w komunikacji dwukierunkowej w zakresie worklisty - MWL i C-Store | Tak |  |
| 43 | Możliwość jednoczesnego eksportu do systemu szpitalnego bądź lokalizacji sieciowej wszystkich bądź tylko wybranych badań | Tak |  |
| 44 | Eksport wyników w formatach min.: pdf, xml, dcm | Tak |  |
| 45 | Możliwość rozbudowy o technologię danych demograficznych pacjenta – tj. identyfikację pacjenta w przypadku procedur, które nie są oparte na zleceniach, na zasadzie skan ID pacjenta i import danych z systemu szpitalnego | Tak |  |
| 46 | Możliwość rozbudowy o opcję zabezpieczenia danych dzięki centralnemu zarządzaniu dostępem i funkcji uwierzytelniania użytkowników z użyciem usługi LDAP lub Active Directory | Tak |  |
| 47 | Oprogramowanie umożliwiające rekonfigurację wyświetlanych danych demograficznych pacjenta w aparacie tj. dodawanie, usuwanie, zmianę nazwy i położenia wybranych pól | Tak |  |
| 48 | Możliwość rozbudowy o opcje badania wysiłkowego z możliwością sterowania bieżnią bądź ergometrem | Tak |  |
| 49 | Komunikacja użytkownika z aparatem w języku polskim | Tak |  |
| 50 | Zasilanie aparatu z elektroenergetycznej sieci 230 V AC 50 Hz | Tak |  |
| 51 | Zasilanie aparatu z wewnętrznego bezobsługowego akumulatora | Tak |  |
| 52 | Możliwość wykonania minimum 200 badań w trybie automatycznym przy zasilaniu aparatu z akumulatora wewnętrznego | Tak |  |
| 53 | Aparat przenośny, zainstalowany na oryginalnym mobilnym wózku kolumnowym | Tak |  |
| 54 | Bezpieczne i ergonomiczne zainstalowanie aparatu na wózku | Tak |  |
| 55 | Prosty i szybki montaż na wózku i demontaż z wózka aparatu | Tak |  |
| 56 | Możliwość blokady kół wózka | Tak |  |
| 57 | Wózek wyposażony w pojemnik na akcesoria, zainstalowany na kolumnie wózka | Tak |  |
| 58 | Wózek wyposażony w uchwyt na moduł EKG | Tak |  |
| 59 | Masa aparatu z akumulatorem, bez kabla pacjenta, papieru i wózka poniżej 6,5kg | Tak/Podać |  |

UWAGA:

- Powyższe „parametry techniczne - wymagane” stanowią wymagania minimalne. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania zgodnie 
z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).