Załącznik numer 3 - Pakiet numer 3

Wymagane Parametry Techniczne

Defibrylator – 1 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji	........................................

CE (podać numer certyfikatu – jeżeli dotyczy) ……………………………………………………………………..

| Lp | Parametry techniczne - wymagane | Warunek | Parametry oferowane – należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa | Tak |  |
| 2 | Defibrylacja ręczna i tryb AED | Tak |  |
| 3 | Metronom z możliwością ustawień rytmu częstotliwości uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych, oraz dla dorosłych i dzieci | Tak |  |
| 4 | Urządzenie wyposażone w trybie AED w algorytm wykrywający ruch pacjenta | Tak |  |
| 5 | Zakres wyboru energii w J min. 2-360 J w trybie manualnym | Tak |  |
| 6 | Zakres wyboru energii w J min.150J-360J w trybie AED | Tak |  |
| 7 | Ilość stopni dostępności energii zewnętrznej minimum 25 | Tak |  |
| 8 | Czas ładowania do energii 200 J poniżej 5 s | Tak |  |
| 9 | Ekran monitora kolorowy | Tak |  |
| 10 | Przekątna ekranu monitora minimum 5 cali | Tak |  |
| 11 | Zasilanie sieciowo – akumulatorowe | Tak |  |
| 12 | Możliwość wykonania kardiowersji | Tak |  |
| 13 | Ciężar defibrylatora wraz z akumulatorem max 6 kg | Tak |  |
| 14 | Możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci | Tak |  |
| 15 | Wydruk zapisu na papierze o szerokości min 50mm | Tak |  |
| 16 | Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności manualnego włączania urządzenia w trybie pracy akumulatorowej oraz z zasilania zewnętrznego 230V | Tak |  |
| 17 | Monitorowanie EKG - przewody dla 3 odprowadzeń | Tak |  |
| 18 | Zakres pomiaru tętna min. 20-300 u/min | Tak |  |
| 19 | Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. 8 poziomów wzmocnienia od 0,25; 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4 cm/Mv | Tak |  |
| 20 | Możliwość wykonania stymulacji w trybach „na żądanie” i asynchronicznym przez elektrody defibrylacyjno - stymulacyjne radiotransparentne | Tak |  |
| 21 | Częstotliwość stymulacji w zakresie min. 40-170 imp./min | Tak |  |
| 22 | Natężenie prądu stymulacji w zakresie co najmniej 10-150 mA | Tak |  |
| 23 | Możliwość rozbudowy o pomiar saturacji krwi tętniczej przez czujnik wielorazowy typu klips w zakresie od 1 do 100 % w technologii cyfrowej eliminacji zakłóceń | Tak |  |
| 24 | Po rozbudowie, możliwość obserwacji krzywej pletyzmograficznej na ekranie | Tak |  |
| 25 | Możliwość rozbudowy o moduł EtCO2 | Tak |  |
| 26 | Po rozbudowie możliwość obserwacji krzywej EtCO2 na ekranie | Tak |  |

UWAGA:

- Powyższe „parametry techniczne - wymagane” stanowią wymagania minimalne. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania zgodnie 
z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).