Załącznik numer 4 - Pakiet numer 4

Wymagane Parametry Techniczne

Zestaw do kontrolowanej insulinoterapii – 1 kpl.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji	........................................

CE (podać numer certyfikatu – jeżeli dotyczy) ……………………………………………………………………..

| Lp | Parametry techniczne - wymagane | Warunek | Parametry oferowane – należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompa strzykawkowa do kontrolowanej insulinoterapii, sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi przeznaczona do intensywnej opieki nad pacjentami dorosłymi oraz dziećmi – 1szt. | Tak |  |
| 2 | Możliwość zasilania przy użyciu zasilacza zewnętrznego | Tak |  |
| 3 | Strzykawka mocowana od przodu automatycznie lub manualnie | Tak |  |
| 4 | Blokada tłoka strzykawki, działająca niezależnie od położenia głowicy napędowej | Tak |  |
| 5 | Masa pompy max 2,5kg | Tak/Podać |  |
| 6 | Podświetlany ekran i przyciski z możliwością regulacji min 8 poziomów jasności | Tak/Podać |  |
| 7 | Możliwość regulacji głośności alarmu min 8 poziomów | Tak/Podać |  |
| 8 | Możliwość podłączenia odłączalnego nie składanego uchwytu do przenoszenia i mocowania pompy do rur pionowych i poziomych | Tak |  |
| 9 | Mocowanie do pionowego statywu/rury min. 3 pomp jednym uchwytem | Tak |  |
| 10 | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min. 8h przy przepływie 25ml/h | Tak/Podać |  |
| 11 | Możliwość wymiany akumulatora przez użytkownika, bez konieczności użycia narzędzi oraz wykonywania przeglądu technicznego | Tak |  |
| 12 | Prędkość bolusa min od 0,1-1800ml/h | Tak |  |
| 13 | Różne tryby infuzji: wzrost-utrzymanie-spadek; programowanie min. 12 cykli o różnych parametrach; podaż okresowa z przerwami; dawka w czasie; kalkulacja prędkości dawki. | Tak/Podać |  |
| 14 | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, U lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | Tak |  |
| 15 | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 5, 10, 20 i 50,60 ml różnych typów oraz różnych producentów | Tak |  |
| 16 | Dodatkowo praca ze strzykawkami 2/3 ml | Tak |  |
| 17 | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 999,9 ml/h Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. | Tak |  |
| 18 | Biblioteka Leków zawierająca min.100 leków z możliwością podzielenia na min.15grup i min. 5 profili pacjentów | Tak/Podać |  |
| 19 | Leki zawarte w Bibliotece Leków powiązane z parametrami infuzji (limity względne min-max; limity bezwzględne min-max, parametry standardowe), możliwość wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji | Tak |  |
| 20 | Menu w języku polskim | Tak |  |
| 21 | Dokładność mechaniczna ±1% | Tak/Podać |  |
| 22 | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej | Tak |  |
| 23 | Zakres ciśnienia okluzji min 0.1 do 1.2 bara (75-900 mmHg), z wyborem na 9 poziomach | Tak |  |
| 24 | Dodatkowy system wspomagający szybsze wykrywanie wzrostu lub spadku ciśnienia w linii przy niskich prędkościach infuzji, bez konieczności użycia specjalnych drenów. Dopasowanie czułości na min 3 poziomach | Tak |  |
| 25 | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml | Tak |  |
| 26 | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 48 godzin | Tak |  |
| 27 | Tryb przejęcia dla pomp umieszczonych w stacji- automatyczne przejmowanie infuzji przez kolejną pompę natychmiast po zakończeniu infuzji w poprzedniej | Tak |  |
| 28 | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania każdej pompy o tryb TCI | Tak |  |
| 29 | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania każdej pompy o tryb PCA i PCEA | Tak |  |
| 30 | Współpraca z systemem do kontrolowanej insulinoterapii | Tak |  |
| 31 | Pompa objętościowa do kontrolowanej insulinoterapii, żywienia pozajelitowego, dojelitowego ,dożylnej podaży leków i płynów, krwi i produktów krwiopochodnych, sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi – 2szt. | Tak |  |
| 32 | Możliwość pracy z zestawami do leków światłoczułych | Tak |  |
| 33 | Dostępność drenów do żywienia dojelitowego | Tak |  |
| 34 | Możliwość podaży preparatów krwiopochodnych potwierdzona wykazem dostępnym drenów | Tak |  |
| 35 | Masa pompy max 2,5kg | Tak/Podać |  |
| 36 | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego 4h przy przepływie 100ml/h | Tak |  |
| 37 | Możliwość podłączenia odłączalnego nie składanego uchwytu do przenoszenia i mocowania pompy do rur pionowych i poziomych | Tak |  |
| 38 | Podświetlany ekran i przyciski z możliwością regulacji min 6 poziomów | Tak |  |
| 39 | Zakres ciśnienia okluzji min. 0.3 do 1.2 bara (225-900mmHg), z wyborem na 9 poziomach | Tak |  |
| 40 | Różne tryby infuzji: wzrost-utrzymanie-spadek; programowanie min. 12 cykli o różnych parametrach; podaż okresowa z przerwami; dawka w czasie; kalkulacja prędkości dawki | Tak/Podać |  |
| 41 | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 1 200 ml/h Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. | Tak |  |
| 42 | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) od 0,1- 9999 ml | Tak |  |
| 43 | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | Tak |  |
| 44 | Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. | Tak |  |
| 45 | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, U lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | Tak |  |
| 46 | Biblioteka Leków zawierająca min.100 leków z możliwością podzielenia na min.15 grup i min. 5 profili pacjentów | Tak/Podać |  |
| 47 | Leki zawarte w Bibliotece Leków powiązane z parametrami infuzji (limity względne min-max; limity bezwzględne min-max, parametry standardowe), możliwość wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji | Tak |  |
| 48 | Możliwość precyzyjnej podaży z lub bez czujnika kropli | Tak |  |
| 49 | Funkcja KVO z możliwością wyłączenia funkcji przez użytkownika | Tak |  |
| 50 | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej | Tak |  |
| 51 | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń | Tak |  |
| 52 | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml | Tak |  |
| 53 | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 48 godzin | Tak |  |
| 54 | Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej - 3 pompy | Tak |  |
| 55 | Czułość techniczna – wykrywanie pojedynczych pęcherzyków powietrza ≥ 0,01 ml | Tak |  |
| 56 | Współpraca z systemem do kontrolowanej insulinoterapii | Tak |  |
| 57 | Stacja dokującą do pomp strzykawkowych i objętościowych – 1szt. | Tak |  |
| 58 | Zasilanie 230V 50 Hz, cała kolumna zasilana za pomocą jednego przewodu | Tak |  |
| 59 | Stacja dokująca, która umożliwia mocowanie na stojakach infuzyjnych i pionowych rurach, np. systemach podwieszanych, jak również do poziomych naściennych systemów prowadnic zgodnie z EN 1789 bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów lub akcesoriów montażowych. | Tak |  |
| 60 | Posiada możliwość rozbudowy o interfejs do komunikacji z komputerem za pomocą Ethernetu - złącze RJ45, bez konieczności stosowania dodatkowych kabli np.RS232 | Tak |  |
| 61 | System szybkiego mocowania pomp do stacji dokującej bez przerywania przepływu | Tak |  |
| 62 | Stacja umożliwiająca jednoczesne zamocowanie 8 pomp w jednej kolumnie z możliwością rozbudowy do 12 pomp | Tak |  |
| 63 | Możliwość dowolnej konfiguracji ilości pomp strzykawkowych i objętościowych w stacji dokującej przy każdym stanowisku pacjenta | Tak |  |
| 64 | Modułowa budowa stacji dokujących. Rozszerzenie stacji o kolejny moduł nie wymagające użycia specjalnych narzędzi i dodatkowych elementów konstrukcyjnych | Tak |  |
| 65 | Możliwość wymiany akumulatora przez użytkownika, bez konieczności użycia narzędzi oraz wykonywania przeglądu technicznego | Tak |  |
| 66 | Mocowanie stacji dokującej do rury pionowej lub poziomej bez dodatkowego oprzyrządowania | Tak |  |
| 67 | Oprócz mocowania uchwyt do przenoszenia modułu | Tak |  |
| 68 | Możliwość współpracy z czytnikiem kodów kreskowych | Tak |  |
| 69 | Możliwość współpracy z systemem do kontrolowanej insulinoterapii | Tak |  |
| 70 | Statyw jezdny do mocowania stacji dokujących z pompami | Tak |  |
| 71 | Statyw jezdny do mocowania stacji dokujących z pompami | Tak |  |
| 72 | Konstrukcja - stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo. Profil nośny z kanałami montażowymi po wewnętrznej i zewnętrznej stronie, przystosowany do rozbudowy wózka w przyszłości o wyposażenie dodatkowe (m.in. półkę, szufladę z półką, koszyk na akcesoria) wyłącznie za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów Zasilanie 230V 50 Hz, cała kolumna zasilana za pomocą jednego przewodu | Tak |  |
| 73 | Wysięgnik kroplówki z regulacją wysokości 1600-2100mm w całości wykonany ze stali kwasoodpornej z głowicą 4 haczykową | Tak |  |
| 74 | Kolumna kroplówki ze stali kwasoodpornej o średnicy 25mm, mocowana do profilu nośnego, możliwość zmiany wysokości montażu uchwytów mocujących kolumnę do profilu nośnego bez konieczności wykonywania przeróbek technologicznych, kolumna wyposażona w ruchome zabezpieczenie przez zsuwaniem się pomp i stacji dokujących | Tak |  |
| 75 | Wózek przystosowany do montażu 2 stacji dokujących, nośność minimum 20kg | Tak |  |
| 76 | Możliwość zainstalowania półki ze stali kwasoodpornej z regulacją wysokości, wymiar 260x200x30-60mm (+/- 10mm) | Tak |  |
| 77 | Listwa zasilająca na 5 gniazd elektrycznych z włącznikiem mocowana do profilu nośnego za pośrednictwem adaptera umożliwiającego zwinięcie przewodu o długości 5m | Tak |  |
| 78 | Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa z ABS, zabezpieczająca wózek przed uszkodzeniem, wyposażona w koła z tworzywa sztucznego o średnicy 75mm, w tym dwa z blokadą | Tak |  |
| 79 | Wymiary wózka: długość 550mm (+/-10mm), szerokość 550mm (+/-10mm), wysokość (bez wysięgnika kroplówki): 1600mm (+/-10mm) | Tak/Podać |  |
| 80 | Moduł do kontrolowanej insulinoterapii – 1 szt. | Tak |  |
| 81 | Automatyczna kalkulacja dawki insuliny obliczana przez algorytm integrujący następujące dane: 1) ostatni wynik poziomu glukozy we krwi 2) żywienie enteralne 3) żywienie parenteralne 4) przebieg terapii w określonym czasie 5) masa ciała pacjenta | Tak |  |
| 82 | Możliwość zaprogramowania żądanych poziomów glukozy według dwóch modeli: a) 4,4 – 6,1 mmol/l (80-110 mg/dl) b) 4,4 – 8,3 mmol/l (80-150 mg/dl) | Tak |  |
| 83 | Automatyczna współpraca z systemem pomp infuzyjnych - dwiema objętościowymi do podaży żywienia parenteralnego i enteralnego i jedną strzykawkową do podaży insuliny | Tak |  |
| 84 | Możliwość w współpracy ze stacją dokującą wyposażoną dodatkowo w max 20 pomp strzykawkowych lub objętościowych | Tak |  |
| 85 | Możliwość prowadzenia insulinoterapii u pacjentów, którzy nie są żywieni | Tak |  |
| 86 | Dokumentowanie prowadzonej terapii : 1) Wykres zawierający dane dotyczące podaży insuliny, poziomu glikemii , prowadzonego żywienia 2) Zestawienie w pliku Excell danych dotyczących podaży insuliny, poziomu glikemii , prowadzonego żywienia 3) Zestawienie wprowadzonych parametrów | Tak |  |

UWAGA:

- Powyższe „parametry techniczne - wymagane” stanowią wymagania minimalne. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania zgodnie 
z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).