Załącznik numer 5 - Pakiet numer 5

Wymagane Parametry Techniczne

Zestaw bronchoskopów jednorazowych z bazą – 1 kpl.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji	........................................

CE (podać numer certyfikatu – jeżeli dotyczy) ……………………………………………………………………..

| Lp | Parametry techniczne - wymagane | Warunek | Parametry oferowane – należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoskop jednorazowy dla jednego pacjenta, sterylny, nie zawiera lateksu – ilość 25szt. | Tak |  |
| 2 | Technologia video (kamera, źródło światła) | Tak |  |
| 3 | Pole widzenia 85° | Tak |  |
| 4 | Głębia ostrości 6-50mm (±2mm) | Tak/Podać |  |
| 5 | Długość części roboczej 600mm | Tak |  |
| 6 | 3 rozmiary/wersje: Slim, Regular, Large | Tak |  |
| 7 | Możliwość manipulacji w co najmniej jednej płaszczyźnie sekcją giętą części roboczej | Tak |  |
| 8 | Zakres regulacji: do góry 180° do dołu 160° dla wersji Large, do góry 180° do dołu 180° dla wersji Slim oraz Regular | Tak |  |
| 9 | Kanał roboczy o średnicy 1,2mm wersja Slim, 2,2mm wersja Regular, 2,8mm dla wersji Large | Tak |  |
| 10 | Możliwość odsysania i wprowadzenia narzędzi poprzez kanał roboczy | Tak |  |
| 11 | Kanał roboczy wykonany z MABS (metakrylan metylu-akrylonitryl-butadien-styren) oraz silikonu | Tak |  |
| 12 | W komplecie prowadnik wykonany z poliwęglanu | Tak |  |
| 13 | Końcówka dystalna wykonana z żywicy epoksydowej mieści kamerę, źródło światła (dwie diody LED) oraz wyjście kanału roboczego | Tak |  |
| 14 | W celu szybkiej i łatwej identyfikacji w trakcie procedury bronchoskopy oznaczone kolorystycznie wg rozmiarów | Tak/Podać |  |
| 15 | Rękojeść endoskopu wykonana z MABS (metakrylan metylu-akrylonitryl-butadien-styren) przystosowana do używania przez osoby zarówno prawo i leworęczne, powierzchnia chropowata | Tak |  |
| 16 | Produkt sterylizowany tlenkiem etylenu, pakowany pojedynczo, opakowanie karton i tyvek | Tak |  |
| 17 | Monitor LCD, kolorowy, dotykowy, kompatybilny z bronchoskopami jednorazowego użytku, rurkami intubacyjnymi jedno i dwuświatłowymi z kamerą, endoskopami laryngologicznymi, blokerem dososkrzelowym | Tak |  |
| 18 | Przekątna wyświetlacza 8,5cali | Tak |  |
| 19 | Rozdzielczość wyświetlacza 800x480pikseli | Tak |  |
| 20 | Zasilanie sieciowe oraz z wewnętrznego akumulatora | Tak |  |
| 21 | Akumulator litowo-jonowy 10,8V 4300mAh min. 3 godziny, odliczanie pozostałego czasu na ekranie | Tak |  |
| 22 | Złącze USB umożliwiające transfer plików do przenośnej pamięci | Tak |  |
| 23 | Uchwyt umożliwiający zamocowanie monitora na statywie, stojaku (np. do kroplówek) o średnicy 10mm~45mm (0,4~1,8”) | Tak/Podać |  |
| 24 | Możliwość nagrywania filmów i wykonywania zdjęć | Tak |  |
| 25 | Obudowa monitora składa się z poliwęglanu/kopolimer akrylonitrylowo-butadienowo-styrenowy/guma | Tak |  |
| 26 | Gniazdo zasilania do ładowania monitora aView zabezpieczone gumową osłoną | Tak |  |
| 27 | Analogowe wyjście wideo typu Jack 3,5mm adapter RCA w zestawie | Tak |  |
| 28 | Sygnał wideo NTSC/PAL | Tak |  |
| 29 | Regulacja jasności oraz kontrastu | Tak |  |
| 30 | Wbudowana pamięć 8GB | Tak |  |
| 31 | System klasyfikacji ochrony IP30 | Tak |  |
| 32 | Wymiary: szerokość 241mm, wysokość 175mm , grubość 33,5mm (±10mm) | Tak/Podać |  |
| 33 | Masa maksymalnie 1500g | Tak/Podać |  |
| 34 | System montażu: ekran zgodny z VESA MIS-D, 75 C, VESA FDMI, część D, z centralnie umieszczonym systemem montażu | Tak |  |
| 35 | Napięcie zasilania 18 V; 1,67A, prąd stały | Tak |  |
| 36 | Parametry zasilacza do monitora aView: napięcie zasilania: 100–240V AC; 50–60 Hz 0,6A; napięcie na wyjściu zasilacza: 18V DC; 1,67A; masa maksymalnie 360g | Tak/Podać |  |

UWAGA:

- Powyższe „parametry techniczne - wymagane” stanowią wymagania minimalne. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania zgodnie 
z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).