Załącznik numer 1 - Pakiet numer 1

Wymagane Parametry Techniczne

Ssak elektryczny –  2 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji	........................................

CE (podać numer certyfikatu – jeżeli dotyczy) ……………………………………………………………………..

| Lp | Parametry techniczne - wymagane | Warunek | Parametry oferowane – należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ssak elektryczny na wózku jezdnym do odsysania wydzieliny z dróg oddechowych | Tak |  |
| 2 | Zasilanie 230 VAC/50 Hz | Tak |  |
| 3 | Podciśnienie max ≥ 75kPa (563 mmHg) | Tak/Podać |  |
| 4 | Maksymalna wydajność (mierzona w zakresie pracy za zbiornikiem na wydzieliny) 18 l/min | Tak/Podać |  |
| 5 | Wbudowany manometr na pulpicie do pomiaru podciśnienia ze skalą w kPa i mmHg | Tak |  |
| 6 | Możliwość precyzyjnego ustawienia podciśnienia za pomocą regulatora membranowego z blokadą ustawienia | Tak |  |
| 7 | Ssak przystosowany do pracy ciągłej 24 h/dobę | Tak |  |
| 8 | Pompa niskoobrotowa (poniżej 350 obr/min) tłokowa, wytwarzająca podciśnienie bezolejowa, nie wymagająca konserwacji | Tak/Podać |  |
| 9 | Trwała , gładka, jednoczęściowa obudowa z tworzywa w technologii Clean Touch ,odporna na środki dezynfekcyjne, z włącznikiem i wyłącznikiem wbudowanym w pulpit | Tak |  |
| 10 | Cicha praca ( poniżej 42 dB) | Tak/Podać |  |
| 11 | Wielostopniowe zabezpieczenie przed przelaniem pompy | Tak |  |
| 12 | 1xzbiornik 1,5 litrowy wielorazowy z poliwęglanu, nietłukący z tworzywa z podziałką, do wkładów jednorazowych, z adapterem i blokadą zabezpieczającą wysuwanie się zbiornika z uchwytu w czasie wymiany wkładu plus 10 wkładów jednorazowych | Tak |  |
| 13 | Filtry bakteryjne hydrofobowe z zabezpieczeniem przelewowym – 5szt. | Tak |  |
| 14 | Ssak na wózku jezdnym z czterema kołami (dwa koła z blokadą) oraz dwiema szynami na inne akcesoria | Tak |  |
| 15 | Uchwyt na dren oraz uchwyt boczny do zbiornika | Tak |  |
| 16 | Dren silikonowy do pacjenta - min. 2m | Tak/Podać |  |
| 17 | Waga urządzenia bez wózka max 3,5kg | Tak/Podać |  |
| 18 | Pobór mocy 50W | Tak |  |
| 19 | Wymiary: 985x510x470mm (±10mm) | Tak/Podać |  |

UWAGA:

- Powyższe „parametry techniczne - wymagane” stanowią wymagania minimalne. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).