## Pakiet numer 4
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nr kat.
1 | Biologiczny zestaw testowy o szybkim odczycie do tlenku etylenu, symulujący narzędzia rurowe. Zawierający wskaźnik biologiczny. Do każdego pojedynczego zestawu dołączony jeden wskaźnik stosowany jako kontrola pozytywna wskaźników. Wskaźnik biologiczny zapewnia ostateczny odczyt wyniku negatywnego po 4 godzinach inkubacji. Wynik inkubacji widoczny jest na wyświetlaczu LCD za pomocą znaku + lub – oraz sygnału dźwiękowego w przypadku pozytywnego wyniku. Nakrętka wskaźnika w kolorze zielonym. Na fiolce repozycjonowalna nie rwąca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. Op. 25 szt. | Op. | 3 |  | 23%
2 | Autoczytnik przeznaczony do inkubacji wskaźników biologicznych do tlenku etylenu o ostatecznym odczycie po 4 godzinach. Wskaźniki inkubowane w 10 komorach, czas pozostały do końca inkubacji wyświetlany w sposób ciągły ( co 1 minuta) i indywidualny dla każdej komory inkubacyjnej. Wynik inkubacji widoczny na wyświetlaczu LCD za pomocą znaku + lub – oraz sygnału dźwiękowego w przypadku pozytywnego wyniku. Odczyt automatyczny na podstawie fluororescencji. Możliwość podłączenia autoczytnika do komputera za pomocą kabla ethernet, w celu możliwości wydruku wyniku inkubacji oraz podglądu wyniku i czasu pozostałego do końca inkubacji w każdej komorze.Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis umożliwiający naprawę oraz coroczną kalibrację urządzenia. | Szt. | 1 |  | 23%
Wartość ogółem | [5 empty] | 0 | 0