Załącznik numer 2 do SIWZ

Wymagane parametry

Analizatora do automatycznej identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania lekowrażliwości

Producent / Model / typ - …………………………………………………………….

Kraj pochodzenia - ……………………………………………………......................

CE (podać numer certyfikatu) – …………………………......................................

| Lp. | Parametr graniczne | Parametr wymagany - Tak | Parametr oferowany – odpowiedź wykonawcy (należy podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat nowy lub używany, maksymalnie 2017 rok ze standardowym zestawem komputerowym i drukarką zewnętrzną | Tak |  |
| 2. | Możliwość wymiany na większy aparat (30 miejscowy)w trakcie trwania przetargu-w przypadku zwiększenia ilości badań | Tak |  |
| 3. | Pełna automatyzacja wykonywanych badań (napełnianie testów, inkubacja, odczyt wyników i usuwanie testów po zakończonym odczycie w aparacie) | Tak |  |
| 4. | Średni czas odczytu dla większości patogenów 6-8 godzin | Tak |  |
| 5. | Brak konieczności dodawania dodatkowych odczynników przed włożeniem do aparatu oraz w trakcie odczytu testów – ograniczenie kontaminacji | Tak |  |
| 6. | Instrukcja aparatu w języku polskim | Tak |  |
| 6. | Vortex i dozownik do soli fizjologicznej do przygotowania jednolitej zawiesiny bakteryjnej | Tak |  |
| 7. | Gęstomierz do pomiaru gęstości zawiesiny bakteryjnej z zestawem wzorców gęstości zawiesiny wystarczających na czas trwania przetargu | Tak |  |
| 8. | Identyfikacja automatyczna następujących drobnoustrojów: Gram-ujemne, Gram-dodatnie, Corynebacterium, Neisseria, Haemophilus, beztlenowce oraz drożdżaki | Tak |  |
| 9. | Testy identyfikacyjne i antybiogramowe oddzielnie pakowane i szczelne pozwalające na wykonanie pojedynczego testu antybiogramowego lub identyfikacyjnego | Tak |  |
| 10. | Wynik wrażliwości podawany w wartościach MIC i w postaci kategorii (S,I,R), | Tak |  |
| 11. | Możliwość identyfikacji mechanizmów oporności jak: MRSA, MRSE, HLAR, ESBL, VRE, GISA, MLSb, KPC,MBL | Tak |  |
| 12. | Lekowrażliwość automatyczna dla następujących drobnoustrojów: Gram-ujemne, Gram-dodatnie oraz drożdżaki | Tak |  |
| 13. | Oddzielny program do kontroli jakości, będący częścią systemu | Tak |  |
| 14. | Możliwość przeprowadzenia analiz statystycznych i epidemiologicznych w oparciu o zewnętrzny system informatyczny | Tak |  |
| 15. | Możliwość interpretacji wyników przez system ekspertowy z podaniem wskazówek terapeutycznych | Tak |  |
| 16. | Zapewnienie protokołów transmisji pozwalających na dwukierunkowe przesyłanie danych z aparatu do zewnętrznego systemu komputerowego | Tak |  |
| 17. | Dwa zestawy komputerowe (w tym jeden nowy), drugi nie starszy niż 2019 rok z nową drukarką wraz z podłączeniem aparatu do istniejącego w laboratorium systemu informatycznego firmy Marcel oraz integracja z systemem szpitalnym | Tak |  |
| 18. | Wszystkie podłączone komputery muszą mieć zainstalowane oprogramowanie posiadające wsparcie do systemu Windows na czas trwania umowy oraz oprogramowanie antywirusowe zgodne/dostosowane do funkcjonującego w szpitalu. Szpital ma prawo zainstalować w systemie operacyjnym komputerów: - oprogramowanie monitorujące ich pracę, - oprogramowanie służące do wykonywania kopii zapasowej aplikacji, baz danych, plików, - oprogramowanie antywirusowe, - instalację innego oprogramowania niezbędnego dla szpitala. Wykonawca zapewni dostęp do użytkownika systemu operacyjnego komputerów, na poziomie uprawnień administracyjnych. | Tak |  |
| 19. | Aparat wyposażony w UPS o możliwości podtrzymania napięcia przez co najmniej 30 minut. | Tak |  |
| 20. | Dostawca zapewnia serwis gwarancyjny w trakcie trwania umowy. Serwis obejmuje min. aktualizację oprogramowania, przeglądy okresowe oraz usuwanie awarii i usterek | Tak |  |
| 21 | Serwis aparatu w czasie obwiązania umowy realizowany również zdalnie, poprzez bezpieczne połączenie VPN w zakresie rozwiązywania problemów w oprogramowaniu, przeprowadzania obowiązkowych aktualizacji oraz udzielania szybkiej pomocy merytorycznej pracownikom laboratorium Wszelkie działania serwisowe będą realizowane z uwzględnieniem wymagań prawnych w zakresie powierzenia i przetwarzania danych osobowych. Zestawienie połączenia VPN nastąpi, po wcześniejszym określeniu z wyznaczonymi pracownikami szpitala, warunków technicznych tego połączenia. | Tak |  |
| 22. | Serwis aparatu do 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii | Tak |  |
| 23 | Udział w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli międzynarodowej 1 raz w roku przez cały czas trwania umowy z dostarczeniem nieodpłatnie materiałów kontrolnych, statystycznego opracowania wyników i otrzymania certyfikatu w zakresie: wirusy Rota Adeno-wykrywanie antygenu,posiew kału,barwienie metodą Grama | tak |  |

UWAGA:

- Powyższe „parametry wymagane” stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany, jako brak danego parametru 
w oferowanej konfiguracji urządzenia.

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

- Testy do aparatu oraz podłoża od jednego producenta.

- Tabele barwne dla podłoży chromogennych.

- Możliwość testowania podłoży chromogennych.

Wymagane parametry

Aparatu do wykrywania drobnoustrojów z krwi i innych płynów ustrojowych

Producent / Model / typ - …………………………………………………………….

Kraj pochodzenia - …………………………………………………….......................

CE (podać numer certyfikatu) – ……………………..................................................

| Lp. | Parametr graniczne | Parametr wymagany Tak | Parametr oferowany – odpowiedź wykonawcy (należy podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do wykrywania drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych z zestawem komputer, monitor, UPS, czytnik kodów, mysz bezprzewodowa, klawiatura, drukarka zewnętrzna | Tak |  |
| 2. | Aparat nowy lub używany - nie starszy niż z 2019 roku | Tak |  |
| 3. | Hodowla i detekcja drobnoustrojów w obrębie jednego aparatu | Tak |  |
| 4. | Minimum 120 miejsc w aparacie | Tak |  |
| 5. | Detekcja wzrostu w oparciu o metodę nieizotopową | Tak |  |
| 6. | Jednoznaczna wizualna zmiana zabarwienia sensora dla butelki dodatniej preinkubowanej | Tak |  |
| 7. | Podłoża hodowlane stanowią jednocześnie podłoża transportowe | Tak |  |
| 8. | Dostępne podłoża z inhibitorami antybiotyków ( bez węgla aktywnego) | Tak |  |
| 9. | Podłoża pediatryczne wymagające małej ilości materiału: min. 0,5 ml -max. 4ml. Należy dołączyć instrukcję procedury – insert z opakowania producenta. | Tak |  |
| 10. | Możliwość hodowli i detekcji wzrostu drobnoustrojów wybrednych (Neisseria, Haemophilus) | Tak |  |
| 11. | Wykrywanie bakterii tlenowych, beztlenowych, grzybów z krwi i płynów ustrojowych naturalnie jałowych dla minimum dwóch rodzajów podłoży, potwierdzone wpisem do instrukcji użycia producenta | Tak |  |
| 12. | Możliwość opóźnionego wkładania do 24 godzin zainokulowanych butelek do aparatu bez uszczerbku na wykrywalności drobnoustrojów | Tak |  |
| 13 | Podłoża do hodowli z terminem ważności minimum 7 miesięcy | Tak |  |
| 14. | Butelki zwalidowane przez EUCAST pod względem możliwości wykonywania antybiogramu bezpośrednio z dodatniej butelki z posiewu krwi | Tak |  |
| 15 | Możliwość dwukierunkowej komunikacji z systemem informatycznym do obsługi laboratorium diagnostycznego. Wpięcie analizatora w laboratoryjny system informatyczny | Tak |  |
| 16 | Aparat wyposażony w UPS o możliwości podtrzymania napięcia przez co najmniej 30 minut | Tak |  |
| 17 | Dostawca zapewnia serwis gwarancyjny w czasie trwania umowy. Serwis obejmuje aktualizację oprogramowania, przeglądy okresowe oraz usuwanie awarii i usterek. | Tak |  |
| 18 | Serwis aparatu do 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii. |  |  |

UWAGA:

- Powyższe „parametry wymagane” stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany, jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

| Parametry graniczne dla podłoży namnażająco-wybiórczych | Parametr wymagany - Tak | Parametr oferowany – odpowiedź wykonawcy (nalezy podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- |
| Podłoża agarowe na płytkach o średnicy 90mm; | Tak |  |
| Podłoża gotowe do bezpośredniego użycia nie wymagające kontroli; | Tak |  |
| Możliwość zakupu opakowań 20 szt. lub 100 szt. ; | Tak |  |
| Certyfikat kontroli jakości podłoży na płytkach ma dotyczyć gotowych pożywek, a nie surowców użytych do ich produkcji; | Tak |  |
| Minimalny termin ważności podłoży na płytkach winien wynosić od momentu dostawy: - podłoża chromogenne 8 tyg - podłoża zawierające krew 6 tygodni, - podłoża bez krwi i wybiórcze 8 tygodni, | Tak |  |
| Wszystkie odczynniki i testy do aparatu od jednego producenta | Tak |  |
| Podłoża do oznaczania lekowrażliwości zgodne z międzynarodowymi standardami EUCAST. | Tak |  |
| Trwały nadruk z datą ważności i nr serii na każdej płytce z podłożem | Tak |  |
| Wykonawca odpowiada za transport i szczelność opakowań, w warunkach odpowiednich do przechowywania płytek gotowych. | Tak |  |