Załącznik numer 1 - Pakiet numer 1

Wymagane Parametry Techniczne

Aparat USG - 1 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji	........................................………..

| Lp | Parametry techniczne - wymagane | Warunek | Parametry oferowane – należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Jednostka Główna |  |  |
|  | Aparat ze zintegrowaną stacją roboczą, systemem archiwizacji oraz videoprinterem B&W sterowanymi z pulpitu operatora | TAK |  |
|  | Cztery koła skrętne z centralną blokadą min. 2 kół do jazdy kierunkowej i pozycji parkingowej | TAK |  |
|  | Fabrycznie wbudowany monitor LCD (z podświetleniem LED), kolorowy, bez przeplotu; Przekątna ≥ 23,5 cala - Rozdzielczość monitora≥1920x1080x24 bity | Tak, podać |  |
|  | Aparat wyposażony w panel dotykowy z możliwością regulacji nachylenia, Min. 13 cali, rozdzielczość≥1920x1080 | Tak, podać |  |
|  | Możliwość aranżacji panelu dotykowego (personalizacji przez użytkownika) – użytkownik ma możliwość zmienić min.: położenie przycisków funkcyjnych w dozwolonym obszarze ekranu dotykowego, dodać/usunąć poszczególne przyciski funkcyjne. Możliwość zapisu stworzonej aranżacji, exportu oraz importu ustawień przycisków. - min. osobno dla trybów: 2D, 2D Freeze, Color, Color Freeze, PD, PD Freeze, PW, PW Freeze | Tak, podać |  |
|  | Wirtualna klawiatura numeryczna dostępna na ekranie dotykowym oraz dodatkowa klawiatura wysuwana spod pulpitu operatora | Tak |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości panelu sterowania z pamięcią (możliwość ustawienia aparatu tak aby przy wyłączeniu wracał do pozycji parkingowej a po włączeniu wracał do pozycji zadanej przez operatora. Regulacja Góra /dół min. 18 cm | Tak, podać |  |
|  | Panel sterowania z możliwością obrotu lewo/prawo oraz regulacji pozycji przód/tył. Blokada pozycji panelu realizowana w sposób elektromechaniczny. Lewo/prawo ≥ +/- 30° Przód/tył ≥ 18cm | Tak, podać |  |
|  | Dedykowany, wbudowany podgrzewacz żelu z możliwością regulacji temperatury. | TAK |  |
|  | Cyfrowa regulacja TGC dostępna na panelu dotykowym, z funkcją zapamiętywania kilku preferowanych ustawień | TAK |  |
|  | Skala szarości: min. 256 odcieni | TAK |  |
|  | Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej min. 40 000 000 kanałów procesowych | TAK |  |
|  | Maksymalna dynamika systemu - Min. 360 dB | Tak, podać |  |
|  | Zakres pracy dostępnych głowic obrazowych min. 1-18 MHz | TAK |  |
|  | Ilość aktywnych, równoważnych gniazd do podłączenia głowic obrazowych, plus jedno gniazdo parkingowe, ≥4 aktywne + 1 parking | Tak, podać |  |
|  | Ilość obrazów pamięci dynamicznej CINE ≥ 20000 | Tak, podać |  |
|  | Maksymalny czas zapisywanych pętli filmowych w trybie „w czasie badania” (prospective), Min. 500 sek | Tak, podać |  |
|  | Dysk twardy SSD ≥ 512 GB | Tak, podać |  |
|  | Możliwość zarządzania uprawnieniami użytkowników min. export obrazów, usuwanie badań | TAK opisać |  |
|  | Funkcja umożliwiająca automatyczne usuwanie badań po pływie 30/60/90/120 dni, konfigurowalna przez użytkownika | TAK |  |
|  | Fabrycznie zainstalowany system ochrony antywirusowej. | TAK |  |
|  | Archiwizacja sekwencji filmowych na dysku twardym w czasie badania (równoległe nagrywanie) i po zamrożeniu (pętli CINE). | TAK |  |
|  | Możliwość exportu obrazów i pętli obrazowych na pamięci Pen-Drive w formatach min. BMP, JPG, TIFF, DICOM, AVI, MP4 (dla pętli obrazowych) | TAK |  |
|  | TRYBY OBRAZOWANIA |  |  |
|  | Tryb B | TAK |  |
|  | Głębokość penetracji ≥2-45 cm | Tak, podać |  |
|  | Wyświetlany zakres pola obrazowego ≥0-45 cm | Tak, podać |  |
|  | Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych | Tak |  |
|  | Maksymalna prędkość obrazowania (frame rate) ≥1900 fps | Tak, podać |  |
|  | Zoom dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych | TAK |  |
|  | Możliwość rotacji obrazu o 360° w skoku co 90° | TAK |  |
|  | Zmiana wzmocnienia obrazu zamrożonego i obrazu z pamięci CINE | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne ≥ 3 częstotliwości dla każdej oferowanej głowicy obrazowej | Tak, podać |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne z odwróconym impulsem | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznej optymalizacji obrazu B przy pomocy jednego przycisku. | TAK |  |
|  | Funkcja poprawiająca wizualizację igły. | TAK |  |
|  | Tryb M | TAK |  |
|  | Tryb M z Dopplerem Kolorowym | TAK |  |
|  | Anatomiczny tryb M. | TAK |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy | TAK |  |
|  | Zakres PRF dla Dopplera kolorowego Min. od 0,01KHz do 18KHz | Tak, podać |  |
|  | Funkcja automatycznie dostosowujące wzmocnienie w trybie Dopplera kolorowego | TAK |  |
|  | Maksymalny kąt pochylenia bramki Kolorowego Dopplera ≥ +/- 40° | Tak, podać |  |
|  | Funkcja automatycznej optymalizacji dla trybu Dopplera kolorowego min. automatyczne ustawienie i pochylenie bramki ROI realizowane po przyciśnięciu dedykowanego przycisku. | TAK |  |
|  | Obrazowanie złożeniowe (B+B/CD) w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Spektralny Doppler Pulsacyjny | TAK |  |
|  | Maksymalna prędkość obrazowania w trybie PWD ≥1000 fps | Tak, podać |  |
|  | Zakres PRF dla Dopplera Pulsacyjnego Min. od 1KHz do 29KHz | Tak |  |
|  | Regulacja wielkości bramki w Dopplerze Pulsacyjnym ≥0,5-20 mm | Tak, podać |  |
|  | Tryb Triplex (B+CD/PD+PWD) | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznej optymalizacji parametrów przepływu dla trybu spektralnego Dopplera pulsacyjnego min. dopasowanie skali i poziomu linii bazowej, po przyciśnięciu dedykowanego przycisku. | TAK |  |
|  | Jednoprzyciskowa funkcja automatycznie umieszczająca bramkę SV w trybie PWD w środku naczynia wraz z automatycznym ustawieniem kąta korekcji. | Tak |  |
|  | Inne funkcje |  |  |
|  | Obrazowanie krzyżowe na głowicach liniowych i convex Min. 4 kroki | Tak, podać |  |
|  | Funkcja powiększenia obrazu diagnostycznego - zoom | TAK |  |
|  | Zaawansowany filtr do redukcji szumów specklowych polepszający obrazowanie w trybie 2D z jednoczesnym uwydatnieniem granic tkanek o różnej echogeniczności. | TAK |  |
|  | Możliwość mechanicznej zmiany płaszczyzny obrazowania na głowicy wolumetrycznej convex, microconvex (rotacja przetworników), funkcja realizowana z poziomu ekranu dotykowego Min. ⁺∕₋ 45⁰ | Tak podać |  |
|  | Zaawansowany tryb Dopplerowski dedykowany do obrazowania wysokiej czułości i rozdzielczości do wykrywania bardzo wolnych przepływów. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie służące do szczegółowego obrazowania drobnych obiektów (w niewielkim stopniu różniących się echogenicznością od otaczających tkanek), umożliwiające dokładną wizualizację włókien mięśniowych, przyczepów, ścięgien jak także innych struktur anatomicznych znacznie, poprawiające rozdzielczość uzyskanych obrazów. | TAK |  |
|  | Moduł komunikacji DICOM 3.0 | TAK |  |
|  | DICOM Q/R | TAK |  |
|  | Oprogramowanie pomiarowe do badań min: - brzusznych - ginekologicznych - położniczych - echo płodu - mięśniowoszkieletowych - pediatrycznych - małych narządów - transkranialnych - urologicznych - tętnice szyjne - żyły kończyn górnych - tętnice kończyn górnych - żyły kończyn dolnych - tętnice kończyn dolnych | Tak |  |
|  | Pomiary podstawowe na obrazie: - pomiar odległości, - obwodu, - pola powierzchni, - objętości Możliwość przypisania kolejności wykonywania pomiarów, funkcja automatycznego rozpoczynania kolejnego pomiaru po wykonaniu uprzedniego | Tak |  |
|  | Możliwość stworzenia własnych pomiarów i formuł obliczeniowych. | TAK |  |
|  | Funkcja obrazująca powiększenie znacznika pomiarowego (lupa), pozwalająca wykonywać pomiary z bardzo dużą precyzją bez konieczności powiększania obszaru zainteresowania. Okno powiększenia wyświetlone poza obrazem diagnostycznym. | TAK |  |
|  | Możliwość tworzenia protokołów badań – sekwencje następujących po sobie zdarzeń min. pomiary, zmiana trybów obrazowania. | TAK |  |
|  | Doppler Fali Ciągłej | TAK |  |
|  | Głowice | TAK |  |
|  | Głowica convex wykonana w technologii Single Cristal lub matrycowej do badań brzusznych oraz ginekologiczno-położniczych - zakres częstotliwości pracy min. 1-7 MHz - ilość elementów: min. 190 - kąt skanowania: min. 66° - możliwość pracy z przystawką biopsyjną | TAK |  |
|  | Głowica liniowa wykonana w technologii Single Cristal do badań mięśniowo-szkieletowych, małych narządów, naczyniowych Zakres częstotliwości pracy min. 2-14 MHz -Ilość elementów: min. 256 -szerokość skanu: min 50 mm -możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej | TAK |  |
|  | Głowica liniowa do badań mięśniowo-szkieletowych, małych narządów, naczyniowych oraz brzusznych - zakres częstotliwości pracy min. 2-9 MHz - ilość elementów: min. 190 - szerokość skanu: min 44 mm - możliwość pracy z przystawką biopsyjną - głowica umożliwiająca pracę w trybie elastografii akustycznej | TAK |  |
|  | Videoprinter medyczny cyfrowy B/W | TAK |  |
|  | Możliwości rozbudowy aparatu dostępne na dzień składania ofert: | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę convex do badań brzusznych, położniczych, ginekologicznych, pediatrycznych, naczyniowych -Zakres częstotliwości pracy min. 3-10 MHz -Ilość elementów: min. 192 -Kąt skanowania: min. 60° -możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową do badań mięśniowo-szkieletowych, małych narządów, naczyniowych oraz brzusznych Zakres częstotliwości pracy min. 4-18 MHz -Ilość elementów: min. 288 -szerokość skanu: max 38 mm -możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową wykonana w technologii matrycowej do badań mięśnioszkieletowych, małych narządów, naczyniowych oraz brzusznych - zakres częstotliwości pracy min. 4-15 MHz - ilość elementów: min. 1000 - szerokość skanu: min. 50 mm | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę Phased Array do badań kardiologicznych, TCD oraz brzusznych - zakres częstotliwości pracy min. 1-5 MHz - ilość elementów: min. 80 - kąt skanowania: min. 90° | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę microconvex do badań naczyniowych oraz pediatrycznych -Zakres częstotliwości pracy min. 4-9 MHz -Ilość elementów: min. 128 -Kąt skanowania: min. 92° | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę Phased Array do badań kardiologicznych pediatrycznych - zakres częstotliwości pracy min. 4-12 MHz - ilość elementów: min. 96 - kąt skanowania: min. 90° | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową do badań mięśniowo szkieletowych, małych narządów, naczyniowych - zakres częstotliwości pracy min. 3-12 MHz - ilość elementów: min. 250 - szerokość skanu: min 50 mm - możliwość pracy z przystawką biopsyjną | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę convex wolumetryczną wykonaną w technologii Single Cristal lub matrycowej do badań brzusznych oraz ginekologiczno-położniczych -Zakres częstotliwości pracy min. 1-8 MHz -Ilość elementów: min. 192 -Kąt skanowania: min. 70° -możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową typu „hockey” do badań mięśniowo szkieletowych Zakres częstotliwości pracy min. 3-16 MHz -Ilość elementów: min. 128 -szerokość skanu: max 26 mm | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniowa wolumetryczna pracującą w zakresie min. 3-14 MHz | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę endowaginalną wolumetryczną pracującą w zakresie min. 3-10 MHz | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę przezprzełykową | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł: Aplikacja dedykowana do analizy początkowego stadium zwłóknienia wątroby spowodowanej czynnikami poza alkoholowymi. Analiza zmiany osłabienia sygnału ultradźwiękowego przechodzącego przez wątrobę oraz analiza powracającej fali ultradźwiękowej (analiza rozproszenia Rayleigh’a) | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł: Aplikacja dedykowana do analizy stłuszczenia oraz marskości wątroby spowodowanej czynnikami poza alkoholowymi. Porównanie i analiza miąższu nerki i wątroby (współczynnik HRI – indeks wątrobowo-nerkowy) | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie elastograficzne typu Strain dostępne na głowicach liniowych oraz endokawitarnych | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie elastograficzne dedykowane do badania tarczycy - elastografia bez uciskowa wykorzystująca tętnienie tętnicy wspólnej do ugięcia płata tarczycy. Możliwość pomiaru współczynnika elastyczności wybranego obszaru. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o aplikację dedykowaną do badania tarczyc w trybie B-Mode, umożliwiająca analizę morfologiczną z automatycznym oraz półautomatycznym obrysem ewentualnych zmian nowotworowych oraz możliwością klasyfikacji nowotworowej według leksykonu TIRADS. Aplikacja zawiera dedykowany raport z badania tarczycy. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o aplikację dedykowaną do badania piersi w trybie B-Mode, umożliwiająca analizę morfologiczną z automatycznym oraz półautomatycznym obrysem ewentualnych zmian nowotworowych oraz możliwością klasyfikacji nowotworowej według BI-RADS. Aplikacja zawiera dedykowany raport z badania piersi. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie elastograficzne dedykowane do badań piersi – obliczanie strain ratio na podstawie wybranego jednego obszaru zainteresowania (ROI). System automatycznie wykrywa tkankę referencyjną i kalkuluje strain ratio. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne dostępne na głowicach liniowych oraz convex | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o aplikację służącą do w pełni automatycznego pomiaru kompleksu IMT wraz z podaniem współczynnika jakości wykonanego obrysu z opcją obliczania ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego w ciągu 10 lat na podstawie Skali Framingham’a | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o elastografie akustyczną typu Shearwave umożliwiającą wykonanie pomiarów prędkości rozchodzenia się fali poprzecznej, działającą na głowicach: linia i convex. Wynik podany w m/s lub kPa wraz ze współczynnikiem jakości wykonanego pomiaru (w polu wyniku). Raport z możliwością oddzielnego wyświetlenia min. 4 różnych obszarów badania po min. 10 wykonanych pomiarów w każdym z nich. Możliwość manualnej edycji (usunięcie) błędnego pomiaru zarówno w polu raportu jak i na ekranie głównym w trakcie badania, możliwość automatycznej oraz półautomatycznej edycji (usunięcia błędnych pomiarów) w polu raportu wraz z możliwością powrotu do wykonania kolejnych pomiarów. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zaawansowany tryb służący do detekcji i obrazowania micronaczyń. Z możliwością wycięcia tła obrazu tak aby na ekranie w obszarze zainteresowania ROI widoczne były tylko naczynia. Aplikacje w których funkcja jest aktywna min. piersi, tarczyce, jama brzuszna, ramię, kolano Głowice z którymi współpracuje min. convex, linia, microconvex, endokawitarna | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o elastografię akustyczną typu Shearwave umożliwiającą wizualizację sztywności tkanek z kodowaną mapą kolorystyczną w obszarze ROI działająca w czasie rzeczywistym w trakcie badania. Możliwość wyboru pomiędzy prędkością obrazowania a jakością uzyskanej mapy rozkładu sztywności. Możliwość pomiaru wielu zaznaczonych obszarów wewnątrz ROI z podaniem wartości max. Oraz wartości średniej dla poszczególnych zaznaczonych obszarów pomiarowych. Możliwość wyliczenia stosunku sztywności dwóch różnych zaznaczonych obszarów pomiarowych. Możliwość wyświetlenia mapy jakości w obszarze ROI informującej użytkownika o poprawności wykonanego badania. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję trójwymiarowej wizualizacji przepływu, która pomaga intuicyjnie zrozumieć strukturę przepływu krwi i małych naczyń krwionośnych w obrazowaniu 2D | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł: Fuzja – moduł służący do łączenia uprzednio wykonanych badań CT / MRI z na żywo wykonywanym badaniem ultrasonograficznym poprzez zastosowanie systemu lokalizacji głowicy w przestrzeni. Opcja dostępna na głowicach: linia oraz convex, endokawitarna. Moduł Fuzji dedykowany do badań prostaty. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł: Obrazowanie z użyciem środków kontrastujących w trybie Low MI z możliwością analizy napływu środka kontrastującego w czasie, wewnątrz zaznaczonego obszaru. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o opcję STRAIN (z prezentacją wyniku w formie Bull’s Eye) oraz STRESS ECHO | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o aplikację działającą w trybie B-Mode umożliwiającą analizę morfologiczną oraz funkcjonalną tętnic polegającą na ocenie ich sztywności oraz właściwości anatomicznych. Funkcja oparta na technologii STRAIN. Możliwość analizy odkształcenia tętnic, wektorowo w przekroju podłużnym jak i poprzecznym. Dedykowany raport z badania opisanej funkcjonalności | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie pozwalające na wyświetlenie na ekranie diagnostycznym aparatu obok (side by side) obrazu USG w czasie rzeczywistym - obrazu uzyskanego przy wykorzystaniu innej modalności CT, MRI, mammografia inne USG. Możliwość wyboru konkretnej warstwy z danych CT lub MRI. | TAK |  |

Wymagane Parametry Techniczne

Spirometr - 1 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji	........................................………..

| Lp | Parametry techniczne - wymagane | Warunek | Parametry oferowane – należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Temperatura otoczenia: + 10°C do + 40°C | TAK |  |
|  | Zalecana temperatura otoczenia: + 17°C do + 28°C (aby uniknąć jakiejkolwiek reakcji oskrzelowej) | TAK |  |
|  | Wilgotność względna: 25% do 95% | TAK |  |
|  | Ciśnienie barometryczne: 700 hPa do 1100 hPa | TAK |  |
|  | Korekcja BTPS: automatyczna | TAK |  |
|  | Wdech / wydech: tak / tak | TAK |  |
|  | Spirometria natężona: FVC, Best FVC, FEV0.75, FEV1, Best FEV1, FEV3, FEV6, PEF, FEV0.75/FVC, FEV1/FVC, FEV3/FVC, FEV6/FVC, FEV0.75/SVC, FEV1/SVC, FEV3/SVC, FEV6/SVC, PIF, FIVC, FIV1, MEF75, MEF50, MEF25, FEF75, FEF50, FEF25, | TAK |  |
|  | MMEF, FET25, FET50, MIF75, MIF50, MIF25, PEFT, FIF50, FEF50/FIF50, | TAK |  |
|  | FEF50/SVC, FEV0.75/FEV6, FEV1/ FEV6, FIV1/FIVC, VEXT, Wiek płuc | TAK |  |
|  | Wartości wzorcowe: ECCS/ERS 1993, ECCS 1983, NHANES III, Knudson 1983, Knudson 1976, Roca 1986, CRAPO 1981, ITS, Perreira – Brazylia, LAM, Gore – Australia, Zapletal 1977 | TAK |  |
|  | Interpretacja: Enright, ATS, BTS, GOLD | TAK |  |
|  | Zachęta dla dzieci: tak | TAK |  |
|  | Zakres przepływu (litry/s): 16 l/s (wdech / wydech) | TAK |  |
|  | dokładność (50 ml/s do 16 l/s): ± 5% lub 50 ml/s | TAK |  |
|  | Zakres objętości (litry): 0,025 do 8 litrów | TAK |  |
|  | dokładność (0,025 do 8 l): ± 3% lub 50 ml | TAK |  |
|  | Opór przepływu: < 79 Pa / l/s | TAK |  |
|  | Czujnik temperatury: + 10°C do + 40°C | TAK |  |
|  | Dokładność: ± 3% dla 25°C | TAK |  |
|  | Czujnik ciśnienia barometrycznego: 700 – 1200 hPa | TAK |  |
|  | Dokładność: ± 2% | TAK |  |
|  | Czujnik wilgotności względnej: 0 do 100% wilgotności | TAK |  |
|  | dokładność :± 4% dla 25°C, 30 do 80% wilgotności | TAK |  |
|  | Rozdzielczość ADC: 12 bitów | TAK |  |
|  | Częstotliwość próbkowania: 1000 Hz | TAK |  |
|  | Spełnianie przez urządzenie norm bezpieczeństwa IEC 601 -1, IEC 601 -1 -2, IEC 601 -1 -4, ISO 14971 lub równoważne | TAK |  |
|  | Posiadanie norm spirometrii: EN 13826, standardy ATS/ERS 2005 lub równoważne | TAK |  |
|  | Klasa ochronności (elektryczna): II zgodnie z IEC 536 lub równowazne | TAK |  |
|  | Element wchodzący w kontakt z pacjentem: BF zgodnie z IEC 601 -1 | TAK |  |
|  | Współpraca ze zintegrowaną platformą medyczną, umożliwiającą zbieranie danych z aparatów EKG, holterów EKG, holterów ciśnieniowych ABPM, prób wysiłkowych oraz wykonanie komputerowej spirometrii | TAK |  |
|  | Wyposażenie : -przepływomierz z kablem komunikacyjnym, -zestaw 4 sensorów z plastikowymi ustnikami, -zacisk na nos -pompa kalibracyjna, | TAK |  |

Wymagane Parametry Techniczne

Ssak - 2 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji	........................................………..

| Lp | Parametry techniczne - wymagane | Warunek | Parametry oferowane – należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zasilanie 230 VAC 50 Hz+/-10% | Tak |  |
|  | Klasa zabezpieczenia IIa, typ CF | Tak |  |
|  | Podciśnienie max. nie mniejsze niż 75 kPa | Tak |  |
|  | Wydajność ssania 18 l/min | Tak |  |
|  | Precyzyjny membranowy regulator podciśnienia z zabezpieczeniem przed przypadkowym przestawieniem podciśnienia | tak |  |
|  | Wielostopniowe zabezpieczenie przed przelaniem pompy | Tak |  |
|  | Przystosowany do pracy ciągłej | Tak |  |
|  | Pompa, bezolejowa, tłokowa, niskoobrotowa, nie wymagająca konserwacji | Tak |  |
|  | Cicha praca | Tak |  |
|  | Lekki (do 4,5 kg), mały (max 40 x 20 x 30 cm), wygodny do przenoszenia z uchwytem do przenoszenia oraz z możliwością zawieszenia na szynie | Tak, podać |  |
|  | Wymagane zasilanie sieciowo-bateryjne z czasem podtrzymania ssania przez okres większy bądź równy 30 minut | Tak, podać |  |
|  | Uchwyt boczny do zawieszenia zbiornika lub pojemnika na cewniki | Tak |  |
|  | Zbiornik 1,5 litrowy wielorazowy z poliwęglanu, nietłukący z tworzywa z podziałką, do wkładów jednorazowych z blokadą zabezpieczającą wysuwanie się zbiornika z uchwytu w czasie wymiany wkładu | Tak |  |
|  | Wkłady jednorazowe 1,5l kompatybilne do w/w zbiorników – min. 40 szt. | Tak, podać |  |
|  | Filtry antybakteryjne z zabezpieczeniem przed przelaniem – min. 5 szt. | Tak, podać |  |
|  | Uchwyt na dren | Tak |  |
|  | Wózek na czterech kołach ( dwa z blokadą) z dwoma szynami 10x25 mm | tak |  |

Wymagane Parametry Techniczne

Pompa infuzyjna - 2 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji	........................................………..

| Lp | Parametry techniczne - wymagane | Warunek | Parametry oferowane – należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie przeznaczona do stosowania u dorosłych, dzieci i noworodków do tymczasowego lub ciągłego podawania roztworów pozajelitowych i dojelitowych za pośrednictwem standardowych, medycznych dróg dostępu. Do tych dróg należą m.in.: droga dożylna, dotętnicza, podskórna, zewnątrzoponowa i dojelitowa. | Tak |  |
|  | Zasilanie 230V 50 Hz, bezpośrednio z sieci | Tak |  |
|  | Waga pompy gotowej do użycia wraz z zasilaczem i uchwytem poniżej 2,5 kg | Tak |  |
|  | Stopień ochrony IP34 | Tak |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz czytelny pod kątem 80 stopni | Tak |  |
|  | Interaktywna instrukcja obsługi zaimplementowana w menu pompy, ułatwiająca pracę na każdym etapie programowania i obsługi | Tak |  |
|  | Wbudowany uchwyt umożliwiający mocowanie pompy do stojaków infuzyjnych, oraz szyn poziomych | Tak |  |
|  | Wbudowany uchwyt do przenoszenia pompy | Tak |  |
|  | Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej - 3 pompy na jednym uchwycie. | Tak |  |
|  | Strzykawka mocowana od przodu | Tak |  |
|  | Pełne programowanie pompy za pomocą fizycznej klawiatury nawigacyjnej (symbolicznej) | Tak |  |
|  | Menu pompy w języku polskim | Tak |  |
|  | Napęd strzykawki półautomatyczny z zabezpieczeniem przed niekontrolowaną podażą | Tak |  |
|  | Możliwość zatrzaskowego mocowania i współpracy ze stacją dokującą | Tak |  |
|  | Komunikacja pomiędzy pompą a stacja dokującą za pośrednictwem IrDA | Tak |  |
|  | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości min. 5, 10, 20, 30 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów, w tym minimum jednego polskiego | Tak |  |
|  | Praca ze strzykawkami 2/3 ml | Tak |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie objętości strzykawki | Tak |  |
|  | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 999,9 ml/h | Tak |  |
|  | Prędkość infuzji w zakresie od 0,01 - 999,99ml/h programowana, co 0,01ml/godz. | Tak |  |
|  | Automatyczna kalkulacja prędkości podaży po wprowadzeniu objętości i czasu | Tak |  |
|  | Możliwość programowania parametrów infuzji min. w jednostkach: mg, mcg, ng, IE, mmol,z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | Tak |  |
|  | Zmiana prędkości podaży bez przerywania infuzji | Tak |  |
|  | System automatycznej redukcji bolusa po alarmie ciśnienia okluzji | Tak |  |
|  | Wstępnie wybierana objętość w zakresie 0,10 - 9999 ml programowana co 0,01 ml | Tak |  |
|  | Wstępnie wybierany czas w zakresie 00h01min - 99h59min | Tak |  |
|  | Prędkość bolusa 1-1800 ml/h programowana co 0,01 ml/h | Tak |  |
|  | Bolus na żądanie | Tak |  |
|  | Bolus programowany z automatyczną kalkulacją prędkości po wprowadzeniu objętości i czasu | Tak |  |
|  | Możliwość podaży bolusa w jednostkach mg, mcg, mmol, mEq oraz jednostkach wagowych | Tak |  |
|  | Tryb stand-by w zakresie od 1 min do 24 godzin z programowaniem co 1 minutę | Tak |  |
|  | Tryb nocny z redukcją intensywności podświetlenia | Tak | ` |
|  | Tryb nocny z możliwość włączenia ręcznego lub zaprogramowania automatycznego przełączania | Tak |  |
|  | Możliwość wprowadzenia do pompy biblioteki leków bezpośrednio z komputera, lub zdalnie poprzez sieć szpitalną z centralnego serwera | Tak |  |
|  | Biblioteka zawiera min. 200 leków, z możliwością podzielenia na 30 kategorii i 15 profili pacjentów | Tak |  |
|  | Ciśnienie okluzji możliwe do ustawienia na min. 9 poziomach w zakresie od 75mmHg do 900mmHg | Tak |  |
|  | Wskaźnik ciśnienia okluzji stale widoczny na wyświetlaczu pompy | Tak |  |
|  | Wbudowany akumulator litowo - jonowy | Tak |  |
|  | Zasilanie z wbudowanego akumulatora min.5 godz. przy przepływie 5 ml/h | Tak |  |
|  | Czas ponownego ładowania max. 4 godz. | Tak |  |
|  | Na wyświetlaczu widoczna informacja o pozostałym czasie pracy akumulatora wyrażona precyzyjnie w godzinach i minutach | Tak |  |
|  | Automatyczne ładowanie akumulatora w pompie podłączonej do zasilania sieciowego | Tak |  |
|  | Pobór mocy < 20 W | Tak |  |
|  | System alarmów wizualnych i dźwiękowych | Tak |  |
|  | Regulowany na 9 poziomach sygnał alarmowy | Tak |  |
|  | Historia pracy dostępna z menu pompy, z możliwością zapisania do 1000 zdarzeń | Tak |  |

Wymagane Parametry Techniczne

Defibrylator - 1 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji	........................................………..

| Lp | Parametry techniczne - wymagane | Warunek | Parametry oferowane – należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
| 2 | Fabrycznie nowy, nieużywany, niedemonstracyjny, niepowystawowy, przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym | TAK |  |
| 3 | Urządzenie do monitorowania i defibrylacji (tryb manualny oraz AED) | TAK |  |
| 4 | Masa defibrylatora wyposażonego w łyżki do defibrylacji zewnętrznej, akumulator, rejestrator – max. 6,5 kg | TAK |  |
| 5 | Aparat odporny na zalanie wodą - min. klasa IP44 | TAK |  |
| 6 | Defibrylator odporny na upadek z wysokości min. 70 cm | TAK |  |
| 7 | Temperatura pracy: min od 0 do +40ºC | TAK |  |
| 8 | Uchwyt na ramę łóżka | TAK |  |
| 9 | Opisy na urządzeniu, menu oraz komunikacja z użytkownikiem w języku polskim. | TAK |  |
| 10 | ZASILANIE I SYSTEM AUTOTESTÓW |  |  |
| 11 | Ładowanie akumulatora od 0 do 100 % pojemności w czasie poniżej 4 godzin | TAK |  |
| 12 | Urządzenie wyposażone w uniwersalne łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i dzieci | TAK |  |
| 13 | Wbudowany akumulator litowo-jonowy bez efektu pamięci z możliwością wymiany bez użycia dodatkowych narzędzi | TAK |  |
| 14 | Czas pracy na akumulatorze min. 300 minut monitorowania | TAK |  |
| 15 | Możliwość wykonania min. 300 defibrylacji z energią 200J na w pełni naładowanych akumulatorach | TAK |  |
| 16 | Zasilanie i ładowanie akumulatorów bezpośrednio z sieci napięcia zmiennego 230 V (zintegrowany zasilacz) | TAK |  |
| 17 | Programowanie automatycznie, codziennie wykonywanego testu bez włączenia defibrylatora przy zamontowanym akumulatorze, łyżkach i podłączeniu do sieci elektrycznej (pełny test). Możliwość ustawienia godziny wykonania testu. | TAK |  |
| 18 | Wydruk testu potwierdzającego jego wykonanie. Na wydruku: data/godzina, numer seryjny aparatu, wynik testu. Dostępne archiwum przeprowadzonych testów z możliwością ponownego wydruku. | TAK |  |
| 19 | INNE |  |  |
| 20 | Łączność przewodowa (LAN) z centralą CMS. Obsługa: - standardu HL7 - protokołów: TCP/IP (IPv4 i IPv6) - adresowania IP: dynamicznie i statycznie - serwerów DNS - ochrony danych | TAK |  |
| 21 | Przesyłane dane do CMS: - Informacje o pacjencie - Informacje o urządzeniu - Informacje o konfiguracji - Krzywe - Parametry monitorowania - Alarmy i komunikaty z podpowiedziami - Data i godzina - Tryb pracy - Raportu EKG - Podsumowana testów użytkownika | TAK |  |
| 22 | Możliwość rozbudowy o transmisję bezprzewodową Możliwość zarządzania danymi oraz ich przesyłania poprzez obsługę sieci bezprzewodowych WLAN min: 802.11 a/b/g/n (2,4 i 5 GB) | TAK |  |
| 23 | Możliwość rozbudowy o czujnik RKO – czujnik monitorowania uciśnięć z wyświetlaniem parametrów jakości RKO, w tym krzywej głębokości uciśnięć na ekranie urządzenia | TAK |  |
| 24 | WYŚWIETLANIE, REJESTRACJA, ARCHIWIZACJA DANYCH |  |  |
| 25 | Ekran kolorowy LCD typu TFT o przekątnej minimum 7’’ | TAK |  |
| 26 | Możliwość wyświetlania na ekranie 3 krzywych dynamicznych. | TAK |  |
| 27 | Wyświetlanie wszystkich monitorowanych parametrów w formie cyfrowej | TAK |  |
| 28 | Wbudowana drukarka/rejestrator termiczny | TAK |  |
| 29 | Papier do drukarki o szerokości min. 50 mm | TAK |  |
| 30 | Możliwość wydruku w czasie rzeczywistym min. 3 krzywych | TAK |  |
| 31 | Archiwizacja danych: min. 100 pacjentów, min. 72 godzinne trendy, 24 godz. ciągły zapis EKG | TAK |  |
| 32 | Eksport zarchiwizowanych danych za pomocą pamięci typu Pendrive | TAK |  |
| 33 | DEFIBRYLACJA |  |  |
| 34 | Dwufazowa fala defibrylacji | TAK |  |
| 35 | Możliwość wykonania kardiowersji. Synchronizacja z zapisem EKG z łyżek, elektrod, kabla EKG, znacznik synchronizacji widoczny nad załamkiem R elektrokardiogramu | TAK |  |
| 36 | Defibrylacja synchroniczna: maksymalny czas od chwili wykrycia fali R do chwili wyładowania impulsu defibrylacyjnego do 25 ms | TAK |  |
| 37 | Defibrylacje ręczna w zakresie min. od 1 do 360 J | TAK |  |
| 38 | Możliwość wyboru jednego spośród min. 20 poziomów energii defibrylacji | TAK |  |
| 39 | Możliwość wykonania defibrylacji wewnętrznej. Dostępne min. 3 rozmiary łyżek: dla pacjentów dorosłych, dzieci i noworodków. | TAK |  |
| 40 | Możliwość wykonania defibrylacji tylko przy zasilaniu z sieci elektrycznej (np. przy uszkodzonym akumulatorze). | TAK |  |
| 41 | Czas ładowania do energii 200J max. 3 sekund | TAK |  |
| 42 | Defibrylacja półautomatyczna (AED) z systemem doradczym w języku polskim zgodnie z aktualnymi wytycznymi PRC/ERC/AHA | TAK |  |
| 43 | Możliwość aktualizacji protokołu AED | TAK |  |
| 44 | Energia defibrylacji w trybie AED dla dzieci i dorosłych w zakresie min. od 10 do 360J | TAK |  |
| 45 | W trybie AED - programowane przez użytkownika wartości energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji z energią od 10 do 360J | TAK |  |
| 46 | Możliwość wykonania defibrylacji w trybie AED za pomocą elektrod jednorazowych | TAK |  |
| 47 | Dźwiękowe i tekstowe komunikaty w języku polskim prowadzące użytkownika przez proces defibrylacji półautomatycznej | TAK |  |
| 48 | Ustawianie energii defibrylacji, ładowania i wstrząsu na łyżkach defibrylacyjnych | TAK |  |
| 49 | Wydzielony na defibrylatorze przycisk rozładowania energii. | TAK |  |
| 50 | Wskaźnik impedancji kontaktu elektrod z ciałem pacjenta | TAK |  |
| 51 | EKG |  |  |
| 52 | Monitorowanie EKG min. z 3/7 odprowadzeń | TAK |  |
| 53 | Analiza arytmii - algorytm uwzględniający wiek pacjenta | TAK |  |
| 54 | Zakres pomiaru częstości akcji serca w zakresie od 15-350 B/min. | TAK |  |
| 55 | Wzmocnienie sygnału: x0,25; x0,5; x1; x2; x4; auto | TAK |  |
| 56 | Wybór odprowadzeń z: elektrod ekg, łyżek defibrylacyjnych, jednorazowych elektrod do defibrylacji/stymulacji | TAK |  |
| 57 | Układ monitorujący zabezpieczony przed impulsem defibrylatora - CF | TAK |  |
| 58 | Złącze - wejście synchronizujące sygnał ekg z zewnętrznego kardiomonitora dowolnego producenta | TAK |  |
| 59 | RESPIRACJA IMPEDANCYJNA |  |  |
| 60 | Pomiar respiracji metodą impedancyjną | TAK |  |
| 61 | Zakres pomiaru od min. 0-200 odd./min. z rozdzielczością 1 odd./min. | TAK |  |
| 62 | Czas alarmu bezdechu od min. 10-40 sek. | TAK |  |
| 63 | Wyświetlana krzywa respiracji na ekranie defibrylatora z możliwością wyłączenia | TAK |  |
| 64 | INNE |  |  |
| 65 | Ręczne i automatyczne ustawianie granic alarmowych wszystkich parametrów mierzonych | TAK |  |

Wymagane Parametry Techniczne

Zestaw do wspomagania oddechu u noworodków i dzieci – 1  szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji	........................................………..

| Lp | Parametry techniczne - wymagane | Warunek | Parametry oferowane – należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Niezależne urządzenie do tlenoterapii wysokoprzepływowej, nie wymagające do swojego działania respiratora | Tak |  |
|  | Waga/wymiary/ekran 3,5 kg, 343mm.x165mm x 195 mm 4,3”cala dotykowy kolorowy ekran | Tak |  |
|  | Wbudowany generator przepływu | Tak |  |
|  | Wbudowana bateria >30 min | Tak, podać |  |
|  | Wbudowany czujnik SpO2 | Tak |  |
|  | Dane techniczne |  |  |
|  | Zasilanie w tlen z dowolnego źródła | Tak |  |
|  | Układ mieszania gazów oddechowych wbudowany w aparat | Tak |  |
|  | Wbudowany mikser gazów FiO2 w zakresie 21-100% ,regulacja stężenia z poziomu urządzenia bez potrzeby dodatkowego przepływomierza tlenu | Tak |  |
|  | Szybkie nagrzewanie przy zastosowaniu komory z automatycznym pobieranie wody ,osiąga 31ºC w ciągu 10 min i 37ºC w ciągu 30 min. | Tak |  |
|  | Przepływ gazów oddechowych 10-80 l/min dorośli 2-30 l/min dzieci | Tak |  |
|  | Napięcie zasilania AC 230 V, tolerancja ± 10%, 50 Hz | Tak |  |
|  | Generowanie dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych pacjenta w zakresie +2 do min.6 cm.H20 | Tak |  |
|  | Zakres stosowanego stężenia tlenu 21-100% (skok co 1) | Tak |  |
|  | Regulacja nawilżania gazów oddechowych min.3 stopniowa w zakresie 31,37 st.C | Tak |  |
|  | Przepływ gazów oddechowych | Tak |  |
|  | Nawilżanie gazów oddechowych | Tak |  |
|  | PARAMETRY WYŚWIETLANE | Tak |  |
|  | Przepływ gazów oddechowych l/min | Tak |  |
|  | Temperatura gazów oddechowych | Tak |  |
|  | Stężenie tlenu | Tak |  |
|  | ALARMY/INNE | Tak |  |
|  | Stężenie FiO2 , ciśnienie dopływu O2 za niskie lub zbyt wysokie | Tak |  |
|  | SpO2,PR za niskie lub zbyt wysokie | Tak |  |
|  | Zapis danych 7 dni w aparacie /port USB | Tak |  |
|  | Przypomnienie o wymianie filtra co 1000 godz. | Tak |  |
|  | Interfejs sieciowy ,RJ45,port USB | Tak |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Koszyk na akcesoria zamontowany na stojaku | Tak |  |
|  | Urządzenie zamocowane na fabrycznym stojaku (480mm. X 480 mm x 1590 mm)z blokadą kół . | Tak |  |
|  | Zestaw startowy układ oddechowy pacjenta z komorą nawilżania ,oraz kaniula donosowa | Tak |  |

Wymagane Parametry Techniczne

Aparat EKG – 1 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji	........................................………..

| Lp | Parametry techniczne - wymagane | Warunek | Parametry oferowane – należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat 12-kanałowy | Tak |  |
|  | Kolorowy ekran graficzny-dotykowy LCD z możliwością podglądu 3, 6, 12 odprowadzeń (oraz informacjami tekstowymi o parametrach zapisu i wydruku oraz kontakcie każdej elektrody ze skórą) | Tak |  |
|  | Wymiar ekranu min. 5,6” ; 118 x 89 mm +/- 10mm | Tak, podać |  |
|  | Rozdzielczość ekranu (punkty 640 x 480) | Tak, podać |  |
|  | Klawiatura kombinowana alfanumeryczna i funkcyjna ekran dotykowy | Tak |  |
|  | Interfejs RS232, USB, opcjonalnie LAN i WI-FI | Tak |  |
|  | Kontrola kontaktu każdej elektrody ze skórą | Tak |  |
|  | Wymiary (mm) - 330x270x74 | Tak, |  |
|  | Zasilanie sieciowo-akumulatorowe | Tak |  |
|  | Waga 3,2 kg (z wbudowanym akumulatorem) +/- 0,5 kg | Tak |  |
|  | Zasilanie 115V/230V, 50Hz | Tak |  |
|  | Szerokość papieru 112 mm | Tak |  |
|  | Rodzaj papieru - rolka/ A4 po podłączeniu drukarki pod USB | Tak |  |
|  | Rodzaj wydruku - termiczny / zewnętrzna drukarka atramentowa lub laserowa | Tak |  |
|  | Prędkość przesuwu papieru (mm/s) 5; 10; 25; 50 | Tak |  |
|  | Rejestracja jednoczasowa sygnału EKG z 12 odprowadzeń wg Eithovena, Goldberga, Wilsona | Tak |  |
|  | Ilość kanałów: 3, 4, 6, 12 | Tak |  |
|  | Ilość odprowadzeń - 12 | Tak |  |
|  | Ilość wyświetlanych odprowadzeń 3,6,12 | Tak |  |
|  | Ilość drukowanych odprowadzeń – 3,4,6,12, 3x4+1, 3x4+2, 3x4+3, 4x3+1, 6x2+1, 6x2+2 | Tak |  |
|  | Rejestracja w trybie automatycznym: czas rzeczywisty, czas synchro | Tak |  |
|  | Detekcja kardiostymulatorów | Tak |  |
|  | Czułość (mm/mV): 2,5; 5; 10; 20 | Tak |  |
|  | Filtr zakłóceń sieciowych (Hz) 50-60 | Tak |  |
|  | Filtr zakłóceń mięśniowych (Hz) 25; 35 | Tak |  |
|  | Filtr izolinii (Hz): 0,125(1,5s); 0,25(0,6s); 0,5(0,3s); 1,5(0,1s), splines | Tak |  |
|  | Filtr autoadaptacyjny | Tak |  |
|  | Sygnał dźwiękowy tętna | Tak |  |
|  | Baza danych min. 400 zapisów EKG w pamięci aparatu | Tak |  |
|  | Profil automatyczny | Tak |  |
|  | Profil manualny | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia nieograniczonej ilości własnych profili użytkownika | Tak |  |
|  | Tryb LONG (do wykrywania arytmii), długi zapis 1/2 odprowadzenia (minuty) - 10/10 | Tak |  |
|  | Minimum 10 profili LONG | Tak |  |
|  | Możliwość wydruku bezpośrednio na drukarce laserowej HP | Tak |  |
|  | Możliwość podglądu zapisów EKG i analizą bez drukowania z pamięci aparatu | Tak |  |
|  | Możliwość wykonania kopii badania z pamięci aparatu | Tak |  |
|  | Możliwość wpisania do wydruku danych pacjenta | Tak |  |
|  | Możliwość wpisania do wydruku danych lekarza lub ośrodka zdrowia | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o analizę i interpretacje (analiza liczbowa, interpretacja słowna, uśrednianie krzywych EKG, 10 sek. tętna) | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do komputerowego EKG | Tak |  |
|  | Współpraca na dzień składania oferty z kompleksową platformą kardiologiczną, w której można wykonać zarówno badania EKG z oceną ryzyka nagłej śmierci serocwej, jak i spirometrię, próbę wysiłkową, holter EKG, holter RR i ergospirometrię oraz telekonsultację badań | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zestaw do prowadzenia prób wysiłkowych | Tak |  |
|  | Częstotliwość próbkowania: 2000 Hz | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o wewnętrzny moduł spirometryczny (pełna spirometria wdechowo-wydechowa, 49 parametrów) | Tak |  |
|  | Częstotliwość wzorcowa – 0,05 Hz-170 Hz | Tak |  |
|  | Rozdzielczość cyfrowa - 3,9 μV | Tak |  |
|  | Przetwarzanie analogowo-cyfrowe A/d 13 bitów | Tak |  |
|  | Detekcja kardiostymulatora 100 μs/40000 Hz | Tak |  |
|  | Zakres dynamiki 15,9 mV | Tak |  |
|  | Polaryzacja napięcia ± 400 mV | Tak |  |
|  | Max. zgodność napięcia ± 5 V | Tak |  |
|  | Impedancja wejściowa > 20 MOhm | Tak |  |
|  | tłumienie sygnału współbieżnego > 98 dB | Tak |  |
|  | Urządzenie posiada normy bezpieczeństwa iEC 601-1 , iEC 601-2-25, iEC 601-1-2, iEC 601-1-4, isO 14971 (lub równoważne) | Tak |  |
|  | Wydajność akumulatora do 90 min | Tak |  |
|  | Czas ładownia akumulatora max 4-6 godzin (przy całkowitym rozładowaniu) | Tak |  |
|  | Urządzenie posiada klasę bezpieczeństwa ii wg iEC 536 (lub równoważne) | Tak |  |

Wymagane Parametry Techniczne

Iluminator naczyniowy – 1 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji	........................................………..

| Lp | Parametry techniczne - wymagane | Warunek | Parametry oferowane – należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bezdotykowa projekcja obrazu na powierzchnię skóry | Tak |  |
|  | Obrazowanie bazuje na wykorzystaniu widma bliskiej podczerwieni. Hemoglobina żylna pochłania część pasma NIR, obraz rejestrowany przez matrycę uwidacznia przebieg żył spośród innych tkanek i jasnym światłem z mikro-projektora precyzyjnie rzutowany jest ich obraz bezpośrednio na skórę pacjenta. | Tak |  |
|  | Tryby obrazowania: podstawowy, pomiaru głębokości żył, tryb oczyszczony widok, negatyw, tryb kolorów czerwień, fiolet i światło niebieskie | Tak |  |
|  | Zmiana wielkości obrazu w min. 3 stopniach | Tak |  |
|  | Waga kompletnego urządzenia (z akumulatorem) maks. 350 g | Tak |  |
|  | Wymiary maks. 228x63x62 mm | Tak |  |
|  | Zastosowana podczerwień 850 nm w technologii LED | Tak |  |
|  | Optymalna odległość pomiaru: 210±30 mm | Tak |  |
|  | Czas pracy włączonego urządzenia ≤4.5 h | Tak |  |
|  | Czas ładowania baterii ≤3,5h | Tak |  |
|  | Wymienny akumulator | Tak |  |
|  | Możliwość pracy na zasilaniu sieciowym przy rozładowanej baterii | Tak |  |
|  | Akumulator wymienny przez użytkownika | Tak |  |
|  | Ładowarka mobilna – możliwość pracy na zasilaniu sieciowym, przy rozładowanym akumulatorze | Tak |  |
|  | Możliwość zapisywania zrzutów obrazu podczas wkłucia i zapisu zdjęć (format JPG) na wewn. karcie SD | Tak |  |
|  | Możliwość przenoszenia zdjęć do urządzeń zewn. bez konieczności instalowania w nich dodatkowego oprogramowania | Tak |  |
|  | Urządzenie posiada złącze USB typu C (do komunikacji z PC lub czytnikiem danych oraz do ładowania) | Tak |  |
|  | Statyw jezdny dwuramienny, z regulacją wysokości, z koszykiem na akcesoria i blokadą kół | Tak |  |

UWAGA:

- Powyższe „parametry techniczne - wymagane” stanowią wymagania minimalne. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania zgodnie 
z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).