Załącznik numer 2 - Pakiet numer 2

Wymagane Parametry Techniczne

Kapnograf przenośny - 1 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji	........................................………..

| Lp | Parametry techniczne - wymagane | Warunek | Parametry oferowane – należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | pomiar etCO2 w strumieniu głównym | Tak |  |
|  | możliwość podłączenia do rurki dotchawiczej, worka samorozprężalnego, przewodu pacjenta | Tak |  |
|  | Waga z bateriami max.60g | Tak |  |
|  | Pomiar stężenia CO2 w mmHg | Tak |  |
|  | Ciągła krzywa kapnografu umożliwiająca m.in. potwierdzenie poprawnego umiejscowienia rurki intubacyjnej, ocenę skuteczności uciśnięć klatki piersiowej i rozpoznanie spontanicznego powrotu krążenia (ROSC) | Tak |  |
|  | Krzywa kapnograficzna wyświetlana na ekranie kapnografu o długości min 14 s. | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru CO2: +/-2 mmHg | Tak |  |
|  | Pomiar częstości oddechu w zakresie 3-150 oddechów/ min, dokładność: +/-1 oddech/min | Tak |  |
|  | wizualny i akustyczny alarm braku oddechu | Tak |  |
|  | wskaźnik rozładowania baterii | Tak |  |
|  | wyświetlacz LED obrazujący poziom etCO2, częstotliwości oddechów, krzywą kapnograficzną | Tak |  |
|  | zasilanie bateryjne 2 x AAA | Tak |  |
|  | min. 2 złączki do pomiaru etCO2 dla dorosłych | Tak |  |
|  | etui do kapnografu | Tak |  |
|  | możliwość wyposażenia kapnografu w złączki dla niemowląt | Tak |  |
|  | Temperatura pracy zgodne z PN EN 1789 (lub równoważne) | Tak |  |
|  | możliwość pracy w temperaturze od min. -5 st. C | Tak |  |
|  | odporność na upadki - zgodnie z normą PN EN 1789 (lub równoważne) od min. 75 cm | Tak |  |

Wymagane Parametry Techniczne

Laktator (wersja jezdna) - 1 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji	........................................………..

| Lp | Parametry techniczne - wymagane | Warunek | Parametry oferowane – należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Laktator zarejestrowany w Polsce jako wyrób medyczny do użytku w szpitalu i w domu przez wiele matek | TAK |  |
|  | Laktator elektryczny, sieciowy | TAK |  |
|  | Zapewniający separację mediów zabezpieczającą przedostaniu się mleka do środka modułu laktatora | TAK |  |
|  | Górny uchwyt do wygodnego przenoszenia | TAK |  |
|  | Dostępny w wersji na wózku jezdnym | TAK |  |
|  | Wyposażony w min. jeden uchwyt na min. dwie butelki | TAK |  |
|  | Wyświetlacz LCD z komunikatami trybu pracy oraz graficznymi symbolami siły podciśnienia; | TAK |  |
|  | Posiadający dwufazowy system odciągania mleka (fazę stymulacji i fazę odciągania właściwego) | TAK |  |
|  | Posiadający funkcję inicjacji laktacji – program umożliwiający wsparcie laktogenezy II u matek z grup ryzyka | TAK |  |
|  | Płynna regulacja podciśnienia | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny, klasy IIa, przeznaczony do użytku szpitalnego; | TAK |  |
|  | Dostępne zestawy osobiste jednorazowe oraz wielorazowe | TAK |  |
|  | Komunikaty na wyświetlaczu wyświetlane w języku polskim | Tak |  |
|  | Dodatkowy program inicjacji laktacji z zaprogramowanymi trzema różnymi fazami pracy (dwie fazy stymulacji o różnej szybkości zassań, jedna faza odciągania właściwego, pauzy) | Tak |  |
|  | Możliwość uruchomienia programu utrzymania laktacji i inicjacji laktacji jednym przyciskiem | Tak |  |
|  | Waga modułu (bez wózka) =- poniżej 3 kg | Tak |  |

Wymagane Parametry Techniczne

Inhalator – 4 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji	........................................………..

| Lp | Parametry techniczne - wymagane | Warunek | Parametry oferowane – należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ciężar – sama sprężarka 340 g | Tak |  |
|  | Ciężar – sprężarka z akumulatorkiem max. 570 g | Tak |  |
|  | Wymiary – sama sprężarka 5˝ x 3,6˝ x 2,2˝ (12,6 cm x 9,1 cm x 5,6 cm) (+-1mm) | Tak |  |
|  | Wymiary – sprężarka z akumulatorkiem 5˝ x 3,6˝ x 2,2˝ (12,6 cm x 9,1 cm x 5,6 cm) (+-1mm) | Tak |  |
|  | Poziom głośności max. 60 dB(A) | Tak |  |
|  | Wymagania elektryczne 120 – 230 VAT | Tak |  |
|  | Długość przewodu zasilacza elektrycznego ok 180 cm | Tak |  |
|  | Wejście sprężarki 12 V, ~ 2 A | Tak |  |
|  | Moc pobierana przez zasilacz 100-240 V, 50-60 Hz, 600 mA | Tak |  |
|  | Cykl pracy 30 minut włączona/30 minut wyłączona | Tak |  |
|  | Zakres ciśnienia 30–47 Psi (210–325 KPa) | Tak |  |
|  | Zakres swobodnego przepływu powietrza Ok. 8 l/min | Tak |  |
|  | Zakres temperatury pracy +10°C do +40°C (50°F do 104°F) | Tak |  |
|  | Wilgotność podczas pracy 10 do 90% (bez skraplania) | Tak |  |
|  | Warunki przechowywania/transportu -10°C do +60°C (14°F do 140°F) | Tak |  |
|  | Wilgotność podczas przechowywania/transportu 10 do 90% (bez skraplania) | Tak |  |
|  | Zalecany okres wymiany sprężarki 2 lata | Tak |  |
|  | Ciśnienie robocze dostarczonego nebulizatora 1,17 bara (17 psi) | Tak |  |
|  | Wielkość przepływu dostarczonego nebulizatora 4,0 l/min | Tak |  |
|  | Typ akumulatorka Litowo-jonowy (Li-Ion) | Tak |  |
|  | Czas pracy na akumulatorku Około 40 minut | Tak |  |
|  | Liczba cykli leczenia po każdym ładowaniu - Około 4 cykli leczenia w trybie ciągłym oraz 3 cykle; leczenia w trybie zsynchronizowanym z oddechem, przy użyciu nebulizatora AEROECLIPSE* XL BAN do wielokrotnego użytku | Tak |  |
|  | Standardowy czas do naładowania Około 6 godzin | Tak |  |
|  | Akumulatorek : | Tak |  |
|  | Zakres temperatury pracy akumulatorka +10°C do +40°C (50°F do 104°F) | Tak |  |
|  | Wilgotność podczas pracy akumulatorka 10 do 90% (bez skraplania) | Tak |  |
|  | Warunki przechowywania/transportu akumulatorka -10°C do +60°C (14°F do 140°F) | Tak |  |
|  | Wilgotność podczas przechowywania/transportu akumulatorka 10 do 90% (bez skraplania) | Tak |  |
|  | Zalecany okres wymiany akumulatorka 6 miesięcy | Tak |  |

Wymagane Parametry Techniczne

Myjnia – dezynfektor – 2 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji	........................................………..

| Lp | Parametry techniczne - wymagane | Warunek | Parametry oferowane – należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Model stojący z komorą myjącą otwieraną z przodu urządzenia. | Tak |  |
|  | Minimalny wsad jednego mycia: jedna kaczka + kompletny basen oraz zamiennie trzy kaczki, lub nocnik dziecięcy. Uchwyt do w/w naczyń w komplecie z urządzeniem. | Tak (podać) |  |
|  | Możliwość mycia basenów podłużnych z rączką | Tak |  |
|  | Możliwość mycia misek, słoi i innych naczyń sanitarnych | Tak |  |
|  | Możliwość instalacji w komorze mycia kosza do drobnych naczyń i przedmiotów | Tak |  |
|  | Drzwi komory myjącej, panele zewnętrzne, rama oraz zbiornik wodny wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 lub lepszej gatunkowo. | Tak |  |
|  | Izolacja termiczna komory myjącej i drzwi o grubości nie mniejszej niż 0,5 cm. | Tak (podać) |  |
|  | Drzwi zapewniające całkowitą paroszczelność, wyposażone w uszczelkę z trwałego silikonu | Tak |  |
|  | Komora myjąca w wykonaniu ze stali kwasoodpornej AISI 304 lub lepszej gatunkowo. | ### Tak (podać) |  |
|  | Komora mycia bez spoin i połączeń laserowych, z nachyleniem sufitu, tworząca z lejem odpływowym jeden element umożliwiające samooczyszczenie. | Tak |  |
|  | Drzwi komory myjącej otwierane i zamykane ręcznie. Dolna krawędź drzwi umieszczona na wysokości min. 700 mm | Tak (podać) |  |
|  | Maksymalne wymiary zewnętrzne urządzenia: - głębokość do 500 mm, - szerokość do 450 mm, - wysokość do 1550 mm. | Tak (podać) |  |
|  | Automatyczne opróżnianie wszystkich naczyń przy zamykaniu drzwi komory. | Tak |  |
|  | Minimalny wewnętrzny wymiar komory myjącej ze względu na wielkość przedmiotów, które będą podlegały myciu-dezynfekcji: - min. szerokość 400 mm, - min. wysokość 550 mm. | Tak (podać) |  |
|  | Mycie przy użyciu ciśnieniowych dysz myjących wykonanych z trwałego tworzywa sztucznego odpornego na wysoką temperaturę i detergenty – minimalnie 15 dysz z czego min. 6 obrotowych. Nie dopuszcza się ramion obrotowych i wysuwanych dysz obrotowych/teleskopowych. | Tak (podać) |  |
|  | Urządzenie wyposażone w elektrozawory sterujące sekwencyjnie pracą dysz w celu oszczędności w zużyciu wody oraz osiągnięcia lepszego efektu mycia. | Tak |  |
|  | Moc wodnej pompy myjącej w zakresie 0,7-1,0 kW i wydajność w zakresie 310-350 l/min. | Tak (podać) |  |
|  | Wbudowana elektryczna wytwornica pary o mocy w zakresie od 3,1 do 3,5 kW. | Tak (podać) |  |
|  | Moc znamionowa maksymalnie 4,5 kW. | Tak (podać) |  |
|  | Zasilanie woda zimną i ciepłą nieuzdatnioną o ciśnieniu w przedziale co najmniej od 1,0 do 6,0 bar. | Tak (podać) |  |
|  | Pompa dozująca płynny środek odkamieniająco-nabłyszczający. | Tak |  |
|  | Możliwość zainstalowania drugiej pompa dozującej płynny środek myjący | Tak |  |
|  | Kontrola ilości podawanych środków chemicznych za pomocą przepływomierzy. | Tak |  |
|  | Całkowite opróżnianie instalacji hydraulicznej urządzenia po każdym cyklu mycia i dezynfekcji. | Tak |  |
|  | Automatyczna uruchomienie programu dezynfekcji w przypadku postoju urządzenia przez okres 24 h od czasu ostatniego cyklu pracy. | Tak |  |
|  | Panel sterujący z dotykowymi przyciskami wyboru programu. Możliwość obsługi panelu sterowania w rękawiczkach medycznych. (Nie dopuszcza się przycisków membranowych lub innych, których uruchomienie odbywa się przez pchnięcie) | Tak |  |
|  | Wyświetlacz kolorowy graficzno – tekstowy LCD informujący o : typie programu, fazie programu, temperaturze wewnątrz komory oraz współczynniku A0. Komunikaty w języku polskim. | Tak (podać) |  |
|  | Kontrola temperatury za pomocą min. jednego czujnika temperatury klasy PT 1000. | Tak (podać) |  |
|  | Blokada drzwi przez cały czas trwania cyklu, zabezpieczenie przed otwarciem w przypadku braku napięcia elektrycznego. Blokada uruchomienia przy otwartych drzwiach komory. | Tak |  |
|  | Optyczne i akustyczne informacje o usterkach | Tak |  |
|  | Możliwość modyfikacji wartości współczynnika A0 w zakresie minimum 60 do 6000. | Tak (podać) |  |
|  | Minimalnie cztery programy mycia z dezynfekcją termiczną: krótki, normalny , intensywny i użytkownika. Wszystkie programy wybierane bezpośrednio z panelu sterującego za pomocą dedykowanych przycisków | Tak (podać) |  |
|  | W przypadku ewentualnych awarii urządzenia kasowanie błędów przy pomocy dedykowanego przycisku Reset | Tak |  |
|  | Schładzanie naczyń sanitarnych po dezynfekcji przy użyciu wody zdezynfekowanej przez wytwornicę pary w urządzeniu. | Tak |  |
|  | System suszenia wsadu strumieniem filtrowanego powietrza. System wyposażony w filtr HEPA H14 i kondensator oparów. | Tak |  |
|  | Elektroniczne zarządzanie urządzeniem poprzez mikroprocesor, możliwość podłączenia do komputera PC – zapisu danych, rejestracji cykli. | Tak |  |
|  | Port USB do komunikacji z PC. | Tak |  |
|  | Możliwość komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi za pomocą BLUETOOTH. | Tak |  |
|  | Maksymalny poziom wytwarzanego hałasu 54dB. | Tak (podać) |  |
|  | Program serwisowy pozwalający na dokonywanie statystyk użycia urządzenia | Tak |  |
|  | Odpływ kanalizacyjny DN100 w podłogę bądź ścianę. | Tak |  |
|  | Zasilanie elektryczne trzy fazowe lub jedno fazowe | Tak |  |
|  | Czujnik drożności odpływu kanalizacyjnego (sygnalizacja i zatrzymanie pracy urządzenia w razie zablokowania odpływu kanalizacyjnego). | Tak |  |
|  | Możliwość archiwizacji procesów mycia – minimum 10 000 cykli. | Tak (podać) |  |
|  | Pakiet startowy dostarczany wraz z urządzeniem w postaci 3 basenów z pokrywami i 3 kaczek, 3 nocników dziecięcych 1 miski do mycia pacjenta oraz kanister 5 l płynu zmiękczającego. Naczynia sanitarne wykonane z tworzywa sztucznego, odporne na działanie dezynfekcji termicznej. Nocniki kompatybilne ze stelażem wsadowym myjni, konstrukcja umożliwiająca podparcie pleców oraz stabilne postawienie na podłodze. Nocniki wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na dezynfekcję termiczną. | Tak |  |
|  | Możliwość wstawienia do myjni 2 pojemników środków chemicznych po 5l | Tak |  |
|  | Urządzenie gwarantujące usuwanie sporów Clostridium Difficale. Skuteczność potwierdzona dokumentem wydanym przez niezależne laboratorium badawcze. | Tak |  |

Wymagane Parametry Techniczne

Nawilżacz powietrza – 2 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji	........................................………..

| Lp | Parametry techniczne - wymagane | Warunek | Parametry oferowane – należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nawilżacz z funkcją oczyszczania powietrza | Tak |  |
|  | Urządzenie przeznaczone do pomieszczeń o powierzchni do 90 m2 | Tak (podać) |  |
|  | Higieniczny proces parowania na zimno bez udziału mat nawilżających i filtrów | Tak |  |
|  | Przystosowane do wody kranowej bez żadnych chemicznych domieszek | Tak |  |
|  | Monitorowanie i kontrolowanie wilgotności względnej za pomocą cyfrowego higrostatu | Tak |  |
|  | Interaktywny ekran dotykowy | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienie 4 prędkości nawilżania | Tak (podać) |  |
|  | Tryb automatycznej prędkości nawilżania | Tak |  |
|  | Poziom hałasu przy największej prędkości nawilżania max. 50 dB (A) | ### Tak (podać) |  |
|  | Pojemność zbiornika na wodę min. 9 litrów | Tak |  |
|  | Wymiary maksymalne 42 × 29 × 54 cm | Tak (podać) |  |
|  | Waga max. 11 kg | Tak (podać) |  |

Wymagane Parametry Techniczne

Bilirubinometr - 1 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji	........................................………..

| Lp | Parametry techniczne - wymagane | Warunek | Parametry oferowane – należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie przesiewowe, wszystkie kolory skóry, 35> wiek ciążowy | Tak, podać |  |
| 2 | Zakres pomiarowy: od 0 do 20 mg/dl, od 0 do 340 μmol/l | Tak, podać |  |
| 3 | Czytelny wyświetlacz LCD trzysegmentowy, pomiar w mg/dL lub μmol / L | Tak |  |
| 4 | Dokładność pomiarów: ± 1,5 mg/dl, ± 25,5 μmol/l | Tak, podać |  |
| 5 | Żródło światła: ksenonowa lampa pulsacyjna | Tak |  |
| 6 | Minimalna liczba pomiarów po pełnym naładowaniu: 500 pomiarów | Tak, podać |  |
| 7 | Funkcja średniego pomiaru: 2- 5 pomiarów | Tak, podać |  |
| 8 | Wbudowana pamięć : 50 ostatnich pomiarów | Tak, podać |  |
| 9 | Żywotność źródła światła: 150000 pomiarów | Tak, podać |  |
| 10 | Czujnik dezynfekowalny wielokrotnego użytku | Tak |  |
| 11 | Masa poniżej 250 g. Wymiary: 5,7 cm szerokości x 18,2 cm wysokości x 3,1 cm głębokości | Tak, podać |  |
| 12 | Zasilanie: 3,7 V, akumulator jonowo-polimerowy | Tak |  |
| 13 | Wejście zasilacza prądu przemiennego do użytku międzynarodowego: 100 V-240 V, 50/60 Hz Wyjście zasilacza AC: 5 V, 1A | Tak |  |
| 14 | Walizka aluminiowa transportowa | Tak |  |

Wymagane Parametry Techniczne

Inkubator - 1 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji	........................................………..

| Lp | Parametry techniczne - wymagane | Warunek | Parametry oferowane – należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inkubator zamknięty przeznaczony dla wcześniaków i noworodków | Tak |  |
| 2 | Podstawa jezdna z możliwością zablokowania każdego kółka | Tak |  |
| 3 | Elektrycznie regulowana wysokość podstawy, przełączniki regulacyjne z dwóch stron inkubatora. | Tak |  |
| 4 | Zasilanie sieciowe 100-240V AC, 50-60 Hz | Tak |  |
| 5 | KOPUŁA | Tak |  |
| 6 | Konstrukcja kopuły dwuścienna | Tak |  |
| 7 | Kurtyna powietrzna zapobiegająca spadkowi temperatury po otwarciu drzwiczek | Tak |  |
| 8 | Minimum 6 drzwiczek, zapewniających dostęp do noworodka z każdej strony | Tak |  |
| 9 | Minimum 12 otworów przelotowych z uszczelkami do wprowadzenia przewodów, cewników lub respiratorowych układów pacjenta. Umiejscowienie otworów umożliwiające wyjęcie noworodka z inkubatora bez odłączania przewodów, cewników i rur | Tak |  |
| 10 | Możliwość odchylenia przedniej i tylnej ścianki | Tak |  |
| 11 | Niski poziom hałasu wewnątrz kopuły zapewniający komfort przebywającego w nim noworodka, nie większy niż 45 dB | Tak |  |
| 12 | Tacka na kasetę rentgenowską, umiejscowiona pod materacykiem. Montaż kasetki bez konieczności przemieszczania dziecka | Tak |  |
| 13 | Mechanizm regulacji nachylenia materacyka w zakresie minimum ±12° | Tak |  |
| 14 | Wygodna obsługa inkubatora – panel sterowania, zbiornik wody oraz regulacja przechyłu realizowana z przodu inkubatora | Tak |  |
| 15 | Filtr powietrza o skuteczności minimum 0,3 µm | Tak |  |
| 16 | STEROWANIE I OBSŁUGA | Tak |  |
| 17 | Panel sterowania umieszczony z przodu urządzenia, wyposażony w kolorowy ekran LCD o przekątnej ekranu minimum 7” | Tak |  |
| 18 | Automatyczne blokowanie przycisków zapobiegające przypadkowemu przyciśnięciu klawiszy | Tak |  |
| 19 | Prezentacja na ekranie mierzonych i ustawionych wartości parametrów temperatury, wilgotności stężenia tlenu | Tak |  |
| 20 | Widoczny stale na ekranie wykres trendów z zakresem do 3 dni monitorowania | Tak |  |
| 21 | Możliwość wyboru parametrów wyświetlanych na ekranie trendów (temperatura powietrza, temperatura skóry, wilgotność, stężenie tlenu, waga) | Tak |  |
| 22 | Możliwość wyświetlenia na ekranie okna pomocy ze skrócona instrukcją obsługi panelu sterowania wraz ze zdjęciami ułatwiającymi poznanie obsługi urządzenia. | Tak |  |
| 23 | Procedura auto-testu podczas włączania inkubatora sprawdzająca prawidłowość działania systemu | Tak |  |
| 24 | REGULACJA I POMIAR TEMPERATURY | Tak |  |
| 25 | Inkubator wyposażony w układ automatycznej regulacji temperatury w zależności od mierzonej temperatury powietrza lub od temperatury skóry noworodka | Tak |  |
| 26 | Pomiar temperatury skóry noworodka może być realizowany w dwóch punktach jednocześnie | Tak |  |
| 27 | Na wyposażeniu dwa czujniki temperatury skóry | Tak |  |
| 28 | REGULACJA I POMIAR WILGOTNOŚCI | Tak |  |
| 29 | Automatyczny układ sterowania i pomiaru wilgotności powietrza pod kopułą | Tak |  |
| 30 | Zakres regulacji wilgotności regulowany w zakresie do min. 95% przy rozdzielczości 1% | Tak, podać |  |
| 31 | Zbiornik na wodę znajdujący się poza przedziałem pacjenta, możliwa sterylizacja w autoklawie | Tak |  |
| 32 | REGULACJA I POMIAR STĘŻENIA TLENU | Tak |  |
| 33 | Układ serwosterowania poziomem tlenu, z zakresem kontroli minimum 21% - 65%, dokładność minimum ± 5% | Tak |  |
| 34 | Pomiar stężenia tlenu w zakresie minimum 19% - 100%, dokładność minimum ± 5% | Tak |  |
| 35 | WAGA | Tak |  |
| 36 | Pomiar wagi noworodka w zakresie min. Od 0 do 10 kg. Wyświetlanie pomiaru na ekranie podstawowym oraz ekranie zewnętrznym | Tak |  |
| 37 | KAMERA | Tak |  |
| 38 | Inkubator wyposażony w wysokiej jakości kamerę do pokazywania stanu niemowlęcia na zewnętrznym ekranie, nawet jeśli inkubator jest przykryty. | Tak |  |
| 39 | Możliwość wyświetlenia odbicia lustrzanego obrazu z kamery zapewniający prawidłowy obraz noworodka niezależnie jego usytuowania wewnątrz inkubatora. | Tak |  |
| 40 | Dodatkowy, zewnętrzny ekran z możliwością obrotu, o przekątnej minimum 7” do wyświetlania obrazu z kamery, mierzonych parametrów oraz danych z czujnika saturacji. | Tak |  |
| 41 | SATURACJA | Tak |  |
| 42 | Pomiar saturacji SpO2 w technologii Masimo | Tak |  |
| 43 | Zakres pomiarowy saturacji minimum 1-100% | Tak |  |
| 44 | Dokładność pomiaru SpO2 minimum ±3% w zakresie 70-100% | Tak |  |
| 45 | Zakres pomiaru pulsu z czujnika SpO2 w zakresie minumum 30-230 uderzeń/minutę | Tak |  |
| 46 | Dokładność pomiaru pulsu z SpO2 minimum ±3 uderzeń/minutę | Tak |  |
| 47 | Możliwość wyświetlenia krzywej pletyzmograficznej, wykresu sygnału IQ, wskaźnika perfuzji oraz wartości liczbowych saturacji i pulsu na zewnętrznym ekranie inkubatora | Tak |  |
| 48 | Na wyposażeniu przewód połączeniowy oraz czujnik saturacji | Tak |  |
| 49 | ALARMY | Tak |  |
| 50 | System alarmowy wizualny i dźwiękowy. Alarmy dotyczące temperatury, wilgotności, tlenu, wagi oraz saturacji. | Tak |  |
| 51 | Alarmy systemowe wraz z opisem informujące o nieprawidłowej pracy urządzenia. | Tak |  |
| 52 | Akumulator litowo-jonowy zapewniający alarm dźwiękowy przez min. 30 minut przy braku zasilania zewnętrznego | Tak |  |
| 53 | WYPOSAŻENIE DODATKOWE | Tak |  |
| 54 | Kosz na akcesoria z dopuszczalnym obciążeniem min. 10 kg | Tak |  |
| 55 | Wieszak na kroplówki | Tak |  |
| 56 | Stolik z możliwością obrotu, na akcesoria do opieki nad noworodkiem | Tak |  |
| 57 | Metalowa półka na akcesoria do opieki nad noworodkiem | Tak |  |

Wymagane Parametry Techniczne

Aparat do fototerapii - 1 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji	........................................………..

| Lp | Parametry techniczne - wymagane | Warunek | Parametry oferowane – należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lampa do leczenia żółtaczki fizjologiczne u noworodków | Tak |  |
| 2 | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
| 3 | Lampa statywowa, nastawiana na inkubator zamknięty lub łóżeczko | Tak |  |
| 4 | Napięcie i częstotliwość prądu zasilającego: 100-240V , 50/60Hz | Tak |  |
| 5 | Źródło światła : 16 niebieskich diody LED 4 białe diody LED egzaminacyjnych | Tak |  |
| 6 | Ekran LCD o wielkości 2x 16 LCD cali umieszczony z boku głowicy lampy | Tak |  |
| 7 | Parametry wyświetlane na ekranie LCD: czas terapii, czas pracy lampy, poziom natężenia, Oddzielne przyciski do Start/zapauzowanie terapii Resetowania ustawień Regulacji intensywności Wskaźnik naprowadzający Ustawienia Przycisk zwiększania Przycisk zmniejszania | Tak |  |
| 8 | Długość fali 440-460 nm | Tak, podać |  |
| 9 | Czas pracy źródła światła 50 000 godzin | Tak, podać |  |
| 10 | Możliwość regulacji naświetlania w 5 zakresach natężenia światła: Poziom 5; >70 µW/cm2/nm. Poziom 4; >50 µW/cm2/nm. Poziom 3; >40 µW/cm2/nm. Poziom 2; >35 µW/cm2/nm. Poziom 1; >25 µW/cm2/nm. | Tak, podać |  |
| 11 | Regulacja natężenia oświetlenia egzaminacyjnego: 5 poziomów | Tak, podać |  |
| 12 | Natężenie światła w zakresie od 0-100µW/cm²/nm | Tak, podać |  |
| 13 | Powierzchnia skutecznego naświetlania 54x32cm | Tak, podać |  |
| 14 | Poziom głośności max. 50dBA | Tak, podać |  |
| 15 | Wskaźnik naprowadzający umożliwiający ustawienie lampy centralnie nad dzieckiem | Tak |  |
| 16 | Wskaźnik LED trybu pracy lampy : czerwony- lampa nie jest aktywna, zielony lampa gotowa do działania, niebieski- lampa w trakcie pracy | Tak |  |
| 17 | Możliwość łatwego i szybkiego zdejmowania głowicy lampy ze statywu bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi | Tak |  |
| 18 | Głowica lampy bezpiecznie ustawiana na inkubatorze zamkniętym przy pomocy gumowych nóżek na podstawie głowicy | Tak |  |
| 19 | Waga głowicy lampy max. 2070g | Tak, podać |  |
| 20 | Statyw na kółkach w tym 2 z blokadą | Tak |  |
| 21 | Licznik czasu pracy lampy | Tak |  |
| 22 | Licznik czasu naświetlania pacjenta | Tak |  |
| 23 | Czas całkowity pracy źródła światła: regulacja 0-99999 godzin, dokładność pomiaru 1 godzina Czas terapii: zakres regulacji 0 – 99 godzin, dokładność pomiaru 1 minuta | Tak |  |
| 24 | Funkcja resetowania całkowitego czasu użycia lampy | Tak |  |
| 25 | Alarm zakończenia terapii Alarm błędu zasilania | Tak |  |
| 26 | Wspomagana regulacja wysokości min lampy: min. 1070mm, wysokość max 1755mm | Tak, podać |  |
| 27 | Wymiary głowicy lampy 528,5x223,7x81mm (+-1mm) | Tak, podać |  |
| 28 | Chłodzenie : aktywne | Tak |  |
| 29 | Maksymalny pobór mocy 32W | Tak |  |

Wymagane Parametry Techniczne

Leżanka medyczna – 1 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji	........................................………..

| Lp | Parametry techniczne - wymagane | Warunek | Parametry oferowane – należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rama nośna stalowa, całość lakierowana proszkowo. | Tak |  |
|  | Leże dwusegmentowe , tapicerowane materiałem zmywalnym. | Tak |  |
|  | Tapicerka odporna na zadrapania, wysoce wytrzymała i ognioodporna. | Tak |  |
|  | Regulacja kąta nachylenia zagłówka w zakresie min. 0-45° | Tak |  |
|  | Uchwyt do mocowania rolki prześcieradła jednorazowego użytku. | Tak |  |
|  | Wymiary kozetki lekarskiej : | Tak |  |
|  | - całkowita długość: min. 1850 mm | Tak |  |
|  | - całkowita szerokość: min. 560 mm | Tak |  |
|  | - wysokość leża od podłogi: min. 505 mm | Tak |  |
|  | - maksymalne obciążenie: min. 170 kg | Tak |  |

UWAGA:

- Powyższe „parametry techniczne - wymagane” stanowią wymagania minimalne. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania zgodnie 
z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).