Załącznik numer 1 - Pakiet numer 1

Wymagane Parametry Techniczne

Aparat USG - 1 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji	........................................………..

| Lp. | Parametry techniczne wymagane | Wartość wymagana | Wartość oferowana - należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii pracy. Aparat nowy, nieużywany. Wyklucza się aparaty demo. | TAK, podać |  |
| 2 | Wybierane częstotliwości pracy dla trybu 2D min. 2-18 MHz | TAK, podać |  |
| 3 | Dynamika systemu min. 260 dB | TAK, podać |  |
| 4 | Technologia cyfrowa – min. ośmiokrotny system przetwarzania z cyfrową obróbką i cyfrowym przetwarzaniem wiązki. | TAK, podać |  |
| 5 | Ilość niezależnych kanałów odbiorczych min. 200 000 | TAK, podać |  |
| 6 | Ilość niezależnych, identycznych gniazd dla różnego typu sond obrazowych min. 3 | TAK, podać |  |
| 7 | Podświetlanie aktywnego gniazda sond | Tak |  |
| 8 | Monitor LCD o przekątnej min. 21 cali | TAK, podać |  |
| 9 | Możliwość regulacji położenia monitora LCD: prawo/lewo, przód/tył, góra/dół. | Tak |  |
| 10 | Klawiatura alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi wysuwana spod pulpitu aparatu | Tak |  |
| 11 | Panel dotykowy LCD wspomagający obsługę aparatu o przekątnej min. 8 cali | Tak |  |
| 12 | Regulacja wysokości panelu sterowania min.20 cm | Tak |  |
| 13 | Regulacja panelu sterowania lewo-prawo min. ±30°. | Tak |  |
| 14 | Waga aparatu max. 90 kg | Tak |  |
| 15 | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. pamięć Cine-loop) – min. 2 000 obrazów | Tak |  |
| 16 | System archiwizacji obrazów zintegrowany z aparatem | Tak |  |
| 17 | System archiwizacji z możliwością zapisu w formatach co najmniej JPEG, AVI, WMV9 | Tak |  |
| 18 | Eksportowanie na nośniki przenośne DVD/CD, pamięci Pen-Drive, zewnętrzne-przenośne twarde HDD | Tak |  |
| 19 | Napęd CD/DVD fabrycznie wbudowany w aparat | Tak |  |
| 20 | Wewnętrzny dysk wykonany w technologii SSD tzw. systemowy min. 128 GB | Tak |  |
| 21 | Wewnętrzny dysk twardy HDD min. 500 GB na dane użytkownika | Tak |  |
| 22 | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku | Tak |  |
| 23 | Wideoprinter cyfrowy czarno-biały | Tak |  |
| 24 | Możliwość wydrukowania bezpośrednio z aparatu raportu z badań z opisem i zdjęciami | Tak |  |
| 25 | Porty USB 2.0 lub 3.0 wbudowane w aparat (do archiwizacji na pamięci typu Pen-Drive) – min. 2 porty USB | Tak |  |
| 26 | Wbudowane w aparat wyjście video | Tak |  |
| 27 | Wbudowane w aparat wyjście Ethernet 10/100 Mbps lub więcej | Tak |  |
| 28 | Wbudowana bateria pozwalająca na min. 2 godziny normalnej pracy aparatu przy utracie zasilania z wyświetlanym na ekranie monitora aparatu stanem naładowania baterii. Wyklucza się zewnętrzne baterie lub awaryjne zasilacze UPS | Tak |  |
| 29 | Tryb 2D (B-mode) | Tak |  |
| 30 | Maksymalna głębokość penetracji od czoła głowicy - min. 36 cm | Tak, podać |  |
| 31 | Suwaki wzmocnienia strefowego – min. 8 suwaków | Tak |  |
| 32 | Zakres bezstratnego powiększania obrazu ruchomego i zamrożonego, a także obrazu z pamięci CINE – podać wartość powiększenia min. 22x | Tak, podać |  |
| 33 | Porównywanie min. 8 ruchomych obrazów 2D tego samego pacjenta | Tak |  |
| 34 | Maksymalna szybkość odświeżania obrazu w trybie B-Mode – min. 450 obrazów/sek. | Tak |  |
| 35 | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D, PWD przy pomocy jednego przycisku (2D wzmocnienie, PWD skala, linia bazowa | Tak |  |
| 36 | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach | Tak |  |
| 37 | Obrazowanie harmoniczne z wykorzystaniem techniki inwersji fazy | Tak |  |
| 38 | Obrazowanie trapezowe min. ±25° | Tak |  |
| 39 | Obrazowanie rombowe | Tak |  |
| 40 | Obrazowanie typu Compound Imaging lub równoważne | Tak |  |
| 41 | Zastosowanie technologii obrazowania „nakładanego” przestrzennego - wielokierunkowego w trakcie nadawania i odbioru | Tak |  |
| 42 | Technologia przetwarzania sygnału oparta na RAW DATA pozwalająca po zamrożeniu obrazu na zmianę min. wzmocnienia, dynamiki. | Tak |  |
| 43 | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) z HPRF | Tak |  |
| 44 | Zakres prędkości Doppler Pulsacyjnego (PWD) min. 12 m/sek przy zerowym kącie bramki | TAK, podać |  |
| 45 | Wielkość bramki Dopplerowskiej min. 1-20 mm | TAK, podać |  |
| 46 | Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej – min. ±25° | TAK, podać |  |
| 47 | Możliwość przesunięcia linii bazowej Dopplera spektralnego na zamrożonym obrazie | Tak |  |
| 48 | Korekcja kąta bramki dopplerowskiej min. ±80 ° | TAK, podać |  |
| 49 | Technologia optymalizująca zapis spektrum dopplera w czasie rzeczywistym | Tak |  |
| 50 | Zakres prędkości Doppler Pulsacyjny (PWD) w trybie TRIPLEX min. 12 m/sek przy zerowym kącie | TAK, podać |  |
| 51 | Tryb Doppler Kolorowy (CD) min. 3 częstotliwości dla każdej głowicy | Tak |  |
| 52 | Prędkość odświeżania dla CD min. 300 klatek/sek | TAK, podać |  |
| 53 | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego ±/25° | TAK, podać |  |
| 54 | Ilość map kolorów w Dopplerze Kolorowym (CD) min. 20 map | TAK, podać |  |
| 55 | Optymalizacja zapisów CD w zależności od badanego miejsca anatomicznego (ustawienie skali, linii, bazowej, częstotliwości pracy). | Tak |  |
| 56 | Tryb angiologiczny (Doppler mocy) | Tak |  |
| 57 | Tryb kolorowego i spektralnego Dopplera Tkankowego | Tak |  |
| 58 | Oprogramowanie aplikacyjne z pakietem oprogramowania pomiarowego do badań ogólnych: kardiologicznych, brzusznych, tarczycy, sutka, małych narządów, mięśniowo-szkieletowych, naczyniowych, ortopedycznych, urologicznych | Tak |  |
| 59 | Liczba par kursorów pomiarowych – min. 12 | Tak, podać |  |
| 60 | Automatyczny obrys spektrum Dopplera w czasie rzeczywistym oraz na obrazie zamrożonym wraz z pakietem oprogramowania obliczeniowego. | Tak |  |
| 61 | Sonda Convex wieloczęstotliwościowa do badań ogólnych wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej | TAK, podać model |  |
| 62 | Zakres częstotliwości pracy przetwornika min. 2 – 6 MHz | Tak |  |
| 63 | Liczba elementów – min. 700 | Tak |  |
| 64 | Kąt pola skanowania min. 70° | Tak |  |
| 65 | Praca w trybie II harmonicznej | Tak |  |
| 66 | Sonda Liniowa wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej | TAK, podać model |  |
| 67 | Zakres częstotliwości pracy przetwornika min. 4 – 12 MHz | Tak |  |
| 68 | Liczba elementów – min. 1 600 | Tak |  |
| 69 | Szerokość skanu w zakresie 55-60 mm | Tak |  |
| 70 | Praca w trybie II harmonicznej. | Tak |  |
| 71 | Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii typu strain | Tak |  |
| 72 | Sonda Endocavitarna wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej | TAK, podać model |  |
| 73 | Zakres częstotliwości pracy przetwornika min. 3 – 9 MHz | Tak |  |
| 74 | Liczba elementów – min. 800 | Tak |  |
| 75 | Kąt skanowania min. 180° | Tak |  |
| 76 | Praca w trybie II harmonicznej. | Tak |  |
| 77 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie harmoniczne zwiększające rozdzielczość i penetrację, używające jednorazowo min. 3 częstotliwości do uzyskania obrazu – inne niż wyżej wymienione | Tak |  |
| 78 | Możliwość rozbudowy o moduł Elastografii (typu strain) obliczający i wyświetlający sztywność względną tkanki w czasie rzeczywistym. Posiadający wskaźnik prawidłowej siły ucisku wyświetlany na ekranie. Możliwość wykonywania obliczeń odległości i powierzchni oraz oprogramowanie umożliwiające porównywanie elastyczności min. 2 miejsc. | Tak |  |
| 79 | Możliwość rozbudowy o tryb Dopplera Ciągłego (CWD) o zakresie prędkości min. +/- 20 m/s (przy zerowym kącie bramki) | TAK, podać |  |
| 80 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne z możliwością wykonywania pomiarów min. 100 cm | TAK, podać |  |
| 81 | Możliwość rozbudowy o tryb dopplera kolorowego o wysokiej czułości i rozdzielczość w obrazowaniu małych przepływów. | Tak |  |
| 82 | Możliwość rozbudowy o głowice śródoperacyjne convex i linia min. 2 modele | Tak |  |
| 83 | Możliwość rozbudowy o kardiologiczną sondę sektorową min. 1,5-4,5 MHz, min. 90 elementów, kąt min. 90 st., obrazowanie harmoniczne | TAK, podać |  |
| 84 | Możliwość rozbudowy o głowicę przezprzełykową min. 3 - 8 Mhz (+/- 0,5 MHz), ilość elementów min. 60 | Tak |  |
| 85 | Możliwość rozbudowy o głowice śródoperacyjne min. 2 modele | TAK, podać |  |
| 86 | Możliwość rozbudowy o głowice laparoskopową min. 3,0-11,0 MHz, FOV min. 42mm | Tak |  |
| 87 | Możliwość rozbudowy o głowicę z kanałem biopsyjnym przez czoło sondy z możliwością wyboru min. 3 kątów wejścia w tym min. jednym zbliżonym do 90°. Podać model | TAK, podać |  |
| 88 | Możliwość rozbudowy o głowice urologiczną dwupłaszczyznową typu convex/linia. Podać model | Tak |  |

Wymagane Parametry Techniczne

Stół operacyjny do cięć cesarskich - 1 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji	........................................………..

| Lp. | Parametry techniczne - wymagane | Warunek | Parametry oferowane – należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stół do operacji ogólnochirurgicznych - porodowy | TAK |  |
| 2 | Napęd stołu elektrohydrauliczny | TAK |  |
| 3 | Konfiguracja blatu stołu: – podgłówek płytowy na całą szerokość blatu, - oparcie pleców - płyta lędźwiowa, - podnóżki: lewy i prawy. Blat z możliwością zamiany miejscami podnóżków z podgłówkiem. Segmenty blatu wyposażone z obu stron w listwy ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej do mocowania wyposażenia. Listwy w segmencie oparcia pleców i płycie lędźwiowej wyposażone na obu końcach w ograniczniki zabezpieczające korpusy mocujące wyposażenie przed ich przypadkowym wypadnięciem | TAK |  |
| 4 | Długość stołu z blatem: 2050 mm ( ± 30 mm ) | TAK |  |
| 5 | Całkowita szerokość blatu: 580 mm ( ± 30 mm ) | TAK |  |
| 6 | Regulacja wysokości blatu: 720 do 1150 mm ( ± 30 mm ). Wymiary wysokości dotyczą górnej powierzchni materaca | TAK |  |
| 7 | Regulacja oparcia pleców: - 400 do +900 ( ± 50 ) | TAK |  |
| 8 | Regulacja podgłówka: - 550 do +550 ( ± 50 ) | TAK |  |
| 9 | Przechyły boczne w obie strony: min. po 300 | TAK |  |
| 10 | Przechył Trendelenburga: min. 400 | TAK |  |
| 11 | Przechył anty –Trendelenburga: min. 400 | TAK |  |
| 12 | Regulacja kąta nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej: - 900 do +300 (± 50) | TAK |  |
| 13 | Zakres regulacji kata odchylenia podnóżków w płaszczyźnie poziomej: 00 do 1800 (± 50) | TAK |  |
| 14 | Ręczny przesuw wzdłużny blatu : min. 330 mm. Przesuw płynny, bezstopniowy, bezskokowy, zapewniający zablokowanie blatu w dowolnym położeniu (na całym zakresie przesuwu) | TAK |  |
| 15 | Układ sterowania z funkcją „stand by” z możliwością ustawienia długości zwłoki czasowej od ostatniego naciśnięcia przycisku funkcyjnego do dezaktywacji pilota . Ponowne sterowanie z pilota możliwe po naciśnięciu przycisku aktywacji przycisków funkcyjnych | TAK |  |
| 16 | Regulacja pilotem przewodowym przez układ elektro-hydrauliczny następujących pozycji blatu: - zmiana wysokości - przechyły wzdłużne - przechyły boczne - poziomowanie jednym przyciskiem | TAK |  |
| 17 | Stół wyposażony w przewodowy pilot z wyświetlaczem LCD (o szerokich kątach widzenia). Ergonomiczny pilot z podświetlanymi klawiszami i z wyraźnymi ikonami dla poszczególnych funkcji. Pilot wyposażony w przycisk aktywujący wszystkie funkcje oraz w przycisk do zmiany orientacji blatu. Po włączeniu pilota na wyświetlaczu powinna znajdować się informacja o procentowym stanie naładowania baterii stołu. Przy realizacji poszczególnych funkcji wyświetla się piktogram przedstawiający wykonywany ruch stołu oraz aktualna wartość regulowanego parametru. Regulacja funkcjami stołu dwustopniowa -zabezpieczająca przed przypadkowym uruchomieniem funkcji (wybór regulowanej funkcji a następnie wybór kierunku regulacji) poza pozycją Trendelenburga oraz „0”. Klawisz pozycji Trendelenburga specjalnie oznaczony – odróżniający się od innych klawiszów. | TAK |  |
| 18 | Możliwość podłączenia pilota do stołu od strony nóg lub od strony głowy pacjenta. | TAK |  |
| 19 | Zasilanie bateryjne 24 V – ładowarka wbudowana w podstawę stołu | TAK |  |
| 20 | Regulacja segmentu oparcia pleców, podgłówka oraz nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą uruchamianymi łatwo dostępnymi dla personelu dźwigniami | TAK |  |
| 21 | Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem dźwigni zwalniania blokad sprężyn gazowych, służących do regulacji oparcia pleców | TAK |  |
| 22 | Konstrukcja stołu ze stali nierdzewnej. Stal o bardzo dobrych właściwościach antykorozyjnych i kwasoodpornych, gatunek stali: AISI 316L , polskie oznaczenie 00H17N14M2 Nie dopuszcza się do zaoferowania stołów wykonanych z gorszych gatunków stali nierdzewnej (o mniejszej zawartości chromu, niklu, manganu i molibdenu). | TAK |  |
| 23 | Podstawa w kształcie litery „T” zapewniająca dobry dostęp chirurga do blatu stołu. Wysokość podstawy nie więcej niż 140 mm od podłogi. | TAK |  |
| 24 | Stół przejezdny z systemem blokowania. W pozycji zablokowanej stół opiera się na 4 stopkach. | TAK |  |
| 25 | Stół z zaciskiem wyrównania potencjałów wraz z przewodem do odprowadzania ładunków elektrostatycznych | TAK |  |
| 26 | Blat przenikalny dla promieni RTG z możliwością wykonywania zdjęć RTG oraz możliwością monitorowania pacjenta przy pomocy ramienia C – prowadnice na kasetę RTG co najmniej w segmencie podgłówka, oparcia pleców i siedziska | TAK |  |
| 27 | Materace bezszwowe, demontowane, antystatyczne, wykonane z poliuretanu spienionego. Grubość materaca min. 50 mm | TAK |  |
| 28 | Dopuszczalne obciążenie robocze (dynamiczne): min. 200 kg | TAK |  |
| 29 | Dopuszczalne obciążenie statyczne stołu (blat wypoziomowany, centralnie ułożony względem kolumny, ruch góra / dół): min. 350 kg | TAK |  |
| 30 | Wyposażenie stołu : - podpórka ręki z uchwytem mocującym – 1 szt. - ramka ekranu anestezjologicznego z uchwytem mocującym – 1 szt. - pozycjoner głowy i szyi z otworem w postawie, z podporą odcinka szyjnego oraz z dwoma podpórkami bocznymi będący anatomicznym odlewem wykonanym z pianki wiskoelastycznej z bezszwową, membranową powłoką ochronną, umożliwiającym ułożenie i pełną stabilizacji głowy pod różnym kątem, możliwość stabilizacji pozycjonera na stole zabiegowym – antypoślizgowa podstawa pozycjonera, rozmiar: L – dla pacjentów o obwodzie głowy 55-68 cm, o własnościach przeciwodleżynowych, eliminujący nacisk na kość potyliczną oraz zmniejszający nacisk powierzchniowy na pozostałych obszarach głowy do bezpiecznego poziomu, wyposażony w wyprofilowane uchwyty umożliwiające przekładanie pacjenta razem z pozycjonerem, o konstrukcji zapewniającej swobodny przepływ powietrza, przeznaczony do dezynfekcji środkami na bazie alkoholu, nie zawierający lateksu, nie powodujący zakłóceń podczas badań RTG i CT - 1 szt. | TAK |  |
| 31 | Stół dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta | TAK |  |
| 32 | Powierzchnie stołu odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |

UWAGA:

- Powyższe „parametry techniczne - wymagane” stanowią wymagania minimalne. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).