Załącznik numer 2 - Pakiet numer 2

Wymagane Parametry Techniczne

Stanowisko do resuscytacji noworodka - 2 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji	........................................………..

| Lp. | Parametry techniczne - wymagane | Warunek | Parametry oferowane – należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabryczne nowe, w najnowszej wersji sprzętowej na dzień składania oferty | TAK |  |
|  | Stanowisko do resuscytacji o gabarytach maksymalnych podanych poniżej : Długość :1100 mm Szerokość : 800 mm Wysokość : 1875 mm | TAK, podać |  |
|  | Ogrzewacz promiennikowy z obrotową głowicą +/- 180 stopni (umożliwiającą wykonanie zdjęcia RTG) z wbudowanym oświetleniem. Źródło ciepła - kwarcowy promiennik podczerwieni. | TAK |  |
|  | Moc promiennika 700-800 W Regulacja mocy grzania ręczna od 0-700 W 20 stopniowa ze skokiem 35W | Tak, podać |  |
|  | Regulacja temperatury : - ręczna - automatyczna | TAK |  |
|  | Utrzymywanie nastawionej temperatury z dokładnością min +/- 0,2 C. Zakres automatycznej regulacji temperatury 34°-39° C | TAK |  |
|  | Czujnik temperatury wielokrotnego użytku z możliwością dezynfekcji. | TAK |  |
|  | Łóżeczko z materacem piankowym niepodgrzewanym o wymiarach 750x550 mm (+/-5%). | TAK, podać |  |
|  | Przechył łóżeczka regulowany płynnie, bezstresowo w zakresie min. +/- 15 do pozycji Trendelenburga przy pomocy mechanizmu sterowanego uchwytem | TAK |  |
|  | Ścianki boczne z czterech stron łóżeczka: a) wykonane z tworzywa bezbarwnego odpornego na UV b) odporne na zmywanie w środkach dezynfekcyjnych c) odchylane o kąt 180º d) szybkie wyjmowanie wszystkich ścianek do mycia (bez użycia narzędzi) e) każda ścianka może być oddzielnie odchylana i wyjmowana f) zabezpieczenie przed przypadkowym otwarciem ścianek | TAK |  |
|  | Podstawa jezdna inkubatora z blokadą min 2 kółek, kółka przewodzące ładunki elektrostatyczne | TAK |  |
|  | Wyposażenie do terapii tlenowej : - nawilżacz tlenu bez podgrzewania 1 szt - komplet drenów | TAK |  |
|  | Wieszak do kroplówki mocowany do stelaża inkubatora , rura do zawieszenia pomp infuzyjnych | TAK |  |
|  | Ssak podciśnieniowy z regulacją podciśnienia i pomiarem w zakresie 0-25Kpa , pojemnik na wydzielinę jednorazowy + 4 wkłady według systemu Serres o poj 1L. | TAK |  |
|  | Komunikaty słowne o ustawieniach i alarmach w języku polskim | TAK |  |
|  | Alarm świetlny i dźwiękowy oraz wyłączenie grzejnika w przypadku przegrzania lub niedogrzania | TAK |  |
|  | Alarm świetlny i dźwiękowy w przypadku uszkodzenia lub odłączenia czujnika temperatury. | TAK |  |
|  | Wyświetlacz temperatury trójkolorowy o wysokości cyfr min 30 mm zmieniający kolor wskazań w zależności od różnicy temperatury zadanej i mierzonej, Komunikaty słowne o błędach i awariach | TAK |  |
|  | Kolumna stanowiska wyposażona w prowadnice do mocowania osprzętu . Możliwość zakupu uchwytów do różnych urządzeń. | TAK |  |
|  | Półka na dodatkowe wyposażenie lub monitor z elementem mocującym do posiadanego monitora | TAK |  |
|  | Szafka z min dwoma szufladami wysuwanymi do przodu urządzenia obciążenie min 10 kg każda. | TAK |  |
|  | Oświetlenie podstawowe luminescencyjne min 200 W lub diodowe 50 W | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w zegar Apgar o następujących interwałach czasowych : 1min, 3min, 5min, 10min sygnalizacja optyczna i akustyczna | TAK |  |
|  | Możliwość wbudowania diodowej lampy do fototerapii bilirubinowej w czaszę ogrzewacza. Światło niebieskie 472 nm | TAK |  |
|  | Urządzenie do resuscytacji noworodków z bezpiecznym i precyzyjnym regulowanym ciśnieniem wdechowym od 5 do 70 cmH2O i PEEP od 8 do 9 cm H2O. Umożliwiające ręczne taktowanie częstości oddechowej. Posiadające wbudowany manometr wskazujący ciśnienie w drogach oddechowych. Urządzenie zamocowane na prowadnicach pionowych z lewej lub prawej strony kolumny inkubatora w sposób rozłączny | TAK |  |
|  | Mikser tlen powietrze z precyzyjnym ustawianiem stężenia tlenu z ze skalą. Mikser wyposażony w alarmy zaniku gazów | TAK |  |
|  | Stanowisko wyposażone w pojemnik na zużyte igły | TAK |  |
|  | Możliwość zamontowania legalizowanej wagi w blat stolika | TAK |  |
|  | Panel sterujący oraz obsługa funkcji w języku polskim | TAK |  |

Wymagane Parametry Techniczne

Lampa bezcieniowa sufitowa - 1 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji	........................................………..

| Lp. | Parametry techniczne - wymagane | Warunek | Parametry oferowane – należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sufitowa jednoczaszowa lampa zabiegowa. | Tak |  |
| 2 | Konstrukcja lampy i jej parametry zgodne z Polską Normą PN-EN-60601-2-41 (lub równoważne) „Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa opraw chirurgicznych”. | Tak |  |
| 3 | Maksymalne natężenie światła Ec lampy: około 120 000 lux (±10%) | Tak, podać |  |
| 4 | Średnica oświetlanego pola d10 minimum 20 cm (mierzona przy maksymalnym natężeniu światła Ec) | Tak |  |
| 5 | Temperatura barwowa światła lampy Tc około 5000 K (± 5%) | Tak |  |
| 6 | Lampa zapewniająca wierne odwzorowanie barw: współczynniki: Ra min. 95 oraz R9 min 93 | Tak |  |
| 7 | Wgłębność oświetlenia L1+L2 (20%) min 130 cm | Tak |  |
| 8 | Kopuła lampy w kształcie koła o łatwej do czyszczenia zwartej budowie i jednorodnej konstrukcji, bez podziałów na wyodrębnione segmenty oraz bez otworów. | Tak |  |
| 9 | Średnica czaszy w zakresie od 60 cm do 70 cm | Tak |  |
| 10 | Grubość kopuły poniżej 9 cm | Tak |  |
| 11 | Waga czaszy wraz z podwójnym przegubem poniżej 14 kg. | Tak, podać |  |
| 12 | Obrót ramienia wokół osi głównej lampy i przegubu pośredniego (pomiędzy ramieniem uchylnym i obrotowym) w zakresie min 360° | Tak |  |
| 13 | Kopuła lampy wyposażona w podwójny przegub zapewniający łatwe manewrowanie kopułą w trzech osiach, w tym: - pionowej osi obrotu (min 360°) - poziomej osi obrotu (min 340°), - osi obrotu prostopadłej do osi poziomej (min 340°); | Tak |  |
| 14 | Kopuła lampy wyposażona w umieszczony w osi symetrii kopuły, centralny uchwyt „sterylny” z wymiennymi, ergonomicznie wyprofilowanymi rękojeściami, które można sterylizować w sterylizatorach parowych w temp. 134ᵒC | Tak |  |
| 15 | W komplecie 4 sztuki rękojeści uchwytu sterylnego dla kopuły. | Tak |  |
| 16 | Kopuła lampy wyposażona dodatkowo w min. 2 zintegrowane uchwyty obwodowe (niesterylne) rozmieszczone na obwodzie kopuły, przez które można przełożyć dłoń. | Tak |  |
| 17 | Kopuła lampy wyposażona w panel sterowania umożliwiający a) włączanie i wyłączanie lampy, b) elektroniczną regulację natężenia światła lampy. | Tak |  |
| 18 | Panel sterowania wyposażony we wskaźnik ustawionego poziomu natężenia światła. | Tak |  |
| 19 | Możliwość obniżenia natężenia światła lamp do 40 000 lux (bez przełączania lampy w tryb oświetlenia otoczenia do zabiegów endoskopowych). | Tak |  |
| 20 | Czasza wyposażona w funkcję oświetlenia otocznia stosowaną podczas zabiegów endoskopowych (tzw. tryb „endo”) o natężeniu światła poniżej 500 lux, światło białe, włączaną dedykowanym przyciskiem na panelu sterowania. | Tak |  |
| 21 | Białe diody rozmieszczone w szeregach (paskach) diodowych. Szeregi z diodami rozmieszczone w czaszy promieniście, tzn. każdy szereg ma swój początek przy osi symetrii lampy. | Tak |  |
| 22 | Liczba diod w czaszy min 45 sztuk. | Tak |  |

Wymagane Parametry Techniczne

Stanowisko anestezjologiczne - 1 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji	........................................………..

| Lp. | Parametry techniczne - wymagane | Warunek | Parametry oferowane – należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat na podstawie jezdnej, hamulec centralny | Tak |  |
| 2 | Fabryczne uchwyty na dwie 10 litrowe butle rezerwowe, reduktory do butli O2 i N2O niewbudowane | Tak |  |
| 3 | Aparat przystosowany do pracy przy ciśnieniu sieci centralnej dla: O2, N2O, Powietrza od 2,7 kPa x 100 | Tak |  |
| 4 | Podgrzewany system oddechowy, możliwe wyłączenie/ włączenie podgrzewania przez użytkownika w konfiguracji systemu | Tak |  |
| 5 | Awaryjne zasilanie elektryczne całego systemu z wbudowanego akumulatora na co najmniej 100 minut | Tak |  |
| 6 | Blat roboczy. Wbudowane, regulowane oświetlenie blatu | Tak |  |
| 7 | Szuflada na akcesoria z trwałym zamknięciem (typu: zamek na klucz, blokada mechaniczna); wysokość szuflady pozwala na pionowe ustawienie butelki z anestetykiem wziewnym | Tak, podać |  |
| 8 | Prezentacja ciśnień gazów w sieci centralnej i w butlach rezerwowych na ekranie głównym respiratora | Tak |  |
| 9 | System bezpieczeństwa zapewniający co najmniej 25% udział O2 w mieszaninie z N2O | Tak |  |
| 10 | Elektroniczny mieszalnik: zapewniający utrzymanie ustawionego wdechowego stężenia tlenu przy zmianie wielkości przepływu świeżych gazów i utrzymanie ustawionego przepływu świeżych gazów przy zmianie stężenie tlenu w mieszaninie podawanej do pacjenta | Tak |  |
| 11 | Aparat z czujnikami przepływu wdechowym i wydechowym. Czujniki termoanemometryczne (tzw. podgrzewane). Czujniki mogą być sterylizowane parowo | Tak |  |
| 12 | Wirtualne przepływomierze prezentowane na ekranie aparatu | Tak |  |
| 13 | Aparat przystosowany do prowadzenia znieczulania w technice Low Flow i Minimal Flow | Tak |  |
| 14 | Regulowany zawór ograniczający ciśnienie w trybie wentylacji ręcznej (APL) z funkcją natychmiastowego zwolnienia ciśnienia w układzie bez konieczności skręcania do minimum | Tak, opisać |  |
| 15 | Wbudowany przepływomierz O2 do niezależnej podaży tlenu przez maskę lub kaniulę donosową, regulacja przepływu co najmniej od 0 do 15 l/min | Tak, podać |  |
| 16 | Miejsce aktywne do zamocowania jednego parownika | Tak |  |
| 17 | W dostawie 6 zbiorników jednorazowych z wapnem sodowanym, objętość pochłaniacza jednorazowego minimum 1200 ml | Tak, podać |  |
| 18 | Ekonomiczny respirator z napędem elektrycznym lub ekonomiczny respirator nie zużywający tlenu do napędu | Tak |  |
| 19 | Wentylacja kontrolowana objętościowo | Tak |  |
| 20 | Wentylacja kontrolowana ciśnieniowo | Tak |  |
| 21 | Wentylacja synchronizowana ze wspomaganiem ciśnieniowym oddechów spontanicznych w trybie kontrolowanym objętościowo i w trybie kontrolowanym ciśnieniowo (VCV-SIMV/PS, PCV-SIMV/PS) | Tak |  |
| 22 | CPAP/PSV | Tak |  |
| 23 | Funkcja Pauzy (zatrzymanie wentylacji kontrolowanej np. na czas odsysania śluzu lub zmiany pozycji pacjenta), prezentacja na ekranie respiratora czasu pozostałego do zakończenia pauzy, czas trwania pauzy regulowany w zakresie do co najmniej 2 min | Tak, podać |  |
| 24 | Automatyczne przełączenie na gaz zastępczy: - po zaniku O2 na 100 % powietrze - po zaniku N2O na 100 % O2 - po zaniku Powietrza na 100% O2 we wszystkich przypadkach bieżący przepływ Świeżych Gazów pozostaje stały (nie zmienia się) | Tak |  |
| 25 | Awaryjna podaż O2 i anestetyku z parownika po awarii zasilania sieciowego i rozładowanym akumulatorze | Tak |  |
| 26 | Zakres regulacji częstości oddechowej co najmniej od 4 do 100 odd/min | Tak, podać |  |
| 27 | Zakres regulacji plateau co najmniej od 0% do 50% | Tak, podać |  |
| 28 | Zakres regulacji I:E co najmniej od 5:1 do 1:5 | Tak, podać |  |
| 29 | Zakres regulacji objętości oddechowej w trybie kontrolowanym objętościowo co najmniej od 10 do 1500 ml | Tak, podać |  |
| 30 | Zakres regulacji czułości wyzwalacza przepływowego co najmniej od 0,3 l/min do 15 l/min | Tak, podać |  |
| 31 | Ciśnienie wdechowe regulowane w zakresie co najmniej od 10 do 80 hPa (cmH2O) | Tak, podać |  |
| 32 | Wspomaganie ciśnieniowe w trybie PSV regulowane w zakresie od 3 cmH2O do co najmniej 60 cmH2O | Tak, podać |  |
| 33 | Regulacja czasu narastania ciśnienia w fazie wdechowej (nie dotyczy czasu wdechu), podać zakres | Tak, podać |  |
| 34 | Regulacja PEEP w zakresie co najmniej od 2 do 20 hPa (cmH2O); wymagana funkcja WYŁ (OFF) | Tak, podać |  |
| 35 | Zmiana częstości oddechowej automatycznie zmienia czas wdechu (Ti) - tzw. blokada I:E, możliwe wyłączenie tej funkcjonalności przez użytkownika | Tak |  |
| 36 | Zmiana nastawy PEEP powoduje automatyczną zmianę ciśnienia Pwdech (różnica pomiędzy PEEP i Pwdech pozostaje stała) możliwe wyłączenie tej funkcjonalności przez użytkownika | Tak |  |
| 37 | Prezentacja krzywych w czasie rzeczywistym: p(t), CO2(t) | Tak |  |
| 38 | Funkcja timera (odliczanie do zera od ustawionego czasu) pomocna przy wykonywaniu czynności obwarowanych czasowo, prezentacja na ekranie respiratora | Tak |  |
| 39 | Prezentacja ΔVT (różnicy między objętością wdechową a wydechową) | Tak |  |
| 40 | Funkcja stopera (odliczanie czasu od zera) pomocna przy kontroli czasu znieczulenia, kontroli czasu; prezentacja na ekranie respiratora | Tak |  |
| 41 | Kolorowy ekran, o regulowanej jasności i przekątnej minimum 15”, sterowanie: ekran dotykowy i pokrętło funkcyjne, ekran wbudowany z przodu aparatu | Tak, podać |  |
| 42 | Pola parametrów wyświetlane na ekranie mogą być konfigurowane w czasie pracy, możliwe szybkie dopasowanie rozmieszczenia lub zmiany wyświetlanych parametrów w czasie operacji w zależności od aktualnych wymagań użytkownika | Tak |  |
| 43 | Możliwe ustawienie różnych kolorów parametrów, np. ciśnienia - czerwone, objętości - zielone, w celu łatwiejszego odczytu | Tak |  |
| 44 | Wyświetlanie ustawionych granic alarmowych obok mierzonego parametru, możliwe wyłączenie tej funkcji | Tak |  |
| 45 | Możliwe kontynuowanie wentylacji mechanicznej w przypadku gdy pomiar przepływu ulegnie awarii (uszkodzony czujnik przepływu) | Tak |  |
| 46 | Konfiguracja urządzenia może być eksportowana i importowana do/z innych aparatów tej serii | Tak |  |
| 47 | Moduł gazowy w aparacie (pomiar w strumieniu bocznym): pomiary i prezentacja wdechowego i wydechowego stężenia: O2 (pomiar paramagnetyczny), N2O, CO2, anestetyki (SEV, DES, ISO), automatyczna identyfikacja anestetyku, MAC skorelowany do wieku pacjenta | Tak |  |
| 48 | Powrót próbki gazowej do układu oddechowego | Tak |  |
| 49 | Eksport do pamięci zewnętrznej USB: widoku ekranu (tzw. PrtScr lub zrzut ekranu), Dziennika (tzw. Rejestr lub Dziennik Zdarzeń lub Logbook, gdzie zapisywane są parametry pracy), wyników Testu | Tak |  |
| 50 | Automatyczne wstępne skalkulowanie parametrów wentylacji na podstawie wprowadzonej masy ciała i/lub wzrostu pacjenta | Tak |  |
| 51 | Funkcja Autoustawienia alarmów | Tak |  |
| 52 | Alarm ciśnienia w drogach oddechowych | Tak |  |
| 53 | Alarm objętości minutowej | Tak |  |
| 54 | Alarm bezdechu generowany na podstawie analizy przepływu, ciśnienia, CO2 | Tak |  |
| 55 | Alarm stężenia anestetyku wziewnego | Tak |  |
| 56 | Alarm braku zasilania w O2, Powietrze, N2O | Tak |  |
| 57 | Alarm wykrycia drugiego anestetyku | Tak |  |
| 58 | Alarm Niski xMAC. Możliwa dezaktywacja monitorowania xMAC jako zabezpieczenie przed pojawianiem się alarmu Niski xMAC gdy stężenie anestetyku spada pod koniec znieczulania | Tak |  |
| 59 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, wersja drukowana, książkowa – nie dopuszcza się kserokopii | Tak |  |
| 60 | Oprogramowanie w języku polskim. | Tak |  |
| 61 | Ssak inżektorowy napędzany powietrzem z sieci centralnej, zasilanie ssaka z przyłączy w aparacie, zbiornik na wydzielinę o objętości minimum 700 ml. | Tak |  |
| 62 | Dreny do podłączenia O2, N2O i Powietrza o dł. 5m każdy; wtyki typu AGA | Tak |  |
| 63 | Dodatkowe gniazda elektryczne, co najmniej 4 szt., zabezpieczone bezpiecznikami | Tak |  |
| 64 | Całkowicie automatyczny test główny bez interakcji z użytkownikiem w trakcie trwania procedury | Tak |  |
| 65 | Lista kontrolna, czynności do wykonania przed rozpoczęciem testu, prezentowana na ekranie respiratora w formie grafik i tekstu objaśniających poszczególne czynności | Tak |  |
| 66 | System ewakuacji gazów, zintegrowany, z niezbędnymi akcesoriami umożliwiającymi podłączenie do odciągu szpitalnego, wskaźnik przepływu ewakuowanych gazów | Tak |  |
| 67 | Zbiornik wielorazowy na wapno, możliwa sterylizacja parowa w temperaturze 134 st. C | Tak |  |
| 68 | Jednorazowe układy oddechowe, współosiowe, z pułapkami 10 szt. (worek oddechowy 2 L, długość rur co najmniej 170 cm) | Tak |  |
| 69 | Jednorazowe wkłady na wydzielinę z żelem – 25 szt. | Tak |  |
| 70 | Pułapki wodne do modułu gazowego 12 szt. | Tak |  |
| 71 | Linie próbkujące 10 szt. | Tak |  |
| 72 | Monitor o budowie kompaktowej, z kolorowym ekranem LCD o przekątnej przynajmniej 15 cali, z wbudowanym zasilaczem sieciowym, przeznaczony do monitorowania noworodków, dzieci i dorosłych | Tak |  |
| 73 | Wygodne sterowanie monitorem za pomocą stałych przycisków i menu ekranowego w języku polskim.Stałe przyciski zapewniają dostęp do najczęściej używanych funkcji. Obsługa menu ekranowego: wybór przez dotyk elementu na ekranie, zmiana wartości i wybór pozycji z listy – za pomocą pokrętła, potwierdzanie wyboru i zamknięcie okna dialogowego przez naciśnięcie pokrętła. Możliwość zmiany wartości, wybrania pozycji z listy, potwierdzenia wyboru i zamknięcia okna za pomocą tylko ekranu dotykowego. | Tak |  |
| 74 | Możliwość wykorzystania monitora do transportu: - nie cięższy niż 7,5 kg - wyposażony w wygodny uchwyt do przenoszenia - wyposażony w akumulator dostępny do wymiany przez użytkownika, wystarczający przynajmniej na 5 godzin pracy - w komplecie system mocowania monitora, umożliwiający szybkie zdjęcie bez użycia narzędzi i wykorzystanie monitora do transportu pacjenta - monitor jest gotowy do uruchomienia łączności bezprzewodowej, umożliwiającej centralne monitorowanie podczas transportu | Tak, podać |  |
| 75 | Chłodzenie bez wentylatora | Tak |  |
| 76 | Możliwość dopasowania sposobu wyświetlania parametrów do własnych wymagań. Ilość różnych przebiegów (krzywych) dynamicznych możliwych do jednoczesnego wyświetlenia na ekranie monitora – minimum 8. Dostępny ekran dużych liczb i ekran z krótkimi trendami obok odpowiadających im krzywych dynamicznych. | Tak |  |
| 77 | Możliwość skonfigurowania, zapamiętania w monitorze i późniejszego przywołania przynajmniej 3 własnych zestawów parametrów pracy monitora | Tak |  |
| 78 | Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich mierzonych parametrów przynajmniej z 6 dni, z możliwością przeglądania przynajmniej ostatniej godziny z rozdzielczością lepszą niż 5 sekund | Tak |  |
| 79 | Funkcja zapamiętywania krzywych dynamicznych z min. 96 godzin | Tak |  |
| 80 | Oprogramowanie realizujące funkcje: - kalkulatora lekowego - kalkulatora parametrów hemodynamicznych, wentylacyjnych i utlenowania - obliczeń nerkowych | Tak |  |
| 81 | Monitor wyposażony we wbudowany rejestrator taśmowy, drukujący przynajmniej 3 krzywe dynamiczne | Tak |  |
| 82 | Monitor umożliwia wyświetlanie danych z innego monitora pacjenta podłączonego do tej samej sieci, również w przypadku braku lub wyłączenia centrali | Tak |  |
| 83 | Monitor zamocowany na oferowanym aparacie do znieczulania i połączony z nim, wyświetla przebiegi dynamiczne, łącznie z pętlami oddechowymi, oraz wartości liczbowe danych z aparatu. | Tak |  |
| 84 | Pomiar EKG | Tak |  |
| 85 | EKG z analizą arytmii, możliwość pomiaru z 3 elektrod i z 5 elektrod, po podłączeniu odpowiedniego przewodu | Tak |  |
| 86 | Zakres pomiarowy przynajmniej: 15-350 uderzeń/minutę | Tak |  |
| 87 | Pomiar odchylenia ST | Tak |  |
| 88 | Monitorowanie arytmii z rozpoznawaniem przynajmniej 16 różnych arytmii | Tak |  |
| 89 | Pomiar saturacji i tętna (SpO2) | Tak |  |
| 90 | Pomiar SpO2 algorytmem Nellcor lub równoważnym pod względem wszystkich opublikowanych parametrów dotyczących jakości pomiaru, z możliwością stosowania wszystkich czujników z oferty firmy Nellcor | Tak |  |
| 91 | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi | Tak |  |
| 92 | Pomiar ciśnienia ręczny i automatyczny z ustawianym czasem powtarzania do 8 godzin | Tak |  |
| 93 | Możliwość włączenia automatycznego blokowania alarmów saturacji podczas pomiaru saturacji i NIBP na tej samej kończynie | Tak |  |
| 94 | Inwazyjny pomiar ciśnienia | Tak |  |
| 95 | Możliwość przypisania do poszczególnych torów pomiarowych inwazyjnego pomiaru ciśnienia nazw powiązanych z miejscem pomiaru, w tym ciśnienia tętniczego, ciśnienia w tętnicy płucnej, ośrodkowego ciśnienia żylnego i ciśnienia śródczaszkowego. Możliwość jednoczesnego pomiaru trzech ciśnień | Tak |  |
| 96 | Pomiar temperatury | Tak |  |
| 97 | Wyświetlanie temperatury T1, T2 i różnicy temperatur | Tak |  |
| 98 | Pomiar zwiotczenia | Tak |  |
| 99 | Pomiar przewodnictwa nerwowo mięśniowego za pomocą stymulacji nerwu łokciowego i rejestracji odpowiedzi za pomocą czujnika 3D, mierzącego drgania kciuka we wszystkich kierunkach, bez konieczności kalibracji czujnika przed wykonaniem pomiaru. Dopuszczalny pomiar za pomocą dodatkowego monitora. Dostępne metody stymulacji, przynajmniej: - Train Of Four, obliczanie T1/T4 i Tref/T4 - TOF z ustawianymi odstępami automatycznych pomiarów - Tetanus 50 Hz - Single Twitch | Tak |  |
| 100 | Możliwość pomiarów przewodnictwa nerwowo mięśniowego u dorosłych i dzieci, poprzez zastosowanie odpowiedniego czujnika. | Tak |  |
| 101 | Możliwość stosowania czujników jednorazowych. | Tak |  |
| 102 | Przewód EKG do podłączenia 3 elektrod | Tak |  |
| 103 | Czujnik SpO2 dla dorosłych i przewód przedłużający | Tak |  |
| 104 | Wężyk do podłączenia mankietów do pomiaru ciśnienia i mankiet pomiarowy dla dorosłych | Tak |  |
| 105 | Czujnik temperatury skóry | Tak |  |
| 106 | Akcesoria do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną przynajmniej w 1 torze | Tak |  |
| 107 | Akcesoria do pomiaru NMT dla dorosłych | Tak |  |
| 108 | Monitor wyposażony w tryb nocny, ograniczający jasność podświetlania ekranu | Tak |  |
| 109 | Dedykowane gniazdo w jednostce głównej monitora umożliwiające podłączenie linki zabezpieczającej przed kradzieżą, np. typu kensington-lock | Tak |  |
| 110 | W trybie "Standby" monitor wyświetla na ekranie duży zegar, pokazujący aktualny czas | Tak |  |

Wymagane Parametry Techniczne

Łóżko - 2 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji	........................................………..

| Lp | Parametry techniczne - wymagane | Warunek | Parametry oferowane – należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości. Powłoka lakiernicza zgodna z wymogami EN ISO 10993-5:2009 lub równoważny potwierdzającym że stosowana powłoka lakiernicza nie wywołuje zmian nowotworowych | Tak |  |
| 2 | Podstawa łóżka pantograf podpierająca leże w minimum 8 punktach, gwarantująca stabilność leża. | Tak podać |  |
| 3 | Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem, a całym podwoziem wynosząca nie mniej niż 140 mm umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych. | Tak podać |  |
| 4 | Wymiary zewnętrzne łóżka: - Długość całkowita: 2120 mm, (± 30 mm) - Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi max 990 mm (wymiar leża 870x2000) | Tak podać |  |
| 5 | Leże łóżka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome | Tak podać |  |
| 6 | Zasilanie elektryczne 220/230 V | Tak |  |
| 7 | Rama leża wyposażona w gniazdo wyrównania potencjału. Łóżko przebadane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego wg normy PN EN 62353 lub równoważny | Tak |  |
| 8 | Elektryczne regulacje: - segment oparcia pleców 0-70° (± 2°) - segment uda 0-45° (± 2°), - kąt przechyłu Trendelenburga 0-18° (± 2°), - kąt przechyłu anty-Trendelenburga 0-18° (± 2°), - regulacja segmentu podudzia – ręczna mechanizmem zapadkowym. | Tak podać |  |
| 9 | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie: 350 do 840 mm (± 30 mm) | Tak podać |  |
| 10 | Czas zmiany wysokości leża z pozycji minimalnej do maksymalnej max. 25 sekund. | Tak podać |  |
| 11 | Łóżko sterowane przewodowym pilotem z możliwością blokady funkcji przez personel medyczny Optyczny wskaźnik podłączenia do sieci. W celu bezpieczeństwa pacjenta pilot z możliwością blokady tylko funkcji Trenedelenburga oraz blokady całego pilota. | Tak |  |
| 12 | Segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR) – dźwignia umieszczona pod leżem, oznaczona kolorem czerwonym. Autokontur segmentu oparcia pleców i uda. Autoregresja segmentu oparcia pleców min. 8 cm zapobiegająca przed zsuwaniem pacjenta. | Tak |  |
| 13 | Leże wypełnione płytami z polipropylenu odpornego na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV. Płyty odejmowane bez użycia narzędzi. | Tak |  |
| 14 | Łóżko z możliwością przedłużenia leża o min. 280 mm | Tak podać |  |
| 15 | Szczyty łóżka o kształcie prostokąta zamkniętego z wyraźnie zaokrąglonymi krawędziami, wykonane z profilu stalowego, spłaszczonego ze stali węglowej, lakierowane proszkowo łatwo odejmowane, wypełnione wysokiej, jakości płytą HPL (o grubości min. 8 mm), odporną na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Górna część szczytu wyposażona w metalowy uchwyt ułatwiający transport stanowiący co najmniej 70% długości szczytu. | Tak podać |  |
| 16 | Barierka lakierowana proszkowo, wykonane z 3 profili stalowych owalnych o wysokości min. 40 mm i grubości min. 20mm składana wzdłuż ramy leża za pomocą jednego przycisku, pod każdą z barierek krążek odbojowy. Barierka spełniająca normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52 (lub równoważne) W części nożnej barierka uzupełniająca wolną przestrzeń. Montowana w dedykowanej tulei. | Tak |  |
| 17 | Wysuwana półka do odkładania pościeli, nie wystająca poza obrys ramy łóżka. | Tak |  |
| 18 | Możliwość zamontowania po dwóch stronach łóżka uchwytów na worki urologiczne. | Tak |  |
| 19 | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe chroniące ściany i łóżko podczas przemieszczania łóżka. | Tak |  |
| 20 | Łóżko wyposażone w elastyczne tworzywowe uchwyty materaca przy min. dwóch segmentach leża, dostosowujące się do szerokości materaca, zapobiegające powstawaniu urazów kończyn. | Tak |  |
| 21 | Podstawa łóżka jezdna wyposażona w antystatyczne koła o średnicy min. 150 mm, z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową. | Tak podać |  |
| 22 | Bezpieczne obciążenie min. 250 kg potwierdzone przez niezależny podmiot. | Tak podać |  |
| 23 | Możliwość montażu ramy wyciągowej, wysięgnika z uchwytem ręki i wieszaka kroplówki (możliwość zamontowania wieszaka w czterech narożnikach leża) | Tak |  |
| 24 | Kolor ramy łóżka: szary, kolor wypełnia płyty HPL złoty | Tak podać |  |
| 25 | Elementy wyposażenia łóżek: Wysięgnik ręki Wieszak kroplówki Uchwytna worki urologiczne Materac na łóżko o następujących cechach: - wymiar dostosowany do wymiarów leża łóżka - wkład - pianka - grubość materaca min. 10 cm - pianka o gęstości co najmniej T25 kg/m3 - wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny) - oddychający, paroprzepuszczalny, przepuszczający powietrze - pokrowiec rozpinany zabezpieczony przed przenikaniem zanieczyszczeń listwą lub okapnikiem - materiał pokryty powłoką odporną na przenikanie mikroorganizmów - odporny na wszystkie środki dezynfekcyjne nie zawierające chloru - pranie pokrowca w temp. do 95°C | Tak |  |

Wymagane Parametry Techniczne

Szafa przyłóżkowa - 3 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji	........................................………..

| Lp | Parametry techniczne - wymagane | Warunek | Parametry oferowane – należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Korpus szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu wykonane z ocynkowanej stali pokrytej lakierem poliestrowo-epoksydowym. Blat szafki oraz czoła szuflad wykonane z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL (o grubości min. 6 mm). | Tak |  |
| 2 | Tylna część blatu szafki wyposażona w aluminiowy reling posiadający tworzywowy haczyk na ręcznik oraz tworzywowy uchwyt na szklankę z możliwością demontażu oraz przesuwania na całej jego długości. Boczne krawędzie blatu szafki zabezpieczone aluminiowymi listwami w kształcie litery „C”. | Tak |  |
| 3 | Szafka składająca się z dwóch szuflad, pomiędzy szufladami półka na prasę o wysokości min. 160 mm. – dostęp do półki od frontu szafki. | Tak podać |  |
| 4 | Szuflada górna wyposażona w odejmowany tworzywowy(ABS) wkład ułatwiający mycie i dezynfekcję z podziałem na 3 części. Wysokość szuflady min. 110 mm. Szuflada wysuwana spod górnego blatu szafki na prowadnicach rolkowych umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie. | Tak podać |  |
| 5 | Szuflada dolna wyposażona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład łatwy do mycia i dezynfekcji dzielący wnętrze szuflady na 2 części. Wysokość szuflady min. 350 mm. Szuflada wyposażona w prowadnice rolkowe umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie. | Tak podać |  |
| 6 | Wymiary zewnętrzne: - wysokość - 890 mm (± 40mm) - szerokość szafki - 450 mm (± 40mm) - szerokość szafki z zamontowanym, złożonym blatem bocznym - 550 mm (± 40mm) - szerokość przy rozłożonym blacie - 1150 mm (± 40mm) - głębokość - 470 mm (± 20mm) | Tak podać |  |
| 7 | Czoła szuflad zaopatrzone w uchwyty w kolorze stalowym. | Tak |  |
| 8 | Szafka wyposażona w blat boczny z bezstopniową regulacją wysokości za pomocą sprężyny gazowej. Sprężyna gazowa osłonięta w aluminiowej, prostokątnej obudowie. Mechanizm unoszenia oraz zwalniania blatu umieszczony w tworzywowej, ergonomicznej manetce umieszczonej na wysokości blatu głównego szafki, nie wymuszającej konieczności pochylania się celem rozłożenia lub uniesienia blatu bocznego. Nie dopuszcza się dodatkowych wsporników blatu bocznego powodujących skupisko bakterii i zarazków. | Tak |  |
| 9 | Regulacja blatu bocznego w zakresie: 750 - 1100 mm (± 20mm) | Tak podać |  |
| 10 | Blat półki bocznej wykonany z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL (o grubości min. 6 mm), wspornik blatu osłonięty zaokrągloną osłoną wykonaną z aluminium, min. dwie krawędzie zabezpieczone aluminiowymi listwami w kształcie litery C. | Tak podać |  |
| 11 | Blat Boczny z możliwością jego rozłożenia na każdej wysokości bez konieczności odsuwania szafki od łóżka oraz bez konieczności obrotu blatu o kąt 180°. Rozkładnie blatu bocznego rozpoczyna się poprzez odchylenie górnej krawędzi blatu na zewnątrz (górna krawędź wyposażona w tworzywowy uchwyt wystający poza obrys blatu) nie dopuszcza się rozwiązania odwrotnego polegającego na odchyleniu dolnej krawędzi blatu – wymuszającej konieczność pochylania się oraz odsuwania szafki od krawędzi łóżka. | Tak |  |
| 12 | Łatwo odejmowany blat boczny z możliwością zamocowania z lewej lub prawej strony szafki (bez użycia narzędzi) | Tak |  |
| 13 | Szafka wyposażona w 4 podwójne koła jezdne w tym min. 2 z blokadą, o śr. min. 50 mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem. Blat boczny szafki wyposażony w dodatkowe 5 koło zapewniające większą stabilność podczas spożywania posiłków – piąte koło znajduje się centralnie pod obudową sprężyny gazowej. | Tak podać |  |
| 14 | Konstrukcja szafki przystosowana do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do użycia w szpitalach | Tak |  |
| 15 | Możliwość wyboru kolorów frontów szuflad oraz blatów z min. 10 kolorów oraz możliwość wyboru koloru ramy szafki w tym kolor szary. | Tak podać |  |

Wymagane Parametry Techniczne

Kozetka lekarska - 1 szt.

Model/typ:		…………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji	........................................………..

| Lp. | Parametry techniczne - wymagane | Warunek | Parametry oferowane – należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kozetka lekarska o konstrukcji metalowej, malowana proszkowo na kolor biały | TAK |  |
| 2 | Leżysko tapicerowane, kolor do wyboru min. 6 kolorów. | TAK |  |
| 3 | Wezgłowie z regulacją +/- 40° (+/- 5%) | TAK |  |
| 4 | Uchwyt na rolkę prześcieradła | TAK |  |
| 5 | Całkowita długość 1880 mm (+/- 5%) | TAK |  |
| 6 | Całkowita wysokość 510 mm (+/- 5%) | TAK |  |
| 7 | Masa stołu 28kg (+/- 5%) | TAK |  |
| 8 | Dopuszczalne obciążenia min. 180 kg. | TAK |  |

Wymagane Parametry Techniczne

Aparat KTG - 2 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji	........................................………..

| Lp | Parametry techniczne - wymagane | Warunek | Parametry oferowane – należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kardiotokograf przeznaczony do monitorowania ciąży bliźniaczej i pojedynczej | TAK |  |
| 2 | Wyświetlacz z trybem prezentacji graficznej i liczbowej dla FHR i Toco | TAK |  |
| 3 | Możliwość wyświetlenia tylko wartości liczbowych dla FHR i Toco | TAK |  |
| 4 | Wbudowany ekran dotykowy min. 7” | TAK, Podać |  |
| 5 | Klawisze funkcyjne do szybkiej obsługi podstawowych funkcji aparatu | TAK |  |
| 6 | Monitorowanie nieinwazyjne FHR poprzez UDP | TAK |  |
| 7 | Przetworniki US ultradźwiękowe | TAK |  |
| 8 | Częstotliwość pracy min. 1,0 MHz | TAK, Podać |  |
| 9 | Moc ultradźwięku fali US ≤10,0(mW/cm2) | TAK, Podać |  |
| 10 | Funkcja offset | TAK |  |
| 11 | Zakres pomiarowy FHR min. 50-210 bpm | TAK |  |
| 12 | FHR dokładność: ± 1 dla normatywnego przedziału częstotliwości pracy serca płodu | TAK |  |
| 13 | Pomiar nieinwazyjny Toco | TAK |  |
| 14 | Zerowanie Toco automatyczne i manualne | TAK |  |
| 15 | Zakres pomiarowy TOCO w przedziale 0-100 % | TAK |  |
| 16 | Alarm dźwiękowy i wizualny tachykardii i bradykardii | TAK |  |
| 17 | Personalizacja poziomów alarmów odnoszące się do stanu zdrowia pacjentki i płodu | TAK |  |
| 18 | Manualne oraz automatyczne monitorowanie ruchów płodu z możliwością wydruku wykresu | TAK |  |
| 19 | Znacznik ruchów płodu zaobserwowanych | TAK |  |
| 20 | Możliwość zaznaczenia przez personel medyczny oraz wydruku zdarzeń medycznych (podanie znieczulenia, badanie ginekologiczne, OCT) | TAK |  |
| 21 | Opcja podpięcia stymulatora | TAK |  |
| 22 | Funkcja NST: wył, lub 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90 min | TAK, Podać |  |
| 23 | Rejestracja i wydruk daty, godziny, informacji o pacjentce (imię, nazwisko, ID) | TAK |  |
| 24 | Wydruk pełnej analizy zapisu kardiotokograficznego w j. polskim z uwzględnieniem nieznacznej zmiany czasu cykli pracy serca oraz procentowej utraty sygnału | TAK |  |
| 25 | Personalizacja notatek przez personel medyczny | TAK |  |
| 26 | Możliwość przechowywania, podglądu oraz wydruku badań w pamięci – min 140 badań 30-mniutowych | TAK, Podać |  |
| 27 | Min. 3 tryby podglądu na ekranie zapisanego badania w krokach co 6 s, 1 min, 10 min. | TAK, Podać |  |
| 28 | Możliwość szybkiego wydruku bezpośrednio z aparatu badania zapisanego w pamięci | TAK |  |
| 29 | Wieloformatowy wydruk zapisu | TAK |  |
| 30 | Wydruk na papierze termoczułym w formacie A4 | TAK |  |
| 31 | Wydruk siatki wykresu na gładkim papierze | TAK |  |
| 32 | Możliwość ustawienia aparatu pod kątem | TAK |  |
| 33 | Możliwość zapisu na nośniku elektronicznym poprzez USB w formacie JPG | TAK |  |
| 34 | Producent zapewnia istnienie na rynku dedykowanej centrali monitorującej z możliwością podłączenia aparatu w późniejszym czasie | TAK |  |
| 35 | Wyposażenie: głowice: Toco, USx2, znacznik ruchów płodu, stojak do aparatu, 3 pasy mocujące, żel, 2 rolki papieru, , akumulator Li-on, | TAK |  |

Wymagane Parametry Techniczne

Łóżko porodowe - 3 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji	........................................………..

| Lp. | Parametry techniczne - wymagane | Warunek | Parametry oferowane – należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łóżko porodowe (medyczne), przeznaczone dla pacjentek oddziałów położniczo-ginekologicznych. Kolumnowe łóżko wytworzone w antybakteryjnej nanotechnologii srebra (w częściach tworzywowych i lakierze) - fabrycznie nowe. Szeroki zakres możliwych ustawień pozycji: - pozycja horyzontalna - pozycja do badania ginekologicznego - pozycja siedząca - pozycja półsiedząca | TAK |  |
| 2 | Nowoczesna i stabilna konstrukcja łóżka oparta na trzech kolumnach cylindrycznych. Nie dopuszcza się przestarzałych konstrukcji opartych na pantografach (problemy z utrzymaniem czystości i poprawną dezynfekcją) czy też na jednej centralnej kolumnie. | TAK |  |
| 3 | Łóżko z możliwością szybkiego przekształcenia do pozycji fotelowej zapewniającej wygodną pozycję dla pacjentki. | TAK |  |
| 4 | Długość łóżka: max 2150 - 2200 mm | TAK |  |
| 5 | Długość łóżka w pozycji fotelowej: max 1700 - 1800 mm | Tak, podać |  |
| 6 | Całkowita szerokość łóżka (razem z poręczami bocznymi): max 970 mm | TAK |  |
| 7 | Elektryczna regulacja wysokości leża: 550 do 950 mm (±30 mm ). | TAK |  |
| 8 | Elektryczna regulacja kąta uniesienia oparcia pleców: 700 ( ± 50 ). | TAK |  |
| 9 | Elektryczna regulacja kąta uniesienia segmentu siedzenia: 300 ( ± 50 ). | tak |  |
| 10 | Elektryczna regulacja przechyłu Trendelenburga : min. 200 | TAK |  |
| 11 | Elektryczna regulacja przechyłu anty-Trendelenburga : min. 200 | TAK |  |
| 12 | Łóżko wyposażone w trzy systemy sterowania: - Centralny panel sterujący z możliwością zawieszenia na szczycie od strony głowy pacjentki - Pilot przewodowy z możliwością zawieszenia na poręczy bocznej - Panele sterujące w poręczach bocznych, po wewnętrznej i zewnętrznej stronie poręczy (łącznie cztery panele) | TAK |  |
| 13 | Następujące funkcje sterowane z panelu sterującego: - regulacja wysokości leża - regulacja przechyłów Trendelenburga i anty-Trendelenburga - regulacja kąta uniesienia oparcia pleców - regulacja kata uniesienia segmentu siedzenia - funkcja autokontur – jednoczesna regulacja oparcia pleców i segmentu siedzenia - pozycja fotelowa uzyskiwana z jednego przycisku - pozycja Fowlera uzyskiwana z jednego przycisku (jednocześnie leże łóżka obniża wysokość, a segmenty: oparcia pleców i uda unoszą się) - pozycja egzaminacyjna (do badań) uzyskiwana z jednego przycisku - pozycja zerowa (CPR) uzyskiwana z jednego przycisku - pozycja antyszokowa uzyskiwana z jednego przycisku | TAK |  |
| 14 | Tzw. funkcje ratujące życie czyli pozycja zerowa (CPR) oraz pozycja antyszokowa uzyskiwane ze specjalnie oznaczonych przycisków umieszczonych na panelu sterującym. | TAK |  |
| 15 | Panel sterujący z możliwością selektywnego blokowania następujących funkcji: - regulacji wysokości leża - regulacji przechyłów Trendelenburga i anty-Trendelenburga - regulacji kąta uniesienia oparcia pleców - regulacji kata uniesienia segmentu siedzenia Panel wyposażony w diodową sygnalizację o zablokowaniu wszystkich funkcji | TAK |  |
| 16 | Następujące funkcje sterowane z pilota przewodowego: - regulacja wysokości leża - regulacja kąta uniesienia oparcia pleców - regulacja kata uniesienia segmentu siedzenia - funkcja autokontur – jednoczesna regulacja oparcia pleców i segmentu siedzenia - wysuw segmentu nożnego | TAK |  |
| 17 | Oparcie pleców z mechanizmem odciążającym odcinek lędźwiowy kręgosłupa | TAK |  |
| 18 | Następujące funkcje sterowane z paneli sterujących w poręczach bocznych (po stronie zewnętrznej i wewnętrznej): - regulacja wysokości leża - regulacja kąta uniesienia oparcia pleców - regulacja kata uniesienia segmentu siedzenia - funkcja autokontur – jednoczesna regulacja oparcia pleców i segmentu siedzenia W panelach od strony zewnętrznej (dla personelu) dodatkowo możliwość regulacji przechyłów Trendelenburga i anty-Trendelenburga W panelach od strony wewnętrznej (dla pacjentki) dodatkowo przyciski aktywujące funkcję nocnego oświetlenia podłogi i alarm akustyczny. | TAK |  |
| 19 | Zabezpieczenie przed przypadkową regulacją funkcji elektrycznych z paneli sterujących w poręczach bocznych poprzez konieczność naciśnięcia przycisku aktywującego panel. | TAK |  |
| 20 | Mechaniczna funkcja CPR w oparciu pleców. | TAK |  |
| 21 | Wbudowany akumulator umożliwiający wykonanie kilku cykli w przypadku zaniku zasilania | TAK |  |
| 22 | Segment nożny leża z elektryczną regulacją położenia wzdłużnego, z możliwością całkowitego wsunięcia pod siedzisko. | TAK |  |
| 23 | Tworzywowe poręcze boczne wytworzone z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra. Zwolnienie i opuszczenie poręczy dokonywane jedną ręką. Poręcze z kolorową wklejką (możliwość wyboru koloru z wzornika producenta). | TAK |  |
| 24 | Szczyty łóżka tworzywowe wytworzone z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra. Szczyty wyjmowane z ramy leża. Szczyty z kolorową wklejką (możliwość wyboru koloru z wzornika producenta). | TAK |  |
| 25 | Rama łóżka zaopatrzona w cztery krążki odbojowe | TAK |  |
| 26 | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne muszą być integralną zawartością składu lakieru. Podwozie z jednoczęściową osłoną z tworzywa wykonanego z zastosowaniem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra. Osłona podwozia ze specjalnymi polami odkładczymi, umożliwiającymi ułożenie niewykorzystywanych, w danym czasie, elementów wyposażenia łóżka (podkolanniki, uchwyty rąk, oparcia pod stopy) Rama leża, za szczytem głowy, wyposażona w gniazda do odłożenia nieużywanego w danym czasie szczytu nóg i miejsce (przestrzeń) do odłożenia nieużywanego w danym czasie materaca segmentu nożnego | TAK |  |
| 27 | Segment siedzenia, segment stały i segment nożny osłonięte odejmowanymi wypraskami z tworzywa wytworzonego z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra. Segment oparcia pleców wypełniony płytą laminatową przezierną dla promieni RTG | TAK |  |
| 28 | Łóżko przejezdne - z centralną blokadą czterech kół, uruchamianą jedną z dwóch dźwigni w podstawie łóżka od strony oparcia pleców. Funkcja jazdy na wprost. | TAK |  |
| 29 | Wszystkie materace z pianki poliuretanowej w pokrowcach. Pokrowce wykonane z materiału nieprzemakalnego z dodatkami bakterio i grzybobójczymi ograniczającymi rozprzestrzenianie się szczepu MRSA i bakterii E.coli (kolorystyka do uzgodnienia). | TAK |  |
| 30 | Dopuszczalne obciążenie łóżka: min. 250 kg | TAK |  |
| 31 | Wyposażenie łóżka: - materace: oparcia pleców i siedziska, segmentu nożnego - materac dla noworodka - miska ginekologiczna ze stali nierdzewnej - podkolanniki (komplet) mocowane za pomocą uchwytów do szyn w segmencie siedziska - oparcia pod stopy (komplet) - uchwyty rąk (komplet) mocowane do szyn ramy leża - poręcze boczne z panelami sterującymi - haczyki na woreczki do płynów fizjologicznych – po 2 szt. na obu bokach leża | TAK |  |
| 32 | Łóżko dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta | TAK |  |
| 33 | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |

Wymagane Parametry Techniczne

Aparat KTG wodoszczelny - 1 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji	........................................………..

| Lp | Parametry techniczne - wymagane | Warunek | Parametry oferowane – należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przetwornik ultradźwiękowy 1 MHz, wodoszczelny – 2 szt. | Tak |  |
| 2 | Zakres odczytu dla przetwornika ultradźwiękowego – min. 30-240 bpm | Tak |  |
| 3 | Natężenie fali ultradźwiękowej dla przetworników ≤ 1 mW/cm² | Tak/podać |  |
| 4 | Monitorowanie ciąży bliźniaczej | Tak |  |
| 5 | Możliwość rozbudowy o monitorowanie ciąży trojaczej | Tak |  |
| 6 | Możliwość wyposażenia w czujnik saturacji krwi rodzącej na palec | Tak |  |
| 7 | Możliwość wyposażenia w funkcje monitorowania ciśnienia tętniczego krwi rodzącej | Tak |  |
| 8 | Możliwość rozbudowy o pomiar ciśnienia wewnątrzmacicznego z wykorzystaniem jednorazowego czujnika | Tak |  |
| 9 | Możliwość rozbudowy o elektrokardiografie płodu FECG | Tak/podać |  |
| 10 | Możliwość rozbudowy o elektrokardiografie matki MECG | Tak/podać |  |
| 11 | Dokładność obliczania częstości pracy serca płodu ± 0,25bpm w całym zakresie pomiarowym | Tak/podać |  |
| 12 | Zewnętrzny przetwornik Toco, wodoszczelny – 1 szt. | Tak |  |
| 13 | Funkcja ręcznego i automatycznego zerowania Toco | Tak |  |
| 14 | Aparat posiada możliwość ustawienia bazowej Toco „0” , „10”, „20” | Tak/podać |  |
| 15 | Możliwość zamocowania przetworników na uchwytach przy aparacie | Tak |  |
| 16 | Znacznik zdarzeń dla pacjentki | Tak |  |
| 17 | Funkcja automatycznego wykrywania ruchów płodu i wydruk wykresu aktywności ruchowej płodu | Tak |  |
| 18 | Znacznik zdarzeń dla personelu z możliwością wyboru opcji wbudowanych | Tak |  |
| 19 | Alarmy utraty sygnału, wysokiego i niskiego tętna płodu; granice alarmów definiowalne przez użytkownika | Tak |  |
| 20 | Licznik czasu badania NST | Tak |  |
| 21 | 3-stopniowy wskaźnik jakości odbieranego sygnału | Tak |  |
| 22 | Możliwość wprowadzenia do pamięci aparatu daty i czasu oraz danych użytkownika, szpitala, przychodni. | Tak |  |
| 23 | Rozbudowana baza danych zapisów KTG wraz z kalkulatorem ciąży, danymi pacjentki, ciąży, badania KTG | Tak |  |
| 24 | Pojedyncza, możliwa do zapamiętania sesja zapisu KTG nie krótsza niż 90 godzin | Tak |  |
| 25 | Wbudowana drukarka termiczna o wysokiej rozdzielczości z możliwością wydruku na papierze Sonicaid, Philips, GE Corometrics. (papier gładki i wstępnie zadrukowany) | Tak |  |
| 26 | W aparat KTG wbudowane dwie analizy z interpretacją : przedporodowa oraz śródporodowa stosowana podczas rozpoczętej akcji porodowej | Tak, podać |  |
| 27 | Wbudowana automatyczna komputerowa kliniczna analiza przedporodowa monitorowanych danych z wydrukiem raportu | Tak, podać |  |
| 28 | Analizowanie przynajmniej 14 parametrów zapisu KTG (min. STV, LTV, wyznaczanie linii bazowej, oznaczanie obszarów wysokiej i niskiej zmienności) | Tak, podać |  |
| 29 | Aparatu wyposażony w podświetlenie drukarki. (umożliwia ocenę wydruku w zaciemnionym pomieszczeniu np. w nocy) | Tak |  |
| 30 | Drukarka umożliwia zapis ciąży mnogiej na tym samym wykresie, z przesunięciem o 20 bpm , lub na osobnych skalach (dotyczy papieru bez podziałki) | Tak |  |
| 31 | Dotykowy wyświetlacz LCD o przekątnej ≥8”, umożliwiający podgląd monitorowanych parametrów w formie cyfrowej i graficznej. | Tak |  |
| 32 | Wyświetlacz LCD ze zmiennym tłem i podświetleniem – w zależności od potrzeb | Tak |  |
| 33 | Obsługa aparatu wyłącznie przez ekran dotykowy | Tak |  |
| 34 | Możliwość obsługi ekranu dotykowego w rękawiczkach | Tak |  |
| 35 | Brak fizycznych przycisków na obudowie – zapewnia dokładną dezynfekcję i utrzymanie w czystości | Tak |  |
| 36 | Współpraca z cyfrowymi systemami centralnego monitorowania oraz oprogramowaniem komputerowym | Tak |  |
| 37 | Możliwość współpracy z telemetrią | Tak |  |
| 38 | Aparat wyposażony w wewnętrzną pamięć z możliwością rozbudowy pojemności | Tak |  |
| 39 | Aparat wyposażony w 2 porty USB umożliwiające archiwizowanie zapamiętanych badań na pamięć zewnętrzną. | Tak |  |
| 40 | Możliwość podłączenia fizycznej klawiatury | Tak |  |
| 41 | Aparat wyposażony w co najmniej jeden port RS232 i jeden port LAN | Tak |  |
| 42 | Aparat wyposażony w kliniczna przedporodową komputerową analizę zapisu KTG z zawansowaną interpretacją | Tak |  |
| 43 | Waga nie więcej niż 6 kg | Tak |  |
| 44 | Wymiary 32 x 23 x 24cm | Tak |  |
| 45 | Wózek na kółkach pod aparat zapewniający mobilność | Tak |  |

Wymagane Parametry Techniczne

Lampa bezcieniowa jezdna - 2 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji	........................................………..

| Lp. | Parametry techniczne - wymagane | Warunek | Parametry oferowane – należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mobilna lampa zabiegowa. | Tak |  |
| 2 | Lampa zainstalowana na mobilnym statywie wyposażonym w kółka umożliwiające łatwe przemieszczanie lampy. | Tak |  |
| 3 | Kopuła lampy o średnicy min. 30 cm | Tak |  |
| 4 | Źródło światła lampy: min. 3 diody (LED) | Tak |  |
| 5 | Trwałość diod min. 50 000 godzin | Tak |  |
| 6 | Wszystkie diody identyczne, emitujące światło białe o jednakowej temperaturze barwowej | Tak |  |
| 7 | Ilość diod nie większa niż 10 szt. | Tak |  |
| 8 | Lampa zapewniająca białe światło o neutralnej barwie: temperatura barwowa światła lampy Tc około 4500 K (±100 K) | Tak |  |
| 9 | Lampa zapewniająca wierne odwzorowanie barw: współczynnik oddawania barw lamp Ra min. 95 | Tak |  |
| 10 | Maksymalne natężenie światła Ec lampy około 80 000 lux (±10%) | Tak |  |
| 11 | Możliwość płynnej elektronicznej regulacji natężenia światła lampy w zakresie od 20 % do 100 % Ec lub większym | Tak |  |
| 12 | Głębia oświetlenia L1 + L2 min 230 cm | Tak |  |
| 13 | Włączanie lampy oraz regulacja natężenia światła za pomocą wygodnego pokrętła umieszczonego przy kopule lampy. | Tak |  |
| 14 | Lampa wyposażona we wskaźnik diodowy ustawionego poziomu natężenia światła (min. 5 diod). | Tak |  |
| 15 | Średnica pola d10 lampy min. 18 cm | Tak |  |
| 16 | Kopuła lampy wyposażona w uchwyt „sterylny” z wymiennymi rękojeściami, które można sterylizować w sterylizatorach parowych. | Tak |  |
| 17 | Kopuła lampy wyposażona dodatkowo w min. 2 zintegrowane uchwyty boczne (niesterylne) rozmieszczone na obwodzie kopuły. | Tak |  |
| 18 | Powierzchnia kopuły łatwa do utrzymania w czystości: gładka, jednorodna, bez widocznych pokryw, śrub lub nitów mocujących. | Tak |  |
| 19 | Min. dwa kółka statywu wyposażone w blokadę. | Tak |  |
| 20 | W komplecie kabel zasilający o długości min. 5 metrów | Tak |  |
| 21 | Statyw wyposażony w uchwyt do zawieszenia kabla zasilającego. | Tak |  |
| 22 | Waga lampy wraz ze statywem nie większa niż 20 kg, zapewniająca łatwe manewrowanie lampą | Tak |  |
| 23 | Możliwość podnoszenia kopuły lampy na wysokość min. 205 cm zapewaniającą swobodną pracę personelu pod lampą, tzn. możliwość podniesienia kopuły ponad głowę lekarza (wysokość mierzona od poziomu podłogi do dolnego końca uchwytu sterylnego przy kopule lampy ustawionej poziomo). | Tak |  |
| 24 | Całkowita wysokość statywu nie większa niż 180 cm, umożliwiająca swobodne przejeżdżanie lampą przez drzwi. | Tak |  |
| 25 | Kopuła lampy zawieszona na wysięgniku z uchylnym ramieniem, umożliwiającym regulację wysokości lampy w zakresie min. 130 cm. | Tak |  |
| 26 | Kopuła lampy wyposażona w min. 2 przeguby umożliwiające pochylanie kopuły. Obrót w każdym przegubie zakresie min. 270°. (nie dotyczy przegubu oś główna – ramię uchylne) | Tak |  |
| 27 | Pobór mocy maksymalnie 35 W. | Tak |  |

Wymagane Parametry Techniczne

Ssak - 1 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji	........................................………..

| Lp. | Parametry techniczne - wymagane | Warunek | Parametry oferowane – należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompa próżniowa bezolejowa, tłokowa | Tak |  |
| 2 | Obudowa z tworzywa sztucznego wzmacniana włóknem szklanym | Tak |  |
| 3 | Poziom podciśnienia maksymalny min. 82 kPa -0,082 MPa | Tak |  |
| 4 | Ustawianie poziomu podciśnienia za pomocą zaworu iglicowego | Tak |  |
| 5 | Zawór bezpieczeństwa chroniący przed nadmiernym ssaniem w pokrywie butli | Tak |  |
| 6 | Możliwość obsługi za pomocą sterownika nożnego - opcja | Tak |  |
| 7 | Filtr antybakteryjny | Tak |  |
| 8 | Zbiorniki z poliwęglanu o pojemności 2 litry – 1 szt. przystosowane w wkładów jednorazowych. Pokrywy zbiorników metalowe. | Tak |  |
| 9 | Przewód silikonowy pacjenta 1,5 metra | Tak |  |
| 10 | Zasilanie 230 V 50/60 Hz | Tak |  |
| 11 | Wydajność maksymalna min. 32 l / min powietrza | Tak |  |
| 12 | Wyposażony w wózek jezdny z koszem na 4 kołach, minimum 2 koła z hamulcami | Tak |  |
| 13 | Możliwość zdjęcia z wózka i użycia jako ssak przenośny | Tak |  |
| 14 | Maksymalna waga ssaka po zdjęciu z wózka do 5 kg | Tak |  |
| 15 | Możliwość rozbudowy ssaka o system drenażu z opłucnej w zakresie do 40 cm słupa wody – opcja | Tak |  |
| 16 | Możliwość rozbudowy ssaka o system zabezpieczający przed przelaniem działający w oparciu o bezdotykowy czujnik objętościowy – automatyczne wyłącznie pompy ssaka po napełnieniu zbiornika na wydzielinę | Tak |  |
| 17 | Możliwość rozbudowy ssaka o zbiorniki 4 litrowe - opcja | Tak |  |
| 18 | Głośność do 45dB | Tak |  |

Wymagane Parametry Techniczne

Stanowisko dla noworodka - 1 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji	........................................………..

| Lp. | Parametry techniczne - wymagane | Warunek | Parametry oferowane – należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stolik do pielęgnacji noworodków o konfiguracji: -1x blat -1x szafka 2-drzwiowa | Tak |  |
| 2 | Blat stalowy lakierowany proszkowo z bandami z tworzywa ABS z zaokrąglonymi, bezpiecznymi krawędziami, wyposażony w tapicerowany materacyk i otoczony z trzech stron materiałem tapicerowanym odpornym na środki dezynfekcyjne, dostępnym w min. 15 kolorach. | Tak |  |
| 3 | Konstrukcja wykonana ze stelaża z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo. Profile nośne z 2 kanałami montażowymi po wewnętrznej i zewnętrznej stronie, umożliwiającymi dowolną regulację wysokości wyposażenia dodatkowego oraz przystosowany do rozbudowy stolika w przyszłości o wyposażenie dodatkowe wyłącznie za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów. Kanały montażowe zaślepione elastyczną, wyjmowalną uszczelką zabezpieczającą przed gromadzeniem się brudu dostępną w min. 8 kolorach. | Tak |  |
| 4 | Podstawa stalowa malowana proszkowo na kolor biały, wyposażona w koła łożyskowane w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy min. 75 mm, w tym dwa z blokadą, bieżnik z elastycznego tworzywa niebrudzący podłoża. | Tak |  |
| 5 | Stolik wyposażony w szafkę umieszczoną pod blatem zabiegowym z możliwością regulacji wysokości położenia. Szafka z płyty meblowej laminowanej białej, front z płyty meblowej laminowanej - kolor do wyboru wg palety płyt meblowych wzornik producenta min. 7 kolorów | Tak |  |
| 6 | Kolorystyka elementów lakierowanych oraz materacyka do wyboru przez Zamawiającego (minimum 15 kolorów) | Tak |  |
| 7 | Wymiary stolika: szerokość: 900 mm (+/- 10 mm) głębokość: 700 mm (+/- 10 mm) wysokość od podłoża do blatu: 900 mm (+/- 10 mm) wysokość całkowita stolika: 980 mm (+/-10 mm) Wymiar blatu z bandami 910x705x70 mm (+/- 10 mm) Wymiar powierzchni użytkowej blatu 740x620 mm (+/- 10 mm) | Tak |  |
| 8 | Wyposażenie dodatkowe: - koszyk na akcesoria lakierowany proszkowo o wym. 360x160x150 mm - kosz na odpady z tworzywa sztucznego z pokrywą - 2xszyna instrumentalna z zabezpieczonymi narożnikami | Tak |  |

UWAGA:

- Powyższe „parametry techniczne - wymagane” stanowią wymagania minimalne. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania zgodnie 
z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).